# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 第1 包：教学模型包采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学新医科中心 护理学院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后45日内完成供货安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起开始计算3年，质保期内提供硬件设备免费更换，软件免费升级服务。 |
| 5 | 本包次核心产品 | 下肢康复训练系统 |

## 二、技术指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标无效，未标注证明材料要求的可不提供证明材料。 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分，未标注证明材料要求的可不提供证明材料。 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得1分，未标注证明材料要求的可不提供证明材料。 |
| 无标识项 |  | 无标识项无须逐条响应,投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足招标文件要求，如履约验收期间所投产品不满足招标文件要求，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |
| “所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

## 三、采购标的及技术要求（下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物指标要求中明确允许偏离范围的，按货物指标要求执行；货物指标要求中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。）

| 序号 | 标的名称 | 产品参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科手术模拟人 | 1.手术区消毒、辅巾 1.1.模拟人体表解剖标志明显，全身皮肤柔软，模型内部具有完整的骨骼仿生结构，触感真实，可进行腹部切口及腹股沟部位消毒操作训练。 1.2.模拟人头部可后仰，可进行甲状腺消毒操作训练。 2、清创术 2.1.模拟人设计有多处开放性伤口，以LED灯模拟出血，可定制伤口位置及类型。 左前臂割伤（伤口长3cm，深达皮下组织，污染严重）； 右前臂砍伤（伤口长5cm，深达肌肉组织，伴活动性出血）； 右小腿割伤（伤口长5cm，深达肌肉组织，伴活动性出血）； 2.2.可进行伤口初步处理及清创（包括消毒、麻醉，视情况决定是否止血、清除异物、吻合、缝合）操作训练。 3.开放性伤口的止血包扎 3.1.模拟人右小腿及右前臂设计有开放性伤口，可通过无线遥控器控制，以LED灯模拟血液流出，进行指压（上、下肢出血分别压迫上臂内侧的肱动脉、腹股沟中点稍下方的股动脉进行止血）、止血带（上、下肢出血分别于上臂上三分之一、大腿中上三分之一交界处结扎止血带）止血训练，操作正确可达到止血效果。 3.2.模拟人四肢关节灵活，可进行绷带（包括四肢的环形、8字包扎以及头部帽式包扎）、 三角巾包扎操作训练。 4.三腔二囊管止血法 4.1模拟人双侧鼻腔通畅，可插入三腔二囊管，插管深度约50—65cm。 4.2.正确操作插管进入胃部，回抽有胃液。 4.3.三腔二囊管进入胃部，可进行胃气囊充气压迫止血及牵引操作，视情况可进行食管气囊充气。 5.搭配模块：高级皮肤切开缝合模块 5.1.皮肤模块具有清晰的皮肤及皮下组织结构，具有接近皮肤真实的组织张力。 5.2.可进行皮肤切开、缝合练习。 5.3、皮肤切开间断缝合后，搭配纱布、医用胶带，可进行换药与拆线练习。 6.搭配模块：脓肿切开术训练模块 6.1.模块模拟脓肿病变，可通过触摸波动感进行定位，诊断性穿刺可抽出脓液。 6.2可进行消毒、麻醉、诊断性穿刺、脓肿切开、探查、引流、包扎练习。 | 1套 | 工业 |
| 2 | 动静脉穿刺手臂 | 1.模型采用高分子聚合物复合材料，生物相容性优异、低致敏、无挥发性有毒物质；按亚洲人种生物力学仿生优化设计，具备微观褶皱纹理及真实触觉感知反馈。 2.集成多层级仿生血管网络，内置8条独立模拟静脉血管，血管采用乳胶基弹性导管配不锈钢螺旋支撑体，可真实模拟静脉壁应力松弛及蠕变特性。 3.表皮为聚氯乙烯共聚物复合基材，可耐受数百次反复穿刺不渗漏、穿刺痕迹微小，搭载仿生透气质构耦合系统，模拟人体真实皮肤代谢特性。 4.含人体工程学握持装置、自驱式流体动力学控制单元，自带智能水循环自清洁、气压差防虹吸及溢流抑制功能；标配≥5600mAh 锂电池、不低于IPX4级防护便携收纳结构及全套合规实训耗材配件。 ●5.配备高分辨率液晶显示单元、400ml容积式液体暂存单元及高精度压力传感阵列，采样频率≥1kHz，可实时监测血流动力学参数并自适应稳压回血。 6.支持静脉、肌内、皮下多种穿刺注射方式，适配多类型穿刺针；穿刺回血响应时间≤0.5秒，穿刺过程有清晰可感知机械位移骤减反馈。 7.采用模块化仿生脉管结构，血管与表皮可快速独立拆装置换，循环使用次数＞1500次，拆装后仍保持原有生物力学特性。 ●8.配置电动驱动式闭环血流动力学系统，可实现血流输运及压力、阻力分布可视化表征。 ●9.内置9级动态血管阻力模拟，静脉顺应性调节范围 0.5—4.5mL/mmHg，采用 PID 闭环控制，压力波动≤±2%，满足不同教学实训等级需求。 | 30套 | 工业 |
| 3 | 护理模拟人 | - 具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。 2.具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。 3.可进行经口、气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法（满足插入鼻胃管16Fr）的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 4.可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 5.模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 6.女性模拟人可乳房检查和乳房护理。 7.具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。 8.可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。 9.可进行上臂肌肉注射。 - ●10、模型配套在线学习账号，支持绑定不少于30个学生账号同时使用，支持学生和导师在任何时间、地点远程学习和教学，可使用平板电脑、手机等移动端设备。 - ■11、系统具有一方扫描对方二维码线上结伴，方便开展同伴互学的功能，方便导师进行学员的考核和成绩的统计。 - ★12、学员端支持开展同伴互学功能，节省人力；同伴互学需同时在线选择学习者和考察者的角色，并在线记录学习者的所有练习成绩。同伴互学结束后允许互换角色或继续练习。练习模块技能的设置需按照操作前思考、操作核查和操作后反思三部分内容进行设计，方便学员考查。（投标文件中提供系统截图或产品彩页扫描件） - ■13.系统支持创建自定义的技能库，技能库允许新增或删除技能，新增时可设置技能名称、学习目标，概述，上传示教视频，同时支持进行操作前思考、操作和操作后反思三个模块内容的题目设置。（投标文件中提供系统截图或产品彩页扫描件） - ★14.支持对学员成绩的自动统计和分析。成绩统计的维度支持对学员个人成绩、以单项技能统计班级成绩及进行题目答题情况进行统计，以了解学生或学习的弱项并进行强化或个性化教学。（投标文件中提供系统截图或产品彩页扫描件） | 20套 | 工业 |
| 4 | 臀部注射瓣 | 模拟成人臀部，能够实现侧卧，俯卧，可以进行臀大肌注射，注射模块可方便取出。 | 20套 | 工业 |
| 5 | 电动折叠轮椅 | 1.采用铝合金车架，支持手动折叠。 2.配备无刷电机，储能电池，车子可电动升降40—60cm； 3.扶手可上掀，控制器左右可互换，方便老年人或患者从侧面移位，操作灵活、使用便捷。 4.配置防后翻轮和电磁刹车，驻坡不溜坡。 5.承重能力≥100kg，适用于多种场景。 | 1张 | 工业 |
| 6 | 智能照护护理床（含离床报警系统和跌倒报警系统） | 1.尺寸≥2020*1050*950㎝ 2.产品净重≥160kg 3.材质：颗粒板床头床尾，配置≥8公分高弹海绵 4.一床三用：护理床、轮椅功能、担架功能 5.有床椅分离功能，拨动卡扣按钮，床椅轻松分离，方便移动 6.护理床功能：满足老人日常护理、就餐、阅读、坐起功能 7.轮椅功能：无需从床上搬到轮椅，避免造成二次伤害 8.担架床：轮椅可变担架，方便日常护理照顾，平躺移动适应多功能需求 9.轮椅功能：靠背角度：85-180°，腿部角度：75-180° ●10.配尿失禁报警垫：可配合一次性护理垫，尺寸≥55*90cm，感应距离≥30m，垫子湿了即报警。 ●11.配离床报警垫：离开床≤2秒内报警提醒，防水，抗皱，耐磨。尺寸≥55*70cm ●12.配雷达传感器：可监测固定空间内人体摔倒的物联网传感器，通过毫米雷达监测技术，探测一定范围内人员是否存在摔倒情况，检测范围，最大可达12m*6m，适用于卫生间、卧室等多种场景，具有支架，角度调节安装方便。 | 2张 | 工业 |
| 7 | 适老化桌（配4把椅子） | 1.1张桌子：规格：800mm*720mm 2.中纤板桌面贴白蜡木皮，配白蜡实木腿 3.椅子实木材质：规格：530*500*470mm 4.符合老年人使用习惯 5.圆角防撞设计 | 1套 | 工业 |
| 8 | 婴儿床 | 1.外形尺寸：长 860mm× 宽 460mm× 高 880mm，适用于实训室，用于培训。 2.床盆：透明 PP 材质一体吹塑成型，透明可视，无毒无味，可浸泡擦拭消毒。 3.倾斜功能：液压气弹簧角度调节，床头抬高 0°~30° 任意锁定，防吐奶，带手动锁紧把手。 4.床架：加厚圆钢管整体焊接，表面抗菌静电喷涂；下部带金属储物网筐，用于存放护理杂物。 5.脚轮：4 寸静音万向轮，对角双刹车，推行静音。 6.安全护栏：全包围圆弧钢管护栏，无尖锐棱角，焊接牢固，杜绝夹伤、磕碰风险。 | 3张 | 工业 |
| 9 | 护理病床（配床头柜，床垫） | 1.主要参数：2150*960（含护栏）*500mm，床面板宽900mm； 2.床头、床尾采用可拆卸ABS高级工程塑料板； 3.折叠护栏：铝合金材料、ABS手柄，不使用时可轻松放下，具有防夹手功能； 4.中控刹车，可实现一脚式刹车，采用双面静音轮； 5.背部调节高度：0°-75°±5°，腿部调节高度：0°-45°±5°； 6.床面板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，具有多孔设计，便于透气，并有凹凸防滑功能，可拆卸消毒。钢板厚度≥1.5㎜，承受重量250KG； 7.床架支架结构采用优质冷轧钢板，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 8.每套病床配床垫、配床头柜 | 1张 | 工业 |
| 10 | 无影灯 | 1.双无影灯 2.照度：40000—160000LUX/30000--160000LUX 3.色温： 3700K—5000K 4.光斑直径： 160-350 mm 5.照明深度： ≥1200mm; 6.亮度档级调光： 1—100% 7.显色指数： ≥85% 8.电源电压： 220V±22V、50Hz±1Hz; 9.灯泡功率：3.2V/1W; 10.最低安装高度：2400-2600mm 11.LED灯头LED灯珠数量： ≥110个 | 1台 | 工业 |
| 11 | 电动手术床 | 1.产品用途：适用于医院手术室，满足人体各部位外科手术体位摆放与操作需求，配套附件可辅助完成各类体位精准调整。 2.台面材质与透光性能：台面板采用高强度抗倍特透光板，100% 透光，可直接适配 X 光透视、射线摄像等术中影像检查，无需移除台面。 3.床垫性能要求：采用慢回弹记忆高密度海绵一体成型，具备抗腐蚀、耐酸碱、透气、易清洗特性，可随病人体温自然塑形，均匀分压防褥疮，同时满足防油、防污、防细菌功能。 4.台面结构与调节方式：头板、腿板可拆卸，腿板支持手动旋转外展、下折；前后倾、左右倾、上下升降、背板升降均通过电动推杆驱动，按钮式操控，安全可靠。 5.驱动与电机配置：采用手术台专用电机，运行无噪声、稳定性优异，保障体位调节精准平稳。 6.供电与续航能力：内置蓄电池，支持交直流两用，断电状态下可持续满足≥50 台手术的设备运行需求，确保手术连续性。 7.床身底座材质：床身及底座全部采用优质 304 不锈钢板材制作，适配手术室洁净无菌环境，耐腐蚀、易清洁、结构稳固。 8.移动与固定装置：配备脚轮与刹车装置，脚轮移动灵活，刹车锁止安全可靠，操作简便，满足设备移位与术中固定双重需求。 9.核心尺寸参数：台面全长 2040±10mm，台面宽度（含边轨）560±5mm；带垫台面高度电动调节范围 710±10mm~910±10mm，不带垫台面高度电动调节范围 650±10mm~850±10mm。 10.体位调节角度与质量认证：电动前倾 0—15°±3°、后倾 0—20°±3°、侧倾 0—20°±5°、背板上折 0—65°±3°，腰板上升 0—100mm±5mm； | 1张 | 工业 |
| 12 | 手术对接车 | 1.材质：框架采用优质铝合金轨道车架，三角形支架采用加厚冷轧钢板一次性冲压成型；铝合金轨道车架， 2.靠背升降系统：背部气弹簧快速调节，调节角度 0°~70°±5°。 3.对接系统：床面移动至另一单台车架上，可自动锁紧，并设有保险装置。 4.整体升降系统：不锈钢摇手柄可折叠，丝杆采用铜螺母经久耐用，具备自润滑功能，静音耐磨，具备双向到位自保护设计，升降高度：660—935mm 。 5.脚轮：双片（可选单片轮）中控三档静音轮，刹车、万向、导向三档操控，采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，配中心第五轮系统，脚轮直径100mm 定向轮装置；侧边中控脚踏刹车，全制动、全释放；侧边中控脚踏。 6.输液架插孔：床头床尾插座，孔径20mm，输液架不锈钢双段伸缩式，输液架直径19mm。 7.护栏：下隐藏式安全护栏，气弹簧辅助自动下降。 8.喷涂：车架表层静电粉末喷涂，耐腐蚀。 9.尺寸：3630×640×（660/935）mm±50mm 10.配置清单：PP塑料床面板1套，PP大护栏1副，靠背气弹簧1支，金属摇杆1套，转移床垫1张，中控轮及中间导向装置1套，不锈钢可升降输液架1根。 | 1台 | 工业 |
| 13 | 外科手术器械套装 | 一、外科手术器械套装一套（见清单），并需将以下器械整合固定，方便学生学习识别。 1.止血钳 12.5cm直蚊式 1把 2.止血钳 12.5cm弯蚊式 1把 3.止血钳 14cm直全齿 1把 4.止血钳 14cm弯全齿 1把 5.止血钳 16cm直全齿 1把 6.持针钳 14cm 粗针 1把 7.组织镊 12.5cm 1×2钩 1把 8.敷料镊 12.5cm 1把 9.敷料镊 14cm 1把 10.帕巾钳 9cm 1把 11.组织剪 18cm直（梅氏） 1把 12.手术刀柄 3# 1把 13.手术刀柄 4# 1把 14.气管扩张钳 二叶 1把 15.甲状腺拉钩 12cm直角双头 2×1 1副 16.骨剪 肋骨 长 1把 17.胸腔止血钳 20cm 微弯 1把 18.胸腔止血钳 22cm 微弯 1把 19.胸腔止血钳 22cm 角弯 1把 20.胸腔组织钳 20cm 本色 1把 21.分离结扎钳 22cm 90°直齿 1把 22.三角肺叶钳 20cm 头宽12 1把 23.三角肺叶钳 20cm 头宽18 1把 24.三角肺叶钳 20cm 头宽27 1把 25.血管游离钳 22cm 一式 1把 26.血管游离钳 22cm 二式 1把 27.肋骨咬骨钳 双关节（直方口） 1把 28.肋骨咬骨钳 双关节 弯圆口 1把 29.直角支气管钳 22cm 1把 30.胸腔镊 20cm 1×2 钩 1把 31.胸腔镊 20cm 直无钩 1把 32.胸腔镊 20cm 弯无钩 1把 33.肩胛骨拉钩 大 1把 34.肋骨牵开器 34 （铝合金支架） 1把 35.肋骨合拢器 16cm 1把 36.肋骨膜剥离器 双头 1把 37.胸腔吸引管 弯 1把 38.腹壁固定牵开器 二叶（单方梗） 1把 39.骨剪 单关节 18cm 直 1把 40.咬骨钳 22cm 双关节侧角 弯刃口3MM 本色 1把 41.打孔器 （手锥）弯 1把 42.膀胱拉钩 1把 43.输尿管剥离器 22cm 1把 44.肋骨牵开器 52 （铝合金支架） 1把 45.持针钳 镶片20cm 直粗 1把 46.帕巾钳 14cm 1把 47.海绵钳 25cm 弯有槽头宽10 1把 48.海绵钳 25cm 直有槽头宽10 1把 49.腔静脉钳 26cm 60°×33（二式） 1×2齿 1把 50.肾蒂钳 肾钳 一式小弯 1把 51.肾蒂钳 肾钳 二式中弯 1把 52.肾蒂钳 肾钳 三式大弯 1把 53.取石钳 （肾石 三式） 1把 54.取石钳 （肾石 四式） 1把 55.组织镊 14cm 1×2钩 1把 56.敷料镊 16cm 1把 57.敷料镊 25cm 1把 58.组织镊 20cm直 凹凸齿头宽1.8 1把 59.组织剪 22cm弯（综合） 1把 无镶片 60.手术剪 16cm直圆 1把 61.手术剪 16cm弯尖 1把 62.组织拉钩 2×1 无孔 1副 63.腹部拉钩 单头 95*38 1把 64.腹部拉钩 中 双头 1把 65.肾窦拉钩 22cm #1 1把 66.肾窦拉钩 22cm #3 1把 67.肾盂拉钩 10# 1把 68.胆石匙 双头8/10 1把 69.胆石匙 双头12/14 1把 70.腹腔吸引管 直 1根 71.腹腔吸引管 弯 1根 72.压肠板 板式 1块 | 1套 | 工业 |
| 14 | 模拟喉镜 | 1.仅用于模拟教学使用尺寸与材质： 长度适宜，符合人体工程学设计，便于持握。主体应采用高强度工程塑料或金属材质，表面防滑处理。 2、电源：采用标准通用电池供电，确保电力充足、稳定。应具有可靠的电源开关触点设计。 3、接口：与喉镜片连接处为通用标准接口，确保连接稳固、导电良好。 4、类型与尺寸： 应至少包含三种不同规格的弯型喉镜片，以适应不同模拟气道条件的教学需求。具体规格需包含成人常用型号。 5、材质：喉镜片主体应采用高强度、耐腐蚀、易清洁消毒的材料（如医用不锈钢或高强度医用塑料）。尖端圆钝光滑，无毛刺，防止教学训练中对模拟用具造成损伤。 6、光源系统： 采用前置光纤照明或集成LED灯珠照明。光照需明亮、集中、无频闪，光线应均匀投射于喉镜片前端操作区，视野清晰，无暗区。 7、功能：与喉镜柄连接后，光源应能即时点亮，且在工作角度内保持常亮，无闪烁或接触不良现象。喉镜片形状应能有效推开模拟舌体，充分暴露声门区域。 8、气囊测压表：用于气管插管、气管切开等人工气道气囊压力的测量、具备充气、放气、负压调节等功能，测量范围：0–120 cmH₂O，常用测量范围 0–70 cmH₂O。 | 4套 | 工业 |
| 15 | 婴儿光疗暖箱 | 1.设备仅用于模拟教学使用 2.工作电源：AC220V/ 50Hz输入功率：≤850VA 3.控温方式：箱温控制 4.升温时间：≤30min 5.输液架最大承载重量为≥ 2 kg，托盘最大承载重量为≥ 3.5 kg 6.蜗壳风道及交、直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入，整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动； 7.温控仪可以单独拿出（含电路主板，控制主板，电机，风扇等等），方便维修。 8.控温范围：25℃~37℃，箱温显示温度范围：5~56℃ 9.●黄疸治疗装置安装固定在暖箱上方，装置上面可以放简易的设备监护，泵等。 10.光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分。 11.婴儿床倾斜角度：±12无级可调。 12.婴儿舱内噪声≤45dB 13.自然风道加湿；具有RS-232接口；具有数据储存；具有氧气输入接口； | 2台 | 工业 |
| 16 | 吸引器 | 1. 电源要求：AC220V±10%，50Hz±1Hz，输入功率≥180VA，供电稳定，适配医疗机构标准供电环境。 2. 吸引系统：采用无油活塞泵，免维护设计，避免油液污染；极限负压≥0.09MPa（90kPa），负压调节范围0.02MPa－极限负压，调节精准可控，满足高负压临床需求。 3. 抽气速率：≥20L/min，确保高效吸引，可应对大量体液吸引场景。 4. 储液装置：配备2个2500mL贮液瓶，总容量≥5000mL，材质耐腐易清洁，支持重复灭菌；具备防溢流设计，罐内装有医用止溢滤芯，储液量达标定量90%时启动防护，防止液体回流污染主机。 | 3台 | 工业 |
| 17 | 双水平正压呼吸机 | 1.通气模式：具备 CPAP、S、T、ST、VGPS 多模式通气，吸气 / 呼气压力调节范围 4–25cmH₂O，调节步进 0.5cmH₂O，VGPS 模式潮气量可调区间 50–1500ml。 2.电机与气道：内置高性能驱动电机，电机响应速度≤0.2 秒； 3.湿化系统：配置可拆卸外置加温湿化器，湿化档位 0–6 档智能可调，可根据环境湿度自动调节加湿输出，有效降低管路冷凝水产生。 4.监测与数据：集成血氧监测模块，内置 8G 存储模块记录通气、血氧、漏气数据；配备一键启停功能与简易调节旋钮，操作直观。 5.通气补偿与安全：自动漏气补偿算法，实时修正漏气量保障压力稳定；整机配备多参数声光报警，具备窒息、高压、低通气、漏气等报警。 | 1台 | 工业 |
| 18 | 洗胃机 | 1.供电与功耗：交流 220V、50Hz，整机输入功率≤250VA，电气安全为 I 类 BF 型医用设备。 2.工作流量与容量：洗胃流量≥2L/min，单次自控冲液 250～350mL、吸液 300～450mL；配备两只10L贮液桶。 3.运行指标：采用水泵式动力结构，整机工作噪声≤65dB (A），标配过滤装置。 4.结构规格：带移动脚轮与顶部置物盘，外形尺寸约 362×400×850mm。 5.控制模式：半自动控制，液晶显示，可自动完成冲、吸循环，适用于培训，临床急救及术前洗胃使用。 | 1台 | 工业 |
| 19 | 制氧机 | 1.制氧核心与供氧性能：流量调节区间 1—5L/min，全流量区间输出氧气浓度稳定维持 90-96%，满足家庭及临床低氧患者长期氧疗需求。 2.雾化与整机噪声指标：内置雾化功能，雾化输出率≥0.1mL/min；整机 1 米距离实测运行噪音≤52dB (A），低噪运行适配夜间持续吸氧场景。 3.整机规格与供电参数：额定功率 500VA，设备净重≤ 16.5kg。 | 1台 | 工业 |
| 20 | 震动排痰仪 | 1.适用范围：用于排痰不畅的患者，可促使患者肺深部分泌物向主气管转移，辅助痰液排出。 2.设备的组成：系统由可以充气的背心、两条导气管、空气脉冲发生器、防电磁干扰系统、无线遥控器等组成； 3.工作原理：空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气，并对患者的胸壁产生每秒钟不超过 20 次的轻微压迫和释放循环，即振荡频率； 4.操作方式：≥7寸彩色液晶触摸屏，中文显示，主菜单显示所有工作模式； 5.设备外壳由两块一体成型的模具组成，配备一体式便携提手，非组装型提手； 6.设备的重量轻，手提便携，标配移动台车，方便使用； 7.配置 DC 电源开关，具备双重电源开关，双重保护； ■8、设备配备无线遥控器，遥控器可以调节所有参数：频率、强度、时间、暂停/运行均可无线控制，可紧急暂停，遥控使用距离为10米； ●9.工作参数：频率范围 0-20Hz 连续可调，步距 1Hz；压力范围：0-4.5kpa（0-33.75mmHg），按照1-15 个等级进行调节，步距 0.3kpa（2.25mmHg）；时间范围：0-60min 连续可调，步距 1min； ●10.设备主界面显示≥6种模式，儿童模式、成人模式、老人模式、重症模式、自定义模式、手动模式等； 11.所有工作模式均使用梯形工作方式，设备运行后 5s—200s 时间内达到预设参数，保持设定参数工作 200s—590s，经过 5s—200 时间降低到 0，设备停止； 12.自定义工作模式可根据患者信息自行编辑设定治疗参数，可进行99组患者治疗信息存储，一键调用； 13.手动模式和自定义模式下所有参数均可调节，包括频率、压力、时间等参数均可调节； 14.设备在治疗时间到达后或点击“停止”键停止运行，有提示音并自动放气泄压； 15.数据查看功能：设备的工作时间自动累计，不需要外接设备即可随时查询； 自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿； 16.设备具有自动泄压功能，保障设备安全、提升排痰效果； | 1台 | 工业 |
| 21 | 单通道注射泵 | 1.电池续航时间：≥10小时 2.适用的注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。 3.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式 4.注射速度设定范围：0.10—100.0ml/h（5ml注射器），0.10—300.0ml/h（10ml注射器），0.10—600.0ml/h（20ml注射器），0.10—900.0ml/h（30ml注射器），0.10—2000.0ml/h（50（60）ml注射器） 5.预置量设定范围：0.10 - 99.99ml（最小增量0.01），100.0 - 999.9ml（最小增量0.1），100.0 – 9999ml（最小增量1） 6.注射总量显示范围： 0-99999.99ml 7.注射精度： 机械精度≤±1%; 注射器的精度≤：±2% 8.快进操作：0.10—100.0ml/h（5ml注射器），0.10—300.0ml/h（10ml注射器），0.10—600.0ml/h（20ml注射器），0.10—900.0ml/h（30ml注射器），0.10—2000.0ml/h（50ml（60）注射器），根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度。 9.阻塞级别：225mmHg~975mmHg，11级可选择 | 8台 | 工业 |
| 22 | 输液泵 | 1.具备速度、时间、体重、序列、点滴、梯度、首剂量、微量等多种输液模式，满足不同临床需求。 2.采用 LCD 触摸屏 + 数字盘输入，操作界面直观便捷。 3.输液速率范围宽，最高可达 1200ml/h（20d/ml 输液器）或 400ml/h（60d/ml 输液器）。 4.阻塞压力 225–975mmHg，11 档可调，并可实时显示管路压力。 5.配备夜间照明灯、药物库功能及 7 种界面颜色警示，提高夜间操作安全性。 6.快进速度与输液速率范围一致，可自动计算快进速度且不低于当前速度。 7.气泡敏感度 25–800ul，7 档可调；具备在线滴定、电动安全门和电动止液夹，确保输液精度稳定。 8.累计容量与限制量范围均为 0.1–99999.99mL，KVO 速度 0.1–5mL/h 可调，输液精度≤±5%。 9.支持交流 100–240V、直流 12V 及内置 11.1V 锂电池供电。 10.具备完备报警功能和双路声音报警。 | 9台 | 工业 |
| 23 | 双通道注射泵 | - 1.电池续航时间：不少于10小时 2.适用的注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。 3.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂模式、序列模式、TIVA模式、微量模式，具备双通道 4.注射速度设定范围：0.10—100.0ml/h（5ml注射器），0.10—300.0ml/h（10ml注射器），0.10—600.0ml/h（20ml注射器），0.10—900.0ml/h（30ml注射器），0.10—2000.0ml/h（50（60)ml注射器） 5.预置量设定范围：0.10 - 99.99ml（最小增量0.01），100.0 - 999.9ml（最小增量0.1），100.0 – 9999ml（最小增量1） 6.注射总量显示范围： 0-99999.99ml 7.注射精度： 机械精度≤±1%; 注射器的精度≤：±2% 8.快进操作：0.10—100.0ml/h（5ml注射器），0.10—300.0ml/h（10ml注射器），0.10—600.0ml/h（20ml注射器），0.10—900.0ml/h（30ml注射器），0.10—2000.0ml/h（50ml（60）注射器），根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度。 9.KVO速度：0.1～5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO - 10.阻塞级别：225mmHg~975mmHg，11级可选择 11.报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作 12.特殊功能：再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。事件记录功能：能够存储、回放最多≥2000个事件。声音音量等级：可调10级报警音量。电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置池供电。 | 6台 | 工业 |
| 24 | 心电监护仪 | 1.整机要求多参数监护仪，整机无风扇设计，防水等级不低于IPX1。 ●2.≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。屏幕采用最新电容屏，非电阻屏，显示屏支持亮度自动调节功能。 3.监测患者类型为成人、小儿、新生儿模式。 4.内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 5.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 6.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 7.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 8.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 9.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示。 10.提供SpO2,PR和灌注指数（PI）参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。 11.提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 12.提供多种监护界面，包括常规界面、大字体、单血氧界面。大字体界面支持6个参数区的设置和显示。 13.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 14.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择 ●15.动态趋势界面可支持统计1—24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 | 8台 | 工业 |
| 25 | 心电图机 | 1.采集方式：12导联同步采集，6通道同步/实时打印 2、频率响应：0.01—410HZ； 3、耐极化电压：±1300mV 4、共模抑制：≥130dB（交流滤波器开启） ■5、增益：自动增益，0.625 ，1.25，2.5，5 ， 10 ，20 ，40，10/5，20/10 mm/mV 6、≥8英寸彩色液晶触摸屏，支持标准PC全键盘操作设计 ●7、内部存储≥3500组ECG记录数据，并支持大容量SD卡、U盘 8、支持HRV波形采集和起搏分析 9、独立外置导联盒，有效避免干扰，导联线可单独拔插，维修、更换方便快捷 10、交流电源：100—240V，50/60Hz；直流电源：内置可充电锂电池，心电图机可连续工作（不包括打印）5 小时以上 ■11、用户访问控制：心电图机启动运行分为一般模式和安全模式，在“安全模式”下，用户须输入注册的用户名和密码启动设备 ■12、为保证仪器稳定安全工作，产品需采用外置电源适配器，谨防电击/过载危险 13、具有携带提手，方便医护人员携带下病房检查； | 8台 | 工业 |
| 26 | 新生儿沐浴设备 | 1.洗礼池、游泳池均采用台面全部采用PMMA-ABS高分子复合材料，用模具吸塑一次成型。洗礼池、游泳池及婴儿抚触台为一体化设计，可自由组合。 2、洗礼池、游泳池周围带围墙式防溢水设计，并设有溢水导水沟。 3、槽体尺寸：洗礼池外形：≤长×宽：≥1000mm×790mm 内尺寸：≥长×宽×深：670mm×460mm×215mm，游泳池外形：长×宽：≤900mm×790mm ，内尺寸：≥长×宽×深：705mm×520mm×550mm。 4、洗礼池控制器：液晶大屏中文显示屏，全屏触摸，显示室内温度和水龙头出水温度。高温报警、自动断水，具体温度范围可自行设定，电压DC12V，电阻15Ω～17Ω 5、恒温水控制器： 5.1、调温精度±1℃，电源使用12V，数码显示出水温度，控温范围28℃～55℃数码显示 5.2、控温软件能自动识别开关水状态，自动识别环境温度，在各种水压下都能快速调温到设定温度，并保持稳定状态。 6、游泳池控制器：最新国标IMD工艺，全屏触摸，全中文显示,显示水龙头出水温度、监控显示游泳池内水的温度，电磁式排水功能，一键启动排水，启动排水8min后自动关闭排水阀。 7、护理平台 7.1、设计采用优质PMMA-ABS高分子材料经多层复合而成 ，表面平整光滑、无棱角、无冰冷感，四周带有围墙式全弧形设计边缘。 7.2、配有防水功能且表面柔软的皮质软包。 ●8、婴儿洗浴设备台面材质PMMA-ABS高分子材料耐酸耐碱，在1%NaOH溶液中浸泡168小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡168小时无可视变化；符合GB/T11547-2008的测定。 ■9、提供婴儿洗浴设备板材释放化学成分正己烷、苯、甲苯、苯乙烯、正十六烷合格检验报告（提供第三方检测报告）。 | 2套 | 工业 |
| 27 | 床上用品 | 1.包含，床单*1、被套*1、枕套*1、床褥*1、枕芯*1; 2.适用于医院通用病床，床单为床罩款床笠，可提供至少50种符合医院病房使用要求的图案、样式、颜色等供客户选择； 3.床单、被套、枕套材质要求：纯棉，A类，面料支数≥40支。 4.床褥、枕芯材质：新疆棉，A类，≥4斤/床，匹配床上用品中的被套； 枕芯：全棉，A类，≥48*70*12cm，匹配床上用品中的枕套。 | 50套 | 工业 |
| 28 | 智能锁 | 1.C级锁芯，防撬提醒，半导体指纹头，至少支持三种开锁方式，带虚位密码，配备机械钥匙，可远程设置临时密码。 2.超长续航，具备低电量提醒功能，具有应急开锁功能，支持外接电源临时供电。 | 2套 | 工业 |
| 29 | 即热热水器 | 1.即热热水器，有漏电保护。 2.防水等级不低于IPX4。 3.一体铸铝加热体 4.功率：8500W智能变频恒温 | 2台 | 工业 |
| 30 | 陶电一体化灶 | 1.凹面双灶，无火烹调 2.凹灶电磁加热，平面电陶炉加热。 3.3500W功率。 4.可触控调节火力大小 | 1台 | 工业 |
| 31 | 双开门冰箱 | 1.支持底部前置散热，能满足嵌入式安装 2.总有效容积不低于 500升。 3.独立双温区设计，包含独立的冷藏室与冷冻室，温控精确，各室温度可独立设置与显示。 4.运行噪声低，符合公共场所使用要求； | 2台 | 工业 |
| 32 | 微蒸烤一体机 | 1.微波功能：变频微波技术，功率可调，用于快速加热、解冻。 2.蒸汽功能：直喷式或锅炉式蒸汽发生系统，蒸汽量充足，用于健康蒸制烘烤功能：上下管独立控温，支持热风对流，加热均匀。 3.组合烹饪：支持“蒸烤”“微蒸”等智能组合模式，优化烹饪流程与效果。 4.有效容积50升以上，满足小型批量制备。内胆及内部配件（如烤盘、蒸盘）应采用疏水疏油材质，便于清洁。 5.温控精度：具备精确的温控系统，烘烤及蒸汽温度范围应覆盖常用区间（如30-230℃）。 | 1台 | 工业 |
| 33 | 嵌入式消毒柜 | 1.采用紫外线+红外线＋热风三重消毒方式。 2.消毒效果应符合国家二星级消毒标准（或以适用的最新行业标准为准），能有效杀灭常见致病性微生物。 3.有效容积100升以上，满足餐具批量处理需求。层架有放刀筷的小件区域、放碗盘的层架区，还有不设隔断的板架收纳层 4.温消毒温度应稳定达到 125℃以上并持续足够时间（如15分钟以上）； 5.如为紫外线消毒，需保证照射强度与时间。具备清晰的程序运行与完成指示。 6.具备门体防误开安全锁（消毒过程中门锁自动锁定），以及超温保护、断电记忆、防漏电等多重安全装置。 7.消毒程序结束后应具备自动烘干功能，或支持单独烘干。 8.设备需具有有效的排气散热设计，防止橱柜内过热。 | 1台 | 工业 |
| 34 | 洗衣机（洗烘分体式） | 1.容量与能效：洗涤容量 12kg，烘干容量 10kg；整机一级能效，洗净比≥1.21； 2.电机与动力：采用FPA直驱变频电机，脱水最高转速≥1400； 3.烘干方式：烘干机为双擎热泵低温烘干（52℃），带毛絮净滤系统，支持羊毛蓝标认证，护衣不伤面料； 4.除菌与健康：配备紫外线除菌，双喷淋，支持筒自洁、深度除毛； 5.智能与功能：含活水精华洗、空气洗、中途添衣等程序。 6.结构：极夜灰外观；前开式、不锈钢内筒，独嵌两用。 | 1台 | 工业 |
| 35 | 抽油烟机 | 1.能效等级为一级能效；核心性能方面，爆炒风量（短时升速）为27m³/min，最大静压1300Pa，工作噪声低于70dB(A），半消声室噪声60dB（A） 2.操控方式支持触控式、挥手感应，具备烟灶联动等核心功能；烟机面板及拢烟腔均采用喷涂材质，出风口径大于180mm。 | 3台 | 工业 |
| 36 | 移动式烟雾净化器 | 1.性能：额定功率≥330W，风量≥360m³/h，除味净化效果提升，满足灸盒、背灸、灸床等多场景使用需求。 2.吸烟配置：标配 63 方罩，有效吸烟范围不小于 63×35cm，支撑臂采用不下垂结构，可稳定覆盖艾灸作业区域。 3.机身材质与尺寸：机身采用防腐蚀镀锌钣筋材质，整机外形尺寸约 390×330×470mm。 4.适用场景：艾灸馆、养生馆、中医院等设计。 5.结构设计：管路为固定非万向调节设计，整体结构稳定，运行可靠，适配日常高频次使用需求。 | 6台 | 工业 |
| 37 | 移动式沐浴椅 | 1.沐浴椅可无极调节后躺 2.pu防水坐垫 3.自带便携式便盆 4.可躺洗澡洗头，可开合上抬扶手 5.航空铝合金车架，四轮独立脚刹； | 1个 | 工业 |
| 38 | 智慧黑板一体机 | ●1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。 2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。 ★3.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ■4.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ★5.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） 6.侧板支持磁性材质教具吸附。 ●7.板面光泽度需符合 GB28231-2011 标准，不高于8光泽度以免产生眩光。 8.内置电脑采用80 Pin 通用标准接口，模块化即插即用，易于维护； 9.CPU采用不低于8核12线程处理器； 10.内存：≥8G DDR4； 11.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 12.接口：非外扩展具备6个USB接口（其中包含3路USB 3.0），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI； 13.万兆级接口，传输速率≥10Gbps 14.侧板：支持磁性材质教具吸附，板面光泽度，不高于8光泽度以免产生眩光。 支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于 5%达到 0 级标准。 - 升降桌： - （1）升降范围：700-1090mm； - （2）外形尺寸：715*495*710~1100H - （3）最大承重：60kg - （4）桌面：MDF吸塑板，715*495*18mm加平板槽+抽屉 - （5）立柱/围板：塑料PVC材料象牙白/冷轧钢管 （6）桌脚：采用压铸一体成型铝形件，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。脚轮采用PU万向刹车轮。 - 16其他：鼠标及垫子1套、翻页笔1根、无线领夹麦扩音器1套. | 5台 | 工业 |
| 39 | 老人综合能力评估包（含评估软件） | 1.内含二十多种评估用品，作痴呆筛查：助食勺子、助食叉子、筷子、碗； 斜口杯，仿真食物、简易穿衣板、记忆牙刷、长柄梳子、剃须刀、一次性手套、毛巾、老人手表、国旗、画钟测验示意图、时钟模型、认知功能评估记录、数字卡片、视力测量工具卡、测量声音、三围测量尺、体温测量枪、血压测量计、数字时钟、认知识别卡片、职业识别卡片、免洗手消毒液、算定评估工具、生命体征测量工具、老花镜、评估记录工具、时间计数工具。 ●2.老年能力评估与管理系统提供专业的认知评定和长者管理信息管理，评定内置常见长者能力评估量表。 | 1套 | 工业 |
| 40 | 上肢康复训练系统 | （一）硬件配置 1.主机处理器：≥3.3GHz；内存：≥8GB、DDR4内存；硬盘：≥256GB 固态硬盘 2.投影机：投影技术：DLP，流明度≥3000流明， 投射比例：0.69~0.83，分辨率： 1920*1080 3.移动升降机柜：外观材质：五金金属、烤漆、定制移动升降机柜 ，设备尺寸：约670*615*2400mm，升降行程：650mm，可升降不同高度控制画面大小，方便移动 4.感应器：有效像素：PAL：976(H)×582(V）， NTSC：976(H)494(V) 信号系统 :PAL / NTSC，水平解析度 : 700 TVL，最低照度： 0 Lux / F1.2，红外激光器数量：2个，自动增益控制： Auto，背光补偿 :Auto，白平衡 : Auto，镜头 :Default3.6mm（可选）， 伽玛校正： >0.45 ( AGC OFF ) （二）软件内容 1.软件整体要求： “上肢康复训练系统”通过促进用户在墙面上的多媒体内容互动，训练用户上肢及手部的活动能力。用户手握小球砸向虚拟场景中的移动目标，即可产生丰富的多媒体反馈效果，从而提高“捏力”“握力”“扭力”等上肢动作控制及协调能力，训练指关节、肘关节以及肩关节，加强手部肌肉力量和手指的抓握能力、上肢肌群的肌肉力量。以达到用户上肢保健的目标。 2.系统内容： (1）系统主要针对上肢关节的“捏力”“握力”“扭力”训练； (2）内含运动康复、听觉感知、认知益智、情景体验、趣味互动、情绪舒缓六大训练模块； ■(3）系统包含以下训练项目：（提供软件截图，不提供不得分） ① 运动康复：端午节、中秋节、圣诞节、春节、除尘、油画、水彩、色彩等 ② 听觉感知：木琴、跳格子、钢琴、中国鼓、非洲鼓、拉丁美鼓、数字等 ③ 认知益智：春暖花开、足球、落叶、远航、动物、水果、道路和交通等 ④ 情景体验：雪夜、拾贝、花、落叶、海洋生物、篮球、郊外、太空等 ⑤ 趣味互动：沙滩排球、水上排球、美术足球、曲棍球、足球、争霸等 ⑥ 情绪舒缓：天空、航行、海底、车辆、机场、玩具、蔬菜、水果等 ■(4）内置内容编辑器，康复师可自主新增图片背景和音乐背景创建训练内容，根据不同用户的训练需求进行针对性地康复训练；（提供软件截图，不提供不得分） (5）可配不同的道具进行互动训练，充气锤，沙包等不同道具； (6）每个训练项目在规定时间内完成训练，会显示双方的训练得分，更能提升参与者训练积极性； (7）虚拟场景训练：增加虚拟场景训练功能，让患者以游戏的方式主动参与到治疗中，减少患者被动接受治疗的枯燥性，提高治疗效率； (8）能够刺激上肢本体感觉，有助于大脑控制上肢功能的恢复； (9）多元娱乐性的体感互动训练项目令治疗训练变得欢乐好玩，帮助用户进行互动治疗。 (10）利用激光和图像处理技术，捕捉人体目标，并对其进行检测、跟踪与分析； (11）具有视觉、听觉反馈训练功能。可以通过影像和声音，及时准确地给予患者提示，激发患者的积极性和训练热情； (12）无需佩戴传感器，训练简洁方便； (13）精神治疗：配合舒适的治疗音乐，让病人放松心情治疗； (14）通过科学的运动模式，促进上肢运动的主动性，让康复患者能在运动过程中逐渐恢复。 | 1套 | 工业 |
| 41 | ▲下肢康复训练系统 | （一）硬件配置 1.处理器：1.主机处理器：≥3.3GHz；内存：≥8GB、DDR4内存；硬盘：≥256GB 固态硬盘 2.投影机：投影技术：DLP，流明度≥3000流明，投射比例：0.69~0.83，分辨率：1920*1080 3.移动升降机柜：外观材质：五金金属、烤漆、定制移动升降机柜 ，设备尺寸：约670*615*2400mm，升降行程：650mm，可升降不同高度控制画面大小，方便移动 4.感应器：颜色和深度感应镜头，语音麦克风阵列；可视范围：水平视角70度，垂直视角60度；数据流：深度感应镜头512*424.16bit.30fps，颜色感应镜头 1920*1080. 32bit. 30fps；传感器深度范围：0.5—4.5m 音效：16bit 16khz，追踪人数最高可达6人，每人25关节； 5.线材辅件； （二）软件内容 1.软件整体要求： 通过投影技术打造地面界面训练系统。让患者下肢通过与互动界面多项训练游戏运动进行互动，应用巧妙的画面、悦耳的声音、刺激患者的身体运动反应，从而训练患者的运动能力，双腿的协调能力和下肢平衡控制能力。 2.技术参数： (1）下肢地面运动康复训练系统软件的使用授权。 (2）具体施展方式：通过投影，结合PC主机和运动感应器，网络模块等，组合成一套康复一体机，进行康复训练； (3）具有基础实体：包含投影，主机，感应器等； (4）三维立体空间：通过虚实结合的方式，制作写实逼真的场景，营造整个环境的真实性；提升身体训练的代入感； (5）模型、特效与动画：运用特效贴图、shader、高精度模型、模拟真实动态效果等制作； (6）软件涉及技术：基于次世代3D渲染技术、高端贴图渲染技术、unity3D、3维视频播放等术； 3.系统内容： (1）系统主要针对下肢平衡控制训练、步行能力、身体平衡能力、下肢敏捷力、肌力和耐力训练、认知训练、感统运动训练、注意力、感觉、理解力、社交合作训练、情绪治疗、灵活性训练； ■(2）内含六大训练模块的训练内容：运动康复、认知益智、情景体验、趣味互动、听觉感知、情绪疏解六大训练模块；训练游戏有风火弹球、保龄球、沙滩排球、水球、乒乓球、足球、数字排序、记忆卡牌、运输机、抓娃娃、垃圾分类、找鸟、跳跳球、春暖花开、蜥蜴快跑、海洋世界、糖果消消乐、打地鼠、气球嘉年华，新年快乐、圣诞快乐、画水彩、飞碟大战、跳格子、星球大战、坦克风暴等；（提供软件截图，不提供不得分） ★(3）内置内容编辑器，康复师可自主上传内容素材（音乐，文字或图片）可无限量生成训练内容，根据不同用户的训练需求进行针对性地康复训练；（提供软件截图或电子版本彩页） (4）虚拟场景训练：患者以游戏的方式主动参与到治疗中，减少患者被动接受治疗的枯燥性，提高治疗效率； (5）可支持多人同时互动训练，以竞技性模式进行比赛，训练趣味性更强， (6）能够刺激下肢本体感觉，有助于大脑控制下肢功能的恢复； (7）多元娱乐性的体感互动训练项目令治疗训练变得欢乐好玩，帮助用户进行互动治疗。 (8）具有视觉、听觉反馈训练功能。可以通过影像和声音，及时准确地给予患者提示，激发患者的积极性和训练热情； (9）无需佩戴传感器，训练简洁方便； (10）患者可以轻松、专心进行活动，突破传统康复训练在操作上的诸多限制； (11）精神治疗：配合舒适的音乐，让病人放松心情训练； (12）通过科学的运动模式，促进下肢运动的主动性，让康复患者能在运动过程中逐渐恢复。 | 1套 | 工业 |
| 42 | 老年认知关爱工具包 | 1.出版社：不限 2.主编：不限 3.装帧：ping装 | 1本 | 工业 |

## 四、报价要求

## 本项目报价包含完成项目所需的一切费用，投标人报价时应充分考虑成本。中标结果确定后，中标人不得以任何理由要求增补项目费用或拒绝履约服务，采购人不接受任何追加费用的理由。

## 五、其他要求

## （1）货物生产过程中，招标人有权委托有资质的专业检测机构进行跟踪检测，检测标准以招标文件要求及投标文件响应为依据。检测中若发现有不合格原材料、成品，采购人有权追究中标人违约责任，由此而造成的一切后果及责任由中标人承担。

## （2）投标文件中提供的检测报告，合同签订后供货前采购人有权要求中标人提供检测报告原件供采购人查验，送检单位名称须与投标产品生产厂商名称或投标人名称一致。检测货物名称与招标货物名称不完全相同，但内容实质相同的视作等同。

## （3）如中标人无法按上述要求提供，采购人有权追究中标人违约责任，由此而造成的一切后果及责任由中标人承担。采购方有权指定中标人在接到中标结果通知后三个工作日内，提供采购需求中任意设备样品进行功能演示，如演示中存在虚假响应，采购方有权上报监管部门进行处理。

## 六、样品要求（如有）

## 无

## 第2包：智慧化包采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽医科大学新医科中心 护理学院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后45日内完成供货安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起开始计算3年，质保期内提供硬件设备免费更换，软件免费升级服务。 |
| 5 | 本包次核心产品 | 智慧护士软件系统 |

## 二、技术指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分，未标注证明材料要求的可不提供证明材料。 |
| 无标识项 |  | 无标识项无须逐条响应,投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足招标文件要求，如履约验收期间所投产品不满足招标文件要求，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |
| “所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

- 三、采购标的及技术要求（下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物指标要求中明确允许偏离范围的，按货物指标要求执行；货物指标要求中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。）

| 序号 | 标的名称 | 规格参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示教摄像机 | 1、4K超高清图像：采用1/2.8英寸高品质CMOS图像传感器，最大分辨率可达3840×2160，输出帧率不低于30帧/秒，有效像素不低于828万。 2、光学变倍镜头：12 倍光学变倍镜头。焦距：12 倍光学变焦 f＝3.9～46.8mm；对角线视角：长焦 7.42°～ 广角 78.58°；水平视角：长焦 6.48°～ 广角 70.82°；垂直视角：长焦 3.66°～广角 42.72°；光圈：F1.6– F2.8。 3、具有自动聚焦技术。 4、设备支持激光测距，该功能可作为自动聚焦的辅助手段。 5、设备配置低噪声 CMOS ，可实现较高视频信噪比；支持 2D/3D 降噪功能，在实现噪声抑制的同时，保障输出图像的清晰度。 6、按键操作：具备多功能控制按键面板，可便捷的变倍、聚焦、亮度调节、画面冻结、菜单等常用功能控制。 7、多种视频输出接口：具备HDMI、LAN具备音视频输出；LAN接口具备POE供电。 8、音频输入接口：具备AAC音频编码，AAC编码具备48000采样频率。 9、多种网络协议：具备ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT协议；具备RTMP推送模式，具备RTP组播模式。 10、色彩还原：搭载自研4K ISP图像处理算法，支持多档色温调节、RGB色彩矩阵校正，实物与人肤色真实还原，高低亮度场景色彩无失真、无褪色偏色。 11、抗光斑眩光：12倍光学变焦多层镀膜镜头，支持最高8级宽动态、分区智能强光抑制算法，有效消除灯光、自然光直射产生的光斑、光晕、眩光，逆光场景明暗层次均衡无高光溢出白斑。 12、控制接口：RS485，2PING 凤凰端子，支持 VISC 协议。 13、电源接口：5.0 卡线插座(DC12V)，产品无储备电池。 14、电源适配器：输入 AC110V-AC220V 输出 DC12V/2A 输入电压：DC12V±10%。 15、示教摄像机采用吊臂支架安装，吊臂参数详见安装调试服务。 | 19台 | 工业 |
| 2 | 全景摄像机 | 1、主机采用嵌入式设计，高度集成化包括独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动等参数设置功能。 ●2、主机须具备摄录一体化要求内置摄像头采用1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素要求超过1000万。视场角：最大水平视场角 84.7°，最大垂直视场角 53.4°；降噪:2D/3D 降噪；白平衡/聚焦调节：支持白平衡、聚焦参数调节（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） 3、要求设备具备≥1路高清视频输入HDMI in，≥1路数字视频输入D-Video in，≥1路高清视频输出HDMI out，≥1路线性音频输入Line in，≥1路线性音频输出Line out，≥2路数字音频D-MIC。 4、要求设备具备≥1路USB，≥1路以太网口，网口具备100/1000Mbps自适应，并具备IPv4、IPv6双协议栈。 5、数字视频接口具备连接一路高清摄像机，可直接传输高清视频数据，有效避免网络摄像机编码传输的延迟和损耗，实现无延迟、低损耗的高清视频信号采集。 6、要求视频采集具备网线“一线通”技术，摄像机的供电、控制、视频传输均可通过一根双绞线完成。 ●7、要求音频采集具备网线“一线通”技术，麦克风的供电、控制、视频传输均可通过一根双绞线完成，确保音频信号的优质、抗干扰稳定传输。（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） 8、要求具备H.264编码协议，AAC音频编码协议，RTMP、RTSP视频传输协议，H.323、SIP、BFCP、WebRTC视频通信协议，视频封装格式MP4、TS。 9、主机采用不高于DC 24V的安全电压供电，节能环保，满负荷功耗不高于24W。 10、要求主机具备壁挂式安装便于视频采集与处理。 11、要求主机具备数字视频传输技术，摄像机的视频采集和传输到主机无需编解码处理，保证声画同步与录制视频质量。 12、要求设备工作时间产生噪声最大值≤17dB(A）。 13、要求设备具备自定义工作模式，实现通电后的自动开机工作或待机休眠等状态。 14、具备不同语言的系统版本，具备中英双语使用需要。 15、要求系统具备后台权限设置，具备管理员用户和普通用户两种角色的使用需要，确保系统后台设置稳定可控。 16、要求系统具备工作时间自定义，可自主设置设备休眠与唤醒的时间，时间可精确到秒 17、为保证视频拍摄质量，具备内置智能音频处理算法包括AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ智能均衡等。 18、要求系统具备存储智能清理功能，系统在存储接近满载的情况时，将自动清理系统内录制日期最老的录像文件。设备具备不低于2TB存储空间。 19、要求系统具备对外接的高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，快速调整拍摄画面质量。 ●20、要求系统在自定义布局、多信号录制直播的情况下所有信号画面保持同步无延迟的拍摄效果具备最佳的使用体验。（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） 21、要求系统在接入高清摄像机时可同时对两个摄像机画面以及HDMI信号进行多流同步录制与直播。 22、工作电压：DC 24V，产品无储备电池。 23、画面质量调节：支持内置摄像机的亮度、对比度、色度、饱和度调节。 24、曝光调节：支持自动模式或手动设置目标亮度、背光、抗频闪、增益等曝光调节。 | 19台 | 工业 |
| 3 | 拾音器 | 1.指向性：超心型； 2.频率响应：40Hz—16kHz； 3.灵敏度≥-7dB±1dB； 4.最大声压级≥100dB； 5.信噪比≥60dB； 6.动态范围≥75dB； 7.使用电源：POE供电。 | 19个 | 工业 |
| 4 | 触控面板 | 1、具备壁挂式或桌面式安装； 2、具备≥10英寸高清显示屏幕； ●3、控制功能：具备对课堂录播巡课终端的开关机、休眠、录制、远程互动、资源管理等功能；（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或功能截图） 4、具备通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作； 5、具备快速拨号呼叫功能，输入用户短号实现快速呼叫，具备实时预览互动画面，并对直播互动进行控制； 6、具备录像资源管理，通过直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并具备选择相关的录课资源进行回放； 7、具备录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享。 | 19个 | 工业 |
| 5 | 应用存储一体机 | 1、设备高度：不低于1U，CPU不低于六核心，主频不低于1.8Ghz。 2、硬件架构：主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作。 3、系统具备开放性的操作系统 4、数据库具备主流的数据库软件 5、存储容量：不低于16TB SATA（具备15天24h监控内容录像存储） 6、网络连接：不低于1个RJ45千兆网口 7、通讯接口：USB2.0≥2 8、具备Rst设备一键复位功能 9、采用安全电压供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 10、具备流媒体转发、直播、点播功能，单台主机具备不少于200点转发直播、具备大规模点播。 11、信息管理功能（出厂自带软件应用平台，能够实现以下功能） （1）●录播管理：具备把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。具备对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。（投标文件中需提供功能界面截图） （2）多级平台对接：具备校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交数据资源。 （3）●录制预约：平台具备用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；具备预约信息的申请。具备用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。（投标文件中需提供功能界面截图） （4）资源颗粒度管理：具备视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，具备用户自定义分类类型。并具备根据发布时间、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：具备用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，具备通过平台发布校务公告、活动通知、时势新闻等多种类型公告。公告具备按定义的类型进行归类查询，具备用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：具备视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。 （8）●虚拟切片：具备视频划分知识点片段，且不破坏视频原来的完整性。具备快速点击知识点跳转到相应节点播放。具备对上传的视频添加和修改“知识点”。（投标文件中需提供功能界面截图） （9）●教学行为分析：具备弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据具备后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。（投标文件中需提供功能界面截图） （10）文件检索：具备关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点进行搜索。 （11）快捷置灰：具备平台肤色快捷置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）指定播放：具备设置指定播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行重要视频的统一播放和管理。 （13）●流量统计：具备平台对用户访问数、页面访问量进行数量统计，访问流量数据可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。具备以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。具备对视频直播量、点播量统计。（投标文件中需提供功能界面截图） （14）存储管理：平台具备自定义视频的保存期限，具备永久保存，具备自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时具备平台对录播内的视频保存期限进行管理，具备永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 12、直播点播功能（出厂自带软件应用平台，能够实现以下功能） （1）基于FLV、HLS主流协议直播技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS等）视频点播观看。 （2）具备流媒体转发服务，平台具备不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：具备直播集群技术，以具备系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以具备更大规模直播。 （4）具备多码率：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）具备直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）具备上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。具备word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，具备二维码分享和一键转发分享至社交平台中。 13、微课管理功能（出厂自带软件应用平台，能够实现以下功能） （1）提供微课管理模块，具备自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并具备按学段、学科进行自动归类整理。 （2）●提供专业微课录制软件，具备直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后具备一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。（投标文件中需提供微课软件客户端在平台下载界面截图） （3）●微课录制软件需具备包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，具备课件与老师画中画模式。（投标文件中需提供功能界面截图） （4）具备PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时具备PPT分页预览，并进行切换录制。 14、移动APP应用服务（出厂自带软件应用平台，能够实现以下功能） （1）提供自主研发的平台移动端APP，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）●移动端同步具备虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。（投标文件中需提供功能界面截图） （4）●具备移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。（投标文件中需提供功能界面截图） （5）移动APP免费使用，账号免费，且不限制账号数量。 | 1套 | 工业 |
| 6 | 门禁 | 1、人脸认证：采用深度学习算法，具备单人识别，具备照片、视频防假； 2、组合认证：人脸+密码，人脸+卡片，卡片+密码； 3、多重认证：设备具备本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大具备20个认证组，每个认证组最多具备128人多重认证（每个认证组具备8个群组，每个群组具备16个人）； 4、门禁计划配置：具备计划模板管理，具备常开、常闭时段管理； 5、可视对讲：具备云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲、远程开门； 6、视频预览：具备管理中心远程视频预览，具备接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像； 7、口罩检测：具备戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）； 8、提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼； 9、信息发布功能：具备图片、文字、视频的信息发布； 10、读卡器模式：具备通过RS-485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器使用； 11、胁迫开门：具备配置胁迫码/胁迫卡后，遇到胁迫后，输入胁迫码/刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件； 12、非授权人员管理：具备对非授权人员进行开门管理、报警联动； 13、操作系统：嵌入式linux系统； 14、尺寸：≥8.0英寸； 15、分辨率：≥800*1280； 16、操作方式：触摸操作； 17、像素：≥200W； 18、镜头数量：≥2个； 19、卡片容量：≥100000； 20、人脸容量：≥100000； 21、事件容量：≥150000； 22、门禁能随时删除原有人员权限； 23、实现该门禁接入原有门禁系统（海康威视、DS-K1T105AM）使用，调试后上述功能均能通过系统操作实现功能； 24、电源：输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；工作温度：-30℃-+70℃； 25、设备采用电源适配器供电不具备自带电池； 26、免费提供门禁读卡器，200张门禁白卡； 27、具备通过VPN远程访问安装门禁管理系统的服务器实现开关门功能。 | 26个 | 工业 |
| 7 | 病房门口屏幕 | 1、屏幕尺寸：不低于15.6英寸IPS触摸屏 2、操作系统：设备搭载嵌入式智能操作系统，支持图形化交互，系统版本号满足主流要求 3、屏幕分辨率：不低于1920*1080 4、CPU：不低于四核1.5Ghz 5、操作方式：电容触摸+实体按键 6、内存及存储：2G RAM,128G存储空间（包含） 7、通信方式：有线局域网络 8、硬件接口：8 路报警输入、1 路继电器输出、1路 485 接口、1路 DC 12V 输入、1路串口调试口、1个 RJ45 网口、1个 DC 12V 输出接口，1个TF卡槽口、1个USB接口 9、安装方式：86盒墙面挂装 10、供电方式：DC12V/标准POE，不具备自带电池 11、设备功耗：≤15W 12、工作温度：-10℃～50℃ 13、工作湿度：10％-90％ 14、防水等级：不防水 15、产品尺寸：243.4mm×428.6mm×28.8mm 16、产品机身通过抗菌性能检测,抗菌率>99.8% 17、首页功能：具备展示患者、医院及医护人员等信息；具备输入工号进行护士定位和取消定位；具备向护士站主机发起增援呼叫。 18、病呼联动：具备通过三色灯及弹窗等方式对普通呼叫、增援呼叫、换药、卫生间报警等信息进行提醒。 19、功能设置：具备设置前进行工程密码验证；具备修改服务器IP、端口号、病区、病房号、SIP密码。查看本机IP地址、子网掩码、网关；具备查看设备版本号。 ●20、设备需具有三色提示灯，在不同呼叫状态显示不同颜色（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） | 26个 | 工业 |
| 8 | 呼叫器 | 1、防水等级≥IP68 2、安装方式：壁装螺丝固定，适配86底盒 3、报警方式：按钮+拉绳≥ 2 种方式报警，连接黄线和黑线即可。如果还提供DC12V供电（接红线和黑线），报警时指示灯亮，蜂鸣器响 4、颜色：底壳白色+按钮红色 5、设备DC12V供电，不具备自带电池。 | 59个 | 工业 |
| 9 | 床头屏幕 | - 屏幕尺寸：不低于10.1英寸触摸屏 2、操作系统：设备搭载嵌入式智能操作系统，支持图形化交互，系统版本号满足主流要求 3、屏幕分辨率：1024*600 4、CPU：不低于四核1.5Ghz 5、操作方式：电容触摸+手柄按键 6、内存不低于2G，存储不低于128G（包含） 7、通信方式：具备有线和无线网络 8、硬件接口： 8 路报警输入、1路485接口、1 路手柄接口、1路 DC 12V 输入、1 路串口调试口、1 个 RJ45 网口、1路 DC 12V 输出、1个TF卡槽 9、安装方式：设备带开孔，打螺钉挂板安装 10、供电方式：DC12V/标准POE 11、设备功耗：≤8W 12、工作温度：-10℃～50℃ 13、工作湿度：10％-90％ 14、防水等级：不防水 15、产品尺寸：254mm×166mm×18.6mm - 16、能够登陆访问校园网 - 17、首页功能：支持展示患者、医护人员及注意事项等信息；支持向护士站主机或值班分机发起呼叫、换药，和接听两者发起的对讲；可接收护士站主机发起的广播信息。 - 18、消息提醒：支持对患者的检验、检查、手术等预约信息进行提醒。 - 19、费用查询：支持输入身份证尾数进行身份认证通过后进行患者费用查询；支持按日查看费用明细和汇总查看住院费用。 - 20、医院风采：可展示医院、科室、病区、医生、护理人员的简介及图片等；可展示医院的宣传视频。 - 21、健康宣教：展示和播放平台推送的健康宣教材料，患者阅读宣教材料后，系统记录已读状态。 - 22、出入院指南：展示和播放平台推送的出入院指南，患者阅读宣教材料后，系统记录已读状态。 - 23、医学计算器：可计算患者的平均动脉压；可对需要补充输液的患者计算滴速。 - 24、订餐功能：支持对接院内订餐系统，进行身份认证后可根据患者膳食要求生成相应的订餐二维码。 - 25、功能设置：支持设置通话音量、床头终端时区、本地网络参数配置。 - 26、皮试闹钟：护士给患者做完皮试之后，可以根据皮试时长设置相应的皮试闹钟，到时之后自动提醒皮试时间已到，防止护士遗忘到时记录皮试结果。 - 27、满意度调查：患者可在此功能界面，给病区提交相关服务的满意度分数。 - 28、悬臂支架安装，悬臂详细参数详见安装调试服务。 | 59台 | 工业 |
| 10 | 护士站大屏 | - 显示尺寸：≥65 inch 2、物理分辨率：≥3840 × 2160 3、屏幕可视区域：≥1209.6 mm (H) × 680.4 mm (V) 4、像素间距：≤0.124 mm (H) × 0.372 mm (V) 5、背光源类型：D-LED 6、可视角：≥178°(H)/178°(V) 7、亮度：≥500 cd/m² 8、色深度：≥1.07G Colours 8Bit+FRC 9、对比度：≥5000：1 10、操作系统：设备搭载嵌入式智能操作系统，支持图形化交互，系统版本号满足主流要求 - 11、CPU：CPU: ≥4核，主频≥1.92 GHz 12、GPU:不低于2 个执行单元簇，不低于 6 个着色器核心 13、内存：≥2 GB 14、内置存储：≥16 GB嵌入式闪存 15、输入电压：100-240V AC，50/60 Hz | 1台 | 工业 |
| 11 | IP 网络音频设备 | （一）网络广播主机：1台 一、技术要求： 1、IP网络数字广播系统具备全国产化，服务端平台软件可以具备国产化操作系统。，具备主流CPU芯片，x86架构或ARM架构； 2、采用超薄机架式工控机机箱设计，设备更轻便，机箱采用钢结构； 3、具备专用千兆网传输，可同时传输上百套节目源； 4、工业级专用主板设计，长时期不断电稳定工作； 5、采用WEB服务器架构，，具备多用户同时访问； 6、应用数据和媒体文件采用数据库管理，安全可靠，任务数不受限制； 7、专业流媒体服务器，具备标准流媒体格式； 8、服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机，系统即可自动运行 9、扩展增加备用服务器可实现服务器软件数据共享，备用服务器能实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主服务器的管理控制功能，实现“双机热备”； 10、内置文字语音播报服务，可实现文字、文本播放，男/女声、播放速率可选； 11、系统采用B/S架构，通过浏览器直接访问，无需另外安装客户端软件； 12、具备远程无线遥控功能，实现远距离遥控快捷操作； 13、系统具有手动/自动巡更功能，实现终端设备自检，后台可查看； 14、内置校时服务，实现GPS、BDS、NTP自动校时，并可实时同步外扩电子时钟，时间精度≤1s； 15、具有节假日自动停播功能； 16、系统具备第三方平台嵌入式开发，提供提供软件开发包工具(SDK)，实现与大系统、大平台的系统整合。 17、快捷播放功能：可自定快建播放按键，实现一键快捷播放任务及实时寻呼； 18、15寸电容触摸屏设计，触摸准确有效； 19、构建于全新安全框架，配备多层次防护机制，可抵御恶意攻击，保障数据安全‌； 20、具备和消防报警连动功能，实现消防报警应急广播； 21、具备云广播任务推送和播放功能，在没有服务器的情况下也能保障任务正常播放； 22、具备系统定时开关机功能，随时随地无人化自动管理； 23、可配和多种设备实现特定场景应用，如LED文字显示，人脸识别播报，噪声检测等； 24、网络广播具备UDP、TCP、RTP、组播四种广播传输协议，能针对不同场景设置不同的广播传输方式。具备多种广播应用，具体要求包含：全区广播、分区广播、定时广播 25、屏幕尺寸:不低于15英寸 26、软件操作平台：国产操作系统 27、屏幕颜色:TFT24位真彩色 28、工作环境:环境温度：5℃~40℃；相对湿度：≧75% 29、主板：集成千兆网卡， 30、CPU:不低于2.6G四线程 31、内存:DDR44G 32、内置128G固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 33、电源：DC12V,7A 34、液晶显示屏：TFT-LCD电容液晶触摸屏，分辨率1280*800 35、标准接口:1×RJ45接口；2×USB(3.0)；2×USB(2.0)；1×VGA；1×HDMI 36、系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 37、系统音频信号失真度：1KHz<0.5% （二）数字网络音频采集：1台 一、技术要求： 1、具备模拟音频的网络传输 2、3路线路输入，2路麦克风输入（1路带默音功能，1路话筒混音功能），2路模拟输出 3、MP3播放功能，可插U盘、SD卡，具有FM收音功能 4、电源管理（3路外控电源，1路MP3模块） 5、高、低音独立调节，线路输入、话筒、MP3音量独立调节 6、10组快捷分区设置（通过软件可对10个手动按键进行分区设置，实现一键开启分区功能） 7、1路远程触发设置（通过软件设置对应分区与远程无线话筒联动，实现无线话筒控制采集器工作） （三）IP网络寻呼话筒：1个 一、技术要求： 1、采用话筒桌面式设计，带有7英寸触摸功能显示屏；显示屏自带数字键、功能键，具备通过触摸呼叫广播，具备呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可具备10个按键自定义一键呼叫广播功能 2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率 3、内置扬声器，实现双向通话和网络监听 4，具有1路音频线路输入，具备采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器 5、具备直接操作呼叫或对讲任意终端，具备通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒 6、具备多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，具备自定义接听提示音，具备转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义 7、具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口 8、具备通过后台软件对终端进行远程固件升级。播功能 9、具备手机修改IP地址、设置设备参数 10、兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP、IGMP（组播）等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控 11、具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作 （四）IP网络音箱：33台 一、技术要求： 1、内置8Ω/2x15W数字音频放大模块，具备本地麦克、线路、实时检测本地音频输入（优先级可配），立体扩声； 2、配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务； 3、内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器；可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源 4、1路话筒输入和1路立体声线路输入，实现本地扩音； 5、自带音量调整旋钮、可本地控制音量及网络音量，具备手动开启功放 6、带RST复位键、在无法确定IP地址的情况下可复位终端 7、带蓝牙功能 | 1套 | 工业 |
| 12 | 走廊护理信息显示屏 | 1、通讯接口：≥LAN*1 2、功耗：≤30W； 3、安装方式：钢丝绳吊装 4、供电方式：220V AC 5、外框材质：边框一体化钣金 6、显示屏：屏幕尺寸：≥867mm*197mm*45mm 7、分辨率：≥128x32 8、面板材质：双面玻璃面板 | 4台 | 工业 |
| 13 | 护士站管理主机 | - 屏幕尺寸：10.1英寸IPS触摸屏 2、屏幕分辨率：1280*800 3、摄像头参数：200W摄像头 4、操作方式：电容触摸 5、内存不低于2G，存储不低于128G（包含） 6、通信方式：有线网络 7、硬件接口： 2路报警输入、1路485接口、3路USB接口、1路 DC12V输入、1 路串口调试口、2个RJ45网口、1路HDMI输出、1个TF卡槽 8、安装方式：桌面或墙面挂装 9、供电方式：DC12V/标准POE 10、设备功耗：≤13W 11、工作温度：-10℃～50℃ 12、具备7×24 小时连续工作 ●13、最多具备连接管理 1000 台床头屏。具备本地音视频存储功能，包括对讲录音/录像，被连接监视设备的录音/录像。（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） ●14、具备通过 HDMI 接口进行电脑等显示器投屏。（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） ●15、具备门禁机的呼叫和监控，可控制门禁设备进行远程开门。（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） 16、后端护士站主机页面病呼联动：支持提醒、接听病区内床头终端、门口终端、值班分机发起的呼叫；支持提醒、处置病区床头终端发起的换药提醒信号和卫生间发起的卫生间报警信号。 17、后端护士站主机页面门禁功能：支持提醒、接听门禁设备发起的对讲；支持在接听时给门禁设备进行远程开锁。 18、后端护士站主机页面床位卡功能：设备在线情况；病区内患者诊断、医嘱、欠费、风险评估信息等；支持点击床位卡主动呼叫患者，呼叫拨通后可主动取消呼叫；支持体征床位卡，可以查看患者体征数据，呼吸，心跳，在离床数据 19、后端护士站主机页面通讯录功能：支持查看床头终端、值班分机通讯录；支持直接点击通讯录发起呼叫。 20、后端护士站主机页面通话记录：支持查看未接听、已接听、主机呼出的通话记录；支持通过通话记录进行回拨。 21、后端护士站主机页面广播功能：支持选择广播终端进行实时语音播报、语音合成播报、音频文件播报；可查看设备在线/离线情况。 22、后端护士站主机页面日志查询：支持按照全部、当天、近7天、近1个月的筛选条件去查询呼叫和提醒。 23、后端护士站主机页面功能设置：支持设置通话音量、提示音量、背景音乐等；支持开启和关闭通话录音；支持对日期、时间、时区、屏幕亮度进行设置；支持设置主机熄屏时间；本地网络参数配置。 | 1台 | 工业 |
| 14 | ▲智慧护士软件系统 | 对病房设备及展示数据进行后台管理，包括患者信息管理、病区管理、设备管理等模块；可将护理大屏注册到平台，展示床位卡信息，包括当前病区、日期时间、床位号、患者姓名、性别、年龄、入院天数、入院诊断、主治医生、责任护士、护理等级等信息。具备展示床位卡、通讯录、病呼处置、门禁呼叫及开锁、通话记录、广播、日志查询、病区托管等功能；嵌入式床头屏交互系统依赖于护士站主机、智慧护理管理平台、以及安装嵌入式系统的床头屏设备。主要功能：首页、普通呼叫、换药提醒、过敏信息；门口屏交互系统依赖于护士站主机、智慧护理管理平台以及安卓门口屏设备。主要功能：信息展示、护士定位、增援呼叫）、病呼联动； 一，病区人员数据管理 1、具备对接和编辑病区患者数据信息，并支持与关联设备联动 2、具备对接和编辑病区医护信息，并支持与关联设备联动展示 3、具备对接患者扩展信息，包括手术，费用，护理风险等信息，并支持与关联设备联动展示 4、具备编辑院区和病区信息，包含不仅限于：医院名称、医院简称、医院简介，医院LOGO，医院图片、医院宣传视频，并支持与关联设备联动展示 5、具备上传病区宣教材料，按自定义病区规则推送给相应的患者 二，病区设备管理 1、具备对病房关联设备进行添加，编辑，删除等操作 2、具备远程进行设备重启和巡检，支持批量操作 3、具备远程进行设备批量升级。 4、具备通过手动或Excel批量在设备管理中注册嵌入式床头屏、LED走廊屏、门禁等设备。 三，病区设备配置 1、具备按病区对床头屏、床旁屏、智护大屏的功能菜单展示进行设置 2、具备对各终端设备进行显示名称的配置，包括床旁屏、手持管理副机、探视机、床旁屏、门口屏、走廊屏、护士站管理机、值班分机、智护大屏 3、具备对护理屏首页的展示进行配置，包括患者总数、看护等级、手术信息、护理信息、风险管理 4、具备对床旁屏、床头屏、门口屏、值班分机设置夜间模式，在夜间时间段内进行息屏和休眠 5、具备对护理等级，风险等级颜色和文案进行调整配置 6、具备对病区规则联动进行配置,可以自定义选择需要联动的消息,以及想要发送的设备 7、具备交班和体征配置,可以配置大屏护理交班的重点标签 8、具备智能宣教配置,可以按病区维度配置智能推送宣教的规则 9、具备通过资源包方式扩展病区、人员、组织字段属性 10、要求具备验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式。 11、具备身份认证和信息防篡改校验，供内部程序对授权信息的访问 12、要求最大支持200000个用户管理，最大具备500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 13、●具备图形化展示医院内的楼栋、楼层、病房、床位的场地信息，支持展示床位的场地路径。（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） 14、●具备编辑不同重要等级的备忘录，设置好展示规则后可同步在护理大屏上提醒及展示。（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） | 1项 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 扩声显示设备 | （一）大屏：1台 一、技术要求： 1、面积：≥4*1.8米。 2、像素点间距：≤1.86mm 3、单元板分辨率：≥14792 Dots ●4、刷新率：≥3840Hz，具备通过配套控制软件调节刷新率设置选项（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） 5、像素构成：1R、1G、1B ●6、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） 7、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 8、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm ●9、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） 10、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 11、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 12、对比度≥9000：1 ●13、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） 14、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；具备0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 15、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 16、在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：具备宽压输入在96-264VAC，具备窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 17、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 18、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 19、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) ●20、数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；具备采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；具备采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；具备采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） ●21、为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0。（投标文件中需提供第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件） 22、具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V有效值）交流峰值或120V直流值 23、防电击等级依据GB4943.1标准，使用基本绝缘作为基本安全防护，同时使用保护连接和保护接地作为附加安全防护，达到防电击保护I类设备 24、具备软件自定义修改分辨率，自定义分辨率，更加适合LED屏幕的使用；具备分屏操作。具备任意比例拼接素材和多图层叠加；具备无线遥控、手机遥控，一键切换视频；具备与智能播控软件一键IP连接 25、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上 26、屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² 27、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 28、具备PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平 夹角 45°的方向施加推力 15N，灯珠未破碎或脱落 29、具备鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 30、为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过认证，无视网膜蓝光危害。 31、为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，所投LED显示屏符合GB/T 26125-2011和GB/T 26572-2011认证标准要求，且符合CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求。 32、所投LED显示屏产品符合高清环保标准化技术应用 33、为保证产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚利于人体健康及环境保护，符合RoHS相关验证要求。 二、其它要求： 1、示教录播画面能够实时显示在LED屏上； 2、智慧护士管理系统数据能够实时显示在LED屏上； （二）功率放大器：1台 一、技术要求： 1、≥四分区音量单独调节，≥四路手动分区功能 2、带前置放大的专业广播功率放大器；具备TF卡、U盘、FM收音功能，具备手机蓝牙连接 3、≥3路话筒输入（前麦克有自动默音功能），≥2路线路输入，≥1路线路输出 4、≤2U标准19英寸工业机箱设计；提供红外接口，可以遥控音源的播放 5、额定输出功率: ≥250W 6、扬声器输出:70V, 100V & 4～16Ω 7、音调：低音:±10dB at 100Hz，高音:±10dB at 10KHz 8、频响 ：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB) 9、总谐波失真 ：1KHz时≤0.5%, 1/3 输出功率 10、通道串音衰减 ：≤50dB 11、散热： 由前往后强制风冷，散热器温度≥55度时启动内置风扇 12、保护：过热, 过载&短路 13、电源：～220V/50Hz 14、最大耗散功率：≤900W （三）前置放大器：1台 一、技术要求： 24 Bit/96比特专业级数字效果处理芯片，与专业效果器一样的效果，同时可连接电脑调音。 数字放大器作为后级放大，效率高环保能源损耗低，功放发热量少。 数字放大器音色具有高音清澈，中音圆润饱满，低音有力度而不拖尾。 智能化动态监测保护系统，CPU实时监测机器工作状态，当机器出现过温短路等现象时会实时显示在屏幕上。 全部采用SMD贴片技术，内部简洁美观，机器自动化生产产品一致性好，性能更稳定。 专业防啸叫技术。 过载保护、短路保护、开机延时保护、过温保护、直流保护、输出功率限幅。 温控调速风扇，低温超静音。 全数码调节，液晶实时显示所有内容。 1、全数字卡包功放，可连接电脑调试，高还原度DSP效果 2、8Ω 平均功率 250W×2 3、4Ω 平均功率 450W×2 4、頻率模式 20Hz-20KHz,（+0.5，-0.5db) 5、输入灵敏度：音乐220mv/话筒8.5mv 6、输入阻抗：22KΩ 7、信噪比 ＞105dB 8、總諧波失真 ：<0.05% （四）音箱：2台 一、技术要求： 1、功率≥35W ； 2、电压 100V ； 3、灵敏度 92dB ； 4、频响范围参数 75-20KHz ； 5、高音25芯/中166mm | 1套 | 工业 |
| 16 | 工作站 | 1、处理器性能强劲‌ 搭载不低于‌10核心16线程‌（6个性能核 + 4个能效核）混合架构设计。 基础频率‌≥‌2.5GHz‌，最大睿频‌≥‌4.6GHz‌，三级缓存为 ‌≥‌20MB‌，多任务处理能力出色，轻松应对办公软件、数据处理、网页多开等日常任务。 ‌2、内存与存储配置均衡‌ ‌内存‌：标配‌≥‌16GB DDR4 3200MHz‌，双通道设计，确保多程序并行运行流畅，如同时开启Word、Excel、浏览器数十标签页及视频会议软件也不卡顿。 ‌硬盘‌：主流配置为‌≥‌512GB SSD‌ 固态硬盘 ‌3、显卡与显示具备‌ 配备 ‌集成显卡，不低于192流处理器‌，搭配为 ‌23英寸‌ 1080P‌ 显示屏。 ‌4、接口丰富，扩展性强‌ ‌前置接口‌：‌≥2×USB 3.2 Gen1、‌≥1×USB Type-C。 ‌后置接口‌：包括 HDMI 2.1、VGA，USB 2.0、USB 3.2 Gen1、RJ45千兆网口，具备多屏输出、外设连接和稳定有线网络需求。 具备 ‌Wi-Fi 6‌ 和 ‌蓝牙 5。 ‌5、机身设计与散热优化‌ 采用小巧机箱‌，节省桌面空间 ‌6、操作系统与预装软件‌ 预装匹配工作站的最新操作系统且有账号永久使用权限。‌ | 2台 | 工业 |
| 17 | 网络对讲装置 | （一）IP网络寻呼话筒：1个 一、技术参数： 1、采用话筒桌面式设计，带有7英寸触摸功能显示屏；显示屏自带数字键、功能键，具备通过触摸呼叫广播，具备呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可具备10个按键自定义一键呼叫广播功能 2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率 3、内置扬声器，实现双向通话和网络监听 4、具有1路音频线路输入，具备采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器 5、具备直接操作呼叫或对讲任意终端，具备通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒 6、具备多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，具备自定义接听提示音，具备转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义 7、具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口 8、具备通过后台软件对终端进行远程固件升级。播功能 9、具备手机修改IP地址、设置设备参数 10、兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP、IGMP（组播）等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控 11、具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作 （二）网络对讲终端：1个 一、技术参数： 1、单键面板，可通过软件指定呼叫键所呼叫的目标话筒或软件； 2、内置扬声器，可免提通话和接收广播； 3、内置咪头，可进行双向对讲，并可被监听监视； 4、设备空闲时可 播放背景音乐，对讲时自动中断； 5、带音频输出/输入口，可外接有源音箱、耳麦等外设使用； 6、带有短路输入、 输出口，可以接收和控制一些外围设备（比如安装警灯）； 7、有以太网的地方即可接入，可跨网段、跨路由，可接互联网。 8、呼叫转移，当呼叫的寻呼话筒正忙时，可转移呼叫该话筒的上级中心； 9、数字录音功能，对讲时录制的音频文件保存在寻呼话筒中，空闲时上传到服务器； 10、具备SIP通话协议，可接入任意SIP电话； 11、配套一个不低于6W的有源音箱 | 5套 | 工业 |
| 18 | 网络交换机 | 1、配置≥24个10/100/1000BASE-T自适应电口和≥4个千兆SFP光口，具备全双工/半双工自适应传输模式。 2、背板带宽为≥336Gbps（非阻塞模式下3.36Tbps），包转发率达≥96/126Mpps。 3、硬件采用存储-转发交换方式，MAC地址表容量≥16K，具备智能堆叠iStack技术及4K VLAN划分。 4、802.1Q VLAN，最大 4094 个 VLAN； 5、基于端口 / MAC/IP 子网 VLAN、Guest VLAN、Voice VLAN； 6、 MVRP、VLAN 翻译、SuperVLAN； 7、STP/RSTP/MSTP 生成树，环路防护； 8、端口聚合 LACP（静态 / 动态链路聚合），单设备最多8组聚合； 9、端口镜像：本地 / 远程镜像，多对一监控； 10、接入认证：802.1X、MAC 地址认证、Web 认证、Guest VLAN 11、端口安全：端口最大MAC 绑定、静态 MAC、IP+MAC+PORT 绑定 | 12台 | 工业 |
| 19 | 机柜 | 1、‌容量‌ ≥42U 配套≥8位防雷PDU； 2、‌高度≥‌2000mm； 3、‌宽度‌≥800mm； 4、‌深度‌≥1200mm； 5、‌门及门锁‌六角网孔前门/后门或白色透明钢化玻璃前门，配备高级旋把锁； 6、‌材料工艺‌ SPCC优质冷轧钢板，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理； 7、‌承重能力：静载可达800kg–1000kg； 8、‌防护等级‌≥IP20； 9、‌安装特性‌ 具备脚轮与支撑脚并装，上下框带圆形通风孔，多处可关闭走线通道，配套防雷PDU； | 1个 | 工业 |
| 20 | 等保测试 | 提供计算机等保二级测试服务 | 1项 | / |
| 21 | 安装调试服务 | 1、每台示教摄像机配套的360；吊臂：配套1.2米万向臂，转臂水平360度旋转，双节多方位调节；垂直60度调节；活动关节带阻尼装置，双节多方位调节，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作。采用镀锌钢材材质。 2、每台床头屏配套悬臂支架主体结构采用加厚冷轧钢，防锈、抗碰撞材质，短悬臂长度不低于20CM，长悬臂长度不低于50CM；可水平上下移动。 3、6类非屏蔽网线，导体采用无氧铜材质，单股线芯直径不低于0.53mm±0.005mm。线身采用B2 级阻燃PVC材质，带有抗撕拉绳。执行国家GB/T18015.5-2007，YD/T1019-2023标准； 4、2*1.5RVV护套电源线，导体材质采用无氧铜。线身采用聚氯乙烯绝缘材料。执行国标GB/T5023.5-2008标准，标准额定电压300/500V；工作温度-15℃ ~ +70℃。长期安全功率2200W~2600W。 5、200芯金银线用于音箱，规格：单股铜丝 0.10mm，单边 200 根细丝绞合，两股合计 400 丝，等效截面积≈1.0mm²；导体采用无氧铜。 6、设备安装人工费用，包含所有设备（摄像机、床头屏、护士站大屏、呼叫器等）的安装、固定、接线、调试，确保全部设备正常运行;包含所有辅材费用 7、学校一体化平台对接，包含门禁、音视频等接口费用；所投软件与学校基础平台完成集成验收合格后，在所投产品周期内须提供接口维护服务，包括但不限于所投软件系统自身升级后仍应确保与平台的原有集成接口运行正常、以及当校方基础平台整体架构升级时所需投标人给予的免费集成配合。终生免费配合数据迁移，包括但不限于所投业务系统升级改造、更换厂商等，投标人应将所投软件系统与智慧校园平台相关接口集成开发费用一并包含在投标报价中（接口包含学校统一身份认证接口、数据交换接口、统一通讯平台等） 8、提供软件的功能检测报告、安全漏洞及渗透测试报告；9、将原有旧设备及门禁系统进行升级改造安装至正常运行，包含涉及到的线材等一切费用，要求与现有新增设备及系统进行数据互通。 10、线缆敷设要求：包含所有网线、电源线、信号线的敷设、整理、标识，线缆须穿管或走桥架，不得裸线明敷。 11、其它要求：信息系统对采集或生成的敏感数据在传输和存储时要以密文形式，不得明文存储或传输。 | 1项 | / |

四、报价要求

本项目报价包含完成项目所需的一切费用，投标人报价时应充分考虑成本。中标结果确定后，中标人不得以任何理由要求增补项目费用或拒绝履约服务，采购人不接受任何追加费用的理由。

- 五、其他要求

5.1数据标准

系统开发中数据编码规则需要遵照《安徽医科大学基础数据编码规则(2025年修订)》，实现数据标准化采集与共享，供应商须在投标文件中承诺，建成的软件系统无条件配合与学校其他系统对接，不再产生额外费用，否则作无效标处理。

5.2安全要求

（1）信息系统正式上线前应符合信息安全等级保护要求（供应商须根据测评结果进行整改工作）。

（2）信息系统对采集或生成的敏感数据在传输和存储时要以密文形式，不得明文存储或传输。

（3）信息系统验收前需通过具有资质的软件评测中心出具的软件测评报告。

5.3集成要求

所投软件与学校基础平台完成集成验收合格后，在所投产品周期内须提供接口维护服务，包括但不限于所投软件系统自身升级后仍应确保与平台的原有集成接口运行正常、以及当校方基础平台整体架构升级时所需投标人给予的免费集成配合。终生免费配合数据迁移，包括但不限于所投业务系统升级改造、更换厂商等，投标人应将所投软件系统与智慧校园平台相关接口集成开发费用一并包含在投标报价中（接口包含学校统一身份认证接口、数据交换接口、统一通讯平台等）。

六、样品要求

无。

第四章  评标方法和标准（综合评分法）

## 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

## 二、评标方法

### 2.1资格审查

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 投标人信用记录 | 投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目） | 符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 拟分包情况说明及分包意向协议（适用于合同分包预留中小企业采购份额项目） | 通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 6 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《招标公告》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 7 | 本项目对于联合体的要求（适用于接受联合体投标项目） | 联合体投标的详见投标人须知正文第1.5，且提供《联合协议》。 | 《联合协议》详见第六章投标文件格式。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《招标公告》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

### 2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第9条要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 6 | 技术响应情况 | 符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 7 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3异常低价投标审查

| 异常低价投标审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 异常低价投标审查 | （1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%； （2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%； （3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%； （4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： 上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。 | 投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 |

注：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过65%。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

### 2.4详细审查

2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

第1包详细评审标准

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 满足货物指标要求情况 | 1.■代表重要指标，每满足一项得 3分，共 11 项，共计33分； 2.●代表一般指标项，每满足一项得1分，共17项，共计17分。 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明资料作为评审依据。 | 0-50分 |
|  | 产品综合评价 | 投标人对所投产品运行稳定性、故障率、安全性进行阐述，评委会进行综合评审： （1）所投产品运行稳定、无故障率、安全性高的，得4分； （2）所投产品运行稳定、无故障率、安全性较高的，得3分； （3）所投产品运行基本稳定、故障率低、安全性基本满足项目需求的，得2分。 （4）未提供的不得分。 | 0-4分 |
|  | 项目质量保 障措施 | 由评标委员会根据投标人提供的项目质量保障措施进行综合评分： 1.项目质量保证措施完善、服务高效、有具体切实可行的保障措施，工作思路清晰，得5分； 2.项目质量保证措施完整、服务效率较高、有保障措施，工作思路较为清晰的，得3分； 3.项目质量保证措施有待进一步提升的，得1分； 4.方案不可行或者未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 供货安装（调试）方案 | 评标委员会组根据投标人提供的供货安装（调试）方案包括但不限于供货计划、实施方案、设备验收方案等情况由评标委员会进行综合评分： 1.此项方案措施描述详细完善、考虑周全、完全能够满足采购需要的得5分； 2.方案措施内容基本完整，可以满足采购需要，得3分； 3.方案措施有缺陷，仅部分满足采购需要，需要进一步完善的得1分； 4.差或未提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 核心产品业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），所投核心产品具有供货业绩的（业绩中产品须与本次所投标注▲产品同品牌可不同型号），每提供1个业绩得2分，满分得6分。 注：此业绩指同品牌的产品业绩，不限定合同主体，但供货合同甲乙双方不可是经销商之间或生产商与经销商之间的供货合同。提供业绩合同放入投标文件，若合同中无法体现签订时间、供货内容等关键评审因素的，须另附业主（合同甲方）盖章的证明材料。 | 0-6分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

第2包详细评审标准

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 具备货物指标要求情况 | ●代表一般指标项，每具备一项得2分，共25 项，共计50分。 注：以投标响应表和“货物指标要求”中证明材料要求作为评审依据。 | 0-50分 |
|  | 供货安装（调试）方案 | 评标委员会组根据投标人提供的供货安装（调试）方案包括不限于供货计划、实施方案、设备验收方案等情况由评标委员会进行综合评分： 1.此项方案措施描述详细完善、考虑周全、完全能够具备采购需要的得5分； 2.方案措施内容基本完整，可以具备采购需要得3分； 3.方案措施有缺陷、需要进一步完善的得1分； 4.差或未提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务 | 根据投标人所提供的售后服务方案,包括但不限于售后服务及维保体系（体系完备、制度健全、用户反馈认可情况，有持续的备品备件供应）、售后服务承诺、售后响应时间、保修期、保修内容及个性化配套服务等情况，由评标委员会进行评分： 1.售后服务体系内容完整详细，针对性强得5 分； 2.售后服务体系内容完整，基本满足采购需求得3分； 3.售后服务体系内容有待进一步完善得1分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 核心产品 业绩 | 自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人或所投核心产品生产厂家具有类似智慧护士软件系统的合同业绩，每个业绩得2分，满分8分。 注：提供合同扫描件。 | 0-8分 |
|  | 质保服务 | 在招标文件要求的质保期基础上，每增加完整1年质保得1分，增加不足1年的部分不得分，本项满分2分。 | 0-2分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

2.4.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。