采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016][bookmark: _GoBack]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。
3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
[bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc1452677390][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。
注：
（1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保
（2）预付款保函递交要求：
①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。
②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	安徽大学，或采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后60个日历日内供安装货完毕。

	4
	免费质保期
	验收合格后1年，所有设备终身维护，货物需求表另有规定的，以货物需求表为准。

	[bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc58935147][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc369119811]5
	本项目采购标的所属行业
	工业。


2、 货物需求
（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标无效

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得3分

	一般指标项
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]●
	评分项，每满足一项得1分

	无标识项
	
	有5条及以上未响应或负偏离，将导致投标无效

	注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。


（二）货物指标要求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	化学气相沉积仪
	■1、加热区：Φ80×260mm+Φ80×260mm（±5%），可装载3英寸样品（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
2、恒温区尺寸：100mm+100mm（±5%）；
3、炉管长度：1200mm（±5%）；
■4、最高温度:≥1200℃（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
5、连续工作温度：≥1100℃；
6、炉体结构：双层壳体结构，并带有风冷系统，炉壳表面温度≤60℃；
7、升温速率：0-30℃可调，推荐升温速率：≤10℃/min；
●8、炉膛结构：一体化紧凑设计，台阶式拼接结构，符合力学定律，加热时受力均匀，热能不易散失（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
9、炉膛材质：氧化铝多晶体陶瓷纤维，耐急冷急热；
10、密封法兰：配有一套304不锈钢密封法兰，采用硅胶密封圈密封。不锈钢真空法兰安装在炉管的两端，便于组装。左端法兰采用1/4英寸的卡套接头，用于通入反应气体；
11、抽气速率：抽气速率≥2L/S，配压差充气阀；
12、极限真空：≤2×10-1Pa；
13、温度控制：50段智能可编程PID自整定，一键操作，自动升温，自动降温，无需守值。控温精度±1℃；
●14、供气系统：多路气体流量计最大量程不小于200sccm；流量计控制精度不大于±1%；前端带截止阀（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
15、安全保护：具有偏温保护、超温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能；
16、工艺气体：化学沉积专用高纯气体含减压阀。
	4
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	2
	热蒸发真空镀膜仪
	一、产品概述
用于蒸镀有机物或金属，可沉积金属（Au，Ag，Al，Ca，Cu，Mg，Ni等）、非金属、化合物（Mo0，LiF等）及有机物材料。
二、主要技术参数：
1、薄膜沉积室：304不锈钢腔体；
●2、抽气系统：采用复合分子泵+直联旋片泵作为真空抽气系统（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
2.1、前级泵：抽气速率≥4L/S，配压差充气阀；
2.2、主抽泵：分子泵，抽气速率：300L/S接口法兰：CF100，转速：≥51000rpm；
3、真空测量范围：1×105～1×10-5Pa；
●4、系统性能指标：极限真空度≥7.5×10-5Pa（连续抽气24小时达到）；恢复真空从大气抽至8.0×10-4Pa≤45min，真空室漏率：关机12小时真空度≤5Pa（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
●5、样品台：最大可装载≥3英寸样品（样品盘直径≥80mm，方片尺寸≥60×60mm），样品台旋转：转速0-30rpm连续可调；手动升降，升降高度0～80mm；样品台可加热，最高温度≥300℃，温度控制精度±0.5℃，可设定升温斜率。加热区内，温度均匀性±5℃（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
6、热蒸发单元：水冷紫铜电极3根组成2组蒸发舟；可自由更换为舟式源（钨舟、钼舟）、挂丝源（钨绞丝、钨篮）或坩埚源（用于有机材料和粉状材料的蒸发）；配电动控制挡板组件；可蒸发金属：Au，Ag，Cu，Ni，AL（采用陶瓷坩埚）等低熔点金属；提供热蒸发实验所需的高纯蒸镀金属材料；
7、蒸发电源：10V/200A稳流电源，电流调节精度0.1A；
8、控制单元：
■8.1、采用PLC+触摸屏控制，控制面板斜面设计，可实现自动一键式抽真空，蒸发电源手动以方便用户进行镀膜工艺参数的摸索（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
8.2、控制内容：总供电、分子泵、机械泵、阀门；分子泵电源参数显示及开关控制；真空计参数显示及控制；基片台转速控制；基片加热温度控制等；
8.3、安全保护报警系统：在缺水、水压过低、电源过流、短路等异常情况执行相应保护措施；完善的逻辑程序互锁保护系统；
■8.4、界面配置二维码，通过手机或pad扫描仪器二维码进入操作界面，可查看产品基本信息，关注公众号，查看下载使用说明书，查看产品使用视频；配置线上设备报修服务功能：用户线上注册，注册成功填写联系人、电话、单位、地址、产品名称、产品型号、产品编码、用户意见、故障仪器照片上传进行线上报修（投标文件中须提供产品二维码操作界面实物截图并反映上述技术参数）；
9、电源电压：AC220V 50Hz；功率：≥3KW；
10、配套附件：工业水冷机1台。
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	3
	3D打印机
	1、机器结构：箱体结构，全封闭落地机箱；
2、打印尺寸：300*300*300mm（±5%）；
3、设备尺寸：435mm*460mm*525mm（X*Y*Z）（±5%）；
4、打印速度：大于12倍速度，≥32mm³/s。超高速打印：最高打印速度≥600mm/s，加速度可≥20000mm/s²；
5、喷嘴直径：≥0.4mm,一体化喷嘴.
6、内置照明灯条，方便夜间查看打印状态。 
7、喷头结构：近端双齿轮挤出结构，喷头温度最高可达320度，可兼容多种耗材；
8、操作界面：4.3英寸RGB触摸屏，支持中、英、日、韩、德、法、俄、西班牙等语言；
●9、打印平台：柔性打印平台，1微米高精度AI激光雷达校准，全自动阵列调平（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
10、热床温度：最高可达120℃；
11、打印方式：U盘脱机打印；
12、支持各类操作系统；
●13、设置断料监测传感器，支持断料检测。耗材耗尽、断开或出现其他异常状况时，自动暂停打印，等接入耗材后继续打印。内置振动传感器，振纹，层纹优化，有效减少层纹，精准控制Z轴（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
14、额定功率：≥350W；
15、打印耗材：TPU（软胶）、PLA、ABS、木材、混色耗材、碳纤维等；
●16、空气过滤系统：自带HEPA空⽓过滤系统，提供有关TVOC、甲醛、乙醛、臭氧、颗粒物的检测报告（投标文件中须提供检测报告扫描件）；
17、拥有3d打印机显示器UI界面及通讯系统；
18、22智能云控制平台；
19、可直接手机端联机切片，打印，随时观看打印进度；
20、支持多台手机同时登录控制观看，超大模型库实现在线打印；
配置：
1.一体化3D打印机*1台；
2.5公斤专用电路设计耗材*1套；
3.操作平台：（要求≥16线程、屏幕刷新率≥165Hz、硬盘容量≥1TB SSD、内存容量≥32GB、显示屏≥23英寸，10核心20线程，具有复杂的测试数据分析、输出，导出功能等）*1台。
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	▲荧光成像分析系统
	一、显微系统：
●1、观察模式：包含荧光、相衬、明场、暗场、斜射、偏光、实时原位荧光观察；
2、光学系统：无限远光学系统；
3、观察镜筒：铰链式三目观察镜筒，可接驳成像系统，45°倾斜，瞳距48-86mm，眼点可调，分光比100：0，0：100；
4、目镜：超宽视野目镜10X（视场数Ф23mm），高眼点，屈光度可调；
■5、物镜：齐焦距离为国际标准≥45mm，配置≥5颗无限远半复荧光相衬物镜、参数必须满足以下要求（投标文件中须提供实物图片证明反映5.1-5.5的技术参数）：
5.1无限远长工作距离半复消色差相衬物镜4X，数值孔径≥0.15，工作距离≥18mm；
5.2无限远长工作距离半复消色差相衬物镜10X，数值孔径≥0.3，工作距离≥11.2mm；
5.3无限远长工作距离半复消色差相衬物镜20X，数值孔径≥0.45，工作距离≥7.5mm；
5.4无限远长工作距离半复消色差相衬物镜40X，数值孔径≥0.6,工作距离可调3.0-4.2mm；
5.5无限远长工作距离半复消色差相衬物镜60X，数值孔径≥0.6,工作距离可调1.5-2.2mm；
6、物镜转换器：五孔编码物镜转换器；
7、透射照明系统：
●7.1预对中相衬环板，所有物镜使用同一个相衬环，无需反复切换（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
7.2具有防耀眼模式，避免荧光切换至明场时，强光伤害眼睛；
★7.3光强智能适应调节，透射照明系统，宽光谱LED光源。依据GB/T9468-2008、GB/T7922-2023检测，色温4000K-5000K；显色指数≥90，光路均匀，30°分布光强/60°分布光强≥0.9（投标文件中须提供CMA标识的检测报告扫描件）；
■8、全电动反射照明器：5通道全电动反射照明系统，荧光成像软件控制各荧光通道切换，内部吸光材料，确保光路不受干扰（投标文件需提供照明器内部荧光通道及吸光材料实拍图佐证）。同时装4个不同波段的荧光模块含荧光挡板，配置如下波段荧光模组
  FL-DAPI       EX：365/50；EM:445/50；DM405
  FL-FITC       EX：475/40；EM:530/50；DM500
  Alexa Fluor594  EX：560/40；EM:635/60；DM600
        FL-TRITC       EX：545/20；EM:605/60；DM562
9、调焦系统：粗微调同轴，可设置松紧，微调格值≥1μm；
●10、载物台：平板载物台≥260*200mm，钢丝传动移动尺（无齿条结构，避免划伤），行程≥110*75mm，兼容多种微型实验板，多孔板夹和载物台夹；配置用于各种尺寸载玻片及Φ35-58mm培养皿的托架；用于Φ90mm培养皿及110*60mm方形培养皿的托架（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
●11、智能管理：改变物镜放大倍率时，面板主动显示当前物镜倍率，且控制电路会自动调节光强至最合适且具有一键荧光暂停功能（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）。
二、成像系统
1、显微成像硬件必须与显微镜相互兼容。
2、芯片尺寸：≥1.1"2000万像素大靶面尺寸专用荧光成像系统；
3、像元尺寸：≥2.64*2.64(μm)；
4、帧率@分辨率：15fps@5472*3648；
5、图片格式：TIFF/JPG/PNG/DICOM；
6、数据接口：USB3.0；
■7、软件控制电动荧光切换模块可实现多通道层扫融合（投标文件中需提供软件界面截图资料说明电动软件控制及多通道荧光合成功能此项参数）；
■8、自定义每颗物镜的比例尺设定，自动识别不同倍数，自动添加比例尺（投标文件中提供各倍数物镜比例尺自定义设定的软件截图资料说明该功能）；
9、图像采集：单帧捕获、视频录像、延时录像、帧拍摄、帧拍摄成录像；
10、实时景深融合：对不同焦平面的光学显微图像（同一视场）的图像进行融合，可以实现在高倍显微镜下对大落差样品表面的整体观察；
11、暗场/荧光模式：用户根据实际暗场/荧光模式调节图像的黑平衡参数；
12、比例尺：通过校核显微镜和成像装置,在图片中自动生成比例尺和日期,实现显微镜图片的数字化管理和精确量化；
13、参数保存：可根据用户需求设置至少10000个参数保存，针对不同样本，任意调用。
三、操作系统：
1.处理器CPU：X86架构，最高主频≥2.5GHz，核数≥10核，末级缓存≥20MB，10线程；功耗不低于65W；
2.内存：≥16GB DDR4内存；
3.硬盘：≥512 GB M.2 PCIe SSD硬盘；
4.光驱：无光驱；
5.显卡：集成显卡；
6.外部I/O接口：≥8个USB接口（其中USB3.2≥4个），音频接口≥5个，≥1个RJ-45，≥1个PS/2键鼠combo接口；
7.键盘/鼠标：USB有线抗菌防水键盘，具备液体导流槽；USB有线鼠标；
8.主机：机箱≤20L，可立可卧设计；
9.其他要求：前面板顶部开关键.Reset键.前置网络指示灯；后面板具备串并口专用扩展位；
10.机箱电源：≥180W节能电源；
11.显示器：≥23.8寸液晶显示器；
12.操作系统：安装正版操作系统；
13.满足MTBF 测试：MTBF(m1)≥100万小时。
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	5
	传感电路制备装置
	1、制备区域≥140*200mm，基底厚度＜5mm；
2、重复定位精度：±20um；
3、环境净化系统：支持PM2.5、挥发性气体净化；
4、自动清洁喷头系统：支持打印喷头的清洁；
■5、点胶模块：支持点胶气动直写功能，14G～34G标准孔径点胶针头可选（投标文件中须提供软件功能截图证明反映此项技术参数）；
■6、刮涂模块：支持刮涂功能，刮涂刀片宽度≥40mm （投标文件中须提供软件功能截图证明反映此项技术参数）；
●7、打印观测系统：集成高分辨率工业相机，可观察薄膜表面打印图形状况（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
8、原点打印定位系统：集成高分辨率工业相机，支持异层打印时喷头、点胶针头的定位；
●9、墨滴观测系统：集成高分辨率高速工业相机，可观测喷头在闪喷时墨滴的形态（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
10、喷头控制系统：支持控制单孔喷头电压，支持喷头加热功能，最高加热到60℃；
11、真空吸附和加热板模块：可提供真空吸附功能保证薄膜表面平面度，支持最高加热90℃；
12、加热后处理模块：支持选配内置紫外固化灯后处理；
●13、喷墨打印模块、点胶模块、刮涂模块一体化集成（投标文件中须提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书作为证明文件）；
14、支持 Bitmap、GIF、JPEG、PNG、PCX、PNM图形文件输入，支持导入Gerber文件，支持电子器件、电路系统图形设计，支持打印功能，支持墨水波形文件独立设定。
配置：
1.主机  1台；
2.配套全部耗材  1套；
3.定制教学课件制备方案 1套；
4.操作系统：CPU 2GHz，硬盘≥10GB ，≥8GB 内存，无线网卡 1台；
5.专用柔性电路固化灯 1台。
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三、安装调试、售后服务要求
1、安装调试：
（1）协助安装调试前的准备工作，提供相关要求并作相应的指导。
（2）货物到达用户指定交货地点后，产品制造商在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少3人）进行免费培训。
（3）中标人确保供货、安装调试人员能够严格按供货及安装期限计划进校安装调试。中标人需加强对供货、安装调试人员的现场安全管理，因中标人原因而影响供货及安装期限的，责任由中标人自负。
（4）本项目供货及安装期限为合同签订后60个日历日内供安装货完毕并经学校实验室和本科教学主管部门初步验收合格。如无法在限定时间内完成，按合同延期交付条款处理。
2、售后服务：
（1）产品制造商应在4小时内对用户的维修要求作出响应，三个工作日内到达现场维修。
（2）如遇软件升级问题，在硬件支持的前提下，提供免费升级。
四、报价要求
本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。
五、其他要求
为确保产品系统符合使用要求，合同签订后采购人有权要求中标人对投标文件响应情况进行测试，如发现有虚假响应，采购人有权解除合同并报政府采购监管部门处理，由此引起的一切责任由中标人自行承担。
