采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.合同签订并收到投标人提供的等额预付款保函后，支付合同价款的70%；2.设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 备注： （1）付款前投标人须按要求开具有效的发票。 （2）如投标人书面说明（可在中标后提供，不要求投标文件中提供）无需预付款，预付款保函可不执行； （3）预付款保函形式：☑银行（保险公司）保函☑担保机构担保； （4）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A 银行总部在合肥或者 A 银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么 A 银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥市安徽医科大学（梅山路校区），采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后接采购人通知90个日历日内完成供货、安装及调试工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 质谱仪：自验收合格之日起1年 其他设备：自验收合格之日起1年 |
| 5 | 核心产品 | ▲全谱图分子成像高分辨飞行时间质谱系统 |
| 6 | 采购标的所属行业 | 工业 |
| 7 | 是否为节能产品 | 否 |
| 8 | 是否为优先采购环境标志产品 | 否 |
| 9 | 标的物性质 | 货物 |
| 10 | 是否允许采购进口产品 | 是 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 重要指标项 | 评分项，每满足一项得5分，共40分 |
| ● | 一般指标 | 评分项，每满足一项得2分，共10分 |
|  | 无标识项 | 超过5条及以上负偏离或未响应将导致投标无效 |
| 注： - 如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 - 如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在二级序号和三级序号时，则以三级序号为最小单位计算条目数量（即为一项），以此类推。 3、针对下表中标注★及●的指标项须按下列要求在投标文件中提供证明材料予以佐证。 （1）采购需求中明确要求提供相关材料的按采购需求要求提供对应证明材料； （2）采购需求中未明确要求提供证明料的，投标人须自行提供证明材料，包括产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全谱图分子成像高分辨飞行时间质谱系统（进口） | ●一、功能：全谱图分子成像高分辨飞行时间质谱系统主要用于实现高通量组织切片的空间代谢组学、脂质组学分析,同时实现空间蛋白组学分析。该设备还应具有LC-MS的多组学功能，可实现深度的代谢组学，基因组学和空间组学整合分析。 二、质谱仪技术参数 1. 质谱仪技术规格 1.1 离子源 1.1.1 质谱仪包括基质辅助激光解吸电离(真空MALDI)/电喷雾电离(ESI)2个离子源，且2个离子源为同一厂家（投标文件内需提供承诺函，格式自拟）。 ★1.1.2 MALDI离子源配有双激光器，长寿命固体激光器，波长为355 nm，10 kHz，脉冲能量≥100μJ。（投标文件内需提供官网相关截图或者公开发行的彩页或公开发行的产品说明书） 1.1.3 ESI离子源采用逆向反吹干燥气体加热。 1.1.4 NanoESI离子源，涡流设计，流速：50-2000 nL/min。 ★1.1.5 MALDI和ESI可通过软件全自动切换，切换时间不超过1分钟，无需拆卸硬件。（投标文件内需提供官网相关截图或者公开发行的彩页或公开发行的产品说明书） 1.1.6 MALDI和ESI都可以在正、负离子模式下检测使用。 1.2质量分析器 1.2.1 四极杆质量过滤器，质量范围20-3000 m/z，可用于母离子单同位素的选择，宽质量范围设计，可调节碰撞气。 1.2.2 TOF质量范围：20-20,000 m/z，可由软件自动设定。 1.2.3 进样口喷针部分电压为零，利于超高效液相色谱（UPLC）的联接。 1.2.4飞行管配有水冷恒温温控装置。 1.2.5 TOF分辨率：采用V模式条件，全质量范围内，分辨率≥80000 FSR。 1.2.6 准确度 ★1.2.6.1内标校准：平均误差≤0.8 ppm(tuning mix m/z 1221.990637测量30张图谱) 1.2.6.2外标校准：平均误差≤1 ppm（tuning mix m/z 1221.990637测量10张图谱) 1.2.7 校正喷雾器个数：1个，不需要利用第2个喷雾器进行质量轴校正量。 1.2.8 数字转换器：5G模拟数字转换器ADC，50G bit/秒。 1.2.9灵敏度： 1.2.9.1MS：1pg/µL利血平（m/z 609），信噪比>1000:1 RMS。 1.2.9.2全扫描MS/MS模式：消耗量为2.5 fmol多肽Glu-Fibrinopeptide B时，二价离子的碎片离子（y离子）中最强峰信号大于100，即信噪比≥100:1。 ●1.2.10 稳定性：在温度变化（∆T）小于 1°C的情况下，8 h质量漂移低于2ppm；连续运行48h，采集数据质量偏差在20ppm以内。 ★1.2.11采样频率 QTOF模式：MS和MS/MS≥50 Hz； 多组学模式：MS/MS≥250 Hz。 （投标文件内需提供官网相关截图或者公开发行的彩页或公开发行的产品说明书） 1.2.12 采集模式：全4D-采集模式 1.3离子淌度 1.3.1 双离子淌度设计，可同时进行离子累计和分离。 ★1.3.2 具备离子淌度功能，可测定CCS（碰撞横截面积）值，离子淌度分辨率≥200。（投标文件内提供软件截图或厂家官网截图佐证） ★1.3.3 离子淌度可以将单电荷离子与多电荷离子完全分离开，在复杂蛋白组学分析时，可以屏蔽单电荷的干扰，得到目标离子MS2谱图。（投标文件内提供软件截图或厂家官网截图佐证） 1.3.4 离子淌度分辨率可调节，超过三种不同的离子淌度分辨率模式可供选择 1.3.5 离子淌度CCS准确度：≤0.5%。 1.4 MALDI组织成像 ★1.4.1 MALDI成像空间最小分辨率≤5μm（投标文件内需提供官网相关截图或者公开发行的彩页或公开发行的产品说明书佐证） ●1.4.2能够进行快速数据采集，成像速度≥15个方形像素/秒。 1.4.3 TIMS成像分辨率：能够分离鼠脑切片脂质分子784.57的2个同分异构体。 1.4.4 灵敏度：250amol [Glu1]-Fibrinopeptide B (m/z1570.7)，信噪比≥ 200:1。 1.4.5 质量准确度：反射模式下：内标法≤1.0 ppm(多肽混合物)；外标法≤2.0 ppm(多肽混合物)。 1.4.6 稳定性：在ITO导电载玻片上进行成像，温度变化（∆T）小于1°C的情况下，8 h质量漂移低于20ppm。 2. 质谱软件 2.1组织成像软件 2.1.1专用的成像分析软件：具备可视化及相应统计分析功能，具有统计分析功能，空间聚类分类、共定位分析、主成分分析、ROC分析、T-test分析、机器学习自动分类模型的建立、质谱成像的绝对定量分析等功能。 2.1.2可以整合MALDI和nanoESI数据，能够实现既支持同位素标记蛋白质定量分析又支持非标记定量分析，也能对所鉴定的蛋白质进行一键式注释，如蛋白质功能分析，蛋白质在细胞内的定位等，能实现蛋白质糖基化位点和糖链结构的全自动分析。 2.1.3进行生物体系多模态空间多组学分析；组织微阵列分子图像库建立；脑神经功能和疾病研究；药物代谢组织分布研究；临床药物药效和毒理研究。 ★2.1.4软件内置测试化合物碰撞截面积（CCS）的预测算法，可依据目标分子的化学结构进行准确可靠的CCS预测，提高分子鉴定的置信度。 2.2小分子组学软件 2.2.1 化合物分子式确认和未知物分子式推断，有机化合物的定性定量，目标化合物和未知物的筛选、定量、确证。 2.2.2痕量多目标物质的快速筛查。 2.2.3全流程一体化的数据处理软件，支持对代谢组学和脂质组学数据分析。 2.2.4支持离子淌度数据解析，能够预测碰撞截面积（CCS）值。 2.2.5用户可以根据自己的研究方向和实验数据，自主创建特定的质谱数据库。 2.2.6具备统计分析功能，可进行主成分分析（PCA）、T-test统计分析；支持代谢通路分析，能够将代谢物数据与已知的代谢通路进行关联和整合。 3 基因组学技术要求： 3.1、仪器需触摸屏幕操作界面，测序控制软件界面需支持中英文。 3.2、使用测序仪主机即可独立完成测序载片的样本加载，无需额外设备、装置、配件等进行样本加载、孵育等过程。 3.3、数据读长：自动化单端和自动化双端读取序列，读长≥300bp；可支持1*100bp、2*150bp等多种读长，并支持在1-150bp范围内自定义读取长度。 3.4、数据通量：PE150每次运行可生成≥7.5G碱基数据。 ●3.5、数据通量与测序时长：每次运行可生成≥25M条片段序列（单端模式下），PE150测序模式下，单样本测序时间不超过20 h；快速测序模式下单样本SE100测序时间不超过5 h，用于快速鉴定。 3.6、数据准确性：测序结果给出严格的Q30数据质量评判，SE100读长下，标准文库的测序Q30值≥90%。 3.7、扩增原理：采用滚环扩增方式，每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少由PCR引入的错误累积的影响。 3.8、所有扩增反应（包括文库拷贝数扩增）均需在测序载片加载文库操作之前，测序载片加载文库后，不进行任何扩增操作，有效减少文库之间的交叉污染。 3.9、仪器采用半导体或相关技术采集光或电信号判定碱基信息，无需激光激发等复杂光学系统。 3.10、测序仪内置硬盘空间应足够容纳至少10次测序(读长PE150等同)的完整fastq数据，同时具备选择数据进行删除或直接导出的功能界面。 3.11、测序仪配套相应工作软件，测序结束后自动生成测序下机报告，汇报测序运行情况及下机数据质量参数。 3.12、支持客户分子标签序列列表导入，并能在测序结束后自动生成按照不同分子标签拆分的测序数据及相应的质控指标。 3.13、测序仪下机数据为压缩好的FastQ文件格式，可直接用于主流生信分析软件进行数据分析；测序仪主机应具备直接导出FastQ文件的功能。 3.14、仪器维护：测序流程运行结束后可直接进行下一次运行，无需对测序仪器进行管路清洗或维护。 3.15、操作便利性：嵌入式操作系统，无需外部电脑即可独立工作。 3.16、分析服务器（测序仪自带）： 3.16.1、支持数据、生信分析结果在测序仪主机与分析服务器的双向传输。 3.16.2、可直接在测序仪触摸屏上查看分析报告。 3.16.3、提供切除引物序列的FastQ文件，直接用于主流分析软件。 三、配置 1、质谱成像分析软件1套 2、多模态空间成像分析软件1套 3、小分子数据采集处理软件1套 4、代谢组学/脂质组学数据库各1套 5、不锈钢靶板2套 6、制冷保温系统1套 7、数据处理工作站2套 8、组织成像玻片（100个）1盒 9、常用质谱校正标准品和基质1套 10、高通量进样系统1套 11、切片光学成像仪1套 12、成像安装附件1套 13、基因组学设备2套 14、氮气发生器 1套 15、不间断电源（含隔离变压器）1套：15KVA 1小时 16、制冰机1台：旋转挤压式、130kg/天、28㎏正面取冰口 17、超低温冰箱1台：容积≥580升、2℃-8℃医用保存箱4台：容积≥400升、-20℃医用低温保存箱4台：容积≥270升 ●四、投标文件内承诺标后提供质谱仪制造厂家针对该项目出具的授权书和售后服务承诺函，承诺函格式自拟。 | 1台 | 工业 |  |

三、技术服务要求

1.承诺中标后，在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。投标文件中提供承诺函，格式自拟。

2.仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。投标文件中提供承诺函，格式自拟。

3.现场培训：仪器到货后进行基本操作讲解，工程师在调试仪器的同时，让用户能够自己操作仪器，使仪器使用者能全面、熟练掌握仪器性能和操作使用；会判断、处理一般常见故障。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于 2个工作日。投标文件中提供承诺函，格式自拟。

4.质量保证期：验收合格后免费质保质谱仪1年、其他设备1年。质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。

5.维修响应时间：如果仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，仪器公司工程师应在 8 小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

6.其他：投标人负责所购全部产品的购置、包装、运输、人工、保险、安装（包含必要的仪器辅助设施）、调试、各种税费、资料、实验室改造和安装、售后服务及项目应有的全部工作。

四、报价要求

投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中所有责任、义务和风险。

五、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

六、样品要求

/。