第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。

6.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，30个日历天内完成交货、安装、调试等工作 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起整机原厂质保不少于5年。 |
| 5 | 医疗器械注册证（或医疗器械备案材料） | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。

## 二、货物需求一览表

| 货物名称 | 数量（单位） | 最高限价 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲中央监护系统（一拖25） | 1套 | 250万元/套 | 工业 |  |

- 三、技术参数及要求

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 重要技术参数 | 评审项 |
|  | 无标识项 | 评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。） |

中央站技术参数（一拖25）

- 中央站支持≥64床病人集中管理，可实现病人接收/解除/转移、NIBP远程控制等。

- 中央站显示器≥27英寸，单屏可显示≥36位患者数据。

- 支持单个观察床同屏显示≥12道波形、≥16个参数。

- 具备集中显示所有连接的监护设备的使用情况，支持统计和输出设备在各科室内的监护情况，并将设备的基本信息（如序列号，工作状态等）并以表格的形式进行导出。

- 具备通过SNMP协议接口输出设备的信息到第三方信息系统和通过客户端接入远程查看设备信息

- 显示具备相关功能的输注泵产品用药信息、呼吸机产品上的参数波形、床旁超声产品的超声检查图片。

- 具备远程手机/Pad浏览APP，可安装在手机或Pad上，支持院内及院外浏览病人数据，支持事件提醒功能。

- 具备移动终端报警管理软件，支持在Android平台运行，支持对来自中心监护系统的报警进行接收，转发和查看。

- 支持HL7数据输出，与医院在用信息系统实现互联互通。

- 具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失。

- 具备中央站集中配置和升级网络中的监护仪系统功能。

- 具备报警集中设置功能，支持同一菜单中对病人的所有监测参数的报警开关及报警限进行设置。

- 具备报警记录、打印、统计功能，可对科室内报警情况进行分析，辅助调整报警限。

- ★具备接收相关功能除颤（MED）产品的自检报告并提供异常报警。

- 支持趋势数据存储≥240小时；支持全息波形数据存储≥240小时；支持ST片段数据存储≥240小时；支持事件存储≥3000条；支持存储报警时的参数及报警前后16秒波形。

- 支持生命体征趋势、报警事件统计与报告打印。

- 支持 24 小时心电统计分析，含 HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏统计等。

- ★当病人生命体征基础值异常或病人状态出现趋势性变化时，针对HR/RR, SpO2，RR和动脉压监测，监护仪支持根据病人的参数趋势变化，自动推送该参数的报警限需要进行调整的建议，同时提供该参数的趋势变化与报警限对比图供临床参考分析。

- 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。

- 具备参数组合报警功能，提供≥10个自定义预设组合报警。

- 具备血流动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能。

- 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，分辨率≤1分钟。

- 支持≥800条事件回顾。每条报警事件支持存储≥30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能。

- 支持≥120小时（分辨率≤1分钟）ST模板存储与回顾。

- 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。

- 监护仪的报警可升级通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全。

- 监护仪可与具备该功能的呼吸机以及输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。

监护仪技术参数（25台）

- ★监护仪需具有国家药品监督管理局（NMPA）第三类医疗器械注册证书。

- 使用年限≥10年

- ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个（非电池插槽），且模块支持插入任意插槽（提供主机照片或说明书证明材料）。

- 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口）（提供监护仪主机插槽图片证明）。

- ★≥18英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套滑动操作。

- 内置高能锂电池，供电时间≥2小时

- 配置≥4个USB内置接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

- ★基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，配置独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

- ECG支持3/5导心电监测。

- ★具备室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析功能（提供产品说明书证明材料）。

- ★心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，（相关技术资料证明材料）。

- 具备ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 。

- 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 无创血压测量模式≥5种，包括手动、自动间隔、连续、序列、整点等。

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

- 具备指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7。

- 支持双通道有创压IBP监测，支持多达≥8通道有创压监测。

- 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg。

- 支持多达≥6道IBP波形叠加显示。

转运核磁呼吸机参数

- ★适用于磁共振（MRI）环境，可耐受磁场强度最大为50mT。（提供产品注册证）

- 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。

- ★具有≥8英寸触摸显示屏，可同时显示波形和监测参数。

- 标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）

- 高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

- 具备氧气消耗监测功能，支持实时显示氧气瓶剩余使用时间。

- 报警：磁场强度、潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护系统（含中央站显示屏） | 1套 |  |
| 2 | ≥100寸显示器 | 3套 |  |
| 3 | 病人监护仪 | 25套 |  |
| 4 | 呼吸力学监测 | 2套 | 模块或单机 |
| 5 | 转运监护模块 | 4套 | 单机或模块 |
| 6 | 呼末CO2功能 | 4套 | 单机或模块 |
| 7 | PICCO功能 | 4套 | 单机或模块 |
| 8 | Swan-ganz漂浮导管功能 | 1套 | 单机或模块 |
| 9 | FloTrac | 1套 | 单机或模块 |
| 10 | BIS功能 | 4套 | 单机或模块 |
| 11 | 基础模块（无创压、血氧、心电） | 25套 |  |
| 12 | 双有创模块 | 25套 |  |
| 13 | 体温模块 | 25套 |  |
| 14 | 5导心电缆线 | 50套 |  |
| 15 | 12导联线 | 2套 |  |
| 16 | 无创血压导气管 | 50套 |  |
| 17 | 成人无创血压袖带 | 50套 |  |
| 18 | 成人SpO2探头 | 50套 |  |
| 19 | 小儿SpO2探头 | 10个 |  |
| 20 | 磁共振转运呼吸机 | 1台 |  |

## 四、配置清单

## 五、其他要求

- 1.整机原厂质保5年，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修，如在3天内无法修复机器提供与该设备相同的备用机。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 2.备品备件供货与价格：备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

3.对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 4.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 5.投标人须承诺具备并提供第三章采购需求《四、配置要求》中的全部内容。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

6.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理，承诺函格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函””。