采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.合同生效后，采购人支付合同金额的40%作为预付款（中标人需提供等额预付款保函或其他担保措施，预付款保函需为见索即付保函）。 2.供货安装完成，项目验收合格后支付剩余款项。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 蚌埠医科大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后 90 个工作日完成供货安装调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起1年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 注：货物指标要求有特殊要求的，以货物指标要求为准。 |
| 5 | 符合性审查业绩（如有） | 无 |
| 6 | 本项目采购标的所属行业 | 工业 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ■ | 符合性审查项，技术参数及要求不满足招标文件要求的，投标无效，除明确要求提供证明材料外，以投标响应表填写的偏离说明为准。 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，每满足一项得4分，共 14项。 |
| 无标识项 |  | 5条以上（不含5条）未响应或负偏离，将导致投标无效，除明确要求提供证明材料外，以投标响应表填写的偏离说明为准。。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲流式细胞分析仪 | 1台 | 工业 |
| 2 | 生物学X射线辐照仪（进口） | 1台 | 工业 |
| 3 | 台式冷冻离心机（进口） | 2台 | 工业 |
| 4 | 高性能生信分析仪 | 1套 | 工业 |
| 5 | 荧光计 | 1台 | 工业 |
| 6 | 二氧化碳培养装置（进口） | 1台 | 工业 |
| 7 | 科研楼纯水集中供水系统（1000L/H） | 1台 | 工业 |
| 8 | 活细胞工作站更换终端、相机、培养加热板 | 1台 | 工业 |
| 9 | 大容量高速离心机50ml定角转子 | 1台 | 工业 |
| 10 | 冰冻切片机刀头架更换 | 1台 | 工业 |

（三）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲流式细胞分析仪 | 1.仪器性能要求： 1.1.仪器检测范围：配488 nm、638 nm、405 nm激光器，可以实现3激光检测12个色，同时包含前向角散射光检测通道和侧向角散射光检测通道； ★1.2.具备检测近红外长波荧光素的能力（波长≥900nm）（投标文件内需提供公开发表的文献证明或提供经国家认可的的第三方检测机构出具的检验报告证明文件原件扫描件）； 1.3.全自动光路校准功能，无需人工调节，仪器全自动完成光路校准；滤光片一共13片，可以自由拔插，可以根据实验需求选择使用相应的滤光片，使得仪器的实际检测范围大于实际配置； ★1.4.采用超高灵敏度的光纤阵列检测器（FAPD）。荧光检测灵敏度：FITC≤9 MESF，PE≤5 MESF(投标文件内需提供具有 经国家认可的第三方检测机构出具的检验报告原件扫描件)。 1.5.为了满足不同的实验需求，各通道增益电压必须可调。同时，具备自动荧光补偿功能，通道增益电压改变时，无需重新使用单阳性样本调节补偿，仪器自动完成调节； ★1.6.细胞检测能力：能将80nm目标颗粒与噪音信号明显区分，并且采用WDM波分复用模块采用全带通滤光（投标文件内需提供产品彩页或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件或官网功能截图作为证明文件）； 1.7.数字采样频率≥25 Mhz； ★1.8.采用蠕动泵（非真空泵、注射泵等任何其他方式）驱动的连续的上样方式，具备灵活的上样模式，可兼容1.5 mL、2 mL、5 mL等多规格试管上样。样本流速具有低速、中速、高速、自定义调节四种模式可选，流速范围：10 μL/min—240 μL/min（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明文件）； 1.9.清洗模式：日常清洗，深度清洗； ★1.10.软件系统：设备具有中英文软件，可实现离线补偿功能，可实现多台机器安装（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明文件）； 1.11.补偿模式：全矩阵补偿，自动补偿和手动补偿； 2.分析系统配置： ■2.1.流式细胞分析仪主机一台（包含中英文软件）：配置488nm激光器(功率≥50 mW)、638 nm激光器(功率≥50 mW)、405 nm激光器(功率≥80 mW)，同时可以检测12色（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明文件）; 2.2.原装数据处理工作站一套; 2.3.质控微球一瓶; 2.4.鞘液一桶; 2.5.洗液一瓶; 2.6.除泡液一瓶。 3.合同签订后供货前，采购人有权要求中标人提供所投同款机型进行指标验证，如与响应情况不符，中标人承担一切责任。 | 1台 |
| 2 | 生物学X射线辐照仪（进口） | 1.用于细胞、小鼠、大鼠、动物器官和组织、微生物、各类生物样品和材料的X射线辐照。能达到肿瘤清除、免疫抑制、骨髓移植、DNA损伤、饲养层细胞增殖抑制等生物学效果； ■2.X射线球管最大电压≥225 kV, 最大功率≥4500W，固有过滤铍窗厚度≥2mm（投标文件内需提供产品彩页或官网截图或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明文件）； 3.X射线球管寿命≥3000小时； 4.剂量率范围至少包含：0.01-80 Gy/min；最大单次辐照剂量≥999Gy，最大单次辐照时间≥99分钟59秒； ★5.与铯137同位素对比，同样剂量情况下，细胞（或细菌）的死亡率比值≥1（投标文件内需提供实验证明材料或公开发表的文献或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件佐证）； ★6.同样剂量条件下，X射线辐照造成单链DNA和双链DNA的断裂能力均不低于铯137同位素（投标文件内需提供实验证明材料或公开发表的文献或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件佐证）； 7.对于C57BL/6小鼠的有效清髓剂量≤10Gy（投标文件内需提供实验证明材料或公开发表的文献或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件佐证）； ★8.配备均一性辐照仓：需为碳化硼材质，能容纳1个过滤小鼠笼或4块细胞培养板；均一性辐照仓内小鼠个体的剂量均一性≥95% （投标文件内需提供实验证明材料或公开发表的文献或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件佐证）； 9.样品源距SSD范围15～50cm，为保证辐照剂量率和降低设备重量，铅房高度≤50cm； ★10.样品不需旋转时，射线剂量对称性误差＜1%（投标文件内需提供实验证明材料或公开发表的文献或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件佐证）； ★11.控制系统采用可编程逻辑控制器（PLC），具有很好的耐用性和稳定性，耐干扰；通过触摸屏进行操作和控制（投标文件内需提供设备该部分实物照片或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明文件）； 12.系统智能检测机器状态，确定是否需要训机； 13.配置有“ Stop”控制键，可随时停止辐照进程； 14.具有账户管理功能，可以设定三级账户权限；可以存储多个辐照程序； ★15.软件系统可设置丰富的技术参数，至少包括辐照时间、辐照剂量、球管电压、球管电流、载物台位置、过滤片、反射体、局部辐照器等辐照条件（投标文件内需提供软件设定此参数的截图照片或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明文件）； 16.配有安全关联门锁，至少具备两重安全及故障报警装置；并配有专用开启钥匙； 17.具有延时启动功能，辐照程序启动前具有≥5秒的预警时间，确保安全； 18.提供带有孔径≤0.22um滤膜的小鼠笼，用于小鼠的转运和辐照。要求能容纳≥5只小鼠，在转运和辐照过程中不用开盖，避免小鼠污染； 19.配备高通量分隔式全身辐照鼠笼，可容纳不少于14只小鼠，要求小鼠分别在独立的隔间，不互相干扰； 20.配备小动物高通量局部辐照器，用于对小鼠的指定区域（如肿块）进行定位辐照，可同时对≥6只小鼠进行定位辐照，辐照区域范围连续可调，可调范围不小于0.5-2cm，位置精度误差＜0.5mm，小鼠间受到的辐照剂量差异小于6%； 21.仪器运行时，距离机器任何表面5cm处杂散剂量＜0.5μSv/h； 22.配备环境剂量监测仪，必须符合我国安全标准，超过2.5μSv/h(我国安全标准）即报警提示； 23.配备电动旋转台，使样品可以在辐照时旋转； 24.设备为一体机，冷却系统、高压发生器、高压电缆等都在机器内部，占地小，并且避免放电安全隐患； ★25.冷却系统：采用内置两级水冷-风冷系统，可独立控制，水箱容积≥100L，并且不需要上下水（投标文件内需提供实物测量照片或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明材料）； ★26.设备总重量≤800KG，需配备脚轮，长或宽至少一面＜90cm，主机高度（包含脚轮）＜200cm（投标文件内需产品彩页或官网截图或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明材料）； 27.配置： 27.1.Ｘ射线辐照仪1台； 27.2.均一性辐照仓1套； 27.3.二级冷却系统1套； 27.4.高通量分隔式辐照小动物笼1个； 27.5.小动物过滤辐照笼1个； 27.6.环境剂量监测仪1套； 27.7.高通量小动物局部辐照器1套； 27.8.铜过滤片1个； 27.9.铝过滤片1个； 27.10.电动旋转台1个； ■28.投标产品如为进口，则须提供产品制造厂商（或制造商的国内公司或产品合法代理商公司）出具的针对本项目的授权书扫描件，须体现项目编号和项目名称。 | 1台 |
| 3 | 台式冷冻离心机（进口） | 1.微处理机控制，数字显示，触摸屏按键操作； 2.所有转头都经过生物安全认证，所有转头都是铝制； 3.驱动系统：无碳刷感应马达，免维护； 4.不平衡检测：内置加速度传感器，实现多维多角度不平衡检测； 5.温度设置范围：-10℃至40℃； 6.温控系统：4分钟内温度降低到4℃； ★7.加/减速率：≥10/11种独立控制模式，且采用UHT超离超平稳离心技术,减少样品扰动重悬（投标文件内需提供产品彩页或官网功能截图或经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件作为证明文件）； 8.设置时间:可定时离心至99小时59分钟，另有连续离心、瞬时离心功能； 9.程序储存：一键访问≥6个程序，储存≥99个程序； 10.水平转头可以同时满足以下参数； 10.1.最高转速≥4,750rpm，最大离心力达≥5,250×g，最大容量≥3L； 10.2.承载酶标板≥16块，且离心力 ≥4,000×g； 10.3.水平转头可以直接用于血袋的离心； 10.4.可以用于75cm²及25 cm²细胞培养瓶的分离； 10.5.离心120个3ml/5ml离心管，96个7ml/10ml离心管，且最大离心力可达到5,250×g； 11.供货配置： 11.1.主机一台； 11.2.水平转子一个，容量4x750ml，最大转速≥4750rpm，最大离心力≥5250xg，并配套15ml和50ml适配器一套； 11.3.酶标板转子一个，容量≥16块微孔板，最大转速≥4450rpm，最大离心力≥4060xg； 12.软件要求:无需升级，具有英文操作语言； ■13.投标产品如为进口，则须提供产品制造厂商（或制造商的国内公司或产品合法代理商公司）出具的针对本项目的授权书扫描件，须体现项目编号和项目名称。 | 2台 |
| 4 | 高性能生信分析仪 | 一.管理设备 1台 1.架构：≥2U机架式服务器。 2.处理器：配置≥2颗中央处理器，单颗处理器性能：CPU主频：≥2.0GHz，核心数：≥10，TDP≥85W，缓存≥13 MB。 3.内存：配置≥4根32GB ECC 3200 MHz 内存，最大支持≥24根内存。 4.系统盘：配置不少于2块960GB SATA SSD硬盘，支持≥12块3.5寸硬盘。 5.RAID卡：RAID卡高速缓存不低于1GB，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6，提供断电后数据永久保护。 6.网络：每个节点提供≥2个千兆网络接口。 7.网络：每个节点配置≥1块单端口 10GB光口万兆高速网卡。 8.镜像保护：支持 BIOS、BMC 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性。 9.电源：支持1+1冗余模式；配置≥2个700W冗余电源。 二．分布式存储设备 1台 1.架构：≥4U机架式服务器。 2.处理器：配置≥2颗中央处理器，单颗处理器性能：CPU主频：≥2.1GHz，核心数：≥12，TDP≥120W，缓存≥18 MB。 3.内存：配置≥8根32GB ECC 3200 MHz 内存，最大支持≥16根内存。 4.系统盘：配置不少于2块960GB SATA SSD硬盘，支持≥12块3.5寸硬盘。 5.数据盘：配置不少于20块16TB 7200RPM企业级机械硬盘，支持≥24块3.5寸硬盘。 6.缓存盘：配置不少于4块1.92TB 企业级SSD，支持≥24块3.5寸硬盘。 7.RAID卡：RAID卡高速缓存不低于4GB，RAID控制卡支持RAID 0/1/5/6，提供断电后数据永久保护。 8.网络：每个节点提供≥2个千兆网络接口。 9.网络：每个节点配置≥2块双端口 10GB光口万兆高速网卡。 10.镜像保护：支持 BIOS、BMC 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性。 11.电源：支持1+1冗余模式；配置≥2个1200W冗余电源。 三．算力计算设备 2台 1.架构：≥4U机架式服务器自主研发 2.处理器：配置≥2颗中央处理器。单颗处理器性能： CPU主频：≥2.1GHz，核心数：≥36，TDP≥195W，缓存≥54 MB 3.内存：配置≥16根64GB ECC 3200 MHz 内存，最大支持≥16根内存。 4.系统盘：配置不少于1块960GB SATA SSD硬盘 5.网络：每个节点提供≥2个千兆网络接口。 6.网络：每个节点配置≥1块单端口 10GB光口万兆高速网卡。 7.镜像保护：支持 BIOS、BMC 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性。 8.电源：支持1+1冗余模式；配置≥2个1200W冗余电源。 四．UPS不间断电源 1套 1.功率：最高功率支持不低于2.4KW。 2.自动关机：包含不低于1套NMC卡，支持NMC卡拓展，支持自动关机。 五．网络设备1套 5.1.万兆交换机1个 1.端口：配置不低于8个万兆SFP+端口。 2.支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping。 3.支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6。 4.支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理。 5.2.企业级路由器1个 1.四核CPU，256MB DDRⅢ高速内存。 2.2个万兆SFP+光纤扩展口，4个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型。 3.支持上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）。 5.3.千兆交换机1个 1.端口：配置不低于24个10/100/1000M自适应RJ45端口。 2.提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式。 六．机柜和配件1套 6.1.机柜1个 1.容量：不低于42U。 2.托盘：不低于2块托盘。 3.宽度：不低于1000mm。 6.2.PDU电源 3个 1.接口≥ 8个。 七．集群系统1套 1.集成Slurm任务队列调度系统。 2.集群集成自动化时间同步校准及用户文件同步。 3.内置集群防火墙功能。 4.可提供IB/RoCEv2等高性能网络接入。 5.可接入NFS/Glusterfs/Lustre/Ceph等常规及并行文件存储系统。 6.持异地多集群状态及任务监控。 7.内置自研PXE服务器实现计算节点全自动化安装。 8.支持对登陆节点用户使用的系统资源进行管控。 9.可对集群计算任务资源使用状况进行细粒度监控。 10.集群节点性能指标收集及监控。 11.用户行为审计。 12.内置计算任务状态客户邮件通知系统。 13.集成集群基准测试套件及稳定性测试套件。 八．合同签订后供货前，采购人有权要求中标人提供所投同款机型进行指标验证，如与响应情况不符，中标人承担一切责任。 | 1套 |
| 5 | 荧光计 | 1.精准区分DNA和RNA; 2.最小样品量最低检测1μL样品（10 pg/μL DNA或12.5μg/mL蛋白）; 3.样品处理时间≥5秒内快速准确地定量DNA,RNA和蛋白（双核处理器）; 4.动态范围≥5个数量级; 5.光源蓝色LED（470nm），红色LED（635nm）; 6.激发通道蓝光：430-495nm，红光：600-645nm 7.发射通道绿光：510-580nm；红光665-720nm; 8.检测器类型光电二极管; 9.检测范围300-1000nm; 10.操作界面≥5.7英寸大尺寸彩色触摸屏，直观的导航按钮; 11.界面系统语言灵活选择操作语言，包括英语，简体中文，法语，西班牙语，德语，意大利语及日语; 12.配套2000个检测管，与荧光计配合使用。 | 1台 |
| 6 | 二氧化碳培养装置（进口） | 1.此设备能安装在现有激光共聚焦显微镜使用，包含整套的附件设备，包括连接适配器等； 2.内置数字式二氧化碳混气装置；直接接入100%二氧化碳气体； 3.温度控制方式：PID控制 4.温度调节精度：≤0.1℃； 5.温度设置方式：通过触控面板设置； 6.温度设置范围：样品温度：30℃-40℃；顶板温度：10℃-65℃；水浴加热温度：10℃-50℃；载物台加热温度：10℃-50℃；物镜加热温度：10℃-45℃； 7.温度提升时间：温度从室温-50℃需要10分钟。 8.控温精度：≤±0.3°C； 9.具有加湿功能； 10.二氧化碳浓度设置范围：5%-20%； 11.顶板具有防结露功能； 12.二氧化碳浓度设置精度：≤±0.1°C； 13.输入气体压力：0.1Mpa-0.15MPa； ■14.投标产品如为进口，则须提供产品制造厂商（或制造商的国内公司或产品合法代理商公司）出具的针对本项目的授权书扫描件，须体现项目编号和项目名称。 | 1台 |
| 7 | 科研楼纯水集中供水系统（1000L/H） | 1.系统概述： 中央纯水系统集成预处理系统、二级RO反渗透系统、EDI模块、200升304不锈原水箱、500升不锈钢EDI纯水箱、纯水输送循环系统于一体，包括了从源水增压至纯水输送循环的全过程，产水量：1000升/小时，实现了在低成本下提供电阻率≥15MΩ.cm的高纯水，满足实验大楼中央供水及中等规模用水量的需求。同时系统可选装DI离子交换组件、UV紫外光氧化组件、UF超滤组件、MF微滤组件，实现纯水电阻率最高可达18.2MΩ.cm无菌、无热源的超纯水，出水水质完全符合GB6682-2008制定的Ⅰ级水质的最高标准。 2.实验应用： 用途：产水量：≥1000升/小时，实现了在低成本下提供电阻率≥15MΩ.cm的高纯水，满足实验大楼中央供水及中等规模用水量的需求。将出水水质提升到18.2MΩ.cm，满足HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、电化学、超痕量和痕量无机、有机物分析、分子生物、微生物学、PCR应用及分析、DNA序列分析、哺乳动物细胞培养、细胞和培养介质制备、单克隆抗体生产、电泳、凝胶分析等高端用水要求。 3.技术参数： 3.1.原水要求：自来水，符合国家《生活饮用水卫生标准》，水温5-45℃，流量≥1.0 m3/h；压力≥2.0 kgf/cm2。系统以满足进水条件的自来水作为进水，生产制备纯水。 3.2. 源水进水管：用户应将源水进水管送至纯水系统源水进水口位置，进水管管径DN25； 3.3.中央纯水系统技术参数： 3.3.1.EDI产水量：≥1000升/小时 3.3.2.EDI 电阻率: ≥ 15 MΩ•cm＠25℃ 3.3.3.电导率: <0.067 µs/cm 3.3.4.细菌 N/A 3.3.5.颗粒物(>0.2μm) N/A 3.3.6.二级RO电导率: 1-5µs/cm 3.4.占地面积小，占地面积≤7m² 3.5.功率＜10kw 4.性能特点： 4.1.中央纯水主机为一体式全封闭机箱设计，非工程机架式设备，占地面积小，占地面积约7m²。一体式主机包括了从源水增压至纯水输送循环的全过程，集成预处理系统、二级RO反渗透系统、EDI模块。 4.2.主机控制器采用PLC控制彩色触摸屏操作系统、程序可根据客户的实际要求订制、具有全面的监测及自动报警功能，可以对整个纯化过程的各种变量都提供实时的在线监测、控制和报警，包括缺水、漏水、水压、水箱水位、流速、各阶段纯水水质等，保证对全系统工作的有效管理； 4.3.中央纯水主机均经过7级纯化，包括石英砂、活性炭、软水树脂、微滤、一级陶氏反渗透（RO）、二级陶氏反渗透（RO）、抗结垢连续电流去离子EDI模块；主机可控EDI系统，包括电流，电压设定等； 4.4.外置不锈钢200L源水水箱500L纯水箱，减小使用空间面积。 4.5.主机配有不少于3组在线式电导率检测器和1组在线式电阻率检测器，电导池灵敏常数:≤ 0.40cm-1, 电导池灵敏常数:≤0.01cm-1,可在自带的液晶显示屏上显示（1）进水电导率；（2）一级反渗透产水电导率；（3）二级反渗透产水电导率；（4）EDI产水电阻率； 4.6.主机具备彩色触摸式智能大屏幕操作和数据记录功能，系统所有工作状态均由LCD触摸屏控制系统显示，所有实体物理和LCD触摸屏操作按键，均可一键操作，方便对系统的各泵、阀等动作元件进行启停控制。 4.7.主机具备可靠的安全性能，严格执行水电分离设计原则，尽可能多地使用更加安全可靠的弱电、低压元件，具备诸如水质不合格报警、高/低压保护、高/低液位保护、电器过载保护、紫外失效报警、以及全方位漏水保护等功能，确保系统工作的安全性； ■5.配置要求： 5.1.中央纯水主机（EDI产水量：≥1000升/小时） 1套 含耗材石英砂/活性炭/阳离子树脂/棉芯/反渗透膜； 5.2.原水箱1套； 5.3.≥500L的分配系统 1套； 5.4.循环管路 1套； 5.5.楼层9层，取水口≥18个，每层≥2个，具体可以根据实际情况调整； 5.6.除以上配置外，报价内须包含此套设备正常运行的全部的主件、配件、管网、装机必配耗材及运输、安装调试等全部费用。 | 1台 |
| 8 | 活细胞工作站更换终端、相机、培养加热板 | ■更换采购人现有的活细胞工作站部件与现有的活细胞工作站匹配。 一.显微彩色成像系统 1.彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.1英寸； 2.物理像素≥830万，Ultra HD(4K)，像素点大小≥1.85μm×1.85μm；拍摄速度≥30幅/秒（分辨率3840×2160）； 3.相机自带图像采集系统，可利用HDMI直接连接显示器进行图像采集，无需额外配备电脑，相机带有主动降噪、主动锐化功能并可进行HDR模式采集； 4.1～22×增益可调； 5.可通过显微镜机身或单独电源供电两种方式可供选择； 6.HDMI/USB3.0 Type C/Ethernet/Micro-D多种数据传输接口； 7.相机可利用Wi-Fi进行连接控制相机拍照。 二.显微单色成像系统 1.显微数码专用制冷型CMOS，芯片尺寸≥1.1英寸；物理像素：≥700万，像素点大小≥4.5 μm x 4.5 μm； 2.动态范围：≥4420：1 （at gain 1×）； 3.曝光时间：100μs至60s； 4.光谱范围： 350～1000nm； 5.拍摄速度：全幅拍摄≥73幅/秒（3216 × 2208）； 6.满阱电子容量≥25,000 e⁻； 7.量子效率≥78% @ 520 nm。 三.全电动显微镜软件功能升级模块 1.升级至3.10或以上版本，与现有的活细胞工作站可匹配。 2.适配工作站的操作系统。 3.具备基本的图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长等几何测量等； 4.时间序列拍摄：可以对样品进行连续不间断拍摄，可以设置拍摄时间间隔以及拍摄时长，拍摄张数无上限； 5.多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像； 6.Z轴序列拍摄：可以对较厚样品进行Z轴连续拍摄，从而获得完整样品信息； 7.图像景深扩展：可以对多幅各层面聚焦图像进行自动处理，将不同层面清晰的部分合成在一张图片上； 8.自动拼图：样品指定区域自动拼图，多点图像采集，进行多视野自动拼接图像，支持多种算法进行实时无缝拼接和阴影校正。支持基于样品聚焦地图进行快速策略的全视野拼接； 9.3D模式下支持多达五种的渲染模式效果：表面，透明，最大强度，阴影投射和混合渲染模式。可以轻松地动画窗口录制，不同角度旋转而生成视频文件。 四.工作站： 不低于12核3.2GHZ处理器，2*32G DDR4内存，1*1.92T NVME+2*14T SATA硬盘， 16GB显卡，≥32英寸显示器，分辨率≥1440像素。 五.培养箱加热盖板 1.直流工作电压：24V 2.功耗：最大0.5A 3.加热范围：保持环境温度，最高超出环境温度30℃ 4.尺寸(LxBxH)：205 x 132x18 mm 5.观测区域（LxB）：120x80 mm。 六.其他：包含人工升级费用及显微镜金属卤化物荧光光源连接光纤1条。 | 1台 |
| 9 | 大容量高速离心机50ml定角转子 | 配用于采购人现有的落地式大容量离心机使用 定角转子一个：最大容量8x50ml；最高转速25000rpm,最大离心75600xg。 | 1台 |
| 10 | 冰冻切片机刀头架更换 | 配用于采购人现有的冰冻切片机使用。 | 1台 |
| 备注：上述参数允许正偏离 |  |  |  |

3、报价要求

本项目固定总价报价并进行结算，投标所报单价报价及总价包括设计、采购、制造、交货（包括运输、卸车至采购人指定地点）至售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训、售后服务、其他技术服务及质量保证期服务费等）、管理费、利润和税费（含关税）等所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。