采购需求

一、采购需求总体说明
 按照《安徽省亳州生态环境监测中心2026年预算》实施计划，我中心拟实施2026年实验室环境监测能力提升项目，采购监测仪器设备8台套，总预算金额265.5万元，以提升实验室监测能力。

说明：标★条款和未标注★条款均按照要求提供的证明材料，未要求提供证明材料的响应即可。          

二、采购需求内容及技术要求

设备：▲全自动BOD智能分析仪（1台套）
1、总体要求

用于地表水、工业废水及生活污水等五日生化需氧量的全自动测定，完全满足包括但不限于《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定》(HJ 505-2009)的监测方法要求。预留对接端口，满足与市场上主流品牌智慧无人实验室无缝对接的要求。

2、技术参数 

2.1 样品位数：≥50 位。

2.2 校正：定时自动校正，有气压、温度自动补偿功能。

2.3 清洗：自动清洗电极，自动清洗培养瓶，自动排放。

2.4 操控方式：为了操作方便，节约空间，仪器需配集成一体式工控电脑，可手机直接监视控制仪器全部操作 。

2.5 分辨率：≤0.01mg/L，检出限：≤0.5mg/L 。

2.6 测量范围：至少包含0-6000mg/L，平行偏差：≤15% 。

2.7 控温范围：至少包含15-30℃ 。

2.8 温度精度：≤±1℃ 。

2.9 自动测量溶解氧：由溶解氧测定电极、 机械臂、蠕动泵或注射泵、培养瓶、清洗池等组成（投标时提供计量单位出具的溶解氧单元有效检定证书或校准证书）。

2.10 电极：为了保证测量时样品均匀，仪器需配置溶解氧膜电极，内置搅拌器。 

★2.11样品稀释：为了确保水样测量结果的准确性，仪器需要能自动测量水样化学需氧量值，再根据化学需氧量值，自动计算样品稀释倍数并给出三个稀释比，每个水样可进行三个稀释比的自动稀释，自动添加已配制稀释水，自定义曝气时间，水样自放入设备起到出结果整个过程（包含测化学需氧量值、判定稀释比、稀释、培养五日）自动完成，无需人干预（投标时需提供加盖投标人公章的产品说明书或功能截图）。可多批测量，可中途添加样品。 

2.12 仪器具有自动的瓶盖开关功能，固定培养瓶，安全可靠。 

★2.13 水样曝气：对于直接测量溶解氧不足的水样，自动曝气，可自定义曝气时间；对于过饱和的样品，可通过自动曝氮气赶走多余的溶解氧，从而避免溶解氧浓度过低或者过饱和（投标时需提供加盖投标人公章的产品说明书或功能截图）。
2.14蠕动泵或注射模块：可自动添加稀释水、 接种液、清洗液功能，具备自动液位传感器定位。 

2.15根据需求可选择不同规格的培养瓶，针对250ml的培养瓶，溶解氧分析单元测试平台能够放置的 250ml 培养瓶≥50 个，瓶盖具有水封装置。 

★2.16 培养：为了方便操作，仪器置于培养箱内，测量、稀释完成后直接自动培养。 

★2.17自动测量：培养后自动测试溶解氧， 自动加封口水，全程自动化，无需人工干预（投标时需提供加盖投标人公章的投标时提供产品说明书或功能截图）。

2.18 清洗功能：为了防止样品之间交叉污染，测量后自动清洗溶解氧电极。 

★2.19内部分析环境温度控制在（20±1）℃， 可设定≥1min 间隔记录温控单元内部温度， 并具有实时温度显示功能；溶解氧分析单元及其稀释水、接种液、抑制剂、清洗液等均能同时放入该单元内恒温（20±1）℃稳定， 且该单元能够同时容纳不低于50个250ml 容量的样品。（投标时需提供计量单位出具温度单元的有效检定证书或校准证书）。

2.20 数据处理和输出单元具有分析、处理、 存储、显示样品的溶解氧值以及 BOD5 值，并具有打印功能，数据自动存储并具有完整的溯源性。

★ 2.21 准确度：必须通过用户提供的 2 个不同浓度的有证标准物质的测试且培养后每个样品中剩余溶解氧浓度均不小于 2 mg/L的方法要求。每份有证标准物质分别测试6个样品，每个样品按3个稀释倍数进行测试，按顺序逐级放置稀释样品，要求每个样品的三个稀释倍数中至少有2个稀释倍数的结果均在保证值范围内。 

2.22 培养期间指培养架上的样品时间可追踪，每个样品自动标记测试日期、时间。

3、配置要求（包括但不限于以下部件） 

3.1全自动 BOD智能分析仪主机（含内置培养箱、内置稀释倍数判断仪器主机 1 套、内置曝气装置 1 套、内置机械臂及开盖/闭盖机构 1 套） 1台套。

3.2配套数据处理和数据输出系统1套。

3.3备品备件：1 套。

3.4电解液：3瓶。 

3.5菌种：2 瓶。
3.6 随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。

3.7供货时提供有资质机构出具的计量检定或校准证书1份。

3.8供货时提供仪器防尘罩1个。

3.9多孔排插1个。

