第四包：磁场刺激仪、盆底生物刺激反馈仪、生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省第二人民医院嘉山路、胜利路社区卫生服务中心1楼

	3
	供货及安装期限
	合同签订后，接采购人书面通知后30个日历天内完成交货、安装、调试等工作。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起整机（含所有投标提供的配套附件，原厂辅助设备和其他品牌辅助设备）原厂质保5年。

	5
	医疗器械注册证（或医疗器械备案材料）
	投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。



注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。
二、货物需求一览表
	货物名称
	数量（单位）
	最高限价（万元/套）
	所属行业
	备注

	▲磁场刺激仪
	1（套）
	18.5万元/套
	工业
	

	盆底生物刺激反馈仪
	1（套）
	8万元/套
	工业
	

	生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站
	1（套）
	12.35万元/套
	工业
	


三、技术参数及要求
	标识符号
	标识含义
	相关要求

	■
	实质性参数或条款要求
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	★
	重要技术参数
	评审项

	
	无标识项
	评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。）



磁场刺激仪参数
1. ★磁刺激脉冲源、液冷系统集成在同一机箱内，冷却系统内置，座椅独立外置，座椅靠背可电动调节放平至180°。
2. 采用液态内循环冷却系统，具有高温预警功能，防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作。
3. 脉冲磁场最大磁感应强度≥7Tesla。(提供用户手册或提供第三方检测报告证明)
4. ★脉冲磁场最大刺激频率≥100Hz。(提供用户手册或提供第三方检测报告证明)
5. 单个脉冲持续时间：340μs±20μs。
6. ★配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电，无需由电池供电；与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接。
7. 运动诱发电位测量灵敏度示值准确度范围：1～2700μV，检查最小分辨率≤1μV。
8. 内置≥6种治疗方案，包括压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、便秘、大便失禁、慢性盆腔疼痛等。
9. 支持评估盆底肌运动水平评估。
10. 支持方案自定义，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，刺激方案≥2种，包括数字展示方式、图形展示方式等。
11. 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，
12. 具有数据管理功能、工作量等治疗数据统计分析功能、回顾数据结果、波形功能等；支持病历管理或病历导出。
13. 提供智慧产康管理工作站，对接设备实现以下功能模块：用户登录、数据总览、人员管理、工作台账、待办管理、记录管理、项目管理、设备管理等。

盆底生物刺激反馈仪参数
1. 设备具有≥3组治疗和评估通道，其中肌电采集和刺激通道为≥2组，压力电极通道≥1组。
2. ≥2组独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰，可同时多部位或多患者同时治疗。
3. 输入功率：≥560VA。
4. 内置锂电池：容量≥3Ah。
5. 具有电刺激指示灯。
6. ★具有≥5种治疗模式，包括肢体电刺激、盆底电刺激、产后电刺激、反馈刺激、镜像刺激等。
7. ≥2种训练模块，包括模板训练、多媒体训练等。
8. ★设备具有≥70个肢体治疗方案， 包含增加活动范围，肌肉萎缩治疗，增加肌力治疗等。
9. ★系统内置≥10种临床常用盆底康复治疗方案。
10. ★≥4种评估方式，包括快速评估、标准评估、压力评估、肌电评估等。
11. 盆底评估过程中，波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节，滤除工频和通频带外的信号干扰，对盆腔Ⅰ类肌Ⅱ类肌的肌张力、肌耐力、肌肉协调性进行快速筛查检测，并自动计算检测项单项和总评估得分。
12. ★肌电评估位置≥50个，设备软件明确提示肌肉名称及相应贴图位置。
13. 评估结果输出标准评估报告，包括多种评估指标数值、参考范围、盆底肌电图以及腹肌参与度、报告解读。
14. 反馈阈值的准确度：在中心频率80Hz测量时误差应不大于标称值的±10%
15. 幅值测量范围：5µV＜U≤100000µV（rms）
16. 最高分辨率：≤2µV（rms）
17. 系统噪声：≤1µV（rms）
18. 通频带：不窄于20Hz～500Hz
19. 差模输入阻抗：≥10MΩ
20. 共模抑制比：≥120dB
21≥3种电刺激输出波形：包括单向方波、双向方波及交替波等。
22. 电流刺激强度：0～100mA(Ip-p)，步长为1mA，误差：±10%或±0.5mA，两者取大值。
23. 直流分量：无直流分量。
24. 电流刺激脉宽：50µs～1000µs可调，误差：±10%。步长：50µs～500µs时，步长50µs；500µs～1000µs时，步长为100µs。
25. 频率：1Hz～250Hz可调，误差：±5%。频率小于10Hz时，步长为1Hz；频率小于50Hz时，步长为5Hz；频率为50Hz～250Hz时，步长为10Hz。
26. 治疗时间：5～60min可调，步长：5min。
27. 可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括频率、脉宽、休息时间、刺激时间、输出波形的上升/下降时间等。
28. 预置多媒体场景动画治疗方案；患者可直观看到实时的肌电值和训练得分，可对康复治疗进行自主评估。
29. 治疗方案提供治疗部位示意图。
30. 训练过程中有语音提示功能，指导患者执行正确的肌肉收缩放松动作。
31. 连续工作时间： 网电源供电状态下≥4小时；电池供电状态下≥30分钟。
32. 数据传输接口为：USB；存储格式为：文本文件+access数据库。

生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站参数

1.≥3组通道，包括电刺激通道、肌电采集通道、压力反馈通道等。
★2.每个通道均设置各自的独立旋钮控制，支持多通道不同强度刺激。
★3.肌电采集测量范围不低于：5μV～2500μV。
★4.分辨率：≤1μV。(提供用户手册或提供第三方检测报告证明)
★5.通频带：不窄于20Hz～500Hz。
★6.输出脉冲宽度：100μs-2000μs范围内均可调。(提供用户手册或提供第三方检测报告证明)
7.低频刺激强度：0-100mA。
8.低频刺激频率：1-1000Hz范围内均可调。
★9.压力模块测量范围不低于0-220mmHg，测量分辨率≤0.1mmHg。(提供用户手册或提供第三方检测报告证明)
10.盆底康复治疗时，可同时实现对于盆底腔内肌肉牵张热身、电刺激治疗、kegel生物反馈训练和牵张拉伸的全过程自动治疗。
11.具备盆底表面肌电标准评估功能（Glazer评估），评估报告测量值指标≥13项。系统自动对筛查、评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。Glazer评估自动解读报告，以评估结果和患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案。
★12.具有盆底多通道评估功能，可以在盆底肌功能评估过程中，同时检测腹部肌肉、臀部肌肉和大腿内侧肌肉的参与情况，并给出评估报告。
13.具备≥4种治疗模式，包括电刺激、触发电刺激、kegel训练、多媒体游戏训练等。
14.具备数据统计功能。
15.具备≥3种康复方案，包括尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离等，并具备方案贴片示意图。
16.具备≥2种肌肉功能评估方案，包括腰背部肌肉评估方案等。
■17.提供智慧产康管理工作站，对接设备实现≥7种功能模块：包括用户登录、数据总览、人员管理、工作台账、待办管理、记录管理、项目管理等。

四、其他要求
1.整机原厂质保5年，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修，如在3天内无法修复机器提供与该设备相同的备用机。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。
2.备品备件供货与价格：备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价。
3.对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）
4.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。
5.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。
[bookmark: _GoBack]注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理。
