采购需求
前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品；
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	安装、调试完毕后，确定所有设备使用无质量问题，验收合格后支付全部费用。

	2
	供货及安装地点
	安徽职业技术大学至正楼。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30个自然日内完成供货安装及调试。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起不低于1年，从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。

	5
	所属行业
	工业。


货物需求

（一）货物指标重要性表述

第1包

	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	无标识项
	
	投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：

1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。

2、关于无标识项的要求：如某项参数同时存在一级标题和二级标题时，则以二级标题为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在二级标题和三级标题时，则以三级标题为最小单位计算条目数量（即为一项），以此类推。

3、关于参数评审的相关要求：

①投标人必须对“★”项、“●”项和无标识逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。

②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。

③采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。


第2包

	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	关键性指标项
	★
	不满足该指标项将导致投标被拒绝

	重要指标项
	■
	评分项，每满足一项得4分 

	一般指标项
	●
	评分项，每满足一项得1分

	无标识项
	
	投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：

1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。

2、关于无标识项的要求：如某项参数同时存在一级标题和二级标题时，则以二级标题为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在二级标题和三级标题时，则以三级标题为最小单位计算条目数量（即为一项），以此类推。

3、关于参数评审的相关要求：

①投标人必须对“★”项、“■”项、“●”项和无标识逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。

②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。

③采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。


（二）货物指标要求

	第1包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	所属行业
	备注

	1
	▲纺织品防紫外性能测试仪
	产品特点：

●1.利用氙弧灯做光源（提供实物图片佐证），光学耦合光纤传输数据。

2.全电脑控制，自动数据处理、数据储存。

3.多种图形、报表统计、分析。

4.应用软件包括预编程的太阳光谱辐射因子和CIE光谱红斑响应因子，精确计算样品的UPF值。

●5.常数ta/2,n-1对用户开放，用户可自行输入数值参与最终结果UPF值的计算。

技术参数：

1.检测波长范围：（280～400）nm，分辨率≤0.2nm，精度≤1nm；

●2.T(UVA)（315nm～400nm）测试量程及精度：（0～100）%，分辨率≤0.01%，精度≤1%；

●3.T(UVB)（280nm～315nm）测试量程及精度：（0～100）%，分辨率≤0.01%，精度≤1%；

4.UPFi量程及精度：0～2000，分辨率≤0.001，精度≤2%；

5.UPF（紫外线防护系数）值量程及精度：0～2000，精度≤2%；

6.测试结果：T(UVA)AV；T(UVB)AV；UPFAV ；UPF值；

配置清单：

1.主机：1台；

2.软件控制终端1台（处理器不低于6核12线程，基础频率不低于2.5GHz；8G及以上内存；512G及以上硬盘；21.5寸及以上液晶显示器）；

3.联机软件：1套；

4.USB通信线：1根；
	1台
	工业
	

	2
	▲

电

子

织

物

强

力

机
	技术参数：

1.工作模式：等速伸长(CRE)原理，试验机级别：0.5级

2.采样频率：≥2000次/秒

3.测力范围：2500N满量程的1%～100%

4.测力系统各项允许误差（示值相对误差≤±0.5%.示值重复性误差：≤0.5％）和相对分辨力达到0.5级试验机的要求。

5.移动横梁位移示值相对误差：≤±0.5％

6.横梁移动速度：0.001mm/min～1000mm/min数字调速，横梁移动速度相对误差≤±0.5％

7.最小分度值：≤0.01N

8.测力精度：≤±0.2%F·S

9.拉伸速度：0.001～1000mm/min 数字调速，误差≤±1%

10.夹持距离：数字设定，自动定位

11.夹持距离调节精度：±0.1mm

12.夹持方式：手动夹持.气动夹持

13.有效动程：≥800mm；龙门宽度：≥420mm

14.伸长分辨率：≤0.001mm

●15.具有更换夹持器后自动定位及更换夹具位置自动标定位置功能（提供实物图片佐证）；
●16.具有防夹手功能（提供实物图片佐证）；

17.具有试验过程中防止打滑功能；

●18.具有更换传感器后仪器可自动识别量程并在软件后台进行自动更正功能（提供实物图片佐证）；
●19.为了避免知识产权纠纷，软件系统有完全自主的著作权（提供相关软件的计算机软件著作权登记证书佐证）；
●20.具有电子水平装置设计（提供实物图片佐证）；
21.具有测试数据可用U盘直接从仪器拷贝出来的功能。

仪器配置：

1.功能柜：1台

2.2500N传感器：1个

3.500N传感器：1个

4.2500N气动拉伸夹具：1副

5.拉伸法夹片：1副

6.抓样法夹片：1副

7.测试软件：1份

8.软件控制终端1台（处理器不低于4核8线程，基础频率不低于3.5GHz；16G及以上内存；512G及以上硬盘；23.8寸及以上液晶显示器）；

9.热敏输出设备：1个
10.气泵：1台

11.USB连接线：1根

12.电源线：1根

13.保险管：2个

14.气动踏板：1台

15.夹具调节扳手：1只

16.垫脚扳手：1只

17.气管：1根
	1台
	工业
	

	3
	双

目

显

微

镜
	【技术参数】：

1.光学系统：全覆盖消色差光学系统，齐焦距离为国际标准45mm.

●2.目镜：大视野平场目镜 PL10×/18mm，目镜观察与显示屏观察齐焦同步，物方调焦量不大于±0.005mm，放大倍率偏差不大于0.1%，需提供计量单位检测报告证明.

●3.物镜：平场消色差物镜4×（N.A.≥0.10、WD≥29.5mm，成像清晰圆直径≥16.0mm）、10×（N.A.≥0.24、WD≥8.5mm，成像清晰圆直径≥17.0mm）、40×（N.A.≥0.65、WD≥0.85mm，成像清晰圆直径≥15.8mm）、100×（N.A.≥1.25、WD≥0.14mm，成像清晰圆直径≥12.4mm），需提供计量单位检测报告证明。
4.转换器：内定位四孔转换器，齐焦10倍→4倍不大于0.005mm，10倍→40 倍不大于0.005mm，40 倍→100 倍不大于0.010mm，需提供计量单位检测报告证明.

5.观察筒：30°倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节：50mm-75mm，单边视度调节，固定式分光比R：T：80：20，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.01mm.

6.聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A为1.25，带可变孔径光阑.

●7.调焦机构：低手位粗微同轴，粗调行程25mm，微调精度0.002mm，带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置，微调机构回空≤0.002mm，需提供计量单位检测报告证明。
8.载物台：132mm×140mm双层复合机械移动平台，移动范围：76mm×50mm；精度0.05mm,在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.01mm,载物台受5N.水平方向作用力,最大位移≤0.001mm。

9.照明系统：3W LED照明，预定中心，亮度连续可调；外置式宽电压适配器，输入185V-240V-AC50/60HZ,输出DC 12V2A。

10.成像系统：500万像素像系统.

●11.软件：显微分析测量软件，可进行拍照，录像，尺寸测量等（提供相关软件的计算机软件著作权登记证书佐证）。
	6台
	工业
	

	4
	缕

纱

测

长

机
	技术参数： 

1.纱框周长：(1000±0.5)mm

2.圈数范围：1-9999圈 

3.纱框转速：30-250r/min 无级调速

4.提前减速圈数：1-5圈

5.张力范围：0-100cN

6.往复导纱动程：≥35mm

7.试验管纱数：1-6个

8.微电脑控制，液晶显示；可设定提前减速圈数和卷绕圈数，能准确地卷取设定的圈数不冲圈；

9.采用直流伺服电机；

10.纱线通过的零件均采用不锈钢、铝合金或陶瓷等耐腐蚀材料。

配置：

1.5×20（5A) 保险丝2只

2.传动带1根

3.导纱钩6只（备件）
	1台
	工业
	

	5
	烘

箱
	1.采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置

2.内外不锈钢，内腔304不锈钢，外腔不锈钢，无涂层

3.内腔体积：≥50L，内部尺寸：400×400×330mm（W×H×D，±10mm）

4.搁板配置，标配搁板数：1块；

5.设置温度范围：20～300℃，工作温度范围：室温+5℃～300℃；

●6.加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，四面直接加热；（投标文件中提供官网截图、制造商的产品彩页、产品说明书、加热元件照片其中任意一种佐证）
7.加热功率：2000W

8.配置有四线制PT100温度传感器；

●9.设置1分钟到99天的倒计时功能，及设置点等待功能，精确控制保温时间

10.控制面板内置大容量数据存储卡，可存储至少10年的数据

11.以太网接口，可实现数据的在线监控（选配软件）

12.双重过温保护：可调的电子过温保护与TB温度限制器

●13.三点温度校准功能，直接在控制面板进行高中低温区温度校准操作（投标文件中提供实物截屏佐证）。
	1台
	工业
	

	6
	纱

线

捻

度

机
	技术参数：

1.试验方法：直接计数法；一次退捻加捻法

2.试验长度：25,50,100,200,250，500mm

3.测量范围：1～9999.9捻 

4.试验转速：300～1200r/min 数字设定

5.电源电压：AC220V  功率：20W

6.采用微电脑控制，LED显示。

7.高精度滚动轴承之承的摆动片结合件转动灵敏可靠。

配置：

1.附件盒一只（0.5cN、1cN砝码各1只，2cN砝码2只、10cN、20cN、50cN砝码各1只，挑针及放大镜各一只）

2.纱架一只。
	2台
	工业
	

	7
	电

动

圆

盘

取

样

器
	技术参数：

★1.电芯含：3300mAH电池，电机等；

2.刻盘（含底座）：100cm2（φ112.8mm）；

3.裁切厚度：0～6mm。

配置清单（套组）：

1.电芯              1台；

2.刻盘（含底座）    1个（100cm2（φ112.8mm）；

3.刀片              1盒（10片）；

4.橡胶垫片          1盒（2片）。
	4个
	工业
	

	8
	耐

洗

色

牢

度

试

验

机
	物联网模块功能：

1.设备状态统计，显示当前离在线设备数量；

2.设备告警呈现，显示当前存在的告警数量及等级

★3.实验实时数据显示,状态进度展示,包括实验的设备、当前数据以及实验进度和实验总时间；

★4.可直接设置参数下发到仪器进行修改,实现仪器,平台双向控制；

●5.地图显示，按设备类型展示各类设备的地理位置，以及仪器状态；

6.实验室监控,按客户需求接入监控摄像头，实时展示实验室内监控视屏流；

7.定制实验室设备统一管理界面

8.温湿度展示，打通第三方监控设备平台，实时采集并呈现实验室内温湿度环境数据；

9.支持APP及Web端设备的监测及告警

10.支持定制APP名称和LOGO

11.平台多账号管理,可设置多级权限,对不同设备不同部门以及下级子公司进行账号分配,

方便企业统一管理,提高设备数据的安全性

12.平台支持维修工单上报,方便厂家查看维修

13.支持Ethemet有线网络.Wifi及蓝牙数据交换

14.具有同时对多台设备进行监控管理功能

15.具有大容量试验数据的存储及分析功能

16.每工位具有独立编号
17.具有设备全软件OTA成长功能

技术参数：

1.试杯容量：同时可放置8只国标+4只美标试样杯；

2.离心距离：旋转架中心至国标试杯底部45mm；

3.轴及容器转速：　40±2r/min；

4.试验温度： 室温～99.9℃(设定)；

5.试验时间： 1～9999min  (设定)；

仪器配置：

1.转架：1只

2.试样杯：8只国标+4只美标

3.不锈钢珠：150粒

4.进水管：1只

5.试杯橡皮密封圈：12只

6.橡胶手套：1双
	1台
	工业
	

	9
	汗

渍

色

牢

度

仪
	技术参数：

1.钢架、重锤均采用316L不锈钢制成，耐酸碱、耐腐蚀；

2.重锤采用45N+5N组合，满足国标、美标、欧标等多种标准；

3.实验板、试验盒均采用专用耐酸碱、耐腐蚀材料制成；

4.重锤：45N±1％；5N±1％

5.夹板尺寸：(115×60×1.5)mm(符合GB/T3922-2013标准规定)
6.压强： GB：12.5kPa； AATCC：12kPa

配置：

1.座架
2只


2.弹簧压架
2只

3.重锤
1只


4.浸液盒
20只


5.试样板
40片


6.两台汗渍色牢度仪配一个汗渍色牢度烘箱
汗渍色牢度烘箱技术参数：

1.工作模式：数字设定，自动停止，警音提示；

2.温度：室温～250℃；

3.温度分辨率：0.1℃，温度波动度：±1℃，温度均匀度：±2.5℃（at100℃）；

4.可放置汗渍架数量：≥6组；

5.烘干时间设定范围：（0～9999）min/h；

6.工作室尺寸：≥（350×300×450）mm；

7.外形尺寸：≥(485×600×740)mm (L×W×H)；
	2台
	工业
	

	10
	翻

滚

烘

干

机
	技术参数：

1.微机控制烘干温度，严格控制出风口温度80℃以下；
2.结构小巧精美，方便实验室摆放；

3.烘干时间自由选择（25～240min）；

4.类别：前门加料、水平滚筒A1型翻滚烘干机

5.滚筒直径：（570±10）mm

6.滚筒容积：（102±1）L

7.周边离心加速度：0.8g~0.9g
8.滚筒转速：50 r/min

9.烘干速率：>20mL/min

10.提升片数量：2片

11.提升片高度：（85±2）mm 

12.额定装料容量：≥6kg

13.受控出风口温度：＜80℃

配置：

1.主机
1台


2.排风管
1条

	1台
	工业
	

	11
	织物缩水率打印尺
	技术参数：

1.外形尺寸：600×600mm（±1mm）；
2.标记尺寸：350×350mm、500×500mm（±1mm）；
●3.含缩水率结果测量尺。
	4台
	工业
	

	12
	织物沾水度测定仪
	技术参数

1.仪器支架喷淋头接水盘等主要部件均由316不锈钢制成；

2.玻璃漏斗：Ф（150±5）×h（150±5）mm

3.试样安放角度：与水平成45°

●4.喷嘴至试样中心距离：150mm（高度可调）

5.试样圈直径：Ф150mm

6.接水盘尺寸： ≥(500×400×30)mm

7.配套量杯： 500ml

配置：

1.主机
1台

2.试样支座
1只
已安装在主机上

3.玻璃漏斗
1只
Φ150mm

4.量杯
1只
300ml

5.接水盘
1只
	2台
	工业
	

	13
	标

准

光

源

箱
	1.D65国际标准日光光源：18W×2色温 6500K, 显色指数index＞92 

2.F夕阳光、黄光源，家庭酒店参考光源：75W×4，色温2700K

3.TL84光源：18W×2，色温4000K

4.CWF光源：18W×2，色温4150K

5.UV光源：18W×1，峰值波长 365nm

6.TL83光源：18W×2色温 3000K
	1台
	工业
	

	14
	灰色样卡
	以等差明度由黑到白，作为基础明度的中性灰色样卡（灰色、沾色）.

分为5个等级，9个档次：1级最差，5级最好；介于两等级之间为一个档次，如2～3级，符合国家标准.
	2套
	工业
	

	15
	纱

线

摇

黑

板

机
	技术参数：

1.黑板规格：≥250×220mm   

2.摇纱密度：7、9、11、13、15、19根/cm及20根/4.5cm（密度可调）
3.电源电压：AC220V  功率：40W

配置：

1.2A熔丝管   1只

2.黑板       10块

3.圆皮带     1根

4.密度选择表 1份
	2套
	工业
	

	16
	纱

线

测

湿

仪
	1.使用条件

1）环境温度：5℃～35℃。

2）环境相对湿度：使用“2—4”档时不大于65%，使用“4—11”档时不大于85%。

2.交直流电压：交流220V±2V；直流电压9V

3.显示精度：温度0.1℃  湿度0.01

4.测量范围误差：

棉/涤（65/35）混纺筒子纱线 3.0%～7.5%；±0.2

涤/棉（65/35）混纺筒子纱线 1.8%～4.5%；±0.2

4）涤/粘（65/35）混纺筒子纱线 2.6%～8.2%；±0.2

5）涤/粘（80/20）混纺筒子纱线 2.0%～3.8%；±0.2

6）粘胶筒子纱线 7.0%～17.0%；±0.2

注：“误差”是指相对于烘箱在标准条件下的测试结果。

温度测量范围及误差：温度测量范围为0℃～50℃，误差±0.5℃。

5.结构形式：仪表工程ABS材料。

6.包装：手提铝合金箱。
	2台
	工业
	

	17
	精

密

天

平
	●1.采用单体传感器技术。

●2.采用LED触摸屏。
3.具备防静电功能，避免因为静电对称量结果产生的影响。

4.通讯接口：标准的RS232通讯接口，真正的PC连接功能数据直接传输到电⼦表格中(Excel)，实现数据存储和导出功能。

技术参数：

1.最大量程(Max)：≥320g

2.分度值(d)：≤1mg

3.重复性(典型误差)(5%载荷）：≤1mg
4.重复性(典型误差)（接近100%载荷）：≤1mg
5.线性误差(典型误差)：≤1mg
6.典型稳定时间：≤3 秒
7.操作温度范围：18℃～23℃

8.操作湿度范围：15%RH～80%RH
9.样品盘尺寸：≥Φ90mm
10.称量室高度：≥230mm

11.开机预热时间：30-60分钟

12.温补波动：≤1℃/小时

13.工作电源：输入：100-240V AC 50/60HZ；输出：12V DC/2A

14.波特率：300、600、1200、2400、4800、9600

15.精准等级：≥Ⅱ级
	4台
	工业
	

	18
	白

度

仪
	1.镜面反射： ＜0.1%

2.测量孔： φ30mm

3.示值漂移： ≤0.2/30min

4.示值误差 ：≤1.0%

5.基本误差： ≤0.5%
	1台
	工业
	

	19
	120g/0.1mg精密天平
	技术参数：
1.分析功能：万分之一电子天平需要具备满足0-120g之间可读性0.1 mg的精准称量、间隔称量、密度测量、除静电称量等功能。

2.技术参数

2.1称量范围：0～120 g，可读性：0.1mg；

2.2最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：≤160mg

2.3稳定时间：≤2s

2.4灵敏度温度漂移：≤0.0002%/℃

2.5防风罩的有效高度≥235mm

3.功能指标

3.1电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器，具有显著的抗冲击、抗过载性能，同时确保称量结果准确。

●3.2使用LCD屏幕进行触摸操作，具有出色的可读性以及耐磨损的玻璃表面。

●3.3全自动内部校准技术，温度和预设的时间自动触发，无需人为操作，提高效率，保证数据安全可靠（投标文件中提供产品彩页证明或技术说明书或官网截图）
●3.4内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录要求。

3.5称重，统计称量，检重称重，求和称量，计件称量，配方称量，百分比称量，动态称重，自由因子称量，密度测定，PC直连(简单的数据传输)

3.6多级数字滤波和补偿技术；

3.8下称钩设计；

3.9标配USB、RS232，可以多通道同时传输数据，可将天平轻松连接到PLC和MES 系统以及其他实验室仪器；

3.10符合IP43防护等级。
	2台
	工业
	

	20
	纤维切断器
	1.取样器10mm、20mm各4个

2.刀口长度：≥45mm

3.外形尺寸约：≥200×110×120mm（L×W×H）
	8个
	工业
	

	21
	恒温水浴振荡器
	1.控温范围室温-100℃

2.温度均匀度士0.5，

3.工作方式：往复
	2台
	工业
	

	22
	数

字

式

织

物

渗

水

性

测

定

仪
	技术参数：

1.测量范围：实际最大量程为下述的95%即可

测量范围

0～200kpa

精    度

±0.5%

2.试样夹头面积：100cm2；

3.显示单位：Pa、Kpa、mmH2O、mbar；

4.测试模式：≥4种（增压法、定压计时法、定压定时法、绕曲松弛法等）；

5.显示模式：中文液晶触摸屏

6.测量误差：≤0.5%

7.试样夹头面积：100cm²

8.水压上升方式：脉动式

9.水压上升速率：1000-100000Pa/min

●10.配有内置水箱，水箱容量：≥3L，水压上升速率无级可调（投标文件中提供产品图片佐证），并具按键有效提示、故障自检等功能
11.系统时钟误差：每月小于3分钟

12.测控范围：20米传感器 0--19600(10Pa)
	1台
	工业
	

	23
	钉

锤

勾

丝

性

能

测

试

仪
	技术参数：

1.采用彩色触摸屏，物理操作按钮；

2.步进电机驱动；

3.滚筒采用一体设计；

4.碳化钨针，洛氏硬度≥90度；

5.工位数：4个工位

6.转筒转速：(60±2)r/min

7.计数范围：0～99999

8.转筒直径：Φ82mm；宽210mm

9.钉锤质量：(160±10)g

10.钉锤植针数：11根 （符合GB/T 11047-2008标准规定）

11.针钉外露长度：10mm；尖端半径R0.13mm；（符合GB/T 11047-2008标准规定）
12.毛毡厚度：(3～3.2)mm；宽度165mm；（符合GB/T 11047-2008标准规定）
13.导杆工作宽度：125mm；直径Φ10mm；（符合GB/T 11047-2008标准规定）
14.钉锤与导杆间距离：45mm；（符合GB/T 11047-2008标准规定）
配置：

1.主机
1台


2.电源线
1根


3.钉锤
4只


4.橡胶环
8只


5.保险管
2个
3A

●6.45mm测距规
1个（测量钉锤与导杆间距离）

内六角扳手
1个
1.5mm

8.垫脚
4只

	1台
	工业
	

	24
	色牢度摩擦仪
	技术参数：

1.曲柄轮及导轨等关键部件采用不锈钢制作；

2.自带小轧车，可进行湿摩擦试样处理；

3.配有长方形摩擦头（19.0±0.2）mm×（25.4±0.2）mm，用于绒类织物。圆形摩擦头，直径(16±0.1)mm，用于其它各种纺织品；

4.摩擦头压力：    （9±0.2）N

5.摩擦头直径：    （16±0.1）mm或（19.0±0.2）mm×（25.4±0.2）mm

6.曲柄回转次数：  60次/分（符合GB/T 3920-2008标准规定）

7.往复次数：      10次（符合GB/T 3920-2008标准规定）
8.摩擦头行程：    （104±3）mm    

9.试样最大尺寸与厚度：≤220×110×5mm

配置：

1.主机
1台


2.盛水盒
1只


3.夹布圈
2只


4.砂纸
1块


5.标准摩擦布
4块


6.圆摩擦头
1只
φ（16±0.1）mm已在主机上

7.方摩擦头
1只
（19.0±0.2）mm×（25.4±0.2）mm
	3台
	工业
	

	25
	测厚规
	1.量程：0-12.7mm；

2.分辨率：0.001mm；

3.误差：≤±0.005mm；
	4个
	工业
	

	26
	织物悬垂性能测试仪
	技术参数：

1.工作电压：AC220V/50HZ

2.仪器最大功率：0.8kW

3.测试指标及误差：

1)悬垂系数：0～100%±2%

2)波数误差：±1

3)波幅误差：±2mm

4)波幅倾斜角误差：±2°

5)波峰及波谷平均倾斜角误差：±2°

6)美感系数误差：±5%

7)投影周长误差：±2%

8)活泼率：0～100%±2%

9)形态变化率：0~100%±2%

10)静态的悬垂性均匀度误差：±5°

11）动态的悬垂性均匀度误差：±5°

4.三块圆形模板：直径24cm、30cm和36cm

5.两块圆形夹持板：直径12cm和18cm

6.一块正方形标定板：边长188mm

产品功能：

1.图像采集：高清摄像头≥500万像素，高分辨率CMOS图像采集系统≥2592×2048，生成分析图形，动态显示各项数据；

●2.可测定织物风格的12项指标：悬垂系数、悬垂度、投影周长、投影等效圆直径、织物两波谷之间面积的平均差率、织物波峰(或波谷)处半径的平均差率、悬垂曲线(或波纹)形态系数、悬垂波数、悬垂曲线(波纹)均匀度、波峰与波谷之间夹角的平均差率、美感系数、活泼率

★3.适应各种试样的测定，必须能测定无纺布。

4.可变的托盘半径与试样大小，满足不同试验的要求。
	1台
	工业
	

	27
	AATCC织物外观平整度立体标准样照
	适用范围：GB/T 13769《纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法》

符合标准：ISO 7768、GB/T 13769

包装规格：6张/套
	1套
	工业
	

	28
	AATCC织物褶裥外观立体标准样照
	适用范围：GB/T 13770《纺织品 评定织物经洗涤后褶裥外观的试验方法》
符合标准：ISO 7769、GB/T 13770
包装规格：5张/套
	1套
	工业
	

	29
	AATCC织物接缝标准样照
	适用范围：GB/T 13771《纺织品 评定织物经洗涤后接缝外观平整度的试验方法》

符合标准：ISO 7770、 GB/T 13771

包装规格：2张/套（单针迹和双针迹）
	1套
	工业
	

	30
	甲醛检测仪
	仪器功能
1.双光束光学系统，抵消光源波动；
2.要求配备≥7英寸高清智能真彩触摸屏；

●3.完善的数据分析功能，样品仓配置自动五联池架，可以适用1-10cm比色皿。
4.主机具有光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试，多波长测试及数据打印等功能；

5.标配光谱扫描软件，可连接电脑，联机后能实现所有主机功能；
●6.光学基座：光学系统采用悬架式设计，整体光路独立固定在铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响，从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性；（投标文件中提供光学系统采用悬架式设计实物图片予以证明）
7.存储功能完善，数据可直接通过主机导出至U盘，仪器可不通过电脑直接连接A4打印机进行数据与图谱打印；

●8.光谱扫描速度不低于四档可选工业（投标文件中提供实物图片予以证明）。
技术参数
1.波长范围：190-1100nm

2.光谱带宽：1.8 nm
3.波长准确度：±0.5nm
4.波长重复性：≤0.2nm

5.光度准确度：±0.3%T（0-100%T）

6.光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)

7.杂散光：≤0.05%T

8.基线漂移：±0.001A/h（500nm处）

9.基线平直度：±0.001A

10.噪声水平：≤0.4%T
11.光度范围：0-200%T、-0.3-4.0 A、0-9999C

12.检测器：硅光二极管

13.光源：钨灯、氘灯
14.配置：1、主机一台；2、10mm玻璃比色皿一盒（4只）；3、10mm石英比色皿一盒（2只）；4、使用手册一份；5、软件一套。
	2台
	工业
	

	31
	纤

维

细

度

仪
	技术参数：

●1.仪器测量范围0.2~ 1000μm； 

2.数据校正功能，全样品图片存档功能；

3.数据及报表以EXCEL输出，报表格式、统计方式可根据用户要求更改；

●4.通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量；

●5.提供纤维样品图库，纤维种类达到50种以上，纤维图片数量达到120张以上；

●6.提供数字化纤维样片：羊毛羊绒和棉麻各一个（投标文件中提供羊毛羊绒和棉麻数字化切片截图予以佐证）；

7.数字化纤维样片：永久保存的电子数字化试样切片，能被多人次反复测量，其结果是以图文并茂的形式呈现的，测量数据及标记可在图中体现。可用作教学或培训使用

8.数字化纤维样片可对双人平行试验提供独特的比对功能，并出具比对报告

●9.提供相关软件计算机软件著作权登记证书佐证；
10.显微镜：物镜：4X,10X,20X；

11.摄像头参数：分辨率 640×480，帧率：30fps

12.纤维细度仪输出终端（处理器不低于10核16线程，基础频率不低于2.5GHz；16G及以上内存；1T及以上硬盘；21.5寸及以上液晶显示器）

配置清单：

1.显微镜：一套

2.数码头：一个

3.纤维细度仪软件：一套

4.数字化纤维比对软件：一套

5.数字化纤维样片：羊毛羊绒一个，棉麻一个，共两个

6.纤维细度仪输出终端   一套
	1套
	工业
	

	32
	SDC蓝色羊毛标准样
	SDC蓝色羊毛标准1,3,5,6,7,8级，15cm×25cm／片
	2套
	工业
	

	33
	六

工

位

色

牢

度

摩

擦

仪
	仪器性能：

1.六工位同步驱动，运行平稳测试效果一致性高。
●2.快压锁紧装置（投标文件中提供实物图片佐证）；

●3.悬空装置无损检测：方便裤脚或衣服袖子套进去进行测试；

4.干湿摩擦分体式设计，互不干扰但可同步测试；

5.磨头自重平行下压，保证不同厚度样品下磨头平行下压

6.磨头采用特铝材料，不易变形；

●7.电动式挤水架，可独立放置，挤水架底座采用烤漆工艺处理，自动收集废水,下压力可调节（投标文件中提供实物图片佐证）；

8.不锈钢按钮；

9.采用彩色触摸屏显示操作，具备启动时自动清零功能；

10.传动滑行机构采用直线滑块、精密电机；

11.砂纸用快速压板压紧后的平面平整、无松动。

12.配测控系统；

技术参数：

1.摩擦头往复运动操作方式：电动驱动；

2.电动式挤水架驱动方式：电动驱动；

3.工位数：6工位；

4.试样台前后推动应灵活适度，上平面平面度：≤0.10mm；

●5.试样台测试位表面凸起（投标文件中提供实物图片佐证），在压板下压时自动压紧试样，适用于不同厚度的试样，保证试验时试样不能滑移；

●6.电动式挤水架采用防锈材料，轧辊圆周母线在任何接触位置上的平行度允差：≤0.10mm。连续十次检测沾色棉布的含水率在（95～100）%之间，电动驱动更便捷省力；

7.摩擦头在往复运动到设定次数后应能自动停机，停机后摩擦头的终点和起始点的位移允差：≤15mm；

8.触摸屏显示摩擦次数范围：1～999999；

9.圆柱形摩擦头直径： （16±0.1）mm；

10.长方形摩擦头尺寸：19mm×25.4mm±0.2mm；

11.摩擦头压力：（9±0.2）N；

12.摩擦头直线往复动程：（104±1）mm；

13.摩擦头往复速度：（60±1）次/分；

14.摩擦头运动轨迹的直线度允差：≤1mm；

15.摩擦头的摩擦端面与试样台平面之间的间隙：≤0.05mm，接触面积应大于90%；

配置清单：

1.主机        一台；

2.电动式挤水架：1个

3.试样卡环    六只 （圆形、铜；方形、为特铝材质）

4.摩擦头      各六只（圆型：Φ16mm；方型：19×25.4mm）铜材质

5.耐水细砂纸      三十张

6.摩擦布      一盒（200片）
	1台
	工业
	

	34
	试

验

台
	1.边台≥20米，规格L×750mm×800mm（±10mm）。配1个水槽及三联水龙头（防酸碱PP材质一体成型制成。水龙头：实验室专用三联水龙头，铜制阀芯，环氧树脂烤漆处理）；
2.中央台≥6米,规格L×1500mm×800mm（±10mm）。

3.中央台≥3米,规格L×1500mm×800mm（±10mm），配1个水槽、三联水龙头（防酸碱PP材质一体成型制成。水龙头：实验室专用三联水龙头，铜制阀芯，环氧树脂烤漆处理）及试剂架（可调节层高，采用冷轧钢板，搭配≥8mm磨砂玻璃隔板，圆弧倒角设计，带防落架）。

4.实验台钢木结构：台面采用≥12.7mm厚耐酸碱实芯理化板，操作面边沿经圆滑处理，边缘加厚至不低于25.4mm；框架采用不低于40×60×1.5mm方管，表面经酸洗、磷化、化学防锈处理后均匀灰白环氧喷涂，耐酸碱、耐腐蚀，承重性能好；柜体采用浸渍胶膜纸饰面刨花板，断面经PVC防水封边；铰链采用110°开启的铰链；滑轨采用三节静音滑道；拉手采用铝合金、一字型、喷塑处理的暗拉手；地脚采用直径为12mm的螺杆与ABS一体成型，高度可调节，防滑减震。

5. 5孔10A插座45只，明装，具体要求以现场测量为准。

6.试验台具体分组尺寸，由成交供应商根据项目需求结合现场测量为准。
	1台
	工业
	含水电改造

	35
	实验凳
	1.高度：可升降（最高60cm）,采用不锈钢气杆，支持5万次升降；

2.凳面：ABS材质，带凹凸设计；
3.底座：ABS材质三脚架，不锈钢结构。
	10个
	工业
	

	36
	药品柜
	产品特点：

1.采用≥8mm厚PP板材，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸，强碱与抗腐蚀的优异特性

2.板材折弯成型，拼接后的柜体结构稳定，防止变形；
3.铰链经射出成型的聚丙烯材料制成，耐腐蚀性好，外观精美且有多种颜色可选

4.门吸采用聚丙烯材料制成；
5.层板采用聚丙烯材料，活动式设计，可单独取出，便于清洁，可每8cm上下自由调节，更合理地安排储存空间；
6.锁具采用ABS材料制成，双锁式拉手，双暗锁结构增强安全系数；
7.柜门张贴有符合储存物品匹配的警示标签，为工作人员安全操作提供保障。

具体参数：

1.尺寸：1800×900×450mm（±10mm）
2.材质：聚丙烯板

3.层板：3层可调层板

4.规格：四门，手动，双暗锁，上柜带视窗。
	6套
	工业
	

	37
	通风柜
	1.尺寸：1500×850×2350mm（±20mm）；
2.台面采用≥12.7mm厚的实芯理化板,台面上配单联水龙头及PP杯槽；

3.柜体采用≥1.0厚的钢板折制、组装而成。

4.内衬板采用≥5mm抗倍特板,耐酸碱、抗氧化。

5.配防腐日光灯。

6.配安全钢化玻璃门可平衡上下升降。

7.通风柜具体安装位置，由成交供应商根据项目需求结合现场测量为准。
	2套
	工业
	


	第2包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	所属行业
	备注

	1
	▲纺织品检验与贸易教学实务平台
	1.平台采用B/S架构，可架构于Internet/Intranet（互联网/局域网），只要通过浏览器即可开展在线实务教学与实习，安装维护升级只需在服务器端进行。

2.平台包含纺织品检验实务教学、纺织品贸易跟单实务实习、纺织品检验与贸易综合评测，共3大教学实践模块。满足纺织贸易跟单、纺织品检验等课程的日常教学、实务实习、综合评测的需求。

3.平台采用管理员、教师、学生三级权限管理。使用智能教务管理体系，快速完成班级导入、实习任务布置、成绩管理与报表导出等功能。

■4.平台具备课程大数据统计与分析功能，提供实务实习成绩“一键评分”，在线课程学习报告“一键查看”，学业综合能力报表“一键导出”功能，方便教师及时了解学生教学情况及学业水平。（投标文件中须提供（1）至（3）项的系统界面截图佐证）
(1)对学生的学习时长、案例完成度、答题准确率等基础数据进行统计与分析。

(2)针对纺织品贸易跟单实务模块，结合业务核心技能，从单据制作、业务操作、客户沟通、质量控制等多个维度进行实务能力评价，并生成个人能力可视化图表。教师可以从学生个人、班级总体等横向纵向角度，全面了解学生综合实务能力。

(3)综合评测模块，根据不同实务案例，逐任务分析学生的答题数据，追踪学生薄弱知识环节。

【纺织品检验实务教学】

1.提供纺织品检验课程专业教学微课程，以知识点讲述、操作规范讲解、实物操作演示等形式展开。

■2.课程内容包含：织物经纬纱缩率测试、织物经纬纱线线密度测试、织物原料成分分析、织物组织图、织物平方米干重测试、织物经纬密度测试、色纱排列分析、耐摩擦色牢度测试、甲醛含量测试等。（投标文件中须提供相应的系统界面截图佐证）

3.系统对学生已学课程、学习时长等数据进行自动统计，便于教师了解学生学习动态。

【纺织品贸易跟单实务实习】

★1.以纺织商品为背景，采用3D场景角色扮演模式，学生扮演外贸跟单员角色，参与全过程纺织品跟单，全方位多角度地真实展现从签订合同开始到货物交付结束的全程跟单的业务，案例包含上装、裙装、裤装、连衣裙等在内的服装产品。（投标文件中须提供相应的系统界面截图佐证）

■2.跟单业务场景包含：外贸企业、生产企业（含缝制、印染、裁剪、后道等车间）、仓库、原辅料工厂、第三方检测机构、货运公司、保险公司、商业银行、码头口岸等跟单业务场景。（投标文件中须提供相应的系统界面截图佐证）

■3.外贸跟单业务流程可细分为样品跟单、原辅料跟单、生产跟单、包装跟单、运输跟单等主要阶段模块（投标文件中须提供（1）至（5）项的系统界面截图佐证），包含下述核心业务操作环节：

(1)样品跟单阶段：订单分析、工作日常计划安排、生产工艺分析、生产成本核算、选择生产企业、制作验厂报告、样品确认等。

(2)原辅料跟单阶段：色样确认、原辅料订购、第三方检验、产前样确认等。

(3)生产跟单阶段：签订加工合同、生产计划制定、日常检验（前、中、后三期检验）、生产阶段样品（大货样、船样等）确认、抽样检验等。

(4)包装跟单阶段：内包装设计与订购、纸箱规格确认与订购、纸箱检验、箱唛制作等。

(5)运输跟单阶段：船期查询与确认、制作运输相关单据（商业发票、箱单、原产地证等）、货运委托、货运保险、审核提单、交付单据（信用证议付）等。

■4.在主线流程的基础上，提供支线业务，模拟跟单环节中出现的各类意外事件，考察学生对于突发状况的处理能力。（投标文件中须提供（1）至（3）项的系统界面截图佐证）意外事件包括但不仅限于：

(1)各种原因（如：设备故障、原辅料供应周期长等）造成的生产延误及对应解决方案。

(2)生产企业对于工艺理解的偏差造成的产品重量问题及改进补救措施。

(3)出口运输阶段海关对于货物的监管要求及应对措施等。

★5.系统提供丰富的互动操作功能及辅助工具，主要包括业务单据系统、工作日历、消息系统、快递业务、海运订舱系统、企业名录、辅料订购、潘通色卡、产地证申请、邮件系统、成本核算、专业词典、样品检验、抽样评估、包装设计、工艺分析等辅助工具。（投标文件中须提供相应的系统界面截图佐证）

6.具备自动评分系统，能够对学生成绩一键评分，并导出成绩列表。教师端可以查看学生易错试题，学生端可查看成绩明细，方便查错订正。

7.系统具备配套的外贸跟单出版教材，方便院校实践教学与学生实务实习。

【纺织品检验与贸易综合评测】

1.包含纺织品检验与贸易理论评测、纺织贸易跟单实务评测，共2大模块。

2.理论评测模块提供6套纺织品检测与贸易理论试题，包含单选、多选、判断题型，均支持自动评分与成绩统计功能。

3.理论模块支持题库组卷功能，管理员可以一键完成题库自动组卷，并支持试卷浏览。

★4.跟单实务模块以真实纺织服装出口案例展开。由学生扮演跟单员角色，根据客户提供的订单（Purchase Order、Style Sheet、Supplier Manual等）材料，展开外贸跟单业务。完成包括订单分析、日程安排、样品检验、原辅料确认、抽样评估、大货包装等任务的实务评测。（投标文件中须提供相应的系统界面截图佐证）

5.跟单实务模块主要任务操作涉及：

①订单分析：根据订单资料结合外贸跟单相关专业知识，完成订单分析任务。

②日程安排：根据订单所涉及到的关于交货期的要求，制订工作计划安排。

③样品检验：结合订单工艺要求，进行生产工艺、规格尺码等方面的检验。

④原辅料确认：对大货的面料、辅料进行确认。

⑤抽样评估：跟单员通过抽样检验来确认整体质量情况。

⑥大货包装：根据订单要求，选择包装类型，计算包装数量，并设计包装箱唛。

6.具备一键自动评分功能，对学生答案进行逐题评价，学生可通过评价界面及时纠错改正。
	1（套）
	软件和信息技术服务业
	

	2
	纺织服装跨境电商教学平台
	一、系统要求

1.系统采用浏览器版，网络教学模式。

2.系统采用MYSQL数据库，JAVA语言基于J2EE技术的B/S结构产品。

3.系统真实模仿亚马逊跨境电商平台买卖双方交易全流程。在实战训练过程中，学生按照系统自带的实训任务要求，将以卖家的身份完成包括且不仅限于卖家账户注册、账户管理、店铺运营、销售类目申请、产品发布、订单管理、满减优惠、折扣促销、广告活动引流、仓储物流管理、销售数据分析、直播带货等诸多实训内容，还能以买家身份体验亚马逊买家账号注册、加购、下单、申请售后、收货确认、收货地址管理、支付信用卡管理、观看直播等环节。学生在此过程中通过完成亚马逊实训教学平台全流程实操实训，以取得跨境电商实战运营管理经验，尽而提升跨境电商业务中的协同处理能力。

●4。系统是一个兼具仿真平台实训和教师在线教学并具有中英文切换功能的综合性实训系统，针对亚马逊平台的基础操作、客户服务工作等领域，使学生具备亚马逊店铺的开设与运营及提升客户服务能力。（此项须提供软件真实截图资料佐证）
二、系统功能

系统分为管理员端、教师端、学生端三级管理账户。

1.管理员端：开设及管理教师账号，支持对理论考试成绩及实训成绩的占比，对案例的添加及删除，对课程资源的添加及删除（资源类型包括word、PPT、PDF、视频及自定义，包含不少于60个课程资源），对试题库中试题的添加及删除。

2.教师端：维护教师个人信息及密码，管理实验班级及学生，设置实验任务。

2.1学生管理：管理班级信息及学生账号，可添加参与实训的班级，支持通过单个新增、批量新增以及EXCEL导入的形式添加学生账号，批量新增只需输入学号前缀、班级人数并设置初始密码，即可批量生成学生账号，EXCEL导入支持下载模板，在模板中输入该班级学生账号、对应密码、学生姓名及性别，完成后上传至系统即可。

2.2资源管理：可自定义添加及上传WORD、PPT、PDF、视频等格式的资源类型文件，设置案例的开启及关闭状态，教师可查看管理员及自己上传的课程资源，并可进行下载及删除操作，支持创建者对资源进行修改。

2.3案例管理：添加实验名称及实验内容，设置实验开启及关闭状态，在该实验下添加案例，支持添加word格式的案例内容，及自定义格式的案例文件上传，可为案例添加背景图片，教师端提供并上传案例分析实验任务的报告模板供学生端参考，案例分析实验任务结束后，教师端可查看案例分析结果及实验报告，并进行打分。

●2.4实训管理：支持一键生成实训任务，教师端添加实训名称及描述，在对应实训任务下新增参与实训的学生即可完成实训任务设置，实训管理支持学生端销售类目申请审核，商品销售审核（进行批量通过/不通过），也可关闭审核要求，学生端无需申请审核直接添加销售类目及商品销售。（此项须提供软件真实截图资料佐证）
2.5试题/试卷管理：试题类型需包含：单选、多选、判断、简答、论述、图表分析题，支持在对应题型下新增试题、参考答案及设置对应分值；支持自由组卷，添加试卷名称、设置考试时间，选择题目类型及题目个数，从系统内置题库抽题组成在线试卷。

2.6试卷成绩：理论考试成绩，客观题系统自动评分，主观题教师评分，支持对实训班级及学生成绩显示及排名，并以数据图标的形式展示学生成绩对比。

2.7实训成绩：系统根据实训得分点进行自动评分，并以数据图标的形式展示实训成绩对比，老师可查看学生实训情况进行分数修改。

■2.8最终成绩：学生端实训成绩和考试成绩的总和为最终成绩，支持自动生成各班级平均分对比图、同班级学生总分数据图表，最终成绩可导出并打印出来。（此项须提供软件真实截图资料佐证）
3.学生端：

3.1个人信息：需包含学生姓名、性别、年龄、爱好、所在班级、实验老师等信息的更改，并支持学生自主注册账号。

3.2资源管理：分类别展示课程资源，学生可以查看和学习老师上传的视频资料及相关文档，对于课件资源支持下载保存，资源类型需包含有VR场景，支持PC端直接观看，及佩戴VR设备进行沉浸式体验。

3.3案例管理：支持在案例背景下进行分析评论，同班学生进行互相讨论，教师端可以查看学生分析结论并进行点评，点评结果学生可见，案例分析实验完成需上传实验报告，由教师端进行打分，增加了师生之间的互动性。

3.4在线实训：实训内容包括亚马逊实训任务、亚马逊实战平台。模仿亚马逊跨境电商平台买卖双方交易全流程操作,实训过程中支持中英文随意切换，系统可随时记录买家卖家账号密码，便于学生账号及密码查询。

★3.4.1亚马逊实训任务：按章节分配实训任务，至少包含七个任务章节，任务需包含：亚马逊知识概述与账户注册、卖家账户设置、买家加购与下单、商品发布、订单管理、亚马逊物流、营销推广工具；其中每个任务说明都包含学习目的，支持显示任务完成状态，根据任务完成度生成学生成绩。（此项须提供视频演示，演示视频的提交形式见其他要求）
3.4.2亚马逊实战平台

■（1）买家及商城前台功能包括：买家可进行账号注册、登录、查看订单、购物车加购、收货地址添加、付款方式选择、支持直播观看并进行实时弹幕互动、购买商品等操作。商城前台：搜索栏、商品展示，可以按类目查询商品，商品类目分为3个级别，一级类目、二级类目、三级类目，商品类目总计3800余条。（此项须提供软件真实截图资料佐证）
（2）卖家功能模块：需包含账户信息设置功能、商品添加功能、库存管理功能、订单管理功能、广告、配送计划、直播等功能模块。

①账户信息设置：应包含登录设置、卖家信息设置、假期设置、付款信息设置、业务信息设置、发货和退货设置、税务信息设置、常见问题等功能。

②商品发布：支持单个添加和批量上传新品，包含类别选择、商品编码、商品名称、报价、上传图片、添加描述、设置关键字，销售类目申请、销售商品审核，批量上传商品需提供模板文件，上传库存文件支持上传状态监控，可查看上传信息记录及销售申请状态。

■③库存管理：包括FBA 库存管理、管理亚马逊货件、下载库存报告、查看全球销售状态等功能。可进行编辑、停售、转换为亚马逊配送、删除商品和报价、补货、转换为卖家配送、上传和管理视频等操作。其中，A发/补货包含：支持本地库存和亚马逊库存发货，且本地库存/亚马逊库存可互相转换，发货地址既可以选择注册地址发货，也可以选择另一地址发货；设置发/补货数量、预售处理商品（准备活动需为商品选择分类，如尖利物品、易碎品/玻璃制品等等）、为商品贴标、查看货件、查看预处理货件（检查货件内容、选择配送服务、货件包装、货件标签）、根据运单编号追踪货件，可查看货件处理进度，对物流进度更新。B上传和管理视频包含：视频需绑定商品编码，一个视频可以关联多个商品。（此项须提供软件真实截图资料佐证）
④订单管理：查看订单状态(包括所有订单状态及订单明细)、进行发货操作、管理退货。

⑤广告活动：管理广告活动，创建广告组合、广告活动内容涉及设置活动名称、活动时间、每日预算（达到预算后，推广状态关闭）、投放策略、竞价策略、关键词投放等。可统计广告活动花费、每次点击费用、曝光量、点击量、点击率等数据。

⑥Amazon Vine解读：Amazon Vine常见问题解读，包括加入Vine流程、Vine商品管理、Vine 评论、常见问题等。

⑦营销活动：包括优惠券、Prime专享折扣、促销管理等。

⑧配送计划：制定配送计划，可查看货件处理进度，包括货件信息、入库计划等。


⑨卖家直播：卖家选择要推广的库存商品进行视频直播，通过对自家商品的讲解吸引买家进行购买。

●⑩卖家账户信息：可查看卖家资料、设置假期（产品在售/不可售状态）、进行付款信息管理（存款方式、付费方式、已开发票订单付款设置）、业务信息（公司名称、办公地址、卖家信息、卖家标志）、发货和退货信息（退货信息设置、“购买配送”偏好设置、国际退货提供商）、税务信息等账户信息设置及管理。（此项须提供软件真实截图资料佐证）
3.5我的考试：教师端设置好试卷，学生端进行答题，客观题（单选、多选、判断）为系统自动评分，主观题（简答题，分析题，描述题等）由教师来评分。

3.6我的成绩：查看总成绩单，总成绩应包括试卷成绩及实训成绩。

4.跨境VR虚拟场景资源库

■（1）系统提供不少于7个跨境业务流程VR虚拟场景：①办公室场景3个，内容包含买家发布订单，卖家接收订单和卖家处理订单，内容以3D动画展示或系统简介说明形式展现；②海外物流仓库内景2个，内容包含订单管理、订单物流、物流发货（物流运输），返回买家接收订单，内容以图文或3D动画展示或系统简介说明形式展现；③海外物流仓库外景2个，内容包含物流运输、买家接收订单、查看自己的订单状态和订单配送情况等，内容以3D动画展示或系统简介说明形式展现。（此项针对（1）项中第①至③条须提供软件真实截图资料佐证）
（2）提供PC端与VR设备两种切换模式，PC端可通过鼠标可以方便灵活的实现仓储布局场景画面放大、缩小、左转、右转、仰视、俯视，可任意穿行等一系列视点操作；系统兼容当下主流的VR设备，当教师或学生佩戴VR眼镜或借助VR设备进行沉浸式体验时，VR场景的漫游可脱离鼠标和键盘，通过陀螺仪及重力感应装置进行漫游的控制。

（3）VR项目场景品质要求：①单场景模型总面数约为：200万；②贴图分辨率：≥300dpi；③每帧渲染次数约为：24帧/s；④动作反馈时间约为：0.001s；⑤显示刷新率约为：60Hz；⑥分辨率：≥1920×1080。
	1（套）


	软件和信息技术服务业
	


三、安装调试、质保及售后服务要求

1.供应商需负责设备的安装、调试及操作培训，确保设备正常运行；

2.质保期内提供免费维修服务，包括零部件更换；

3.提供7×24小时技术支持热线，故障响应时间不超过4小时，如需现场维修，维修人员应在24小时内到达现场；

4.免费提供至少1次的操作培训服务，确保教师能够熟练使用设备。

四、其他要求

投标人针对上述采购需求中须进行软件功能演示的部分须提交演示视频，演示时长不超过12分钟，格式为常见视频格式如MP4、AVI、MOV、WMV、RMVB、MKV、m4v。

上传方式：

（1）可于投标文件提交截止时间前作为投标文件附件或唱标附件上传；

（2）将演示视频拷贝至U盘后，密封邮寄至以下地址：合肥市蜀山区创业大道与蜀鑫路交叉口西南角安天利信总部基地6楼603室，赵曼，18326100309；文件递交截止时间以上述地址收到时间为准，不以快递公司或者物流公司等邮递服务公司其官方网站查询结果为准。考虑到邮递过程的不确定性，建议供应商提前24小时将演示视频送达至指定地点，请务必确保文件密封完整。如文件在邮件投递过程中发生破损、受潮等情况造成采购人拒收、演示视频无法正常播放等后果由投标人自行承担。

