采购内容及需求

一、采购需求总体说明

按照《安徽省亳州生态环境监测中心2026年预算》实施计划，我中心拟实施2026年实验室环境监测能力提升项目，采购监测仪器设备8台套，总预算金额265.5万元，以提升实验室监测能力。

说明：标★条款和未标注★条款均按照要求提供的证明材料，未要求提供证明材料的响应即可。

- 二、采购需求内容及技术要求

#### 第一包

设备1：▲气相色谱仪（1台套）

1、总体要求

1.1仪器类型为气相色谱仪，能够满足同时连接不同品牌型号的顶空进样器和吹扫捕集仪。完全满足但不限于《水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集—气相色谱法》（SL748-2017）、《三氯乙醛—顶空气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）、《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集气相色谱法》（HJ 806—2016）、《水质吡啶的测定顶空/气相色谱法》（HJ1072—2019）等监测分析方法。

2、技术要求

2.1气相色谱技术要求

2.1.1为方便仪器操作，需配备触摸屏用户界面:采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术,配备不小于7英寸屏幕,无需手写笔来执行触摸屏功能，且任何时候都不需要校准。

★2.1.2配备浏览器用户界面:无需打开软件,从仪器控制电脑的浏览器输入仪器的地址，即可检查仪器的运行状态和进行运行诊断、自引导诊断和维护（投标时提供加盖投标人公章的浏览器界面实际操作截图）。同时支持远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能。

2.1.3具备智能识别不少于4根气相色谱柱的智能系统，能够读取并提供多达四根气相色谱柱的信息：部件号和序列号、达到/高于温度限值的时间、气相色谱柱的温度限值等。

2.1.4气相色谱性能监测:可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度。

2.1.5早期维护反馈：集成维护计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。

2.1.6柱温箱温度:室温5℃～450℃。

2.1.7标准柱温箱最大升温速率:≥120℃/min。

2.1.8多级程序升温:不少于20阶。

★2.1.9具有扩展的配置功能，可同时安装和运行最多两个进样口和四个检测器，仪器不少于3个 USB 端口(投标时需提供加盖投标人公章的带USB端口的仪器实物图片)。

2.2惰性分流/不分流毛细管进样口技术要求

2.2.1最高使用温度:≥400˚C。

2.2.2压力范围:0-100psi。

2.2.3总流量范围:0-1250ml/min。

★2.2.4为保证仪器的密封与温度稳定需采用扳转式进样口:扳转式进样口密封系统，无需工具能够在30秒内快速、轻松地更换进样口衬管（投标时需提供加盖投标人公章的实物照片）。

2.2.5为防止样品分解，降低交叉污染，需具有惰性化分流/不分流进样口,整个进样口惰性化及焊件和焊件插件均经化学去活工艺处理(投标时需提供加盖投标人公章的惰性化进样口的实物照片)。

★2.3 检测器技术要求

2.3.1电子捕获检测器（ECD）：最高使用温度:≥400℃；最低检测限:≤3.8fg；

线性范围:>5*104。

2.3.2 氢火焰检测器（FID）：最低检测限（对十三烷）：<1.2 pg C/s；线性动态范围:>107（±10%），全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析；数据采集速率:不小于1000 Hz,适于半峰宽小到5 ms 的峰（投标时需提供加盖投标人公章的官方参数彩页证明该参数）；可实现灭火自动检测和自动再点火；最高使用温度:450˚C。

2.4自动进样器技术要求

★2.4.1进样位数（2mL样品瓶）:≥50位(不包含洗针位和废液位)，进样塔无需螺母固定可自由取下,一个自动进样器不能同时对2个进样口进行进样。

2.4.2液体进样量范围:0.01-10μL。

2.4.3进样速度:100ms。

2.4.4为缩短分析时间,提高分析通量，仪器需具备叠加进样功能，即在当前的样品分析结束之前就开始下一个样品分析的洗针操作并抓起下一个样品瓶（上一个样品开始运行后,下一个样品即可准备好进样）。

★2.4.5自动进样器可升级配置加热器及混合器及条形码识别,进样前对单个样品瓶进行加热,加热温度范围：35-80℃、混合器4000转/min和条形码识别器,能够自动记录进样次数和样品位,加热时间和混合时间可完全程序化。

2.5数据处理技术要求

2.5.1数据处理系统：功能强大、多任务、多窗口、多用户的色谱数据处理软件。2.5.2具有简单、直观的图形环境界面,能够快捷进入不同数据处理功能。
2.5.3软件可控制气相色谱仪的所有参数和运行,可实时编辑功能,自动进行序列样品分析；同时软件实时在线显示色谱图,积分并报告出分析结果,绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。
  ★2.5.4为避免在更换或切割色谱柱、在新仪器上装载方法、使用出口压力不同的检测器、验证系统性能、色谱问题故障排除等情况下重复使用标准品进行保留时间校准,仪器需具有曲线拟合的保留时间锁定功能（保留时间锁定 (RTL) 是使一个气相色谱或气质系统上的保留时间与另一个具有相同标称色谱柱和方法的类似系统完全匹配。它还可以让单个气相色谱在切割色谱柱进行维护后保持相同的保留时间）（投标时需提供加盖投标人公章的保留时间锁定原理的官方说明文件以及保留时间锁定软件操作界面截图）。

★2.5.5为方便处理数据，软件需具有序列分析中所有组分出峰预览功能（如以气泡等形式呈现）。在峰浏览功能中,可自定义其大小代表的含义，如峰面积、峰高、峰宽、含量等,一个界面一览无余发现一个中序列中所有样品的主峰和杂质峰出峰情况。

2.5.6软件具有自动积分参数，包括灵敏度、峰宽、最小峰面积、最小峰高，以及所有积分参数在方法中可以打印。

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1气相色谱仪主机1套。

3.2 工作站软件1套。

3.3 惰性分流/不分流进样口2套。

3.4 检测器：电子捕获检测器（ECD）（1套），氢火焰检测器（FID）（1套）。

3.5气相色谱安装工具包1套,包含安装和维护气相色谱必备的工具和管线。

3.6实验室用气：氮气1瓶（配备连接管及气体减压阀一套）、氢气发生器一台（配备连接管及接口）、空气发生器一台（配备连接管及接口）。

3.7提供仪器的消耗品包如下:原装进口除水、除氧载气过滤器1套,衬管O型圈2包,分流/不分流衬管各10支,不分流称管1包,柱接头1包,高级绿色不粘连隔垫100个,石墨密封垫3包、自动进样针5支,毛细柱切割器4个,堵头2个,检漏液1瓶,样品瓶及盖 200个,样品瓶垫200个。

3.8配备下列毛细管色谱柱各1根：

毛细管柱1：中极性色谱柱，30m*0.53mm*3.0μm（6%氰丙基苯基+94%的二甲基聚硅氧烷固定液）或其他等效色谱柱。

毛细管柱2：强极性色谱柱，30m*0.53mm*1.0μm（聚乙二醇固定液）或其他等效色谱柱。

毛细管柱3：用100%聚甲基二硅氧烷色谱柱，30m*0.25mm*1.0μm，或其他等效色谱柱。

3.9仪器控制及数据处理平台1台（Intel P4双核、≥2.66G CPU，内存16GB，≥256G SSD+1TGB，可刻录DVD光驱，光电鼠标，≥22″液晶显示器）；数据及报告输出平台1台。

3.10 随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。

3.11供货时提供有资质机构出具的计量检定或校准证书1份。

3.12供货时提供仪器防尘罩1个。

3.13实验用轮式转椅2把。

4、其他要求

供货时须提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商针对本项目的售后服务承诺书原件，以保证产品的正规进货渠道和售后服务。

#### 设备2：全自动吹扫捕集仪（1台套）

1、总体要求

1.1性能稳定性：仪器性能稳定可靠，在仪器设计寿命范围至少满足相应的国家标准和行业标准，包括但不限于《水质丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定吹扫捕集-气相色谱法》（SL 748-2017）、《水质丙烯腈和丙烯醛的测定吹扫捕集气相色谱法》

（HJ 806—2016）等监测分析方法，若仪器设计使用寿命内除正常硬件寿命耗尽和正常的易损件损耗外，无法满足标准要求，应提供免费的维修配件。

2、技术要求

2.1高效性与兼容性：仪器应能设定内标程序，样品处理量高，用工作站户界面友好，软件符合21CFR part 11兼容规范，可与任何商家的GC或GC/MS软件兼容。

★2.2为避免交叉污染，便于日常维护，仪器应采用自动进样器与吹扫捕集仪主机分体化的设计，仪器内部阀组包含但不限于吹扫阀、烘烤阀放空阀、排水阀、吹扫选择阀、注射器阀、液体转移阀、加压阀、水阀等，所有阀电磁阀安装在集中式阀体上（投标时需提供加盖投标人公章的浓缩仪和自动进样器独立设计的真机图片证明材料）。

2.3自动进样器部分具有110个或以上样品位，适用包含但不限于40ml样品瓶。为最大程度降低交叉污染，内置三个以上完全独立的通道，可以将蒸馏水或内标直接注入到样品瓶。

2.4取样方式：采用注射器取样，最小取样体积不大于1ml，最大取样体积不小于25ml，体积取样精度:RSD≤1%。

2.5样品选取方式：为保证仪器定位准确和低噪音，同时耐腐蚀，可通过软件在X、Y、Z三维方向任意选择样品瓶进样位，自动进样器机械臂应采用碳纤维丝杆传动系统。

★2.6捕集阱：为保证控温精准，升降温快，捕集阱加热方式为螺旋形直接电阻加热，无外部缠绕包裹。最大可加热至450℃，最大升温速率＞1000℃/min；250℃降至40℃，仅需≤ 40s（投标时需提供加盖投标人公章的捕集阱加热方式为无包覆直接电阻加热技术的真机图片）。

2.7除水效率：为避免渗透法和低温冷凝法等除水方式带来的极性物质损失，仪器须采用纯物理除水方式，要求常温除水，除水效率﹥99%，且极性化合物不受影响。

2.8管路清洁：为保证管路保持清洁，残留低，所有液体管路可用高温提取清洗技术。清洗溶剂可选择甲醇和加热到高温的纯水。并可自定义清洗溶剂体积和次数。

2.9高浓度VOCs固体样品（＞200ppb），按HJ 605-2011（土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法）方法要求，样品经过吹扫捕集仪的自有甲醇自动萃取装置萃取后按1:100或1:50的比例自动稀释萃取液，然后自动进入吹扫捕集系统分析。（投标时提供加盖投标人公章的甲醇自动萃取功能设置软件截图证明文件）。水样自动稀释：自动稀释比例设置范围包括但不限于1:100、1:50、1:25、1:10、1:5、1:2。

2.10气体流量控制：为最大限度降低载气损耗，仪器采用MFC电子质量流量控制，利用EMF技术在吹扫、干吹和烘焙不同模式下，在5～500ml/min范围内自动改变控制气体流速。同时质量流量控制器内置氮气、氦气两条校准曲线，使得气体流量控制更加准确。流量控制精度：≤1%

★2.11内标容器：配置不少于4个15ml的内标容器，容器应有防UV涂层保证标样稳定性，内标容器完全密封以保证标样浓度的恒定，可内充惰性气体保证浓度稳定和长时间保存，在阀体上有一个内标压力控制器，控制不少于四个内标管路中的气体压力及系统清洗模式的压力（投标时需提供加盖投标人公章的实物图片证明材料）。自动内标加标：每次操作可选择性注入不少于四种内标，可选择包含但不限于1，2，5，10，20uL的增量自动注入标样，配合自动稀释功能，方便做标准曲线。内标加入精确度：1ul±0.1ul。

★2.12样品吹扫管，可用5ml或25mlU型管。吹扫管加热模块，采用光辐射加热方式，样品受热均匀一致，浸入式测温探头，直接测量样品温度，温度最高至200℃，符合《水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法》（SL 748-2017）、《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集气相色谱法》（HJ 806—2016）（投标时需提供加盖投标人公章的吹扫管加热模块真机图片）。

2.13测试循环时间：使用短时间吹扫时间方法时，一个系统循环时间（包含了吹扫、解析、烘烤、冷阱降温至“准备就绪”状态全过程）≤20min。

2.14具备空白样分析功能，可实现自动抽取纯水添加标样后做空白样测定。

2.15低含量固体样品，适合各种分析土壤和沉积物，直接在样品瓶中进行吹扫。

2.16样品搅拌，固体样品可选择至少三种速度进行搅拌混匀。

2.17甲醇可直接加入样品瓶中，并搅拌混匀，实现自动甲醇提取功能。

2.18电子自动检漏功能：为方便排查故障，仪器整个样品通路都可以自动开机检漏。仪器配置≥9个24VDC相互独立的电磁阀，每个阀均在软件上均可独立控制，并分段检漏，一旦发现漏气，系统会自动对下属子系统分步进行检漏（投标时需加盖投标人公章的软件操作证明材料）。

2.19电子机械部件自动测试：系统可对包含阀，加热器，样品瓶处理系统，液体传输系统，输入和输出等整个仪器的电子机械部分进行自动检测。

2.20智能正压排水系统，保证样品座不积水，不断针。

★2.21供货时须提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商针对本项目的售后服务承诺书原件，以保证产品的正规进货渠道和售后服务。

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1全自动吹扫捕集仪1台、40mL吹扫捕集样品瓶(棕色，100个/包)4包、透明硅胶垫(40mL瓶用，100个/包)4包。

3.2 随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。

3.3供货时提供仪器防尘罩1个。

3.4多孔排插1个。

#### 第二包

#### 设备1：▲全自动BOD智能分析仪（1台套）

1、总体要求

用于地表水、工业废水及生活污水等五日生化需氧量的全自动测定，完全满足包括但不限于《水质五日生化需氧量(BOD5)的测定》(HJ 505-2009)的监测方法要求。预留对接端口，满足与市场上主流品牌智慧无人实验室无缝对接的要求。

2、技术参数

2.1 样品位数：≥50 位。

2.2 校正：定时自动校正，有气压、温度自动补偿功能。

2.3 清洗：自动清洗电极，自动清洗培养瓶，自动排放。

2.4 操控方式：为了操作方便，节约空间，仪器需配集成一体式工控电脑，可手机直接监视控制仪器全部操作 。

2.5 分辨率：≤0.01mg/L，检出限：≤0.5mg/L 。

2.6 测量范围：至少包含0-6000mg/L，平行偏差：≤15% 。

2.7 控温范围：至少包含15-30℃ 。

2.8 温度精度：≤±1℃ 。

2.9 自动测量溶解氧：由溶解氧测定电极、 机械臂、蠕动泵或注射泵、培养瓶、清洗池等组成（投标时提供计量单位出具的溶解氧单元有效检定证书或校准证书）。

2.10 电极：为了保证测量时样品均匀，仪器需配置溶解氧膜电极，内置搅拌器。

★2.11样品稀释：为了确保水样测量结果的准确性，仪器需要能自动测量水样化学需氧量值，再根据化学需氧量值，自动计算样品稀释倍数并给出三个稀释比，每个水样可进行三个稀释比的自动稀释，自动添加已配制稀释水，自定义曝气时间，水样自放入设备起到出结果整个过程（包含测化学需氧量值、判定稀释比、稀释、培养五日）自动完成，无需人干预（投标时需提供加盖投标人公章的产品说明书或功能截图）。可多批测量，可中途添加样品。

2.12 仪器具有自动的瓶盖开关功能，固定培养瓶，安全可靠。

★2.13 水样曝气：对于直接测量溶解氧不足的水样，自动曝气，可自定义曝气时间；对于过饱和的样品，可通过自动曝氮气赶走多余的溶解氧，从而避免溶解氧浓度过低或者过饱和（投标时需提供加盖投标人公章的产品说明书或功能截图）。

2.14蠕动泵或注射模块：可自动添加稀释水、 接种液、清洗液功能，具备自动液位传感器定位。

2.15根据需求可选择不同规格的培养瓶，针对250ml的培养瓶，溶解氧分析单元测试平台能够放置的 250ml 培养瓶≥50 个，瓶盖具有水封装置。

★2.16 培养：为了方便操作，仪器置于培养箱内，测量、稀释完成后直接自动培养。

★2.17自动测量：培养后自动测试溶解氧， 自动加封口水，全程自动化，无需人工干预（投标时需提供加盖投标人公章的投标时提供产品说明书或功能截图）。

2.18 清洗功能：为了防止样品之间交叉污染，测量后自动清洗溶解氧电极。

★2.19内部分析环境温度控制在（20±1）℃， 可设定≥1min 间隔记录温控单元内部温度， 并具有实时温度显示功能；溶解氧分析单元及其稀释水、接种液、抑制剂、清洗液等均能同时放入该单元内恒温（20±1）℃稳定， 且该单元能够同时容纳不低于50个250ml 容量的样品。（投标时需提供计量单位出具温度单元的有效检定证书或校准证书）。

2.20 数据处理和输出单元具有分析、处理、 存储、显示样品的溶解氧值以及 BOD5 值，并具有打印功能，数据自动存储并具有完整的溯源性。

★ 2.21 准确度：必须通过用户提供的 2 个不同浓度的有证标准物质的测试且培养后每个样品中剩余溶解氧浓度均不小于 2 mg/L的方法要求。每份有证标准物质分别测试6个样品，每个样品按3个稀释倍数进行测试，按顺序逐级放置稀释样品，要求每个样品的三个稀释倍数中至少有2个稀释倍数的结果均在保证值范围内。

2.22 培养期间指培养架上的样品时间可追踪，每个样品自动标记测试日期、时间。

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1全自动 BOD智能分析仪主机（含内置培养箱、内置稀释倍数判断仪器主机 1 套、内置曝气装置 1 套、内置机械臂及开盖/闭盖机构 1 套） 1台套。

3.2配套数据处理和数据输出系统1套。

3.3备品备件：1 套。

3.4电解液：3瓶。

3.5菌种：2 瓶。

3.6 随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。

3.7供货时提供有资质机构出具的计量检定或校准证书1份。

3.8供货时提供仪器防尘罩1个。

3.9多孔排插1个。

#### 第三包

#### 设备1：▲全自动红外测油仪（1台套）

1、总体要求

1.1可用于工业废水和生活污水中的石油类和动植物油类的测定，仪器需完全满足相应的国家标准和行业标准监测要求，包括但不限于《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）、《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》（HJ 1051-2019）、《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ 1077-2019）等监测分析方法。

★1.2升级仪器和软件（含在投标总价中），以符合《水质石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）三年内实验方法替代要求。

1.3为方便操作，提高分析效率，设备系统需集成前处理单元、检测单元、数据分析单元，各单元均为分体式，水样体积读取、试剂定量、萃取、分离、吸附到进样、测试分析、清洗、排废，全流程自动化。预留对接端口，满足与市场上主流品牌智慧无人实验室无缝对接的要求。

2、技术要求

2.1 样品位数不少于12位，检测过程中可无限循环添加样品。

2.2 为保障分析人员安全，单元开关门配备高精度红外传感器，可识别仓门关闭状态，同时在软件界面显示预警状态。

2.3 为提高检测效率，设备水样体积读取、试剂定量添加、水样萃取、分离、萃取液收集、废液排放、废气吸附等七大模块同时运行。

2.4 为快速精准完成体积读取，设备需配置高精度超声波探测装置，无接触快速精准完成体积测量。

★2.5 为避免硅酸镁更换引起交叉污染，设备通过定量装置自动加注足量硅酸镁，采用气流方式充分振荡吸附，吸附后自动清洗并排出，过程中每个样品需单独取用硅酸镁，不重复使用。

2.6 为保证测试结果的准确度，设备需配置至少3种不同稀释倍数，智能识别高浓度样品，并启动自动稀释流程，便于不同样品使用。

2.7 为保障实验室安全，分离管通过溢流方式自动进行试剂与废水分离，废水直接排至废水桶，试剂经过膜与检测后自动排至废液瓶进行收集（投标时需提供加盖投标人公章的实物照片证明材料）。

★2.8为避免样品间交叉污染，设备应具备在检测过程中对管路及吸液轴自动清洗功能。

2.9 为保障实验室安全，设备需配备废气处理专用密闭排放通道，可将有害气体经吸附后通过专用通道排出（投标时需提供加盖投标人公章的实物照片证明材料）。

2.10 设备应具有除湿干燥装置，可去除流通管路中水份，使管路保持干燥，确保检测结果准确。

2.11 设备应具备自动配标功能，自动进行标准曲线的配置，线性>0.9995。

★2.12 设备应具备自动监测预警，自动监测萃取剂余量、硅酸镁余量与仪器运行状态，试剂余量不足时，软件提供预警功能，仪器发生故障时自动报警并停止运转。

2.13水样杯需为棕色广口玻璃瓶，容量：0～600ml（水样杯有刻度）和0-1000ml任意切换。

2.14 应配备专用采样器、采样瓶及采样箱，可现场采样，无需转移可直接上机自动测量，采样器符合石油类采样规范的要求（投标时需提供加盖投标人公章的实物照片证明材料）。

2.15 设备进样模式灵活，既可自动进样、亦可手动进样，用户可根据需要快速切换。

2.16为避免有机试剂挥发、漏液等导致检测核心部件被腐蚀，切换阀和注射器及试剂瓶不允许放置于检测主机上（投标时需提供加盖投标人公章的实物照片证明材料）。

2.17 为防止试剂溢流或挥发腐蚀影响设备，自动石英比色流通池必须密封（投标时需提供加盖投标人公章的实物照片证明材料）。

2.18设备需具有四氯乙烯试剂验收功能，结果需在数据报告中显示。

2.19 软件样品检测需有谱图显示，数据测试结果数据需与谱图相对应，针对低浓度样品，谱图需具有自动缩放功能，便于更清晰的分辨吸光值。

2.20 为以适不同场景检测需求，软件数据报告模板需具有自定义可编辑功能。

2.21 为保证数据准确性，设备需具有基线自动调零功能。

2.22技术指标及要求

2.22.1波长范围：2941nm～4167nm。

2.22.2吸光度范围：（0.0000～2.0000）AU，即透光率为（100～1）%T。

2.22.3 测量范围：(0-64000)mg/L，超量程自动稀释。

2.22.4仪器检出限：≤0.06mg/L。

2.22.5准确度误差：≤1.5%（30～50） mg/L。

2.22.6重复稳定性：RSD≤0.6%（30 ～50）mg/L。

2.22.7线性相关系数：r>0.9995。

2.22.8样品杯位数：≥12位。

2.22.9接口类型：USB 2.0。

2.23数据分析单元要求

2.23.1独立的数据分析单元，不与前处理、检测单元一体化，可单独对数据进行查看和管理

2.23.2设备应具备远程控制，手机远程操作仪器测量、监控、数据管理（投标时需提供加盖投标人公章的手机端操作照片）。

2.23.3仪器控制及数据处理平台处理器不低于Intel i3 、不小于8G内存，不少于480G SSD硬盘容量、不小于19.5英寸液晶显示屏、配备单独数据及报告输出平台。

2.23.4设备应具有专用分析软件系统，软件集样品信息录入、扫描采集、计算分析于一体多功能软件，自主开发双系统模式，分别满足四氯化碳或四氯乙烯做萃取剂的使用方法。

2.23.5设备应具有三种测量指标，即能测量油类的含量又能测量石油类和动植物油类的含量。

3、仪器配置要求

3.1 前处理单元、检测主机、数据工作站、水样采样器 、专用采样箱各1套。

3.2 采样杯（棕色广口玻璃瓶），两种规格（600ml、1000ml）各24个。

3.3 四氟膜100片。

3.4 随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。

3.5供货时提供有资质机构出具的计量检定或校准证书1份。

3.6供货时提供仪器防尘罩1个。

#### 3.7多孔排插1个。

#### 设备2：顶空进样器（1台套）

1、总体要求

1.1仪器性能稳定可靠，在仪器设计寿命范围内至少满足相应的国家标准和行业标准，完全满足但不限于《三氯乙醛—顶空/气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）、《水质 吡啶的测定  顶空/气相色谱法》（HJ1072—2019）等监测分析方法。

1.2完全适配业主在用安捷伦科技有限公司7890B型等其他型号气相色谱仪。

2.技术要求

★2.1为方便操作，仪器控制界面需采用全彩色触摸屏，可在触摸屏上编辑方法和序列，可实现单一方法运行或多法运行，并可设置包括中文在内多种语言（投标时需提供加盖投标人公章的触摸屏实拍清晰照片作为佐证）。

2.2加热炉温度范围：室温35℃～210℃。

2.3样品管温度范围：室温35℃～210℃。

★2.4传输管线温度范围：室温35℃～210℃。

★2.5载气控制：独立气路控制，无需改装进样口，无需进样口提供载气（投标时需提供加盖投标人公章的进样口实拍照片作为佐证）。

★2.6进样方式：为提高GC检测的灵敏度，仪器采用压力平衡进样，时间和体积进样可任意切换。压力平衡进样技术，顶空样品进样量是通过进样时间控制，增加进样时间，就可增加进样量。（投标时需提供加盖投标人公章触摸屏实拍清晰照片或官方网址链接彩页作为佐证）。

2.7自动控温方式不少于3种：常规，自动连续重叠模式和多次顶空提取。

★2.8自动系统测漏，静态测漏：在分析运行之前对全系统测漏；动态测漏：对每一个制了样的样品瓶测漏（投标时需提供加盖投标人公章的触摸屏测漏照片佐证）。

★2.9残留量：＜0.15％RSD（连续测试10瓶0.4％乙醇水后，测试空白水溶液，相同保留时间处同0.4％乙醇水乙醇峰面积比值）。

★2.10样品位数:不少于40位，含不少于10位重叠加热炉（投标时需提供加盖投标人公章的触摸屏和实拍照片作为佐证）。

3、仪器配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1顶空进样器1台。

3.2不少于10位重叠加热炉1套；

3.3样品瓶（含盖）300个。

3.4不少于1米带控温毛细管传输线1套；

3.5彩色触摸屏1套；

3.6触发信号线1套；

3.7连接气相适配器1套

3.8必备附件、零配件和安装工具包1套：包含螺帽及垫片、铜三通、铜质堵头等，手动压盖器和起盖器各1套。

3.9随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。3.10多孔排插1个。

#### 第四包

设备1：▲气相分子吸收光谱仪（1台套）

1、总体要求

1.1主要用于测定各种水质样品中的总氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等项目,样品基本无需任何前处理,可以直接分析有浑浊和色度的样品。预留对接端口，满足与市场上主流品牌智慧无人实验室无缝对接的要求。

1.2完全满足包含但不限于《水质总氮的测定气相分子吸收光谱法（HJ 199-2023）》、《水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法（HJ 195-2023）》、《水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法（HJ 197-2024）》、《水质硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法（HJ 198-2024）》等监测标准，以气相分子吸收光谱机理用于总氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的分析。

2、技术要求

2.1自动进样系统

2.1.1系统位数：为操作方便，仪器进样器上的样品盘需方便拆卸清洗更换，自动进样器的样品位不少于50位。

★2.1.2为使样品均质化，去除残留干扰，需配备一体式取样/均质吹扫系统：具备边进样边吹扫的功能，用户可以自主设置进样针进入样品管抽取样品前的均质吹扫时间，进样系统与均质系统采用一体化设计，并无缝对接大流量吹扫前处理装置（投标时需提供加盖投标人公章的大流量吹扫截图）。

★2.1.3程序控制流动洗针池：可根据进样针污染情况软件设置洗针纯水流量（投标时需提供加盖投标人公章的程序控制软件界面截图）。

2.1.4自动稀释：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，稀释准确度：0~60倍稀释误差小于5%,60倍以上稀释误差小于10%。

2.1.5智能稀释：当仪器测完指标后，如数据结果超出标准上限，仪器可自动选择合适的比例进行二次进样测试，无需人为干涉。

2.1.6配备一体化试剂瓶安置架，用于测定过程的试剂可靠安放。

2.2光学系统

★2.2.1为确保仪器的稳定性更高，采用光谱学常用的单元素高精度检测器，只需一次进样即可显示标准要求波长下的检测结果。

2.2.2具备自动波长调控系统，根据系统设定开机自动校准波长，保障每次运行的波长可靠性与准确性。

2.2.3采用连续光源，检测范围190-900nm连续可调，固定灯位，光路稳定；所有项目的测定无需切换光源，避免使用多个空心阴极灯分别测量不同项目。

2.2.4具备光源寿命统计监测功能，当光源进入低能量状态时能够及时提醒用户更换光源。

2.3加热系统

配备自动在线加热模块，超过设定温度自动停止，同时开机自动检测环境温度，无需手动开启辅助加热。

2.4主机系统

2.4.1半导体恒温除湿系统：除湿系统温度实时显示，分析全过程中完全不使用任何干燥剂。

2.4.2载气：兼容氮气或空气。

2.4.3气液反应分离器：使用高效的连续萃取气液分离技术。

★2.4.4为使监测过程安全高效，需配备压力流量双重监测报警系统：软件界面实时显示气流量值，当气源异常时停机、报警并软件提示（投标时需提供加盖投标人公章的双重监测报警系统实物照片并标注说明佐证）。

★2.4.5主机支持多通道连续测定升级：支持至少3个项目连续测定，软件中设置需要检测的项目后设备自动分析所有检测项目，中途无需人为干预。

2.5软件系统

2.5.1软件具有自检功能，测定前自动检测通讯口、波长、泵转速等。

2.5.2具备实时的数据图谱显示功能，便于用户观察分析样品测定各状态的图谱信息，同一样品的平行测定峰型具备对比查看功能，便于用户进行数据有效性分析。

2.5.3具备紧急添加样品功能，在样品测量过程中可随时添加紧急样品并优先检测。

2.5.4噪声：基线噪声为0.0005Abs，基线漂移为±0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能。

2.6分析项目的技术指标

★2.6.1总氮项目（须以紫外在线消解模块为预处理方式）：

精密度（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 4％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD≤ 1％。

线性：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996。

2.6. 2单个样品测量含消解时间在内小于5min；能够连续分析40个样品，样品位置可自由随机编号，无需按顺序进行。

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1主机系统1套（含进样系统、自动除水系统、在线加热系统、电子流量系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统、内置氨氮在线氧化系统）。

3.2自动进样器1套：样品位不少于50位，含50ml样品管3包(50个/包)、80ml样品管2包（10个/包）。

3.3气相分子吸收光谱仪软件系统1套。

3.4总氮紫外在线消解系统1套。

3.5两年内耗材配件1套：含进样软管20个、尾气吸收装置1套、备用吸光管1个、进样针4支、蠕动泵管20个等。

3.6空气发生器1套。

3.7仪器控制及数据处理平台1套（I5处理器，512G极速固态硬盘，16G内存，≥20英寸显示器，2.0USB接口不少于4个）、数据及报告输出平台1台。

3.8实验用轮式转椅2个。

3.9 50ml样品管架（25位）和80ml样品管架（8位）各2个。

3.10多孔排插1个。

3.11供货时提供有资质机构出具的计量检定或校准证书1份。

3.12备正常使用需要的专用工具及其它必要附件。

3.13供货时提供仪器防尘罩1个。

3.14供货时提供总氮检测实验所需试剂包（总氮测量促发启动试剂包15包，硝酸盐氮/总氮清洗液15包，总氮清洗液15包和氨氮检测实验所需试剂包各5包）。

3.15全钢实验边台1组：长1.8m、宽0.75m、高0.80m，黑色耐磨损耐酸碱台面，常规灰白色柜体。

设备2：全自动阴离子洗涤剂在线萃取分析系统功能升级扩展服务（含操作台和通风系统）

1、总体要求

1.1对用户现有青岛顺昕3100型全自动阴离子洗涤剂在线萃取分析系统的硬件及软件进行改造和功能拓展，预留对接端口，提升仪器的整体配置及性能，使其达到与市场上主流品牌智慧无人实验室无缝对接的要求，同时提供免费的培训及相应维保服务。

1.2改造和功能拓展项目包括但不限于升级检测器、自动进样器、阴离子分析模块等，升级后的设备需完全满足《水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987）相关分析测试要求。

2、技术要求

2.1检测器升级后，须满足：

2.1.1检出限：≤0.02mg/L（升级后需提供计量部门测试报告验证）。

2.1.2数据重复性：≤3%（升级后需提供计量部门测试报告验证）。

2.1.3线性系数：r>0.999自动配标[不少于《水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987）要求的10个配标浓度点]（升级后需提供盖投标人公章的软件操作实物图证明）。

2.2自动进样器升级后，须满足：

★2.2.1配套不低于100mL的定量注射泵取样的自动进样器，不少于60位样品通道，待测样品自动定量取样，样品杯容量不少于300mL（投标时需提供加盖投标人公章的实物彩色照片）。

★2.2.2为提高设备运行效率，升级后的设备需配置高精度定量注射泵实现溶液的定量转移及定容，不少于3套独立的定量注射泵（投标时需提供加盖投标人公章的实物彩色照片）。

2.3阴离子分析模块升级后，须满足：

2.3.1为减少混合废液量和后期固废处理费用，要求升级后的设备需配置具备氯仿废液独立分离收集功能。

2.3.2为减少萃取溶剂挥发损失，提高实验安全，减少开放式容器萃取时氯仿溶剂的挥发，影响数据偏差，要求升级后的设备密闭萃取，萃取强度可调节。

2.3.3为方便计量校准，要求升级后的设备需配置独立的光度计检测器，配套彩色触控屏幕。

2.3.4为减少主机镶嵌触控屏幕的干扰，要求升级后的设备电脑联机操控，自由编辑序列和样品类型。

★2.4如中标人在改造升级过程中造成仪器各方面的损坏，所有的损失由中标人承担。改造中如发现其他需要更换或升级的配件，其所产生的费用由中标人承担(投标时需提供加盖投标人公章的书面承诺函)。

★2.5所有维修、升级及改造需由用户现有青岛顺昕3100型全自动阴离子洗涤剂在线萃取分析系统生产厂家官方指定或授权的服务商提供(供货时需提供仪器生产厂家维修授权书或其他有效材料作为证明)。

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1设备配置要求

3.1.1配套样品杯120个。

3.1.2仪器控制及数据处理平台1台。

3.1.3随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。

3.1.4供货时提供有资质机构出具的计量检定或校准证书1份。

3.1.5供货时提供仪器防尘罩1个。

3.1.6实验用轮式转椅1把。

3.1.7多孔排插1个。

3.2操作台和通风系统

3.2.1实验操作边台1：规格约4000*750*800mm（长*宽*高），全钢结构；万向罩2套，三节折叠活动臂（配室内高效离心风机及直排管道及控制）；配套试剂架1套，约 1000*250*1000mm（长*宽*高）（二层4节）。

- 3.2.2实验操作边台2：规格约5000*750*800mm（长*宽*高），全钢结构；水槽1套，PP材质；规格约550*450*310mm（长*宽*高）；三头水龙头1套；桌面式洗眼器1套；PP桌面式通风柜1套（含静音风机及管道），规格2000*750*1550mm（长*宽*高）。

#### 第五包

#### 设备1：▲全自动CODcr分析仪（1台套）

1、总体要求

仪器需完全满足《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ828-2017）的测定方法，实现整个分析过程消解、滴定、分析、数据处理及试剂添加和各环节容器清洗的全自动化运行，无需人员干预值守。预留对接端口，满足与市场上主流品牌智慧无人实验室无缝对接的要求。

2、技术要求

★2.1为减少实验过程中产生的交叉污染，提高降温效率，要求样品的消解、滴定都在原位完成，水样无需转移。样品消解完成后，热源可自动与样品杯脱离。配备相应的冷却系统，冷凝系统由主机自动控制开启和关闭，无需人员干预，自由设定温度实现恒温循环冷凝。

2.2为使设备稳固耐用，提高实验分析能力，要求仪器整机采用一体化结构，配置不少于40位的消解位数，可实现多个样品同时消解分析。

2.3为减少样品分析等待时间，要求仪器运行过程中满足循环上样分析，且试剂标定与样品消解滴定同时进行。

★2.4为提高分析效率及精确度，要求高低浓度样品可同时随意进行分析；具有样品自动稀释功能，满足氯化物滴定分析，可进行氯离子粗判，且各样品硫酸汞溶液均可0-2mL自由设定定量加液。

★2.5为提高仪器使用寿命，增加耐腐蚀性，降低故障率，要求仪器采用高精度注射泵进行加液，注射泵使用寿命不低于400万次（投标需提供具有检验检测机构认可标识的注射泵不少于400万次寿命检测报告并加盖投标人公章）；仪器采用多通道陶瓷旋转阀和注射泵直接相接，中间无管线连接（投标需提供加盖投标人公章的实物照片）。

2.6为减少强酸试剂加入时间，提高实验效率，要求配套两套独立硫酸-硫酸银自动定量加液臂，满足两个样品同时进行加液，且加液完成后自动排空试剂管路（投标需提供加盖投标人公章实物图证明）。

2.7为减少样品造成的交叉污染，要求仪器具有自动清洗样品杯功能，实验结束仪器自动将样品杯内废液排入废液收集装置，自动加入纯水清洗样品杯。做空白试验时，可放入空杯，由仪器自动加入10ml纯水（投标时需提供加盖投标人公章的清洗装置实物图片和操作软件上的清洗功能图片证明）。

2.8为提高实验精密度，方便溯源，要求仪器采用仿生视觉系统判定滴定终点，软件界面上可以视频方式实时显示整个滴定过程，能观察滴定过程中样品的颜色变化，样品滴定完成后仪器可自动保存滴定前和滴定后水样的照片（投标时需提供相应的软件截图证明材料并加盖投标人公章）。

2.9为减少主机镶嵌触控屏幕造成干扰，要求仪器采用电脑联机操控，自由编辑序列和样品类型。

★2.10为保障实验过程安全便捷，要求仪器机械臂有撞针报警功能，仪器运行过程中若发生机械碰撞，仪器可自动停止并报警；注射泵有管路压力报警功能，管路堵塞造成压力过大时能自动停止并报警（投标时提供相应的软件报警截图证明材料并加盖投标人公章）；注射泵上面装有液位传感器，当注射器或者管路抽空的时候，可以通过液位传感器感应并报警（投标时提供注射泵和液位传感器的照片并加盖投标人公章）；仪器可自动判别待测样品位上是否放置样品杯，如有不匹配，仪器会自动报警；配置有专用清洗杯，清洗冷凝管时，仪器可自动识别是否放置清洗杯，若未放置清洗杯，使用清洗功能时，软件会阻止操作并自动报警提示（投标时相应的软件截图证明材料并加盖投标人公章）。

2.11为保证实验数据可靠性，仪器性能需达到以下要求。

高浓度样品：标定10次重复性RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL（标定体积25mL±1mL时）；空白10次，重复性RSD≤1%，最大偏差≤0.2mL；100mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤2%，测定结果均需符合标准物质证书要求；

低浓度样品：标定10次重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL（标定体积25mL±1mL时）；空白10次，重复性RSD≤1.5%，最大偏差≤0.3mL；20mg/L左右样品测定6次结果重复性RSD≤2%，测定结果均需符合标准物质证书要求；

2.12指标要求

2.12.1 样品位数：≥40位。

2.12.2消解方式：加热回流。

2.12.3检出限：≤4mg/L 。

2.12.4测定稳定性：RSD≤2%。

2.12.5滴定稳定性：20ul RSD<0.5%。

2.12.6单次滴定量：10-1000ul(任选)。

★2.13  为完全满足《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ828-2017）的测定方法要求，试亚铁灵指示剂添加过程，不接受指示剂稀释。

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1化学需氧量分析主机1套。

3.2配套棕色试剂瓶不少于20个，配套样品瓶不少于100个。

3.3循环冷却装置1套。

3.4仪器控制及数据处理平台1套。

3.5报告及数据输出平台1台。

3.6废液收集装置1套。

3.7随机附件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。

3.8多孔排插1个。

3.9供货时提供有资质机构出具的计量检定或校准证书1份。

3.10设备正常使用需要的专用工具及其它必要附件。

3.11供货时提供仪器防尘罩1个。

3.12实验用转椅1把。

3.13全钢实验边台1组：长1.8m、宽0.75m、高0.80m，黑色耐磨损耐酸碱台面，常规灰白色柜体。

#### 设备2：超声波清洗器（1台）

1、总体要求

- 满足实验室超声波清洗、试剂助溶要求。

2、技术要求

2.1内槽尺寸（mm）：500*300*150

2.2容量（L）：22.5

2.3超声频率（Khz）：40

2.4超声功率（W）：500

2.5功率可调（%）：40-100

2.6加热功率（W）：1000

2.7温度可调（℃）：0-80

2.8时间可调（min）：1-480

2.9电源：220V/50Hz

2.10进排水：手控，4分不锈钢球阀

2.11降音盖：手控，优质不锈钢

2.12网篮：1个，优质不锈钢定制

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1超声波清洗器1台