采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.合同生效后，采购人支付合同金额的70%作为预付款（中标人需提供等额预付款保函或其他担保措施，预付款保函需为见索即付保函）。 2.供货安装完成，项目验收合格后支付剩余款项。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 ③在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 蚌埠医科大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后且到采购人通知之日起30个日历日内完成供货与安装。 |
| 4 | 免费质保期 | 详见采购需求，采购需求中未明确的，免费质保期为验收合格之日起3年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

- 货物需求

- （一）货物指标重要性表述

- 第1包

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得1.5分 |
| 无标识项 |  | 投标人/供应商须在投标文件/响应文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人/成交供应商承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件/响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标/响应无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

- （二）货物指标要求

- 第1包

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧健康促进服务系统 | 一、身体成分分析仪 1、测量原理：生物电阻抗分析原理，8点接触式电极； 2、阻抗测量：时间≤90S，范围150-1200Ω。 ■3、运行平台：Android9.0以上，10 英寸以上电容屏。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■4、操作方式：一体化触摸屏设计，报表可滑动查看，无机械按键。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■5、衣服减重支持单一模式和季节模式。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 6、测量指标：体重、去脂体重、肌肉含量、体脂肪量、体脂肪率、蛋白质含量、无机盐、BMI 指数、基础代谢率、腰臀脂肪比、节段肌肉含量、节段脂肪含量、平衡度。 7、数据解析：体型分析、人体成分分析、肥胖指数分析、营养状况评估。 8、具有视频语音操作提示功能。 9、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传本次采购的系统。 10、数据支持Excel导出功能。 ■11、投标文件中须提供所投产品的医疗器械注册证扫描件。 | 2 | 套 |
|  |  | 二、▲心血管功能测试仪 1、血压测量：全自动血压测量。 测量范围：0-34.7 kPa(0-260mmHg)。 允许误差：0.4kPa(±3mmHg)。 2、脉搏波测量： 测量范围：30次/分钟-200次/分钟。 允许误差：≤5%（或3次/分钟）。 ■3、测量指标：应包括收缩压、舒张压、脉压、中心动脉收缩压、增长指数、脉率、射血时间分数、左心灌注指数、心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率等。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 4、腕表式脉搏传感器固定方式。 ■5、具有心肌缺血早期筛查功能，对心肌缺血的识别正确率达到90%以上。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■6、具有动脉硬化早期筛查功能，对动脉硬化的识别正确率达到90%以上。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 7、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传本次采购的至“健康促进服务管理系统软件”，单机版可打印A4彩色报表。 ■8、数据解析功能：心脏功能评估、血管弹性功能评估、诊断结果与指导建议、参数解析。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■9、投标文件中须提供所投产品的医疗器械注册证扫描件。 |  |  |
|  |  | 三、超声骨密度仪 1、测试部位：跟骨。 2、测量时间：＜1分钟。 3、测量参数：骨强度指数STI,宽带超声衰减BUA，超声速度SOS，T值和Z值等。 ■4、测量精度：SOS：±0.3%,BUA：±3%。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■5、水囊式耦合；水温测量、显示，实现温度自补偿。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 6、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至本次采购的“健康促进服务管理系统软件”。 7、评价标准：样本人群为中国人群，按性别、年龄划分标准（内置男、女、标准数据库）。 |  |  |
|  |  | 四、动脉硬化检测仪 1、血压测量： 测量范围：40-260mmHg。 测量方式：四肢同步加压。 允许误差：0.4kPa(±3mmHg)。 脉率范围：42～210次/分。 脉率准确性：±3%或±3次/min（取其大者）。 ■2、脉搏波测量： 通过四肢袖带加压法获取肱踝动脉波形。 台车式具有桡动脉测量功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■3、测量指标： 至少包括脉率、收缩压（四肢）、舒张压（四肢）、平均压（四肢）、臂踝指数、上臂-脚踝脉搏波速度、踝臂指数、中心动脉收缩压、增长指数、射血时间分数、左心灌注指数、心肌负荷指数、心内膜下心肌活力率。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■4、具有单机/网络工作模式，网络版测试数据即时上传至本采购的“健康促进服务管理系统软件”。 5、数据解析功能：显示不同年龄baPWV标准值，下肢动脉阻塞、血管弹性、诊断结果与指导建议、参数解析。（投标文件中提供设备打印报告及软件界面截图作为证明材料） 6、具备临床病历统计分析功能。 ■7、投标文件中须提供所投产品的医疗器械注册证扫描件。 |  |  |
|  |  | 五、肺功能测试仪 1、容积测量： 测量范围：0-10L。 测量精度：读数的±3%或±0.05L。 2、流速测量： 测量范围：0-14L/s。 测量精度：±0.2L/s。 ■3、测试指标： 用力肺活量FVC、第一秒用力肺活量FEV1、一秒率FEV1/FVC、75%FVC待呼出时呼气流速MEF75、50%FVC待呼出时呼气流速MEF50、25%FVC待呼出时呼气流速MEF25、最高中段呼气流速MMF。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■4、流量传感器：基于双差压传感器的压差式流量传感器。 5、支持单机/网络工作模式，网络版测试数据可即时上传至本采购的“健康促进服务管理系统软件”。 6、数据解析：通气功能评估、慢性阻塞性肺疾病分级与指导建议；本机能直接生成肺功能检测报表。 ■7、投标文件中提供所投产品的医疗器械注册证扫描件。 |  |  |
|  |  | 六、握力测试仪 ■1、主机采用≥10英寸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏幕与机械按键多重输入功能，内置读卡功能；分辨率：1024×600，亮度≥10000Lx；无线WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 2、外设带中文液晶LCD显示，与主机同步显示测试者编号和姓名及测试成绩；可以根据测试者手型调整握柄距离；外设可单独使用。 3、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种测试者信息输入方式：键盘输入信息、射频卡等输入信息、电脑直接下载测试者信息到测试仪。 4、内置环保可充电锂电池，在无市电情况下可以持续工作10小时。 5、为确保数据安全性，主机内置双芯片备份，单机50000条存储数据，保证数据存储。 6、内置USB接口，可以将20000名以上的测试者信息直接下载到测试器内部（非外接存储设备），并能在测试仪主机上显示详细的测试信息。 7、全程可选语音提示，具有外接扩音装置功能。 8、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 9、测试量程：0kgf～150kgf分辨率：0.1kgf 测试误差：±0.2kgf。 ■10、须和健康促进服务管理系统软件无缝对接直传数据；投标人在投标文件中提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
|  |  | 七、闭眼单脚站立测试仪 ■1、主机采用≥10英寸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏幕与机械按键多重输入功能，内置读卡功能；主机为嵌入式ARM专用智能操作系统；分辨率：1024×600，亮度≥10000Lx；无线WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 2、红外线非接触测量。 3、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种测试者信息输入方式：键盘输入信息、射频卡等输入信息、电脑直接下载测试者信息到测试仪。 4、为确保数据安全性，主机内置双芯片备份，单机50000条存储数据，保证数据存储。 5、内置USB接口，可以将20000名以上的测试者信息直接下载到测试器内部（非外接存储设备），并能在测试仪主机上显示详细的测试信息，以防止测试时输入编号出错。 6、全程可选语音提示，具有外接扩音装置功能。 7、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 8、测试量程：0s～999s 分辨率：1s 测试误差：±1s。 ■9、须和健康促进服务管理系统软件无缝对接直传数据；投标人在投标文件中提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
|  |  | 八、坐位体前屈测试仪 ■1、主机采用≥10英寸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏幕与机械按键多重输入功能，内置读卡功能；主机为嵌入式ARM专用智能操作系统；分辨率：1024×600，亮度≥10000Lx；无线WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■2、主机与外设无线连接,外设具有防作弊功能，推板由内部电机驱动自动跟随手指运动，测试完成后由内部电机驱动自动复位。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 3、主机与外设均内置大功率环保可充电锂电池，可为主机提供10小时的持续电能。在市电停电时不影响测试。 4、为确保数据安全性，主机内置双芯片备份，单机50000条存储数据，保证数据存储。 5、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种测试者信息输入方式：键盘输入信息、射频卡等输入信息、电脑直接下载测试者信息到测试仪。 6、内置USB接口，可以将20000名以上的测试者信息直接下载到测试器内部（非外接存储设备），并能在测试仪主机上显示详细的测试信息，以防止测试时输入编号出错。 7、全程可选语音提示，具有外接扩音装置功能； 8、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 9、测试量程：-20～40cm,分辨率：0.1cm, 误差：±0.1cm。 ■10、须和健康促进服务管理系统软件无缝对接直传数据；投标人在投标文件中提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
|  |  | 九、反应时测试仪 1、外设与主机有线连接,全程声光提示操作，易于使用；5000种随机反应情况，增强测试的精确性与准确性。 ■2、主机采用≥10英寸彩色液晶显示屏，多点电容触摸屏幕与机械按键多重输入功能，内置读卡功能；主机为嵌入式ARM专用智能操作系统；分辨率：1024×600，亮度≥10000Lx；无线WIFI、433MHZ专用无线网络等通讯功能。（投标文件中提供产品彩页或官网功能截图或技术白皮书或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 3、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种测试者信息输入方式：键盘输入信息、射频卡等输入信息、电脑直接下载测试者信息到测试仪。 4、主机内置大功率环保可充电锂电池，可在无交流电源时提供10小时的持续电能。 5、为确保数据安全性，主机内置双芯片备份，单机50000条存储数据，保证数据存储无忧。 6、内置USB接口，可以将20000名以上的测试者信息直接下载到测试器内部（非外接存储设备），并能在测试仪主机上显示详细的测试信息，以防止测试时输入编号出错。 7、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 8、测试量程：0s～5s 分辨率：0.01s 测试误差：±0.01s。 ■9、须和健康促进服务管理系统软件无缝对接直传数据；投标人在投标文件中提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
|  |  | 十、健康促进服务管理系统软件 ■1、具有用户注册建档、问卷调查、健康信息获取、健康促进方案决策支持、运动跟踪管理、数据管理与分析、跟踪随访等功能模块。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 2、支持接入健康体征检测设备、运动功能检测设备和智能健身设备，具备健康状况检测、健康状况评估、开具运动处方、运动处方执行、执行效果评价等主要功能。 3、支持手动输入或读卡器自动获取居民身份证完整信息两种方式进行注册建档。 ■4、问卷调查内容应包括慢性病病史、家族史、慢性病症状及不适症、用药史、膳食习惯、体力活动习惯、睡眠问卷及心理问卷等。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■5、支持查看用户体成分、心血管机能、骨密度、动脉硬化、国民五项检测等单项检测报告。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■6、根据健康体征检测结果、运动功能检测结果以及问卷调查结果，能自动生成健康综合评估结果，并提供健康综合评估报告。综合评估报告内容应包括主要健康问题及其成因分析、健康管理目标、心血管风险评估及危险分层、骨肌系统评估、糖脂代谢状况评估及生活方式评估等。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） ■7、根据第6项综合评估结果，能自动生成具有针对性的个性化运动指导建议、个性化膳食指导建议，个性化行为习惯纠偏建议。（投标文件中提供软件界面截图或有权第三方检测机构出具的检测报告扫描件作为证明材料） 8、支持推送个性化运动干预方案到智能健身设备进行执行和监测。 9、支持对于已生成干预方案的居民进行跟踪管理，包括电话随访和复检随访。对于电话随访到期的居民，可以自动提示并生成相应的电话随访问卷。对于复诊随访到期的居民，系统能根据健康管理师排班计划，自动生成复诊随访计划表。 |  |  |

1、售后服务要求：

（1）若仪器发生问题，需保证1小时内服务应答，2小时内达到现场解决。

（2）所投产品制造商具有专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

（3）所投产品制造商具有维修中心，若仪器出现故障，应具有维修能力。

2、安装调试及质保：

仪器到达所在地后，在接到用户通知后一周内要执行安装调试。

3、培训：

在用户现场对用户为期不少于3天的培训。培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护、注意事项等。

四、报价要求

本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用。

五、其他要求

本项目第1包实验室的具体环境条件与设备及配套设施的安装及服务保障关系密切，为保证满足采购人需求，如潜在供应商需要现场踏勘，相关费用自行负责。采购人应当提供必要条件。现场踏勘联系人：孙老师，联系方式：0552-3175213。