第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。

6.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，接采购人书面通知后30个日历天内完成交货、安装、调试等工作 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起整机原厂质保不少于10年。 |
| 5 | 医疗器械注册证（或医疗器械备案材料） | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。

## 二、货物需求一览表

| 货物名称 | 数量（单位） | 最高限价（万元/套） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲共聚焦显微影像仪 | 1套 | 197万元/套 | 工业 |  |

- 三、技术参数及要求

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 重要技术参数 | 评审项 |
|  | 无标识项 | 评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。） |

### （一）基本功能要求

共聚焦显微影像仪搭配显微成像探头，通过常规内窥镜钳道、导管或穿刺针通道进入人体，对人体消化道、胆道、胰腺等组织的细微结构进行共聚焦激光成像，观测能力达到病理水平，以获取病理级图像信息，协助医师精准选取活检部位，实现靶向活检。

### （二）具体参数要求

1.激光扫描成像装置

1.1额定输入功率：≤100VA；

1.2激光分类：2类；

1.3激光工作方式：连续式；

1.4光谱灵敏度：498-631nm；

1.5扫描模式：须具备两种扫描方式，常规扫描，高速扫描；

★1.6成像帧率：≥65帧/秒；

★1.7共聚焦显微影像仪可搭配不同规格显微成像探头，兼容适配内窥镜、导管或穿刺针等通道，对人体组织实现在体激光共聚焦成像。（提供医疗器械注册证或第三方检测报告）

2.消化道用探头

2.1最小匹配内窥镜或导管工作钳道：直径≥2.8mm；

2.2镜头长度：≤12mm；

2.3成像视场直径：≥240μm；

★2.4横向分辨率：≤1.0μm（提供医疗器械注册证或第三方检测报告）；

2.5观测深度：40-90μm；

★2.6单根最大使用次数：≥100次（提供医疗器械注册证或第三方检测报告）；

★2.7灭菌方式：支持低温等离子方式灭菌（提供医疗器械注册证或第三方检测报告）；

3.胰腺用探头

3.1适用范围：与共聚焦显微影像仪配合使用，通过穿刺针通道进入人体胰腺，对其内部组织的细微结构进行显微成像；

★3.2探头直径：≤0.8mm（提供医疗器械注册证或第三方检测报告）；

★3.3最小匹配穿刺针通道：可通过19G穿刺针（提供医疗器械注册证或第三方检测报告）；3.4光纤束直径：≤0.45（±0.03）mm；

3.5横向分辨率：≤3.0μm；

3.6观测深度：40-90μm；

3.7灭菌方式：支持低温等离子方式灭菌；

4.胆胰管用探头

4.1适用范围：与共聚焦显微影像仪配合使用，通过内窥镜或导管的孔道进入人体胆胰管，对其内部组织的细微结构进行显微成像；

4.2探头直径：≤0.8mm；

4.3最小匹配内窥镜或导管工作钳道：直径≥1.0mm；

4.4横向分辨率：≤3.0μm；

★4.5观测深度：40-90μm；

5.显微成像仪成像控制软件

5.1单帧截图：可保存单帧图像；

5.2序列图像录制：可录制序列图像；

5.3手动和自动调节激光功率：具备手动调节激光功率的功能及自动调节激光功率的功能；

5.4需支持导出视频格式：mp4、wmv、wma、wm、asf、mkv、mpeg、mpg、3gp、3g2等常用格式；

6. 显微成像仪工作站

6.1软件语言：中文操作界面；

6.2 CPU：主频≥3.0GHz；

6.3硬盘：≥1Tb；

7. 显微成像仪显示器

7.1尺寸：≥21英寸，分辨率≥1920×1080；

8.脚踏开关

8.1须具备图像截取、录像功能、激光触发功能；

9.需具备融合显示与图文报告系统：画中画功能，白光内镜与共聚焦内镜跨尺度成像，可出具跨尺度融合检查报告；

10.设备使用寿命：≥10年（提供产品标签或说明书证明）

### （三）配置清单

- 激光扫描成像装置1台；

- 成像控制软件1套；

- 图像处理工作站1台；

- 融合显示与图文报告系统 1套；

- 临床研究项目科研数据管理系统 1套；

- 专用台车1台；

- 消化道用CLE探头10根；

- 胆胰管用CLE探头2根；

- 胰腺用CLE探头2根；

- 脚踏开关1个；

- 医用显示器1台；

- 触控键盘1个；

### （四）其他要求

- 1.整机原厂保修期不少于10年（含所有零部件，包括配置清单里设备、独立工作站和软件升级迭代等），保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保证全年开机率(按 365 天/年计算）≥95%，如达不到此标准，需按 1:3(停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期；保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修，如在3天内无法修复机器提供与该设备相同的备用机。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 2.保修期满后整机年保修价格（下述所需费用不含在本次报价内）：不高于整机价格的4%，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保证全年开机率(按 365 天/年计算）≥95%，如达不到此标准，需按 1:3(停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 3.备品备件供货与价格：备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

4.对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 5.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 6.投标人须承诺具备并提供三、技术参数及要求中《（三）配置清单》中的全部内容。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

7.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理，承诺函格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函””。