# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）标注▲的产品为核心产品，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后，付合同总价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 亳州学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 签定合同后，中标人自接到采购人书面通知（书面通知以邮件或微信方式发送）之日起45日历天内完成供货、安装、调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 最低为3年，实际质保期依照中标商投标承诺质保期增加年限并入合同。质保期内，中标人须按采购人要求，在5个日历天内负责完成免费维修或更换所供货物，若拟更换的货物因技术升级已经停产，则须更换不低于原货物档次的货物予以替代。 |

- 货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 | 代表意思 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 | 该核心产品参数如有未响应或负偏离的将导致投标被拒绝 |
| 重要参数 | ★ | 评分项 | 评分项，每满足一项得2分 |
| 一般参数 | 无标识 | 评分项 | / |
| 注：尺寸信息均为参考值，可浮动±5% |  |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属 行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础系统 | 1、甲级防盗门（1扇）：规格约为 W2400×H2800mm（±5%），原防爆门拆除。优质钢板、门框钢板厚度≥2毫米、门扇内部设有骨架和加强板，配备双B级机械锁。 2、环氧树脂地面（84㎡）：外观效果：色泽均匀、无漏刷、无裂纹、不起皱、无底漆泛出、平滑光亮。按建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)。 3、新风口（2个）：规格约为 W500×H200mm（±5%），加装防盗窗，钢管栅栏应采用直径≥ 20 mm，壁厚≥ 2 mm 的钢管，防盗栅栏应采用直径≥ 12 mm 的膨胀螺栓固定。 4、基础设施改造需满足公安环保对化学品储存间的要求，将原电线电缆等拆除。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 2 | 流程管控主柜 | - 1、规格尺寸：HWD(mm):1470*800*600 (±5%)；结构与材质：柜体分上下两个分区，上分区为操作区，下分区为存储区。整体采用1.0mm钢板折弯焊接。采用环氧树脂静电喷涂，加热固化处理，有效防止腐蚀。 1.1、★产品进行静电放电检测，检测结果为合格（中标签订合同后提供第三方测试（检测）机构出具的整柜静电喷涂测试（检测）报告复印件进行佐证，报告须符合以上参数要求）。 2、储存区 2.1、★应急储存区：采用双锁管理，配有电控锁和机械锁，其中电控锁配有断电应急钥匙。柜门和柜体之间配有防火膨胀密封条，遇火膨胀，有效阻隔高温进入存储区。配有1块钢制可调层板，2块PP漏液托盘。 2.2、耗材储存区：抽屉结构，可存放蓝牙标签打印机或其他使用。 2.3、应急器材储存区：配有一块层板，可存放口罩，手套等应急物资。 2.4、柜底装有四个福马轮，便于柜体移动。 3、防静电装置：产品配置防静电装置，用导线夹将常备接地与安全柜可靠连接，将静电导入大地，防止静电火花造成火灾和爆炸事故。 4、操作系统：配有不小于15寸触摸显示屏一体机，用户可通过触摸屏一体机进行试剂初次存入、领用、归还、库存查询和台账查询等流程的申请和实施；配有量程配有量程为0.1g-10Kg称重传感器。称重传感器对储存试剂进行初始化、出库、入库称重，实现对称重数据进行自动登记并形成管理台帐；配有不低于200万像素人脸识别摄像头，用作系统双人脸识别。 5、标签打印系统：配置蓝牙图文输出终端，打印试剂容器标签，该标签支持包含文字、二维码信息；通过电子称重设备对存储试剂进行初始化、出库、入库扫码称重，对称重数据进行自动登记并形成管理台账。 6、软件功能（提供下列响应功能参数的产品技术彩页进行佐证）： 6.1、基础信息管理：实验室管理、储存柜管理、人员管理、化学品管理； 6.2、实验室管理：主要完成实验室信息的新增、查询和维护功能； 6.3、储存柜管理：主要完成对存储柜信息的查询和维护功能； 6.4、人员管理：主要完成实验室管理员、操作员账号信息的新增、查询和维护功能； 6.5、化学品管理：提供不少于2828种危险化学品基础数据库，支持用户对化学品信息进行新增、查询和维护； 6.6、化学品存储管理：同步更新存储柜及化学品库存数据，支持按化学品名、实验室、CAS号、容器编号对化学品的库存进行查询，支持化学品总库存量的导出； 6.7、台账信息：实验室初次入柜记录、实验室入库明细、实验室作废明细、操作明细、实验室出库明细； 6.8、实验室初次入库记录：记录实验室中各个存储柜初次入库的化学品信息，包含入柜单号、cas号、化学品名、化学品分类、初次入柜数量、单位、总重量、操作人、操作时间等，支持初次入柜数据导出； 6.9、实验室入库明细：记录化学品历次入库信息，包含容器编号、化学品名、CAS号、供应商、重量、规格、单位、管控级别、人脸识别照片、操作员、所属设备、操作时间等，支持化学品入库数据导出； 6.10、作废明细：记录化学品作废信息，包含容器编号、化学品名、CAS号、供应商、重量、规格、单位、管控级别、人脸识别照片、操作员、所属设备、操作时间等，支持化学品作废数据导出； 6.11、操作明细：记录用户操作记录，包含操作人、操作项目、设备名称、操作时间； 6.12、实验室出库明细：记录化学品出库信息，包含容器编号、化学品名、CAS号、供应商、重量、规格、单位、管控级别、人脸识别照片、操作员、所属设备、操作时间等，支持化学品出库数据导出。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 3 | 安全柜 | 1、外部尺寸：H1800*W900*D450mm（±5%）； 2、柜身壳体全部采用不低于1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用不低于2.0mm 的一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘。采用环氧树脂静电喷涂，烘热固化处理。 2.1产品依照 GB/T 10125-2021 进 行 盐 雾 试 验，依照 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于 10 级，外观评价 A 级（中标签订合同后须提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的整柜盐雾试验检测报告扫描件，报告满足以上参数要求，检测结果保护等级不低于10级，外观评级不低于A级）。 - 3、每台产品配置三块层板，层板采用镀锌钢板，承载面采用加固设计，单块层板的承载量不小于120kg，每块层板上配一个PP托盘。 - 3.1、★PP板材需具有阻燃功能，其中板材垂直燃烧阻燃级别达到V-0级别，依据GB/T 24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出。（中标签订合同后提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的 PP 板材检测报告扫描件）。 4、★锁具：双机械锁具 ，实现双人双锁管理，锁具配置完全符合公安、安监等部门关于易制爆危化品储存的检查要求。符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定（中标签订合同后提供第三方测试（检测）机构出具的锁具检测报告扫描件）。 5、≥2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢； 6、配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险； 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；警示标识：专业规范的警示，反光、烟雾中可视，提供了额外的安全保障； 7、采用手动双开门设计，为确保安全柜防火防爆性能，门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致； 8、★整柜需具备抗爆功能：依照GA871-2010进行抗爆检测，内爆试验柜体可抵抗不小于5g当量TNT爆炸冲击波，柜体外表面完好，未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。外爆试验柜体可抵抗不小于10g当量TNT爆炸冲击波，柜体未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。柜体内部中央放置的化学品试剂瓶及定量瓶完好，未破损及倾倒。（中标签订合同后提供CNAS或CMA认证标志的第三方检测机构出具的同类型防爆柜整柜的抗爆检验报告）。 9、★钢制试剂柜需做静电接地。满足静电导体与大地间的总泄漏电阻值在通常情况下均不应大于1×106Ω，每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于100Ω或同等含义(静电接地装置漏洞电阻值和接地电阻值性能：产品依据GB 12158-2006 防止静电事故通用导则检测，中标签订合同后提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的静电接地装置检测报告复印件）。 | 16 | 台 | 工业 |  |
| 4 | PP柜 | 1、 外部尺寸：H1800*W900*D450mm（±5%）； 2、柜体采用≥8mm厚度PP（聚丙烯）板材（板材颜色根据采购人要求定制），经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 3、材质：采用PP（聚丙烯）板材制作层板（板材颜色根据采购人要求定制），数量两块，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 4、门板：采用15mm厚PP聚丙烯整板制作，柜门左右对开，无缝式焊接。 5、锁具：每个柜门均需设有防腐蚀双挂锁，锁具无金属外漏. 6、配件：铰链，把手等配件为塑胶射出一体成型。 7、层板：两块可调节层板，调节层板为高强度PP（聚丙烯）板材制作，并具有防漏液设计，层板底部采用防粘结设计，防止废液泄漏造成试剂瓶底部与层板粘结。PP层板的承重不小于100公斤。 7.1、★层板的PP板材需具有阻燃功能，其中板材负荷变形温度为不低于150℃，维卡软化温度不低于150℃，热变形温度不低于200℃，垂直燃烧阻燃级别不低于V-0级别，依据GB/T 24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出。（中标签订合同后提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的 PP 板材检测报告复印件，报告须同时满足以上参数中的阻燃级别和二甲苯可溶物含量检测要求）。 8、整柜依据《实验室家具通用技术条件》GB 24820-2009,《家具力学性能试行第五部分：柜类强度和耐久性》GB/T 10357.5-2011进行检测，产品通过隔板稳定性，拉门耐久性试验，检测结果均符合要求（中标签订合同后提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的PP药品柜整柜符合参数要求的检测报告复印件，检测结果均为“合格”或“符合”）。 9、标识：柜门须贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。 | 8 | 台 | 工业 |  |
| 5 | 防火柜 | 1、外部尺寸：H1950*W900*D620mm（±5%）。 2、锁具配置：双机械锁，锁具达到B级防盗级别，满足管制类危化品的双人双锁要求。 3、耐火性能：整柜为专业防火结构，柜体采用≥ 1.2mm厚冷轧钢板，底座采用≥2.5mm厚冷轧钢板；防火柜内部采用复合型防火隔热材料，具备优良的防火隔热性能；柜体柜门安装防火膨胀密封件，密封件符合GB16807-2009的要求。★依据EN14470-1进行测试，整柜耐火时间不小于90min。（中标签订合同后提供具有CMA或CNAS认证标志的检测机构出具的同类型危化品防火储存柜整柜不小于90min耐火检测报告复印件）。 ★a、耐火测试报告中需体现检测过程中防火柜内热电偶位置图、炉内温度/时间曲线图、热电偶温升/时间曲线图和检测前后样品比对照片； b、中标签订合同后提供CMA或CNAS出具给该检测机构具备危化品防火储存柜耐火性能检测能力证明材料。 4、静电卸放：配置静电泄放装置，可将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险； 5、层板：每台防火柜配备钢制层板三块，单块钢制层板承重不小于50KG。 6、柜体表面涂层：环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂均匀，无锈点、毛刺、防尘、防锈和防潮，最大限度降低腐蚀和湿气的影响。 6.1、★产品依照 GB/T 10125-2021 进 行 盐 雾 试 验 ， 依 照 GB/T6461-2002 金属基体上和其他无机覆盖层经腐蚀试验，报告结果防盐雾腐蚀保护等级不低于 10 级，外观评价 A 级（中标签订合同后提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的整柜盐雾试验检测报告扫描件，报告满足以上参数要求，检测结果保护等级不低于10级，外观评级不低于A级）。 7、★整柜需具备抗爆功能：依照GA871-2010进行抗爆检测，内爆试验柜体可抵抗不小于5g当量TNT爆炸冲击波，柜体外表面完好，未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。外爆试验柜体可抵抗不小于5g当量TNT爆炸冲击波，柜体未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。柜体内部中央放置的化学品试剂瓶及定量瓶完好，未破损及倾倒。（中标签订合同后提供CNAS或CMA认证标志的第三方检测机构出具的同类型防爆柜整柜的抗爆检验报告）。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 6 | 手摇式药品柜 | 该产品主要由架体、底架（座）、传动装置、防护装置四大部分组成。尺寸：900*560*2360mm（±5%）*4组。 1、底盘：采用框架式结构，用材均采用热轧碳素钢折弯成型，高度大于120mm，并双弯边加强，弯边保持50mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M10/55螺栓，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒，底梁装配后的直线不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。 2、轨道：采用实心方钢与板件焊接组合成路轨，路轨顶端设有限位装置，防止底盘脱轨，轨连接采用嵌入式连接方式。轨道用膨胀螺丝或预埋式固定在地面上。按规定铺设轨道，轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm。 3、立柱：采用优质冷轧板，其设计采取通用性、实用性，层数和间距可按需调整的设计方案，结构结实、坚固。立柱进行一次性冲压而成，立柱与底梁连接紧固方式：采用立柱插入底盘槽钢中用M10*30螺栓固定。 4、层板：每层层板采用双面（AB面）结构，用材均采用优质冷轧板，并采用三道弯边工艺，折弯高度为25mm。每层层板能达到承重≥60kg。 5、挂板：选用优质冷轧钢板冲压成型。挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与层板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与层板连接的扣勾平行度相差<1mm。 6、档棒：每二层层板中间设有一根档棒，便于分隔架体双面存放档案，材料均采用优质冷轧板，设计为自锁式档条，依靠档条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。 7、侧面板：材料选用优质冷轧板，折弯成型，侧板正面为豪华凹凸型，边角为圆弧型，立体感强、线条流畅，更显豪华高档。必要时采用压双筋加固提高抗压能力。 8、门板：门面板安装在密集架的首列和最后一列，选用优质冷轧板，门板设置有双层门,锁具使用豪华型扣拉式方形锁。 9、顶板：顶板为整体平板，选用优质冷轧板制造。 10、防尘板、防鼠板：采用优质冷轧钢板。 11、摇把：采用方向盘式摇把，用塑钢制造。造型美观大方、摇把可隐藏、手感舒适，其结构为棘轮自动挂、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。传动速比1：7：5,荷载能力，每标准节＞360kg 12、传动系统：采用双向超越结构，其结构为棘轮式、脱挡，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。架体空间利用率≥82%。 13、制动装置：每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。列和组合体达到自锁和互锁功能。 14、密封装置：每列的接触面均应有缓冲及密封条，顶部应有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防光、防鼠、防潮等功能。 15、防倾倒装置：采用燕尾式防倾倒装置，应整件无焊接组成。当受到倾覆时双向、双点受力，确保设备不倾倒。 | 2 | 套 | 工业 |  |
| 7 | 货架 | 规格：W2000*D600*H1600mm（±5%）；整体采用 304、≥1.0mm不锈钢制作，共有层板2层，层板带加强筋。层板上配备一个PP耐腐蚀盛漏托盘。 | 6 | 组 | 工业 |  |
| 8 | 防爆电气系统▲ | 1、防爆开关（1个）：防爆级别：EXdⅡBT4Gb。 2、防爆照明灯（4盏）：防爆级别：EXdⅡBT4Gb 采用高强度气体放电灯做光源，光效高，平均使用寿命达10000小时以上。采用棱晶状钢化玻璃，无眩光。 3、防爆紧急疏散一体灯（1盏）：防爆级别：EXdⅡBT4Gb，具有自动应急功能，应急时间长。采用LED光源，功率低，高效节能。 4、防爆型报警声光指示灯（3盏）：防爆级别：EXdⅡBT4Gb；工作环境的照度达到300lux左右。 5、单控开关（1个）：控开关采用单联16A开关。 6、照明灯（4盏）：用高强度气体放电灯做光源，光效高，无眩光。 7、紧急疏散一体灯（1盏）：具有自动应急功能，采用LED光源，应急时间长。 8、防爆温湿度监测传感器（2套）：防爆级别：EXdⅡBT4Gb。 量测范围：湿度:0~100% rH 温度:-20~80℃ 测量精密度:±2%rH ±0.3K；测量煤介：空气, 气体；供应电源：12~20vdc；保护等级：IP64 ；工作范围：无侵蚀性的空气，气体。 9、防爆VOC传感器（2套）：防爆级别：EXdⅡBT4Gb 。采用高度灵敏，探测有毒有害气体、适用范围广泛的PID（光离子化）检测器为核心部件，可实现区域完整的监测、监控、预警体系，全面提升安全水平及突发事故的应急处理能力。壳体内部电路板部分，板材需满足以下需求：依据 GB/T 24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出，依据 GB/T 38286-2019 进行过氧化值的测定，检测结果须为未检出。（中标签订合同后提供电路板板材具有CNAS或CMA认证标志的第三方检测机构出具的检测报告）。 10、防爆可燃气体传感器（2套）：防爆级别：EXdⅡBT4Gb 。采样方式 ：扩散式；检测原理：催化燃烧；测量精密度:±2%rH ±0.3K。 11、防爆空调（4台）：2P壁挂式，防爆级别：EXdⅡCT4Gb；进风口不低于 IP20、出风口不低于IP10；其他要求：风叶与静止部件的轴向、径向距离均不小于 5mm；防爆空调外机有碳钢支撑架固定并设有防护栏。（中标签订合同后提供具有CNAS或CMA认证标志的第三方检测机构出具的防爆智能集成控制箱整体检测报告及防爆合格证） 12、防爆集控柜（1套）：集成设备控制（含软件），防爆级别为EXdⅡBT6Gb。14、防爆插销（1个）：防爆级别：EXdⅡBT4Gb。外壳采用铝合金压制而成，里面电器元件均采处防爆处理，并且密封所有能产生电火花的电气元件，使它与外界的危险气体隔绝。 13、电线电缆及配套辅件（2间）：含安防、环境、电气、通风的电线，网线，信号线等。防爆区域内则所有电器配件均为防爆型。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 9 | 通排风系统 | 1、防爆玻璃钢离心风机（1台）：风量：3566-6193m³/h ，风压：1920-1170Pa ，功率：5.5kW/380V，满足所有安全柜及通风管路所需风量。 2、变频器（1台）：5.5kW，闭环控制风机运行速度。 3、70度常开防火阀（2个）：平时处于常开状态，当发生火灾，排风管路废气温度达到70℃以上时，防火阀自动关闭。 4、手动调节阀：φ160、31个；φ200，2个；PP材质、控制风量。 5、集气罩（16个）：采用耐酸碱≥3mm厚PP（聚丙烯）或高强度ABS质集气罩。 6、★风管及配件（1套）：PP材质，PP板材需具有阻燃功能，其中PP板阻燃级别达到V-0等级，依据GB/T 24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出。（中标签订合同后提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的 PP 板材检测报告复印件，报告须同时满足以上参数中的阻燃级别和二甲苯可溶物含量检测要求）。 7、消音器（1套）：PP阻燃，L1200mm，内壁打4MM圆孔，间距8mm，外包50mm消音棉。 8、防雨罩（1个）：PP材质，PP板材需具有阻燃功能。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 10 | 废气净化系统 | 1、主要由活性炭层和承托层组成，具有很高的吸附能力，且吸附剂维护更换方便； 2、处理风量≥6000m³/h,内部两层填料； 3、废气经由风机提供动力，进入箱体内，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力，因此当此固体表面与废气接触时，就能吸引气体分子，使其凝聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，从而达标排放； 4、★活性炭吸附装置的性能：为确保净化及排放，效能满足以下4.1-4.3项性能要求的活性炭吸附装置性能检测（中标签订合同后提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 4.1、净化效能：参照HJ/T386进行检测，活性炭过滤吸附装置的净化效率应≥90%，检测报告检测结果评定为“合格”或“符合”； 4.2、吸附剂：活性炭过滤吸附装置吸附剂碘值≥800mg/g，着火点≥350℃，四氯化碳吸附率≥55%，检测报告检测结果评定为“合格”或“符合”； 4.3、污染物排放浓度：参照GB16297-1996进行检测，其中包含但不限于二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、酚类化合物、甲醛、乙醛、甲醇、氯苯类化合物、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、二甲二硫、氨、苯乙烯、臭气浓度、正丁醇、丙酮和VOCs 的排放浓度符合要求，检测报告检测结果评定为“合格”或同等含义。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 11 | 智能消防系统 | 1、超细粉自动灭火器（16个，≥7Kg）：内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂，这种灭火剂具有易流动性、干燥性，由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成，可有效扑救初起火灾。 2、石棉灭火毯（4条）：规格：1500*1500mm；防止火势蔓延以及防护逃生用。 3、灭火器箱（2只）：规格：MFZ/4Kg。 4、沙箱（2只）：可扑救初期火灾。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 12 | 防雷接地系统 | - 1、防静电接地处理（1项）： - 1.1、扁钢离地≥300mm，离墙≥30mm，沿内墙四周安装； 1.2、扁钢尺寸≥40mm宽，厚度≥4.0mm，符合GB 50057-2022标准； 1.3、试剂间进行全方位的消静电处理，试剂间内部电气设备、保护套管、安全柜等金属设备设施，执行跨接进行等电位连接。确保每一个金属部件形成等电位体并入消静电系统，完整接地。 2、人体静电释放球（1个）：304不锈钢材质；PE亚导体防暴球头，球体直径约100mm，球壁厚≥1.5mm；产品总高≥1100mm；接地线长度≥3000mm；带语音、指示灯提示功能； 3、等电位箱（2只）：壳体采用冷轧钢板冲压成型，表面高压静电喷塑；厚度、安装符合相关国标要求。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 13 | 应急处理系统 | 1、应急冲淋装置（1套）： 1.1、主体材质SS304，材质符合GB/T 11170-2008标准，其中C含量≤0.08%,Si含量≤1%,Mn含量≤2%,P含量≤0.04%,S含量≤0.03%,Cr含量18%-20%,Ni含量8%-11% 1.2、表面处理：精细抛光/高亮度环氧树脂涂层。 1.3、★表面耐污染通过化学试剂检测，其中耐化检测≥45项化学试剂，检测结果为合格（中标签订合同后提供第三方检测（测试）机构出具的洗眼器表面耐污染性能的检测（测试）报告复印件，检测报告满足此项参数要求）。 1.4、使用功能：喷淋+洗眼（可同时使用，也可分开使用）。 1.5、开关球阀：两片式快开球阀，洗眼阀为G½304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，开启时间≤1秒开启，保证水流流畅。球阀开关灵活到位，无卡阻，操作方便，启闭迅速，密封可靠。 1.6、冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径≥250mm。 1.7、洗眼喷头模注一体成型，带双流量调节阀和过滤网，去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛。流量调节装置带有节压阀门适用于任意压力场所。 1.8、管道直径≥38mm；洗眼盆≥300mm 直边设计，聚水集中，防止飞溅；公称压力≥1.0Mpa；工作压力：0.2 ～ 0.4Mpa ；测试压力≥1.5Mpa ；使用环境温度：0℃～ 40℃ ；喷淋水流量：≥ 130 L/min ；洗脸 / 洗眼水流量：≥ 17 L/min ；洗眼水流量：≥ 1.5 L/min ；防尘盖：主体一体式设计，不易丢失。 1.9、冲淋拉手/拉杆：ABS一体成型，手握处根据人体工学原理设计为仿手形使用舒适；拉杆为≥13mm不锈钢管成型加工，钢性设计便于操作。 2、应急器材柜（1个）： 2.1、规格尺寸：H1800×W600×D350mm（±5%）； 2.2、柜体采用≥1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm 的一级冷轧钢板，采用环氧树脂静电喷涂，烘热固化处理。 2.3、★产品依照GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级,外观评级不低于A级（中标签订合同后提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检测机构出具的整柜盐雾试验检测报告扫描件，报告满足以上参数要求，检测结果保护等级不低于10级，外观评级不低于A级）。 2.4、柜体设有化学品应急套装、急救药箱、个人防护用品、消防应急套装等储存区，其中独立储存单元≥3个； 2.5、配套物资： 2.5.1、化学泄漏处置套装1套：吸附条2根、吸附棉10片、吸附剂1瓶、防护围裙1条、夹钳1只、废弃物处理袋2只、捆扎条2根。 2.5.2、个人防护用品：防化服、防化学护目镜、半面罩+多用气体滤毒盒、防化靴和防化手套各2套； 2.5.2、急救药箱1只。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 14 | 视频监控系统 | 1、★防爆摄像机（2套）：≥400万像素，红外，网络，POE,防爆级别：EXdⅡBT4Gb。有效像素 ≥400 万；支持3D数字降噪,支持 120dB 超宽动态；红外补光,照射距离满足30米； 2、普通摄像机（2套）：≥400万像素，红外，网络，POE。 3、视频监控主机(1个）：≥8路，网络。 4、硬盘（1块）：硬盘容量:≥6TB，硬盘转速: ≥7200转，缓存容量:≥ 64MB 接口类型: SATA3，尺寸: 3.5英寸，全国联保毛重:500g。 5、网络交换机（1个）：POE8路，支持IEEE 802.3at/af标准。支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理，支持远程升级。 6、监控机柜（1套）：采用优质冷轧钢板、镀锌方孔条；用于交换机、路由器、配线架等网络设备。 7、保证视频监控系统与学校安保系统能够联网。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 15 | 入侵报警系统 | 1、防爆型双鉴探测器（1套）：防爆级别：EXdⅡBT4Gb。外壳釆用碳钢无缝焊接成型，表面高速抛光后粉末静电喷塑；所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；内置红外对射。 2、地址输入输出模块（1个）：采用超宽电压设计8.5-24V均可正常工作。带一路开关量联动输出，可联动灯光，警号等设备。 3、报警主机（1台）：32位高性能处理器，更快处理报警信息及各类报警事件。 4、报警键盘（1个）：采用485总线通讯方式设计，连接中心管理主机，使用密码对主控设备进行各种编程操作。 - 软件（1套）：系统软件是通信报警系统相配合的管理软件，能满足日常报警管理的需要，支持：WIN XP/7/8/10 。 - UPS电源（1套）：容量3KVA/2.4kW，输入电压：115~300VAC，输出电压220VAC。★终身免费提供每年一次检修服务，提供承诺函。 7、保证入侵警报系统与学校安保系统联网。 | 1 | 套 | 工业 |  |

注：上表所属行业中标注“/”的品目，投标人在《中小企业声明函》中无需列明。

- 三、报价要求

本项目报价包含但不限于税费、人员工资、保险、运输、搬运、安装、调试等项目全部费用，后续不再另行追加任何费用。

## 四、违约及风险约定

1.除不可抗力外，如果供应商没有按照采购人约定的期限、地点和方式交付货物，那么乙方须支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1%计算，最高限额为本合同总价的2.5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知中标商解除本合同并不予退还履约保证金；

2.除不可抗力外，中标商未能履行项目约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，有其他违约行为致使不能实现项目实施目的的，或者有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响合同签订、履行过程中的行为）的，书面通知中标商解除本合同并不予退还履约保证金。

3.不可抗力因素包括且不限于以下情况：

①自然灾害：如台风、地震、洪水、冰雹等，这些自然灾害是无法预测且难以避免的。

②政府行为：如征收、征用等，这些行为是政府为了公共利益而采取的，个人或企业往往无法抗拒。

③社会异常事件：如罢工、骚乱等。