附件：2025年实验室环境监测能力提升项目具体技术要求
一、采购需求总体说明
 按照《安徽省“十四五”生态环境监测规划》（皖环发〔2022〕9号）驻市监测中心能力建设要求和《安徽省亳州生态环境监测中心2025年预算》实施计划，我中心拟实施2025年实验室环境监测能力提升项目，采购监测仪器设备8台套，总预算金额227万元，现实施2025年实验室环境监测能力提升项目采购工作。            

二、采购需求内容及技术要求

第一包

设备1：▲气相色谱质谱联用仪（1台套）   
1、总体要求

1.1仪器类型为气相色谱质谱联用仪，用于气体、液体和固体样品中微量或痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析，可用于有机物的确认，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。完全满足包含但不限于《水质有机氯农药和氯苯类化合物的测定气相色谱—质谱法》（HJ699—2014）、《水质硝基苯类化合物的测定气相色谱—质谱法》（HJ716—2014）、《水质苯胺类化合物的测定气相色谱-质谱法》（HJ822-2017）、《水质酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》（HJ744-2015）等监测分析方法。

2、技术要求

2.1气相色谱技术要求

2.1.1触摸屏用户界面:采用包含玻璃界面/覆盖层的电容式触摸屏技术,不小于7英寸屏幕,无需手写笔来执行触摸屏功能,且任何时候都不需要校准。
2.1.2设备内置视频维护操作指南，可通过触摸屏一键检漏，支持一键重置仪器并控制自动进样器

2.1.3气相色谱性能监测:可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度。

2.1.4维护反馈：集成维护计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样

器参数以及消耗品的使用情况。

2.1.5能够提供整个仪器从进样器到分流不分流进样口、衬管、分流系统、色谱柱，最后到检测器的全惰性流路设计。

2.1.6柱温箱温度:室温+5℃～450℃。

2.1.7多级程序升温:不少于20阶（投标时需提供盖供应商公章的软件截图或盖供应商公章的彩页证明材料）。

★2.1.8标准柱温箱最大升温速率:≥120℃/min。

★2.1.9具备柱中反吹系统：超惰性材料制成、零死体积、采用电子流量控制气流的方法及流量。

2.2惰性分流/不分流毛细管进样口技术要求

2.2.1最高使用温度:≥400˚C。

2.2.2最高压力范围：≥1035kPa（150psi）。

2.2.3总流量范围:0-1250ml/min。

2.2.4扳转式进样口:扳转式进样口密封系统，无需工具能够在30秒内快速、轻松地更换进样口衬管（投标需提供加盖供应商公章的实物照片）。
2.2.5惰性进样口包括整个进样口惰性化极经化学去活工艺处理。
2.3 自动进样器技术要求
★2.3.1配有不小于150位（2mL）自动进样器，可配置双塔进样模式；进样器不占进样口位置，更换进样口隔垫，衬管无需搬动进样器（投标时需提供加盖供应商公章的液体自动进样器安装照片）。

2.3.2 在不搬动进样塔的情况下可以执行手动进样。

2.3.3 进样精度：RSD<0.3%。

2.3.4 交叉污染：<0.001%。

2.3.5 进样针体积范围：0.5μL-100μL。

2.4质谱部分技术要求

2.4.1真空系统

2.4.1.1 空气冷却高真空无油分子涡轮泵系统，空气冷却，无需水冷。

2.4.1.2 机械泵不小于3.3m3/小时。

★2.4.1.3利用高速旋转的转子把动量传输给气体分子，使之获得定向速度，从而被压缩、被驱向排气口后为前级抽走，分子涡轮泵抽速：≥255L/s。
2.4.2 离子源和接口

2.4.2.1 离子源:为节省仪器维护时间及提高仪器运行效率，仪器需配置2套离子源，离子源采用全惰性化材料（非惰性涂层）制造以提高仪器的抗污染性。

2.4.2.2 EI源，双灯丝设计，离子化能量:5-150eV。
2.4.2.3离子源温度:独立加热，150～350℃。

★2.4.2.4精确调节的灯丝发射电流不低于315µA（投标时提供加盖供应商公章的软件截图）。

2.4.3离子传输:采用透镜传输,提高离子的聚焦能力。

★2.4.4 圆形或曲面四极杆组件，材质为金属钼，无需加热，不采取加热装置便能保证热稳定性和重现性；具有“S”型的预四极杆及“S”型弯曲的离子光学通道降低本底的中性噪音，不需要设定仪器的阈值、进行背景扣除或平滑等操作，提高低浓度化合物的检出限和定量限，同时保护主四级杆不受污染，避免主四极杆的定期更换（“投标时提供加盖供应商公章的软件截图”或“加盖供应商公章的彩页证明材料和加盖供应商公章的“S”型的预四极杆实物图片证明”）。或者主四极杆可加热，无需预四级杆，控温范围大于110-200℃，可加热四极杆实现无须人为手动清洗即可消除污染（投标时提供加盖供应商公章的软件截图或加盖供应商公章的彩页证明材料）。

2.4.5质量数范围:1.6-1090m/z，或者以上。

★2.4.6信噪比：EI全扫描，1pg/µL八氟萘进样1µL，扫描范围50-300u，S/N≥3000:1(mass272，RMS)（投标时提供加盖供应商公章的软件截图或加盖供应商公章的彩页证明材料）。仪器检出限（IDL）：≤2fg，（5fg OFN八次连续不分流进样，监测 m/z272离子的峰面积，置信区间为99％（投标时提供加盖供应商公章的软件截图或加盖供应商公章的彩页证明材料）。
★2.4.7为了后期维护方便，仪器需配备真空锁定系统，维护离子源可无需停机，开机状态可取出整个离子源进行清洗维护，离子源清洗完毕后，可在短时间内达到正常样品测试状态（投标时提供加盖供应商公章的真空锁定系统的实物图片和加盖供应商公章的彩页证明材料）。或者采用离子源智氢洁系统，利用软件控制氢气流来减少和防止污染物积聚并消除离子源中的基质沉积物，自动清洁离子源可延长仪器的正常运行时间，减少其离子源清洁次数（投标时提供加盖供应商公章的离子源智氢洁系统软件截图和加盖供应商公章的实物图片证明材料）。具备不卸真空更换色谱柱功能，可以在5分钟之内直接更换色谱柱。

2.4.8扫描速率:最高20000u/s。 

2.4.9数据处理系统

2.4.9.1软件:气质软件应该包含中文软件(投标时提供加盖供应商公章的中文界面截屏证明文件)。
2.4.9.2精确质量软件包：完全嵌入质谱工作站中。支持如下扫描模式：全扫(SCAN),特征离子扫描(SIM),定时-选择离子扫描(Timed-SIM)，可进行全扫描，选择离子扫描，全扫/选择离子扫描同时进行（SCAN/SIM）,定时-选择离子扫描(Timed-SIM)，全扫/定时-选择离子扫描同时进行（SCAN/Timed-SIM）（投标时需提供加盖供应商公章的软件截图）。
2.4.9.3质量精度:在EI模式下,500pg/μLOFN进样1μL,扫描50-300u,能够测到m/z271.987±0.005的精确质量，100pg/μLOFN进样1μL，扫描50-300u，理论同位素峰形和校正同位素峰形的谱图准确度大于99%。

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1气相色谱仪主机1套。 

3.2质谱仪主机（EI源2套）1套。 

3.3工作站软件1套。 

3.4分流/不分流进样口2套。 

3.5 150位或以上液体自动进样器1套。 

3.6安装工具包、仪器维护包附件 各1套。 

3.7质谱专用毛细管色谱柱3根（石英毛细管柱1根,长30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm,固定相为 35%苯基甲基聚硅氧烷；石英毛细管柱1根,长30m,内径0.25 mm,膜厚0.25 μm,固定相为100%二甲基聚硅氧烷；石英毛细管柱1根，柱长30m,内径0.32mm 或0.25mm、液膜厚度0.25μm 的5%二苯基-95%二甲基聚硅氧烷）。 

3.8其他消耗品：10µL 液体进样针1根；进样口隔垫50个；去活化分流衬管，带石英棉，5 根；去活化不分流衬管，带石英棉，5 根；SSL 衬管密封圈（O 型圈）10个；柱螺帽（SSL进样口和气相检测器），5个；传输线端螺帽,5个；0.1-0.25m耐高温、低流失石墨垫，10个；传输线端石墨垫,0.1-0.25mm,10个；微量注射器1套（10μl、50μl、100μl、250μl、1000μl各1支）。

3.9最新版NIST标准谱库1套。

3.10调试用标准物质1套。
3.11 UPS电源（功率10kw，满足连续供电2小时以上）。

3.12实验用气：高纯氦气及氮气各1瓶，含专用减压阀。如使用离子源智氢洁系统的气相色谱-质谱联用仪需额外配套氢气发生器1套。
3.13设备配套专用电脑（生产厂商原装配置:i5或以上处理器，四核台式电脑，4G内存，2TGb硬盘，DVD刻录，22”LCD彩显，高性能散热大机箱）1台,设备配套专用双面激光打印机1台。

3.14 随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。

3.15供货时提供有资质机构出具的计量检定或校准证书1份。

3.16供货时提供仪器防尘罩1个。

3.17实验用轮式转椅1把。

3.18多孔排插1个。

3.19气质联用室玻璃隔断（含通风控制器移位），不锈钢基座：长6.9m、宽0.173m、高0.19m;不锈钢顶座长6.9m、宽0.173m、高0.06m；钢化防爆玻璃（覆磨砂膜）：长6.9m、厚0.013m、高2.37m。

4、其他要求

供货时须提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商针对本项目的售后服务承诺书原件，以保证产品的正规进货渠道和售后服务。 

设备2：全自动固相微萃取（1台）

1、总体要求

★1.1仪器完全独立自动完成固相微萃取工作流程，无需安装在GC或GC-MS上，不占用GC、GC-MS进样口，不需要对原有的进样系统进行拆卸改装，可兼容所有品牌、型号的GC、GC-MS产品。

1.2工作条件。工作电压：220V±10%，50/60Hz；环境温度：10--40℃；环境相对湿度：5％～85％，无凝结。

2、技术要求

2.1配备萃取和老化2个独立模块，且老化模块具有独立控制的气体吹扫单元，萃取针老化更便捷、清洗更彻底。

★2.2智能高效：仪器需配置高清触摸屏操作界面，简洁规整，编辑方法与序列后一键启动，标配不少于40位样品盘自动萃取装置，样品可随时添加与更改，不同样品可穿插顺序萃取，灵活方便。

2.3超高灵敏：仪器需适用SPME Fibers、SPME Arrow等类型的微萃取针，灵敏度高，萃取针使用寿命更长。

2.4快速准确：为使样品萃取更充分，效率更高，结果平行性更好，仪器需采用非接触式磁转子搅拌涡旋技术及高精度恒温加热方式。

2.5安全无忧：仪器需支持无线网络APP系统，可随时查看仪器的萃取温度、时间和样品编号等工作状态，并具有远程技术支持、进样提醒等功能，支持接入实验室数字化管理系统。

★2.6仪器需配置可直接升级顶空功能，实现顶空、固相微萃取双工作模式。

★2.7实验老化温度：室温+5℃~350℃，±0.3℃；老化时间：0~99.9min，±1S；萃取温度：室温+5℃~240℃，±0.3℃；萃取时间：0~999.9min，±1S；搅拌速度：0~1500rpm，±1rpm；样品盘位数：40位及以上；样品瓶容积：至少兼容10ml、20ml、22ml等规格样品瓶；标准偏差：RSD＜2%(n=6，水中100ng/ml甲苯)。

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1全自动固相微萃取仪主机1台、微萃取针手柄（不锈钢通用型）2支、萃取针(DVB/CAR/PDMS涂层)4支、测试针2支、顶空瓶（20ml，含盖和垫）160套、磁转子80个、氮气瓶减压表（0~0.35MPa）2块、气体管线（1/8″特氟龙管）10米、工具扳手2把。

设备3：易燃易爆试剂存储柜（1台套）
1、总体要求

1.1外尺寸≥1850*900*450mm

1.2内尺寸≥1700*800*350mm

2、技术要求

2.1外颜色：黄色；

2.2门类型：双开门；

2.3结构：双层结构，中间添加特种防火防爆棉，柜内镶嵌PP板材，柜子下面安装4个滑轨（方便移动）；

2.4标配：不少于4块PP可调节层板，不少于5层使用空间。

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1风机1个，定时器1个，温湿度报警器1个，活性炭过滤网3块（3块，1块使用，2块备用更换），液晶密码锁1个（双人控制管理，一人控制钥匙，一人控制密码），开关插头1个，红绿显示灯1个；

3.2随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。

3.3多孔排插1个。
第二包
设备1：▲全自动固液吹扫捕集仪（1台）

1、总体要求
1.1仪器性能稳定可靠，仪器至少满足相应的国家标准和行业标准，包括但不限于GB/T 5750.8-2023（生活饮用水标准检验方法）、HJ 639-2012（水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法）、HJ 605-2011（土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法）、HJ 713-2014（固体废物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法）等。

2、技术要求

2.1高效性与兼容性：仪器应能设定内标程序，样品处理量高，用工作站户界面友好，软件符合21CFR part 11兼容规范，可与任何商家的GC或GC/MS软件兼容。

2.2为有效的减短气路管和系统死体积，仪器应采用自动进样器与吹扫捕集仪主机一体化的集成设计，仪器内部阀组包含但不限于吹扫阀、烘烤阀放空阀、排水阀、吹扫选择阀、注射器阀、液体转移阀、加压阀、水阀等，所有阀电磁阀安装在集中式阀体上（投标时提供加盖供应商公章的软件截图和加盖供应商公章的实物图片证明材料）。

★2.3自动进样器部分具有80个或以上样品位，适用包含但不限于40ml样品瓶。为最大程度降低交叉污染，内置三个完全独立的通道，可以将蒸馏水或内标直接注入到样品瓶，一根针即可完成水、土进样，同时进样针具备热水和甲醇双清洗模式（投标时需提供加盖供应商公章的三通道进样针实物照片证明材料）。
2.4取样方式：采用注射器取样，最小取样体积不大于1ml，最大取样体积不小于25ml，体积取样精度:RSD≤1%。

2.5样品选取方式：为保证仪器定位准确和低噪音，同时耐腐蚀，可通过软件在X、Y、Z三维方向任意选择样品瓶进样位，自动进样器机械臂应采用碳纤维丝杆传动系统。

2.6捕集阱：为缩短被分析物的带宽，优化峰形，仪器应具备相应的U型捕集阱。捕集阱加热范围：室温～350℃（投标时需提供加盖供应商公章的捕集阱在仪器上实物照片）。
2.7除水效率：为避免渗透法和低温冷凝法等除水方式带来的极性物质损失，仪器须采用纯物理除水方式，要求常温除水，除水效率﹥99%，且极性化合物不受影响（投标时需提供加盖供应商公章的HJ 639-2012标准测试谱图，体现低沸点组分不受水分影响）。
★2.8管路清洁：为保证管路保持清洁，残留低，所有液体管路可用高温提取清洗技术。清洗溶剂可选择甲醇和加热到高温的纯水。并可自定义清洗溶剂体积和次数（投标时需提供加盖供应商公章的多种试剂清洗设定软件操作证明材料）。

★2.9高浓度VOCs固体样品（＞200ppb），按HJ 605-2011（土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法）方法要求，样品经过吹扫捕集仪的自有甲醇自动萃取装置萃取后按1:100或1:50的比例自动稀释萃取液，然后自动进入吹扫捕集系统分析。（投标时提供加盖供应商公章的甲醇自动萃取功能设置软件截图证明文件）。水样自动稀释：自动稀释比例设置范围包括但不限于1:100、1:50、1:25、1:10、1:5、1:2（投标时需提供加盖供应商公章的软件操作证明材料）。
★2.10气体流量控制：为最大限度降低载气损耗，仪器采用MFC电子质量流量控制，利用EMF技术在吹扫、干吹和烘焙不同模式下，在5～500ml/min范围内自动改变控制气体流速。同时质量流量控制器内置氮气、氦气两条校准曲线，使得气体流量控制更加准确。流量控制精度：≤1%（投标时提供加盖供应商公章的质量流量计在仪器上的实物照片和加盖供应商公章的内置氮气、氦气两条校准曲线选择设置软件截图证明文件）。
★2.11内标容器：配置不少于3个15ml的内标容器，容器应有防UV涂层保证标样稳定性，内标容器完全密封以保证标样浓度的恒定，可内充惰性气体保证浓度稳定和长时间保存，在阀体上有一个内标压力控制器，控制不少于三个内标管路中的气体压力及系统清洗模式的压力（投标时需提供加盖供应商公章的实物图片证明材料）。自动内标加标：每次操作可选择性注入不少于三种内标，可选择包含但不限于1，2，5，10，20uL的增量自动注入标样，配合自动稀释功能，方便做标准曲线。内标加入精确度：1ul±0.1ul。

2.12样品吹扫管，可用5ml或25mlU型管。标配吹扫管加热模块，样品受热均匀一致，浸入式测温探头，直接测量样品温度，温度最高可至200℃，符合HJ806-2016水质丙烯腈和丙烯醛检测（提供加盖供应商公章的吹扫管加热模块真机图片）
★2.13测试循环时间：使用短时间吹扫时间方法时，一个系统循环时间（包含了吹扫、解析、烘烤、冷阱降温至“准备就绪”状态全过程）≤20min。

2.14具备空白样分析功能，可实现自动抽取纯水添加标样后做空白样测定。

2.15低含量固体样品，适合各种分析土壤和沉积物，直接在样品瓶中进行吹扫。

2.16样品搅拌，固体样品可选择至少三种速度进行搅拌混匀。

2.17甲醇可直接加入样品瓶中，并搅拌混匀，实现自动甲醇提取功能。

2.18电子自动检漏功能：仪器整个样品通路都可以自动开机检漏。仪器配置≥9个24VDC相互独立的电磁阀，每个阀均在软件上均可独立控制，并分段检漏，一旦发现漏气，系统会自动对下属子系统分步进行检漏，以便排查故障（投标时需加盖供应商公章的提供软件操作证明材料）。

2.19电子机械部件自动测试：系统可对包含阀，加热器，样品瓶处理系统，液体传输系统，出入和输出等整个仪器的电子机械部分进行自动检测。

★2.20智能正压排水系统，保证样品座不积水，不断针（投标时需提供加盖供应商公章的实物图片证明材料）。
★2.21供货时须提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商针对本项目的售后服务承诺书原件，以保证产品的正规进货渠道和售后服务。 
3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1全自动吹扫捕集仪1台、40mL吹扫捕集样品瓶(棕色，100个/包)4包、透明硅胶垫(40mL瓶用，100个/包)4包。

3.2为业主现有型号全自动石墨消解仪提供维护套件(包括但不限于X、Y、Z轴传动带/泵管等)1套。

第三包

设备1：▲气相分子吸收光谱仪（1台）

1、总体要求

1.1 可用于测定水中硫化物、氨氮、凯氏氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮等监测项目，样品基本无需任何前处理即可直接分析有浑浊和色度的样品。

1.2 依据标准：符合《水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法》（HJ200-2023）、《水质氨氮的测定气相分子吸收光谱法》（HJ 195-2023）、《水质凯氏氮的测定气相分子吸收光谱法》（HJ/T 196-2005）、《水质亚硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法》（HJ 197-2024）、《水质硝酸盐氮的测定气相分子吸收光谱法》（HJ 198-2024）、《水质总氮的测定气相分子吸收光谱法》（HJ199-2023）相关标准要求。
2、技术要求

★2.1为节省实验室空间，仪器需模块化集成设计，主机架构紧凑、坚固，自动进样器可叠加主机上运行，设备占用面积不大于0.45m*0.6m，方便适用于应急监测车等紧凑空间（投标时需提供加盖供应商公章的的标注尺寸的产品框架图）。  

2.2光学系统要求：

2.2.1 光源：氘灯，使用寿命长。

2.2.2 波长：自动调节波长，含微调点位功能。

★2.3 检测器：多波长且可同时测定的高灵敏度电荷耦合CCD检测器，需具有高分辨率、高灵敏度、低噪音等特点。

★2.4 为方便实验人员判断样品数据是否受干扰，仪器所有项目测定时，可实时、同时记录不少于5个其他波长吸光度变化情况，形成多维信号图谱（投标时需提供加盖供应商公章的的“多维信号图谱”软件界面截图）。

2.5除水系统：为方便操作，仪器需采用物理方式除水，分析全过程中完全不使用任何干燥剂。

2.6气液分离器：为确保待测成份能从液相中充分分离，仪器需采用采用长管路连续多次萃取方式。

2.7 载气及控制：

2.7.1 载气：以氮气或空气为载气，配备减压阀或对应管路接口；可配钢瓶或发生器。

2.7.2仪器需配备电子压力报警系统，载气流量及气压发生变化或载气系统故障时，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据。

2.8 自动进样器：

2.8.1样品位数不少于50位；样品管容积不小于50mL。

2.8.2为操作方便，进样器上的样品盘需方便拆卸清洗更换。

2.8.3为防止水样污染，延长进样针使用寿命，需使用耐腐蚀的PTFE(进样管)和不锈钢（进样针）等材料。

2.8.4为操作方便，仪器样品位置可自由随机编号，无需顺序进行。

2.8.5吹扫均质系统（样品搅拌装置）：自动进样器取样前，自动通入气体，将样品搅拌均匀，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化。

2.9软件系统具有自检功能:测定前仪器自动检测通讯口、波长、狭缝及灯位置等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵转数，进样时间等测试条件。

★2.10 数据信息安全：为保证数据真实性，要求分析数据不可人为修改，仪器操作软件获信息安全管理体系认证（投标时需提供加盖供应商公章的的证书复印件或扫描件及官网截图）。
★2.11 拓展功能：设备可升级测定水中的高锰酸盐指数，依据标准“T/CHES 26-2019水质高锰酸盐指数的测定气相分子吸收光谱法”。

2.12项目指标：

2.12.1 氨氮、亚硝酸盐氮项目：一次进样可同时测定样品中氨氮和亚硝酸盐氮含量。

2.12.2硫化物项目：精密度（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD<3％；0.2mg/L，RSD<2％；0.5mg/L，RSD<1％。线性：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996。检出限：检出限≤0.004mg/L。

★2.13为节约资源，减少污水产生，要求在符合灵敏度检出限时，硫化物测定单个样品的进样量不大于8mL。

★2.14在线稀释功能。

2.14.1自动稀释：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，自动配置稀释比最高不低于100倍；稀释准确度：0~20倍时稀释误差小于3%，20-60倍稀释误差小于5%，60倍以上稀释误差小于10%。

2.14.2智能稀释：当仪器测完指标后，如数据结果超出标准上线，仪器可自动选择合适的比列进行二次进样测试，无需人为干涉。

2.15总氮在线消解模块：

★2.15.1 紫外在线消解模块内置于主机中，无需另配独立的紫外在线消解模块，不占用实验室空间。

2.15.2消解温度：常温，紫外灯能耗（智能控制功耗）：不大于100W，单个样品测量含消解时间在内不大于5min。

3、其他要求
★3.1 供货时须提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商针对本项目的售后服务承诺书原件，以保证产品的正规进货渠道和售后服务。 

4、配置要求（包括但不限于以下部件）

4.1 仪器主机1套（含不少于50位自动进样盘）。

4.2 40L氮气钢瓶及氮气1套、蓝色钢瓶固定架1套、外接管路1套（含载气减压阀及管路接口）。

4.3 贰年内耗材配件1套（含进样软管6根、泵管6根、尾气吸收装置2个、试剂瓶5个、压环4个等）。

4.4 设备配套专用电脑1套（I5或以上处理器，512G极速固态硬盘，16G内存，≥20英寸显示器，2.0USB接口不少于4个）、设备配套专用激光打印机1台。

4.5 软件工作站1套（与电脑无缝匹配）。

4.6 实验用轮式转椅2个。

4.7 样品池架2件。

4.8 多孔排插1个。

4.9供货时提供有资质机构出具的计量检定或校准证书1份。

4.10备正常使用需要的专用工具及其它必要附件。

4.11供货时提供仪器防尘罩1个。

设备2：易燃易爆试剂存储柜（1台套）
1、总体要求

1.1外尺寸≥1850*900*450mm

1.2内尺寸≥1700*800*350mm

2、技术要求

2.1外颜色：黄色；

2.2门类型：双开门；

2.3结构：双层结构，中间添加特种防火防爆棉，柜内镶嵌PP板材，柜子下面安装4个滑轨（方便移动）；

2.4标配：不少于4块PP可调节层板，不少于5层使用空间。

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1风机1个，定时器1个，温湿度报警器1个，活性炭过滤网3块（3块，1块使用，2块备用更换），液晶密码锁1个（双人控制管理，一人控制钥匙，一人控制密码），开关插头1个，红绿显示灯1个；

3.2随机文件1套：含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份。

3.3多孔排插1个。
第四包

设备1：▲全自动氰化物分析仪（1台）

1、总体要求

1.1符合《水质氰化物的测定方法容量法和分光光度法》（HJ 484-2009），适用于地表水、生活污水、工业废水、地下水中氰化物项目的自动定量取样进样、自动加试剂、自动测定分析、自动清洗，全过程无需实验人员操作干预运行。

2、技术要求

★2.1为方便实验员操作，要求仪器自动化程度高，具有自动取样循环蒸馏，自动定量添加蒸馏试剂、自动清洗烧瓶容器、自动定量收集并转移馏出液等功能（投标时提供盖章的实物彩色照片证明材料）。

2.2为使样品反应充分和馏出液匀速流出，要求仪器具备蒸馏样品自动混匀功能，且混匀速度可调。

2.3要求仪器可自动绘制标准曲线，标准母液自动比例稀释，且线性系数>0.999。

2.4为方便独立计量校准，要求仪器配备独立的光度计检测器，配套触摸显示屏幕。

2.5为方便实验员操作，要求仪器各运行环节过程自动清洗，进样针、蒸馏容器、接收容器和比色皿等全自动清洗。

★2.6要求自动进样器具有不少于40位样品通道，配备不少于200mL定量注射泵定量取样，原水待测样品自动定量取样分析（投标时提供加盖供应商公章的不少于200mL定量注射泵、不少于40位样品通道实物彩色照片证明材料）。

2.7电脑工作站联机操控，减少主机镶嵌触控屏幕的干扰模式，自由编辑序列和样品类型。

★2.8恒温水浴显色反应，显色过程自动计时，配套不少于4个恒温水浴显色通道（投标时提供加盖供应商公章的实物彩色照片证明材料）。
2.9分析方法选择：《水质氰化物的测定方法容量法和分光光度法》（HJ 484-2009）异烟酸吡唑啉酮分光光度法、异烟酸巴比妥酸分光光度法可自由选择。

★2.10蒸馏模式：为减少外接普通蒸馏仪联机操作的误差和工作强度，仪器需具备待测样品自动定量进样蒸馏、蒸馏试剂自动加液、烧瓶等容器自动清洗等功能。

★2.11试剂加液：仪器需配备不少于16通道泵阀一体注射泵，所有试剂自动添加（投标时提供加盖供应商公章的实物彩色照片证明材料）。
2.12防暴沸：仪器需具备蒸馏烧瓶内可调转速转子防暴沸。

2.13检出限：≤0.001mg/L。

2.14测量范围：（0.004-0.45）mg/L。

2.15分析效率：循环分析效率不大于20min/样品。

3、配置要求

3.1氰化物主机1套、样品盘1套（样品瓶不低于80个）、试剂瓶5个、蒸馏系统1套、定量注射泵3套、不少于40位自动进样器1套、循环水冷阱1套、可调比色池光度计1套、废液收集装置1套、试剂冷藏箱1个（可容纳至少5个试剂瓶，温度可自动调节）。

3.2随机附件1套（含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份）。

3.3设备配套专用台式电脑及数据工作软件（配置不低于I7/16G/1TB/DVD/19LCD)1套。

3.4设备配套专用打印机1台。

3.5多孔排插1个。

3.6供货时提供有资质机构出具的计量检定或校准证书1份。 

3.7设备正常使用需要的专用工具及其它必要附件。

3.8供货时提供仪器防尘罩1个。

3.9实验用轮式转椅1把。

3.10 全钢实验边台1组：长0.9m、宽0.75m、高0.80m，黑色耐磨损耐酸碱台面，常规灰白色柜体。

4、其他要求

供货时须提供产品制造商或其在中国大陆地区销售总代理商针对本项目的售后服务承诺书原件，以保证产品的正规进货渠道和售后服务。 

设备2：▲自动进样器（1台）

1、总体要求

★1.1此次采购的自动进样器为配套采购人现有的赛默飞的iCAP PRO X使用，供应商所投产品必须与与采购人现有的赛默飞的iCAP PRO X联用并且实现使用现有iCAP PRO X的软件反控此自动进样器，不需要增加其他辅助软件（投标时需提供赛默飞公司出具的证明材料和承诺所提供设备必须能与采购人原有iCAP PRO X联用的证明材料）。

2、技术要求

2.1适用于大批量样品的自动分析。

2.2采用非金属样品流路,涂有防腐材料的仪器表面,在最苛刻的化学环境下可确保卓越的精密度。

2.3具有稳定可靠的设计,易于使用。

2.4应具备防漏盘的重力排放口，如果自动进样器无人值守，在泄露的情况下，将不会大量排放。

2.5支持有序进样和随机取样的功能,提供灵活多变的进样方式。

2.6使用专用的通讯协议与分析仪器通讯,同时通过安装分析仪器软件的电脑提供典型的连接和控制。

2.7自动进样器需配备彩色LED显示屏直观显示整个分析工作流程的状态。

★2.8在分析期间即激活冲洗循环，提高通量。

2.9仪器可检测所有轴上的障碍物。

★2.10自动进样器位数≥240位。

3、配置要求

3.1不少于240位自动进样器1套。

3.2样品瓶1000个（10ml）。

3.3样品盘支架8个。

3.4实验用轮式转椅1把。
设备3：实验室超低温冷藏柜（1台）

1、总体要求

1.1工作条件：使用温度10-40℃；使用湿度20-80%。

1.2电源：220V，50Hz。

2、技术要求

2.1通过压缩机，实现短时达到设定温度。

★2.2设定温度：能稳定低温-40℃运行，数字面板调节温度，实时监控内部温度（投标时须提供加盖供应商公章的所投产品厂家技术证明文件或宣传彩页）。

★2.3内壁耐腐蚀，密封性好（投标时须提供加盖供应商公章的所投产品厂家技术证明文件或宣传彩页）。
2.4高低温报警装置。

★2.5全铜管制冷（投标时须提供加盖供应商公章的所投产品厂家技术证明文件或宣传彩页）。
2.6外形尺寸:内尺寸不小于 450×400×600mm；外尺寸不小于700×700×1300 mm。

3、配置要求

3.1维护工具包。

3.2耐低温手套。

3.3随机文件1套:含详细的操作指南1份、产品说明书1份、产品合格证书1份，保修证明1份。

第五包

设备1：紫外光度法臭氧校准仪（1台）

1、总体要求

1.1用途：臭氧分析仪和传递标准的校准。

1.2★测量方法：紫外光度法，双光池检测技术。（提供加盖供应商公章的官方彩页或加盖供应商公章的技术说明书等证明材料）
2、技术要求
2.1预置量程：0-0.5，1.0，2.0，5.0ppm。

2.2零点噪音：≤0.25ppb。

2.3★最低检测限：≤0.50ppb（提供加盖供应商公章的官方彩页或加盖供应商公章的技术说明书等相关材料）。
2.4响应时间：≤20秒（10秒平均时间）。

2.5精度：≤1.0ppb。

2.6线性：±1%满量程。

2.7采样流量：1-3升/分钟。

2.8臭氧发生器输出：0.025-1.000ppm@3-4LPM。

2.9臭氧发生器响应：1分钟至最终值的98%或5ppb，取大值。

2.10工作温度：0°C-45°C。

2.11输出：RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器，0-20mA或4-20mA隔离电流输出。

2.12输入：16路数字输入。

2.13电源要求：220-240VAC±10%

设备2：声校准器（2台套）

1、总体要求

符合标准GB/T 15173-2010对1级声校准器的技术要求 。

2、技术要求

2.1声压级：114.0dB和94.0dB

2.2声压级准确度：±0.25 dB

2.3频率：1000.0Hz

2.4频率准确度：±1% Hz

2.5总失真：≤2.5 %


2.6温度范围：-10 ℃ ~ +50 ℃

2.7具有气压自动补偿功能

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1声校准器主机1台

3.2供货时提供有资质机构出具的计量检定证书

