## 采购需求说明

*1.要求能够保证常年可以提供充足的原装备品备件。并免费提供设备整体搬迁服务一次。（附承诺函加盖供应商公章，承诺函格式自拟）

2.本项目所有产品需安装调试到采购人实际使用状态，涉及到的所有辅材 由投标供应商自行承担，其投标报价包含在本次采购活动中，请各潜在投标供应 商综合考虑报价。

## 采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 是否采购节能产品 |  | 是否为优先采购环境标志产品 | 所属行业（按工信部联企业〔2011〕300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 强制采购 | 优先采购 |  |  |  |  |
| 1 | ▲傅立叶红外光谱（FTIR-ATR）（进口） | 傅立叶变换红外光谱仪是一套用于物质结构分析、成分鉴定及化学键表征的重要分析测试设备。该设备采用最新的干涉仪设计和数字信号处理技术，能够实现对各类样品快速、精确分析。同时，配备ATR和原位附件，也可拓展原位测试功能。主要由干涉仪、光源、检测器、ATR、原位附件等部分组成。 一、产品配置要求： 1. 傅里叶变换红外光谱仪主机单元： 1.1 干涉仪一套。 1.2 红外光源一套。 1.3 检测器一套：配置DTGS检测器和液氮MCT检测器。 1.4 台式实验室压片机一套。 1.5 液体透射附件一套。 2. 仪器相关软件一套 2.1 仪器操作软件。 2.2 高精度鉴别软件。 2.3 红外光谱数据库。 2.4 高级ATR校正软件。 2.5第三方硬件支持软件：操作软件，数据处理软件。 3. 配套专用数据处理终端、显示终端一套。 4. 金刚石ATR附件一套。 5. 原位附件 5.1 可变角ATR光路附件一套。 5.2 原位光电化学装置一套。 5.3 原位电池测试装置一套。 6. 电化学工作站一台。 7. 氙灯光源一套。 8. 工业除湿机一台。 二、主要技术指标： 1. 傅里叶变换红外光谱仪主机单元 *1.1 光谱分辨率：≤0.09cm-1（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） ★1.2 干涉仪：磁悬浮式或空气悬浮式干涉仪，具有≥每秒10万次高速扫描动态准直控制功能，动镜移动精度±0.2nm。（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） 1.3 光谱范围：7,800-350cm-1；可扩展配置3个分束器，5个检测器自动切换系统，实现近、中、远红外全光谱范围自动切换精确检测,不同光学系统完全自动切换无需手动调整和更换。 1.4 快捷检测操作：光谱仪主机面板配备快捷操作功能键，一个按键即可自动切换采集模式、优化实验参数和输出分析结果、完成检测过程，实现零培训智能化操作。 ★1.5 检测器：配置DTGS和MCT检测器，双检测器自动切换。MCT检测器液氮保持时间≥17小时。（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） 1.6 快速扫描：每秒≥65张光谱（@16cm-1，MCT检测器）。 ★1.7 灵敏度：峰-峰值信噪比：1分钟4cm-1测量，≥65,000:1；光阑精度:≥200档。（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） 1.8 台式实验室压片机1套,包括溴化钾压片模具、玛瑙研钵和杵、溴化钾粉末、平板模具、溴化钾压片样品架等。 1.9 液体透射附件一套，包括KBr和CaF2窗片。 2 仪器相关软件 2.1 各种常规分析处理功能，包括光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，自动谱峰查找定量分析、智能定量模型编辑、衰减全反射(ATR)检测多模式精确校正、高精确物质鉴别等各种应用功能。软件操作界面可进行中英文等多语言切换，适应不同操作者需求。 2.2 混合物光谱分离鉴别检测分析方法：能对混合物和污染物样品红外光谱进行采集自动搜索分离鉴别、给出含量比例，支持不同红外光谱格式，可连网检索光谱化学结构和给出不同组分相对含量比例，操作一键式完成无需专业化经验。 ★2.3 具备ATR多模式校正技术，可精确校正使ATR谱图与透过谱图达到≥97%最佳匹配度。（投标文件中提供该功能详细测试结果截图资料；如中标，在合同签订前须在采购人现场演示该软件功能，且此条将作为最终验收标准。） 2.4 配置化学计量学软件：配备完整的定量和定性分析工具，定量算法包含有经典最小二乘回归CLR, 逐步多元线性回归SMLR, 主成分回归PCR, 偏最小二乘回归PLS及其各种改进算法如加权PLS和非线性PLS; 定性算法包括线性判别分析、相似度和距离匹配技术、光谱检索技术和SIMCA等。 ★2.5 配置不少于20万张具有自主知识产权、永久免费使用、非在线付费使用、离线安装在用户电脑的高分辨红外光谱数据库；或提供20万张以上的萨特勒谱图集的红外光谱数据库二十年以上的使用许可证。（提供自主知识产权数据库证明文件或使用许可证。） 3. 配套专用数据处理终端、显示终端一套： 3.1数据处理终端：≥4核8线程，基准频率≥2.8GHz，内存≥8G，固态硬盘（SSD）≥1TB。 3.2数据显示终端：≥21.5英寸，≥1920 x 1080，IPS面板技术。 3.3正版中文操作系统。 4. 金刚石ATR附件 4.1 晶体：金刚石。 4.2 光谱范围：可至远红外80cm-1。 4.3 配置金刚石晶体以及锥形、碗型等压头的检测压力控制装置,最大压力：不低于60lbs。 5. 原位附件 5.1 原位ATR光路附件 5.1.1可适配原位电池/电化学红外光谱测试装置； 5.1.2.整体透光效率可达60%以上； 5.1.3.装置底部手调旋钮可调节反射镜高度，进而调节样品处的入射角，入射角调节范围:35°~75°； 5.1.4.装置上盖材质可选:铝或PEEK等； 5.1.5.装置可选配硅或锗单晶体，晶体可拆卸更换，方便用户自行镀膜； 5.1.6.装置底座可更换，以适配不同的红外光谱仪。 5.2 原位光电化学装置技术参数 5.2.1 装置由电催化反应池、蠕动泵以及储液罐组成，适配常见的红外光谱仪进行原位数据采集； 5.2.2 该装置适用于光电催化红外光谱测试，装置样品大小尺寸不得超过Φ16mm，样品厚度可调，拆卸方便快捷； 5.2.3电催化红外光谱测试时单个池体可兼顾内反射和外反射两种测试模式； 5.2.4原位池材质选用进PEEK材质加工，保证外材质的抗腐蚀性和强度等，氟O圈进行密封，保证体系的整体密封性； ★5.2.5配备光纤固定管，透光光管等组件，实现光催化反应过程的原位数据采集；（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） ★5.2.6设备能够通气体，整个池体密封性良好,进行通气时可将气体溶于电解液，再将饱和溶液通过蠕动泵泵入池体内，带走反应产生的气泡。（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） 5.2.7配备玻碳工作电极，镀金工作电极，参比电极（Ag/AgCl可根据实际要求更换为Hg/HgO或汞电极）和对电极（Pt丝可根据实际要求更换为石墨棒）。 5.3 原位电池测试装置技术参数 5.3.1装置由电池反应池组成； 5.3.2适配常见的红外光谱仪进行原位数据采集； 5.3.3装置装样，拆卸方便快捷，各个电池组件易于清洁； 5.3.4电池外壳材质选用PEEK材质加工，保证外材质的抗腐蚀性和强度等，氟O圈进行密封，保证体系的整体密封性； 5.3.5电池装置可重复使用。 6. 电化学工作站： 6.1 配置 6.1.1电化学综合测试系统1台； 6.1.2中英文电化学测试软件包（包括交直流测试软件）1套； 6.1.3电极接线1根。 6.2 性能参数 6.2.1 该系统具备坚固型标准机箱，机箱不少于2个通道，支持多通道扩展，每个通道卡可以实现不同硬件配置（通道卡属性可不同配置）； ★6.2.2 通道除信号接口外，量程：1A，精度：±1%×满量程读数；（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） 6.2.3 所有通道可实现电压、电流同步采集； 6.2.4 每个通道完全独立，所有通道均具备全套实验方法。各通道可进行独立实验，也可以多个通道任意组合进行同步数据采集； 6.2.5 阻抗频率范围：10μHz到1MHz； 6.2.6 槽压：≥18V； 6.2.7 电流档量程：≥14档，1A到10pA； 6.2.8 精度：±0.1%×满量程读数 ±1pA； 6.2.9 最大输出电流：±1A（可扩展至50A）； ★6.2.10 最小电流范围：10pA、最小电流分辨率：0.08fA；（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） 6.2.11 上升时间：小于500ns、切换速率：大于15V/μs； 6.2.12 最大电压范围：±10V； 6.2.13 输入阻抗：大于1013Ω并联小于5pF； 6.2.14 最小交流电压幅值：0.1mV RMS； 6.2.15 系统具备远程遥测控制功能，可实现远距离通讯。 6.3主要软件功能 6.3.1 软件具备的主要实验方法:开路电位、线性扫描伏安法(LSV)、循环伏安法(CV)、阶梯线性扫描伏安法(SLSV)、恒功率，恒电阻，阶梯溶出伏安法、方波溶出伏安法、六次谐波交流伏安法、控制电位EIS、控制电流 EIS、计时库伦CC、TCM、GMF、恒电位间歇滴定PITT、氯离子浓度监测、宏电池电流监测、器件电阻电源内阻测量、四探针方块电阻测量、线状材料电阻率测量、刀型探头方块电阻测量、循环实验等； ★6.3.2 需要提供标准的底层驱动，支持多种编译语言：Labview、C++、C#、VisualBasic、Delphi、C#Builder，用户自己编译软件可获取设备采集数据并可自定义软件算法，需要提供底层的DEMO开发程序。（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） 6.3.3软件具备多仪器控制功能，一套软件可同时控制多个硬件模块，进行数据的同步采集； 6.3.4 软件具备实时存储功能，即便电脑或者设备中途通讯中断死机，也可以保存数据，保证实验的可靠性； 6.3.5 系统具备程控模拟校准功能，可以自动进行程控校验； 6.3.6 软件具备实时导出功能，在数据采集的同时亦可以设置同时导出txt格式的数据； 6.3.7 软件具备实验方法编辑功能，用户可通过软件自编辑完成自定义的组合实验； 6.3.8系统配备可与电化学工作站兼容配套使用的EIS阻抗分析与绘图软件，能对EIS数据进行各种实验参数计算。 7. 氙灯光源 7.1 产品特点 7.1.1 机身材质：高密度非金属材质机身，绝缘性能B级，安全可靠； 7.1.2 触发方式：≥30KV高压触发，触发装置集成在灯头中，轻松触发无障碍； 7.1.3 光斑均匀性：选配均匀光组件，达到太阳能模拟器B级标准，不均匀度<5% ； 7.1.4 电源稳定度：电源功率稳定输出，功率误差<3%； 7.1.5 超高光强：全新光路设计，最大光强可达3000mw/cm2以上； 7.1.6 端口耦合：可耦合其他辅助设备，如光纤、电子快门、均匀光镜头和滤光片。 7.2 主要技术参数 7.2.1 光源结构：分体式光源； 7.2.2 控制方式：手动电控； 7.2.3 功率调节：旋钮式导航调节； 7.2.4 灯泡功率：≥300W； 7.2.5 电源功率调整范围：150W-320W连续可调； 7.2.6电流调节范围：14-21A，工作电压≥14V，总光功率：≥50W； 7.2.7 光谱范围：300nm～2500nm； ★7.2.8 具有光源准直装置光功率密度：100mw/cm2 – 3500mw/cm2。（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） 7.2.9 平行光发散角：大于2°，色温：氟O圈5600K； 7.2.10 散热形式：轴向散热模组； 7.2.11 灯泡寿命：1000小时以上； 7.2.12 实验光斑：≥60mm直径圆斑； 7.2.13 触发方式：≥30KV高压触发，触发装置集成在灯头中，轻松触发无障碍； 7.2.14 风扇转速延时依系统温度自动调整，稳定光强输出； 7.2.15 为确保数据的稳定和重复性,工程师负责上门安调培训匹配好原位反应装置。 7.3 配置 7.3.1、氙灯电源系统 1套； 7.3.2、配置预装≥300W陶瓷灯泡 1支； 7.3.3、定制光路转向装置56×70mm方片 1片； 7.3.4、定制原位反应滤光片 3片； 7.3.5、电源线、数据线、其他附件和说明书1份； ★7.3.6、定制专用原位反应石英光纤（含兼容配件，并负责上门联调）。（投标文件中提供第三方检测报告或产品宣传彩页或软件截图或产品说明书或产品官方网站参数截图作为证明材料。） 8. 工业除湿机 8.1 操控方式：触控式，全液晶显示屏。 8.2 自动化霜功能。 8.3 自动开关机，无需人留守。 8.4 除湿量：不低于120L/天。 8.5 适用面积：150m2-200m2。 三、技术服务： 1. 安装调试与验收：免费提供用户现场安装调试。仪器和原位装置的安装、调试将由供货方服务工程师完成，并进行操作试验（提供样品测试结果），直至运行正常，满足技术要求的各项指标，为验收合格。用户技术人员全程参与。 2. 免费保修期：自验收合格之日起3年内由供方免费保修，其中红外光谱仪的干涉仪和红外光源免费保修10年，激光器免费保修5年。质保期内若仪器出现故障，免收任何费用。在质保期内若有更换或维修的部件，则该部件的质保期从更换修好之日起重新计算。 3. 培训：提供详细的操作、安装和维护说明书。免费提供用户现场培训，保证使用者能够独立操作、正常分析。仪器安装调试结束后一年内，免费为用户提供实验室举办的分析仪培训班，人数为2-3人。 4. 售后服务：供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，在接到用户维修请求后，应在4小时内做出快速响应，并能在3个工作日内到达现场。 关于“*”技术要求的说明：“*”为设备核心指标，不满足则废标。 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 货物 |  |

## 本项目核心产品一览表

| 序号 | 核心产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | ▲傅立叶红外光谱（FTIR-ATR）（进口） |

备注：1.本表序号为采购需求一览表中对应的产品序号；

2.上表应根据具体项目和评标办法合理填写。