第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“■”的参数为实质性参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。

6.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。

7.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院1号楼4层。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，接采购人通知30个日历天内完成交货、安装、调试等工作 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起整机原厂质保不少于5年。 |
| 5 | 医疗器械注册证（或医疗器械备案材料） | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则作投标无效处理。

## 二、货物需求一览表

| 包别 | 货物名称 | 数量（单位） | 最高限价（万元/张） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | ▲电动手术床 | 11张 | 9.5万元/张 | 工业 |  |
| 第二包 | ▲电动手术床（超宽） | 3张 | 22万元/张 | 工业 |  |
|  | ▲电动手术床（超低位） | 2张 | 17万元/张 |  |  |

- 三、技术参数及要求

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ■ | 实质性参数或条款要求 | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| ★ | 重要技术参数 | 评审项 |
|  | 无标识项 | 评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。） |

### 第一包：采购电动手术床（11张）
★1、手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定、平移、屈曲/反屈曲、一键零位。

2、手术床标配无线遥控器和立柱备用控制系统，备用控制系统采用双键操作，有效防止误触风险。

★3、手术床采用模块化设计，可选不同台面模块，手术床长度可随着模块增减而变化，适配更丰富的手术场景。

- 手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计。

- 5、手术床床垫采用多层减压记忆海绵床垫，具有慢回弹减压技术，床垫厚度≥80mm, 同时床垫采用超声波烫接防水设计、双层透气膜设计。

6、手术床腿板采用一键快插式连接结构，同时采用气弹簧腿板设计。

7、底座厚度≤150mm。

★8、手术床防水等级测试≥IPX5。（提供第三方检测报告证明）

9、手术床采用四个万向脚轮结构。

10、手术床具有四个独立的电动支脚刹车，非轮式刹车设计。

11、手术床配有高性能充电电池，可满足≥60次手术需要，同时手术床遥控器配有高性能充电电池，满足≥120次手术需要。

★12、手术床承载重量：≥400kg。

- 13.手术床宽度：≥520mm，手术床长度≥2060mm

- 14.纵向最大倾斜角度（头倾）：≥36°

- 15.纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25°

- 16.侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°

- 17.头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥85°

- 18.背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥50°

- 19.腿板最大倾斜角度：上折≥35°；下折≥85°

- ★20.手术床最低台面：≤600mm

- 21.手术床最高台面：≥950mm

- 22.台面平移距离：≥320mm

- 23.腰桥升距≥120mm

| 第一包：采购电动手术床配置清单： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1套 | 1.主机（包含背板，坐板） | 每张电动手术床配置一套 |
|  | 2.记忆海绵床垫1套 |  |
|  | 3.头板1套 |  |
|  | 4.分体式腿板1套 |  |
|  | 5.备用面板1个 |  |
|  | 6.无线遥控器（含充电器）1个 |  |
|  | 7.托腿架1对（含夹持器） |  |
|  | 8.托手架1对（含夹持器） |  |
|  | 9.麻醉屏架1套（含夹持器） |  |
|  | 10.侧卧手架1个（含夹持器） |  |
|  | 11.支身架1对（含夹持器） |  |
|  | 12.支肩架1对（含夹持器） |  |
|  | 13.躯干固定带2条 |  |
|  | 14.上肢凝胶垫1套 |  |
|  | 15.下肢凝胶垫1套 |  |
|  | 16.凝胶头圈1个 |  |
|  | 17.凝胶方垫（与床同宽）1个 |  |
| 其他配置 | - 1.无线遥控器（含充电器）2个，有线遥控器（含连接线）2个 | 11张电动手术床共同配制 |
|  | - 2.马镫型截石位腿架3套 |  |
|  | - 3.俯卧位凝胶垫4套 |  |
|  | - 4.不锈钢圆凳（无靠背，高度可调，最低500mm，凳面直径29-30cm）*25个 |  |
|  | - 5.不锈钢圆凳（有靠背，高度可调，最低500mm，凳面直径29-30cm）*10个 |  |
|  | - 6.不锈钢脚踩凳（表面无孔，具有防滑处理，可叠加使用，460*250*120mm）*34个 |  |

## 四、其他要求（第一包、第二包均需要满足此“四、其他要求”）

1.整机原厂质保5年，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修，如在3天内无法修复机器提供与该设备相同的备用机。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

2.备品备件供货与价格：备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

3.对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行分期分批（不少于3 次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 4.投标人须承诺具备并提供第三章采购需求中所投包次所列的所有配置清单内的全部内容。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

5.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

6.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理，承诺函格式详见第六章投标文件格式“（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）”。