采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.合同生效后，采购人支付合同金额的70%作为预付款（中标人需提供等额预付款保函或其他担保措施，预付款保函需为见索即付保函）。 2.供货安装完成，项目验收合格后支付剩余款项。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 蚌埠医科大学，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 第1包：合同签订后且接到采购人通知之日起90个日历天内完成供货安装调试。 第2包：合同签订后且接到采购人通知之日起120个日历天内完成供货安装调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起两年。 注：采购需求有特殊要求的，以采购需求为准。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

- 货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得4分，共15项，满分60分 |
| 无标识项 |  | 投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对“★”项、“■”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准按投标无效处理或不得分）。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 第一包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | ▲流式细胞仪 | ★1、仪器检测范围：配488nm（功率≥50mW）、638nm（功率≥50mW）、405nm（功率≥80mW）、激光器561nm（功率≥50mW）激光器，荧光通道可实现4激光同时检测13色，全部使用带通滤光片，且可拓展至6激光21色。同时包含前向角散射光检测通道FSC和侧向角散射光检测通道VSSC，可升级两栖型模式，即光谱流式和传统流式两种检测方法，光谱模块可升级达到 4激光63 个荧光通道。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 2、为保障激光器的检测能力和使用寿命，激光功率范围要求：50-80mW。 3、全自动光路校准功能，无需人工调节，仪器全自动完成光路校准；滤光片一共13片，可以自由拔插，可以根据实验需求选择使用相应的滤光片，使得仪器的实际检测范围大于实际配置。 4、为了保证仪器的荧光灵敏度，需采用硅雪崩光电二极管阵列FAPD检测器，WDM波分复用模块采用全带通滤光片。荧光检测灵敏度：FITC≤9MESF，PE≤5MESF。 5、为了满足不同的实验需求，各通道增益电压可调。同时，具备自动荧光补偿功能，通道增益电压改变时，无需重新使用单阳性样本调节补偿，仪器自动完成调节。 ★6、侧向角散射光细胞检测能力：最小可检出聚苯乙烯标准颗粒粒径0.06μm目标颗粒。（投标文件中须提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件或实物图片） ■7、采用一体化物镜石英杯流动池，数值孔径（NA）值≥1.3；具备检测近红外长波荧光素的能力（波长≥900nm）。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） ■8、数字化信号实际动态检测范围：≥7个对数阈（7-decadedynamic range），超宽的动态数据显示范围，可以同时将≥6个对数阈的高信号和低信号都完全显示在一张图上。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 9、具有8峰Rainbow微球检测性能，要求所配的荧光通道对应的荧光染料8个峰各峰间（峰谷）Count为0。 ■10、智能补偿库：当增益值（电压）改变时，智能补偿库可重新计算并实时自动调节，确定正确的补偿矩阵；可以根据不同方案内的荧光补偿组合新的补偿矩阵。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 11、采用无脉冲蠕动泵进样，具备免微球绝对计数功能，具有原装软件内置的样本流速校准功能。 12、采用样本针搅拌单管混匀，减少样本之间的由于混匀带来的误差，并兼容其他上样模式，包括1.5ml、2ml、5ml等多规格试管上样。 13、样本流速具有低速、中速、高速、自定义调节四种模式可选，流速范围：10ul/min—240ul/min。 14、清洗模式：日常清洗，深度清洗；补偿模式：全矩阵补偿，自动补偿和手动补偿。 15、软件系统：配备中、英文软件，可实现离线补偿功能，并且可实现多台机器安装，数据采集软件，具备高维数据分析功能，数据可通过该软件中的功能键直接上传到对应的站点进行分析；具备不低于4种方法学的降维数据分析和不低于2种方法学的聚类分析，同时具备数据预测性和相关性分析；数据可通过软件中功能键上传到对应站点实现上述功能。 16、配套智能屏：显示设备基本信息、检定记录、维修记录、操作规程、演示视频等。电子纸显示技术，无频闪，无蓝光，不伤眼，低功耗；WIFI 2.4G/蓝牙模式（蓝牙5.0传输协议）；2.4G网络覆盖，接收功率-85dBm/半径15m的圆内；显示屏尺寸＞4英寸，分辨率：640*400，可视角度＞170°。 17、主机一台：配置488nm激光器（功率≥50mW），638nm激光器（功率≥50mw），405nm（功率≥80mW）、激光器561nm（功率≥50mW）激光器，4根激光器同时可以检测13色，中、英文操作软件一套，软件无版权限制，可实现多台机器安装。 18、仪器生产商可以供应原厂生产的专门用于流式的试剂耗材，可供配套试剂≥240种。 | 1 | 套 |
| 2 | 多功能酶标仪 | 系统与功能要求：系统可支持四光栅系统与高灵敏度滤光片系统。可根据需求配置吸收光、荧光强度、化学发光、时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET）、荧光偏振（FP）均相时间分辨荧光（HTRF）、生物发光共振能量转移（BRET）等检测模式 一、性能参数 （一）吸收光 1、光源：高能量氙闪灯。 2、波长选择：双光栅，一次最多可进行6种波长测量。 3、波长范围：230-999 nm, 1 nm 步进。 4、带宽：4 nm (230–285 nm)；8 nm (＞ 285 nm)。 5、测量范围：0-4.0 OD。 6、 OD 准确性： ＜ 1% @ 2.0 OD。 7、 OD 重复性： ＜ 0.5% @ 2.0 OD。 8、 OD分辨率： 0.0001 OD。 9、散射光：＜ 0.03% @ 230nm。 10、检测速度：96 孔11 秒，384 孔22 秒。 （二）荧光 ★1、光源：必须为双光源设计，且必须全部为高能量氙闪灯（非LED或LED+氙灯等其他模式）。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 2、光源匹配不同检测模块，光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、中、高三种能量强度可选；能量低检测速度更快，能量高检测更为敏感： 光源1（滤光片）：高能量氙闪灯（荧光强度，荧光偏振，时间分辨荧光） 光源2（光栅）：高能量氙闪灯（荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描） 3、波长范围：200-850nm。 ★4、光栅带宽：9–50 nm可调，步进为 1 nm。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） ■5、灵敏度：≤0.25 pM 荧光素（0.025 fmol/孔 384孔板）。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 6、检测器：双PMT 检测（光子整合PMT）。 7、荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染料光谱特性。 8、检测速度：96 孔≤11 秒，384 孔≤22 秒。 （三）发光 1、波长范围：300-700 nm。 2、动态范围：≥ 6 个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围。 3、积分时间：0ms-100s，可根据反应时间长短来调整数据采集时间。 ■4、灵敏度：闪光≤10 amol /孔 ATP；辉光≤100 amol /孔 ATP。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 5、发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,≤1nm步进，绘制发光扫描图。 6、检测模式：闪光、辉光、发光扫描BRET等。 （四）检测设定 1、单点数据检测次数：不少于1-255次/单个数据点，提高数据检测稳定性。 2、孔域扫描：最多可选99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小，扫描结果可以一键导出至Excel表格，并可根据扫描结果给出模拟热感图。 3、探头高度自动扫描：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度。 4、动力学检测：可对样品进行动态检测，持续时间0-168小时，完成规定时间内多点持续监测，绘制曲线，并可进行不规则动力学测定，实时监测曲线变化，及在曲线监控期间进行加样操作。 ■（五）气体控制模块 1、CO2气体实时监控系统：浓度范围0-20%，分辨率，±0.1%，稳定性，±0.2@5%CO2，红外传感器，使用寿命长。 2、O2气体实时监控系统：浓度范围1-19%。分辨率，±0.1%。稳定性，±0.2@1%O2，氧化锆传感器。 （针对第（五）条，投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） （六）微量检测 1、微量样品：可同时直接进行单个或多个核酸或蛋白样品的定量检测，数量≥16 个，体积：≤2ul。 2、比色杯：可检测带有塞子的标准石英比色杯。 3、光路径：0.5mm（可校正）。 4、检测限度：2-4000ng/ul。 （七）常规 1、孔板类型：6-384孔板,兼容微量检测板。 ■2、温度控制：室温 +4℃至 70℃，且温控精度≤±0.5℃@37℃，具有抗凝集功能，可进行预热操作，使仪器在检测开始前即达到目标温度。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 3、三种震荡模式：可选线性、轨道和双轨道震荡模式，适合更多实验需要。 二、软件工作站： 1、正版软件：可选择中文或英文操作系统。对仪器进行控制并可同时完成数据采集、图像捕获及数据分析。 2、模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤。 3、一键式数据EXCEL导出功能：可迅速将数据导出至EXCEL表格中。 4、多种报告编辑导出模式可选：可选择导出内容、格式及导出位置，并可提前编辑报告模板进行数据套入。 5、内置模板文件：方便参考。 6、检测模式自动切换：各种检测模式（如吸收光和荧光）之间的切换可用软件自动切换。 | 1 | 套 |
| 3 | 多功能凝胶成像分析系统 | 设备用途及功能：用于生物分子成像的双通道近红外激光成像系统，包括：敏感、定量的蛋白印迹检测、多色近红外荧光检测等应用。可成像印迹膜，凝胶，三明治凝胶，植物组织，96孔板、384孔板，芯片，培养皿等样品。 一、技术参数 1、检测模式：近红外荧光成像。 2、激发光源：≥2个，685nm和785nm等，内置激光光源。 ★3、预置至少5支激光光源接口，可升级。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 4、检测器：PMT光电倍增管。 5、检测强度：250-1000v电压设置，1v精调。 6、通道数量：≥3个。 7、同时检测成像：至少可同时检测2种蛋白，CyDye 700、CyDye 800、DyLight 680、DyLight 800、Alexa Fluor 680、Qdots 705及Qdots 800等近红外荧光染料。 8、动态范围：≥5个数量级。 9、图像格式：≥16位。 ★10、扫描面积：≥25×32cm，支持自定义扫描区域。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） ■11、通量：可同时成像9个96孔板或384孔板。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 12、检测样品类型：至少包括NC膜、PVDF膜、1-9块96/384孔微孔板、琼脂糖凝胶、“三明治”PAGE胶、裸PAGE胶、蛋白质芯片、组织器官切片等。 13、扫描速度：两种，正常和慢扫。 14、扫描模式：自动、半自动和手动。 15、半自动扫描方式：可选择感兴趣的扫描区域，通过优化PMT 电压，使感兴趣区域达到合适的灰度值。 16、分辨率：≤11um。 17、标配滤光片： IRshort 720BP20, IRlong 825BP30。 18、滤光片架：≥8个滤光片位置。 19、扫描平台：至少包含两个，低荧光玻璃平台、多功能镂空式平台。 20、多功能平台：针对不同样品（孔板、三明治凝胶等）调整聚焦，提高成像质量。 21、可拆卸平台：独立成像平台，易清洁，有效防止样品交叉污染。 22、图片保存格式三种可选：.gel，.img和.tif。 23、图片浏览模式下，可查看灰度值，调节对比度，多通道颜色叠加，放大图像，输出显示界面等。 24、分析软件：自动或手动完成泳道识别、条带定位、背景扣除并计算相对含量和归一化定量分析。 25、背景扣除方式：≥4种可选。 26、图像编辑：可以添加伪彩，调整对比度，裁剪旋转。 27、支持自定义模板计算蛋白或核酸分子量，等电点。 28、具有3D视图拓展功能，支持点计数、孔板分析，可进行快速ICW定量分析。 29、归一化定量：具有总蛋白、看家蛋白等归一化功能。 30、数据报告：自定义分析报告内容并导出，可关联色谱曲线分析蛋白纯度，并将凝胶样品编号标记在色谱图中，可以提供分析软件界面截图。 二、基本配置： 1、主机一台，内含685nm和785nm激光光源，滤光片架及滤光片两个，PMT检测器。 2、低荧光玻璃平台一个：用于裸胶或膜的荧光成像和化学发光。 3、多功能镂空平台一个（含孔板支架）：用于三明治凝胶，96孔板等成像。 4、控制软件、USB连线、电源线、用户手册等。 5、控制数据处理终端及分析软件一套。 | 1 | 套 |
| 4 | 生物显微镜 | 一、技术参数： 1、仪器可放在二氧化碳培养箱内连续工作数周，能长时间实时动态监测细胞培养。 2、电源：100-240伏特，50/60赫兹；运行环境：0º 至42ºC，5% 至95% 相对湿度，无冷凝。 3、功能模块：可实时观测多组细胞生长过程，方便多人同时开展不同的实验；兼容各种培养容器，可获得每个时间点的照片、数值、曲线、影像等资料，为长时间细胞生长曲线检测、细胞增殖、细胞毒性、细胞杀伤、抗体内化和肿瘤球分析等多种应用提供丰富可靠的数据支持。 4、光源：多色高功率LED光源。 ■5、成像原件（相机）：CMOS相机，物理像素≥700万像素，分辨率≥3200×2200。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 6、物镜：4倍、10倍、20倍，3镜头物镜转盘可自动切换。 ★7、数据采集： BF+FL1+FL2/96孔板整板/10X/4 FOV/—18min/抗体内化、 BF+FL1+FL2/96孔板整板/4X/1 FOV(内接框）/—15min /常规荧光实验、 BF+FL1+FL2/6孔板整板/4X/10 FOV/—5min/划痕、 BF/96孔板整板/4X/1 FOV/50层/—12min/类器官。 （投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 8、不少于四色荧光通道： Ex:369-414,Em:415-455、 Ex:456-500,Em:501-537、 Ex:537-571,Em:572-615、 Ex:616-658,Em:659-736。 9、数据呈现：JPG、TIFF、BMP、PNG、AVI、MP4、XLSX、CSV。 10、检测原理：采用细胞微孔板板底激光测距、自动聚焦技术，对每个耗材的平面和厚度误差进行测量，确保各类耗材的孔位清晰成像，采用可移动的XYZ轴平台，位移距离X≤115mm、Y≤220mm、Z≤2mm，移动精度1μm，可重复拍摄位置和最佳焦距，确保图像拼接的准确。 ★11、软件能自动同时进行Z轴层扫叠加和大图拼接的图像处理，适用于3D类器官等大型3D样本成像，大图拼接最多可选择80个视野。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 12、板载数量：具备≥6个板位载架，可同时拍摄6块板等多种细胞培养容器，无需额外配备机械臂等传输部件。 13、通量：≥6组独立实验同时进行，不同板位可选择不同的实验、不同的拍照倍数、拍照频率和成像通道，软件自动切换不同物镜，无需手动操作。 14、耗材兼容性：兼容≥600种规格的微孔板、培养皿、载玻片和T-25, T-100培养瓶等细胞培养耗材。 15、成像方式：拍照通过物镜转盘移动进行样品扫描成像，成像过程中无需移动样品，避免样品挪动对细胞状态和对焦的影响。 16、可远程操作标准分析软件：可安装在用户任意数据处理终端中，可保证10人以上同时远程控制，实现远程数据查看及分析，无需借助第三方软件。 17、明场与荧光通道Overlay叠加功能：支持软件内置Overlay分析功能，图像分析时，可以将任意通道图片叠加显示和分析，无需借助第三方软件。 18、数据分析：无人值守的全自动连续图像捕获、实时分析和定量化图表结果输出，绘制时序动态曲线，自定义绘制不同类型的图表，包括柱状图、散点图和折线图等。 19、荧光成像时，可自动计算荧光细胞数目、荧光强度、每个细胞荧光强度、荧光面积。软件基于不同的算法可对无标记和荧光标记的细胞、克隆、斑块或球体进行识别；被识别的目标将被软件沿轮廓勾勒标记。 20、分析模块：汇合度，划痕，荧光转染，肿瘤球分析，类器官分析，细胞凋亡，细胞杀伤、细胞健康等。 21、图像识别：I人工智能图像分析算法，结果可通过其他分析模块进行二次分析，对结果可进行自主修改和确认。 22、系统组成：系统主机。 23、数据处理终端推荐配置：内存128G及以上，运行内存16G及以上，硬盘16T HDD及以上；显示器分辨率不小于1920*1080。 24、主机重量：≤20kg。 25、电源输入：AC 110-240 V，50/60 Hz，1.5A，60W。 二、配置清单： 1、主机内置式1套，包含气套式培养箱240L及以上。 2、细胞质控倒置显微镜1套。 3、玻片质控正置显微镜1套。 4、取样解剖显微镜1套。 | 1 | 套 |
| 5 | 实验样本制备存储设备/系统 | 一、该系统由以下两个单元部分组成： （一）实时荧光定量PCR仪(包括梯度PCR和蛋白/核酸电泳系统单元)1套。 （二）落地式高速冷冻离心机（包括样本存储超低温冰箱）1套。 二、技术参数： （一）实时荧光定量PCR仪 1、热循环系统：珀耳帖效应系统。 2、通道数：6色激发光通道和6色检测光通道同时检测6种不同荧光，达到21种不同检测和激发通道组合，通道完全开放，支持国产、第三方生产的染料、试剂。 3、模块规格：96孔0.2ml模块。 4、反应体积：5-100μL。 5、支持耗材：所有耗材全开放，国际标准96孔 (0.2 mL) 透明反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管。 6、主机最高升降温速率：6.5°C/秒。 7、温度范围：4°C–100°C（支持样本的低温保存功能）。 ■8、温控系统：不少于6个独立的精确数码温控区域，每个区域可独立精确设定反应温度，每个区域之间温度范围可设定0-5℃。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 9、光学系统：高亮度白光半导体光源（工作寿命＞5年）；超级CMOS成像，每个循环保证孔板一次性成像检测，不同孔之间不存在时间差。 10、被动参照染料：软件支持被动染料校准校正功能，能有效校正孔与孔之间的误差、加样时的误差，样品蒸发的误差。 11、染料校准：出厂前已进行校准，安装后无需校准。 12、支持的荧光染料：包括但不限于FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™，Mustang Purple™, Cy™5/LIZ, Cy™5.5dye，要求必须能同时检测FAM、VIC、TAMR荧光，以用于基因拷贝数检测的多重实验。 13、自带存储：≥10GB。 14、内置智能数据处理终端：仪器内置智能数据处理终端，支持单机运行，智能数据处理终端要求电容屏，支持多点触控，可通过触摸屏直接进行实验条件的设置，直接定义程序，并储存数据结果。 15、云服务平台：实验数据有云服务平台保护数据，保证实验数据的安全性，同时云服务平台须具有数据分析功能。 16、动态范围：10个对数的线性动态范围。 17、精密度：在99.7%的置信度下，有效区分1.5倍的模板差异。 18、灵敏度：能检测到单拷贝数的基因；能区分5000-10000拷贝的差异。 19、最快运行时间：30 min。 20、梯度PCR模块在实验运行过程中，同一界面可查看当前运行程序的相关信息（如总运行时间、运行剩余时间、运行温度、热盖温度等）及加热模块的各列样品的实时温度。 21、配置要求： 21.1 实时荧光定量PCR仪主机一台。 21.2 梯度PCR一台。 21.3 原厂预装操作软件数据处理终端工作站一套。 21.4 正版引物探针设计软件一套。 21.5 96孔反应模块一套。 21.6 96安装验证试剂盒一套。 21.7 专用蛋白/核酸电泳系统一套。 （二）落地式高速冷冻离心机 1、最高转速≥30000rpm，最大相对离心力≥110500xg，最大容量≥4L。 2、转速控制精度≤±10rpm。 ★3、主机采用≥15寸触幕式液晶显示屏（非外接式），具备中文操作界面。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） ■4、可使用手机或计算机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室即可对离心机进行远程监控和操作。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 5、仪器可实时显示运行曲线图，可追踪整个实验过程,可设置≥50个用户，≥1000个程序。 6、具备历史结果查询、分类筛选及数据导出、打印功能。 7、具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别，仪器管理者对不同的使用者进行权限管理。 8、区带/连续流操作界面以流程图显示。 9、采用可变磁阻驱动系统，以将升/降速度时间缩短一半。 10、具有智能化的减磨系统，以加快达到最高转速。 11、具备转头管理功能，提高操作安全性。 12、样品容量不平衡容忍度为5%，可“目视平衡”。 13、仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算。 14、仪器具备可视孔，便于用户进行定期的转速校准。 15、加/减速设定：11/12。 16、时间设定：1分钟至99:59小时，另有连续时间运行 (HOLD) 选择。 17、安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等；有生物安全转头及样品分离袋可供选择。 18、配置清单： 18.1 主机一台。 18.2 定角转头一个，最大容量8×50ml，最高转速≥30000rpm,最大相对离心力≥108860xg,转头K因子≤280。 18.3 定角转头一个，最大容量10×100ml，最高转速≥18000rpm,最大相对离心力≥47900xg。 18.4 离心样本存储专用超低温冰箱一套，要求不低于500L。 | 1 | 套 |
| 6 | 小动物全脑宏观成像系统 | 功能：本系统是一种大视场、低成本的宽场成像系统，具有毫米尺度的视场和微米级的分辨率。本系统采用大通光孔径、低放大倍数的物镜，可以对小鼠全脑切片或者活体全脑皮层区域成像，实现对特定行为范式下小鼠全脑皮层各区域神经元活动的实时记录。 一、技术参数： ★1、不少于双色激发光，470nm和405nm，其中405nm作为参考通道。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 2、四通道行为学信号同步采集，每个通道最高支持1KHz采样率。 3、系统放大倍数≥1倍。 4、系统成像视野：15×15mm。 5、相机分辨率≤7um。 6、系统的数值孔径NA值：0.36（F=1.4）。 7、系统工作距离≥40mm。 8、sCMOS相机峰值量子效率＞95%。 9、405nm激发光最大功率密度：970uW/mm2； 470nm激发光最大功率密度：650uW/mm2。 10、系统每个通道采集帧率：30FPS。 11、系统搭配有小鼠滚轮脑成像固定系统：可对于清醒状态下的小鼠的运动轨迹进行观测和记录。 12、特殊设计头部固定不锈钢微板，匹配小鼠头部形态，稳定固定小鼠头部。 ■13、系统可在进行荧光信号记录的同时进行光遗传实验，实现边刺激边记录。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 14、系统采集软件可在记录的同时，对齐小鼠皮层脑区，预览不同脑区荧光信号的变化。 15、分析软件可适配小鼠皮层脑区分布，提取出不同脑区在时间上的变化情况，可分析不同脑区在时间上变化的相关性，可针对不同脑区的信号进行格兰杰因果检验，验证不同脑区之间信号变化的联系。 ■16、系统匹配实验动物专用红外照明设备：660nm 680nm 730nm 三种波段可调；每个波段的亮度10-100%线性调光。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 17、可同时扩展为动态血氧光纤检测系统，输出同步信号至光纤记录系统，实现两种设备的信号同步分析，同时动态血氧光纤检测系统配置有数字输入输出接口，实现与多个设备的同步功能。 ★18、可扩展血氧饱和度的测试。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 二、配置清单 1、大视场钙成像系统主机 1套。 2、自由运动小鼠头部固定系统 1套。 3、XYZ三种自由度可调节的支架 1根。 4、专用采集和分析软件 1套。 5、用于采集和分析的专用数据处理终端 1台。 6、实验动物专用红外照明设备 1 套。 | 1 | 套 |
| 7 | ▲光遗传超微型显微成像系统 | 一、技术参数： 1、钙信号记录刺激光源中心波长：460nm-480nm。 2、可兼容光遗传功能光遗传刺激光源波长：625nm-635nm。 3、钙信号记录刺激光源输出功率≤0.5mW。 4、可兼容光遗传功能，光遗传刺激光源输出功率≤100mW，耦合系统后光功率≥20mW。 5、系统采集帧率≤60FPS。 6、系统光学放大倍率≥5.85。 7、CMOS像素≥480×752。 8、系统重量 ≤3g。 9、系统成像视场≥550um*800um（可调）。 10、X，Y，Z可调行程范围：+-5mm .精确度≤0.1mm 平行度：0.03mm/10mm.α，β可调角度范围：+-15°，精确度：0.1°.调节平台锁紧功能。 适配透镜直径：0.5mm、1mm.可拆卸式透镜夹持器。 11、需配套高速USB3.0图像采集卡，最大速度6Gb/s。采集软件需要基于C++编写，支持像素合并及视频数据拼接。 12、系统软件需要自带去除数据背景，自动选取胞体，获取单个细胞钙信号等功能。 13、需配有高清摄像头，实现视频和钙信号达到每帧同步记录，可同时拍摄多只动物视频长时间的同时记录，对视频每一帧进行回放，然后进行视频长度编辑或者是显示范围的裁剪等操作。 ★14、为了减少环境光源影响，配置小动物特定光源环境箱： 外形尺寸≥650mm*500mm*250mm； 光源波长范围400-1100nm（任选三种光源）；照度0-100lux；频率 0-100hz。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 二、配置清单： 1、钙信号成像系统主机 1台。 2、微型显微镜和线缆 1套。 3、数据采集和控制软件 1套。 4、数据分析软件 1套。 5、图像采集卡 1套。 6、脑部植入夹持套件 1套。 7、手术用头部固定板 1套。 8、数据处理工作站 1套。 9、微透镜准直仪 1套。 10、红色光刺激 1套。 11、小动物应用模块 1套。 12、小动物行为视频同步 1套。 13、脑脑接口装置 1套。 | 1 | 套 |
| 8 | 细胞拉伸培养系统 | 一、基本信息 1、功能：该仪器的可在培养细胞的同时，模拟细胞在身体内的受力，给细胞带来外界刺激带来改变。在细胞培养箱中，同时进行细胞培养和施加应力拉伸细胞。通过控制器的调解给细胞添加不同波形的应力和设定各种时长的拉伸循环。 2、硬件设计：①细胞拉伸仪主机：用于细胞的种植和细胞的拉伸；②细胞拉伸控制器：通过可触摸屏幕调解细胞拉伸仪主机的工作参数。 3、系统：拉伸仪系列专用系统，用于控制机器的动作和数据的导出。 4、控制方式：无需外接电脑。 5、机器动力源：电驱动。 6、温控：室温或在培养箱中工作，机器发热量极低不足以改变培养箱中温度。 7、拉伸池选择性：可提供包括3D培养等的多种拉伸池可供选择 二、拉伸模式 1、拉伸范围：1%~20%。 2、拉伸速度：0.4mm/min~960mm/min。 3、拉伸长度：0.2mm~4mm。 4、最小调频：1%。 5、拉伸频率：1/600~2Hz。 6、拉伸池承载量：单次拉伸培养细胞最大面积≥45cm2 三、拉伸波形 1、拉伸波形：正弦波、矩形波、三角波、组合波等。 2、波形分解：①正弦波：设定正弦形态的拉力波形；②矩形波：设定矩形形态的拉力波形；③三角波：设定三角形形态的拉力波形；④组合波：设定组合形态的拉力波形。 3、波形最小完成时间：0.5s。 4、波形最大完成时间：24h。 5、最大拉伸保持时间：24h。 四、循环模式 1、模式类型：①计拉伸次数循环；②工作/间歇循环。 2、设定时长范围：最大拉伸循环时间24h；最大间歇时间24h。 五、放置模式： 1、内置：专用培养箱中放置（37°C，CO2浓度5%）。 2、设备分体式：控制器和主机分开，控制器可实时在保温箱外调节参数。 3、拉伸方式：机械应力精准传导，非气压。 六、数据处理及软件 1、可直接热插拔外部SD储存卡、USB储存卡等。 2、可导出全部数据或单独导出图片数据、记录数据。 3、可以提供英文语言版软件，全球通用。 七、配置清单 1、主机1台。 2、控制器1台。 3、托盘5套。 4、拉伸池（可重复使用30次以上）。 5、拉伸实验专用培养箱（不小于170L）1套。 | 1 | 套 |
| 9 | 生理/病理成像检测分析系统 | 一、该系统功能可实现凝胶成像，western blot化学发光成像，荧光标记成像，核酸蛋白超微量检测等 二、技术参数 1、科研级CCD相机 1.1 CCD分辨率≥2838(H)x2224(V)，不低于600万真实像素。 1.2 图像分辨率可达2000万像素。 ★1.3 CCD温度≤-55℃，有效降低CCD暗电流干扰，提高了CCD检测信噪比，获得最佳质量的图像。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 1.4 化学发光检测的量子效率，77%@450nm。 ■1.5 f值≤0.74，全自动定焦镜头，提高单位时间内的进光量。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 1.6 图像数据传输：USB3.0快速传输数据。 2、暗箱 2.1 不锈钢箱体，环氧涂层，有效防止化学腐蚀和过滤UV光对操作者的伤害。 2.2 带有阻尼的磁力吸附门，关闭更加容易，电磁门锁，保证曝光过程中门不被打开。 2.3 推拉式超亮紫外透照台，带有一体式紫外防护板，方便切胶操作。 2.4 透照台可任意更换，可拆出单独使用。 2.5 具有超亮紫外透射技术，背景清晰，无任何杂光干扰。 2.6 侧壁白光及透射白光，用于照明以及考马斯亮兰或银染的蛋白胶、胶片或膜。 ★2.7根据实验需要后期可升级侧壁7通道插拔式脉冲LED激发光装置，涵盖深蓝、蓝光、绿光、红光、远红光，双通道近红外等波段，满足多种激发光源的需求，可用于多色荧光及小动物活体成像。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 2.8 全自动控制滤光片轮，≥7位。 2.9 五层样品位置，四层用于化学发光，避免样品的交叉污染。 2.10 带有样品位置感应器，系统自动感应样品位置，无需反复对焦。 ★2.11 预留小动物麻醉接口，可接入气体麻醉。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 3、图像获取及分析软件 3.1 标配图像采集及分析软件，具有一键获取成像技术。 3.2 自动，手动，连拍三种曝光模式，最多可连拍≥99张图片。 3.3 连拍模式中，具有递增，积累，重复和任意编程等模式。 3.4 可设定个人拍照参数，并保存为方法，方便调用； 3.5 具有自动生成Marker图像功能，自动合并信号图像。 ■3.6 可拍摄彩色Marker图像，非添加伪彩。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 3.7 具有3D扫描功能，直接获取3D图像，便于了解图像的背景，信号强度等信息。 3.8 GLP功能，记录图像的拍照时间，拍照参数等信息。 3.9 图片编辑功能，可对图像进行裁剪，添加文本，旋转角度。 3.10 背景去除功能，可去除背景或去除噪点。 3.11 平场校正功能。 3.12 具有分子量测定功能，自动计算所有条带分子量。3.13 具有迁移率分析功能。 3.14 具有定量分析功能，获得条带面积、灰度值以及相对信号强度等。 3.15 具有图像管理技术(Image Master technology)，可使操作者直观了解图像的亮度、动态范围和像素饱和度，自动判断图片的质量，进而实现对每幅图像进行控制，有利于后续的产品定量的精确度。 4、配置荧光标记实验专用成像单元一套，双屏互联，9位全自动背照式滤光片轮，内置信号迁移系统保证分辨均匀性。 5、配置核酸、蛋白定量模块单元一套，波长范围190－850nm，可进行连续波长全光谱分析。 三、配置要求： 1、成像系统主机1台。 2、紫外透照台1台。 3、紫外白光屏1台。 4、荧光标记成像单元1台。 5、超微量微孔板分光光度计模块单元1套。 | 1 | 套 |
| 第二包 活细胞工作站等设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | ▲研究级倒置荧光显微镜（进口） | 主要技术指标 一、研究级倒置荧光主机 1、光学系统：无限远光学系统。 2、观察方法：能够实现明场、荧光、相差多种观察方式。 3、端口：4个输出端口，手动端口切换，分光比例为目镜100%，左端100%，右端100%，选装目镜20%/左端80%。最多可升级为6个输出端口，可同时连接多个外接设备。 ■4、多层光路系统：必须为双层光路设计，可实现双层光路同时成像。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 5、中间变倍：机身集成中间变倍模块，手动切换1X/1.5X。 ★6、视场数：端口成像FOV≥25mm。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 7、透射照明立柱：高亮度LED透射照明立柱，内置复眼透镜,为整个视野提供均一明亮的照明；集成手动光闸,视场光阑,后倾角度≥25度。 8、聚焦系统：手动调焦、同轴粗微调焦旋钮，调焦行程≥10mm。 9、目镜与目镜筒：双目独立屈光度可调，10X目镜，视场数≥22mm。 10、载物台：精确定位功能手动载物台，行程±X57mm x ±Y36.5mm、长/中/短调节手柄可选。可适用调节销调节行程范围。 11、聚光器：7工位手动系统聚光镜转盘，聚光镜调节行程≥66mm，长工作距离聚光镜，N.A≥0.52，WD≥30mm。 12、物镜转换器：编码型六孔位物镜转换器。切换物镜时软件自动切换对应标尺。 13、落射荧光单元： 13.1 荧光激发块转盘：编码型荧光激发块转盘，标准配置≥6个位置旋转盒、切换滤光块时软件可自动切换对应滤光块信息；配备有“消杂光漏斗”模块。 13.2 荧光光源：长寿命LED光源，寿命≥20000小时。配备四个LED（385nm、475nm、550nm、621nm）,独立控制器可开关光源和无极调节光源亮度。光源直接耦合进荧光光路，无需对中。软件控制各个波长的输出，可实现所有波长同步调强度或者单个波长分别调节亮度。可即开即关；无需光闸可实现高速实验。 ■13.3 支持大视野成像的落射荧光照明器配有石英材质的复眼照明透镜，可提供包括紫外在内的广谱的高透过率。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 13.4 本次配置三个带通荧光激发块：紫外/蓝色/绿色激发块各1块。配备有“噪声消除”功能，能消除荧光成像中的杂散光。 ■14、物镜：共5颗： 14.1 平场半复消色差相差物镜 4X N.A.≥0.13，W.D.≥16.4mm。 14.2 平场半复消色差相差物镜10X N.A.≥0.30，W.D.≥15.2mm。 14.3 超长工作距离平场半复消色差相差物镜20X N.A.≥0.45，W.D.≥8.2-6.9mm。 14.4 超长工作距离平场半复消色差相差物镜40X N.A.≥0.6，W.D.≥3.6-2.8mm。 14.5 平场复消色差物镜60X N.A.≥1.42，W.D.≥0.15mm。 （针对第14条，投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 二、专用相机一：高分辨率科研级单色sCMOS 成像系统 1、芯片规格：单色sCMOS芯片，尺寸：13.3x13.3mm，对角线18.8mm。 2、物理像素：420万像素，最大分辨率：2048×2048。 3、响应速度：最大帧数40FPS（分辨率2048×2048）。 4、量子效率：最大80%。 5、A/D转换：16bit。 6、满井电子：≥45000e-。 7、读出噪声：≤2.1e-。 8、动态范围：21400:1。 9、快门类型：滚动快门。 10、接口类型：USB3.2GEN1.2数据接口，通过USB供电。 三、专用相机二：超高分辨率彩色CMOS成像系统 ■1、图像传感器规格：彩色CMOS图像传感器，尺寸：≥35.8x23.8mm。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） ■2、物理像素：2390万像素。（非像素位移技术获得）、单次拍摄最大分辨率：6000×3984。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） ■3、响应速度：9fps(最大分辨率6000×3984下)。66fps(分辨率1920×1080下)。可使用ROI模式，以更高的速度下拍摄任何特定位置。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 4、曝光时间：100微秒-120秒。 5、数据处理终端接口：USB3.2GEN1.2。可方便数据传输。 ■6、可同时实现彩色拍摄和单色拍摄，彩色模式拍摄400-680nm彩色图像。单色模式可拍摄400-850nm的图像。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 四、配套控制分析软件及数据处理终端 1、原装正版中文软件：主要功能：多窗口显示，摄像头控制、单幅图像拍摄/动态图像拍摄；时间序列图像获取；多点图像拍摄；AVI动态流拍摄；物镜定标；直方图显示；手动测量；多维图像拍摄。 2、数据处理终端一套：配置不低于：8核心CPU/16G内存/256G 固态硬盘/1T机械硬盘/2G显存独立显卡/24寸高清液晶显示器1920×1080。 五、活细胞专用高分辨物镜头组： ■1、配置40X（水镜）、60X（水镜）、100X（高分辨油镜）可自由更换，并支持活细胞工作站配套，具体要求如下： 1.1 平场复消色差水镜40X N.A.≥1.15，W.D.≥0.61-0.59mm。 1.2 平场复消色差水镜60X N.A.≥1.27，W.D.≥0.18-0.16mm。 1.3 平场复消色差物镜100X N.A.≥1.45，W.D.≥0.13mm。 （投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 六、基本配置： 1、显微镜主机 1套。 2、透射明场照明系统 1套。 3、相差附件 1套。 4、物镜（空气镜） 1套。 5、荧光附件 1套。 6、单色摄像头 1台。 7、彩色摄像头 1台。 8、控制软件 1套。 9、数据处理终端 1台。 10、40X（Apo水镜） 1只。 11、60X（Apo水镜） 1只。 12、100X（Apo油镜） 1只。 七、其他要求： 1、本套设备为大型精密科研仪器，货到后将严格依据招标参数进行验收。 2、投标产品如为进口，则须提供产品制造厂商（或制造商的国内公司或产品合法代理商公司）出具的针对本项目的授权书扫描件，须体现项目编号和项目名称，如投标产品非进口则无须提供。 | 1 | 套 |
| 2 | 活细胞工作站（进口） | 主要技术指标 一、智能活细胞成像系统主机 1、光学系统：CFI60无限远校正光学系统；齐焦距离≥45mm。 ★2、箱体型一体化结构，智能活细胞培养显微镜，能够实现明场、荧光等多种观察方式。可实现全电动调节，并在同一套软件中控制。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） ■3、视场数：端口成像视野≥25。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 4、透射照明：高功率LED透射照明。 5、调焦单元：电动调焦、同轴粗微调焦旋钮，调焦行程≥10mm。最大驱动速度≤2.5mm/s。 6、载物台：精确定位功能电动载物台，行程±X59.5mm x ±Y39.5mm、配有通用载物台适配器、可放置切片、35mm培养皿。 另配有多孔板适配器一只。最大驱动速度≤25mm/s。 7、物镜转换器：电动六孔位物镜转换器。配备完美对焦系统能够自动修正温度变化和机械振动带来的焦点漂移；此完美对焦系统兼容多种波长，从紫外到红外均可适用。 8、荧光激发块转盘：电动荧光激发块转盘，标准配置≥6个位置旋转盒；带有电动光闸。 9、荧光光源：长寿命LED光源，寿命≥20000小时；配备四个LED（385nm、475nm、550nm、621nm）,独立控制器可开关光源和无极调节光源亮度。光源直接耦合进荧光光路，无需对中。软件控制各个波长的输出，可实现所有波长同步调强度或者单个波长分别调节亮度。可即开即关；无需光闸可实现高速实验。 10、本次配置四个带通荧光滤光块：DAPI/FITC/TRITC/cy5激发块各1块。配备有“噪声消除”功能，能消除荧光成像中的杂散光。 ■11、物镜： 11.1 平场半复消色差物镜4X N.A.≥0.13，W.D.≥16.4mm。 11.2 平场半复消色差物镜10X N.A.≥0.30，W.D.≥15.2 mm。 11.3 长工作距离平场半复消色差相差物镜20X N.A.≥0.7，W.D.≥2.3-1.3mm。 （针对第11条，投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 12、配置有放置在载物台上的细胞培养箱、精确控制温度和湿度，确保细胞能培养1周以上。 ■13、配有物镜自动补水装置，可控制定时定量自动补水。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 二、转盘共聚焦附件： 1、高速共聚焦扫描头： 1.1 转盘共聚焦成像视野FOV≥22m。 ★1.2 转盘共聚焦转速≥15000转/分钟。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） ■1.3 扫描模式，可在共聚焦模式、宽场成像模式间自由切换。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 1.4 高速共聚焦扫描头，最高可达成像速度每秒≥400fps。 1.5 内置高速6孔位发射光滤光片转轮，孔径25mm,满足DAPI、GFP、RFP、CY5切换观察。 2、高灵敏背照式制冷型sCMOS相机 2.1 sCMOS芯片：光电转换效率：≥95%@575 nm。 2.2 有效像素阵列：2048x2048 正方形像素尺寸：6.5μm×6.5μm。 2.3 帧频：≥40帧/秒(FPS) @2048x2048pixels。 2.4 传感器可冷至 -10℃。 ■3、高功率激光光源：激光器及激光耦合系统 3.1 波长：400nm,光束出口功率：≥500mW。 3.2 波长：470nm,光束出口功率：≥500mW。 3.3 波长：555nm,光束出口功率：≥500mW。 3.4 波长：640nm,光束出口功率：≥500mW； 3.5光路耦合，多模光纤激光输出，实现波长选择和能量控制，激光输出模式：单线/多线混合输出功率0-100%连续可调。 （针对第3条，投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 三、高级分析软件及数据处理终端 1、智能化设置功能：根据不同应用需求，软件可以“一键设置”自动切换所有的光路配置。 2、REUSE功能：再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比。 3、多维获取图像功能：包括多通道荧光、Z轴序列扫描、时间序列扫描、区域扫描、旋转扫描、变倍扫描、多点扫描、多通道扫描、大视野拼图扫描等。 4、裁剪功能：灵活地选择任意形状扫描区域。 5、共定位分析功能，可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图。 6、图像分析和操作：用各个参数做荧光共定位和直方图分析，任意线的轨迹测量，长度、角度、表面、强度等的测量。操作：加减乘除、比例、位移、滤波（低通滤波、中值滤波、高通滤波）。 7、三维测量功能：可以对三维图像进行长度、荧光强度等测量。 8、三维重建功能：多种显示模式，包括视频制作、投影显示等； 9、反卷积功能：可以进行2D和3D图像去卷积，提高图像清晰度；。 10、Z轴深度补偿功能：补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 11、扫描条件调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定的原始扫描参数。 12、编程功能：可将复杂扫描程序的预先编程，执行过程中的互动调整。 13、具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析，实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度。 14、具有直方图（Histogram）分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度。 15、图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜。 16、图像浏览软件：可用于任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像。 17、数据处理终端一套：内存：≥64G，512SSD，≥1T硬盘，64bit，≥32英寸高清液晶显示器。 18、光学防震台一套：尺寸：1200×800mm（允许误差±10mm），自动水平，自动充气，面板采用高导磁不锈钢板。 四、基本配置： 1、一体式显微镜主机 1套。 2、透射明场照明系统 1套。 3、物镜 4X 10X 20X 1套。 4、荧光附件 1套。 5、转盘式共聚焦模块 1台。 6、单色相机 1台。 7、控制软件 1套。 8、数据处理终端 1台。 9、显微镜用活细胞培养装置 1台。 10、自动补水装置 1套 五、其他要求： 1、本套设备为精密科研仪器。货到后将严格依据招标参数进行验收。 2、投标产品如为进口，则须提供产品制造厂商（或制造商的国内公司或产品合法代理商公司）出具的针对本项目的授权书扫描件，须体现项目编号和项目名称，如投标产品非进口则无须提供。 | 1 | 套 |
| 3 | 细胞节律培养箱（进口） | 1、样品培养皿大小≥直径35mm。 ★2、测量通道数≥32通道，每通道可以独立启动和停止。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） ■3、测量模式：采用光子记数模式（记数范围：10--20次/秒）。 ★4、配备光电倍增管数量≥4个（每个光电倍增管控制8个培养皿）。（投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 5、测量频率可调：可以随意设置，可从每小时一次到每分钟一次。 6、记数周期：10秒-1小时程序可选。 7、数据处理：原始数据可导出EXCEL，可分析出周期图，活动图，光谱图，基线位移等。数据分析和采集可同步进行，数据可以到clocklab软件中分析。 ■8、软件支持分析参数如下： 8.1 周期图的峰值，频率和权值。 8.2 快速傅立叶变换图、活动曲线图。 8.3 第二峰值，频率和权值。 8.4 每天的活动度。 8.5 相位移动。 8.6 快速傅立叶变换的最大频率值。 8.7 Tau和Alpha值。 8.8 计算出任意数量的动物在每分钟内活动次数的平均值。当使用对单个动物数据的分析特性和曲线图时，可以将平均输出值视为一个动物的数据。 （针对第8条，投标文件中须提供公开发行的技术白皮书或产品彩页原件扫描件或官网截图或功能截图或实物图片） 9、工作温度：37℃。 10、尺寸：长宽高≥35.5×34.3×35.5cm。 11、培养单元配件，包含抓力测试、电子刺痛、冷热控温等。 12、投标产品如为进口，则须提供产品制造厂商（或制造商的国内公司或产品合法代理商公司）出具的针对本项目的授权书扫描件，须体现项目编号和项目名称，如投标产品非进口则无须提供。 | 1 | 套 |

三、安装调试、质保、培训及售后服务要求

1、售后服务要求：

（1）若仪器发生问题，需保证8小时内服务应答，48小时内达到现场解决。

（2）所投产品制造商具有专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

（3）所投产品制造商具有维修中心，若仪器出现故障，应具有维修能力。

2、安装调试及质保：

仪器到达所在地后，在接到用户通知后1周内要执行安装调试，所有设备须是到货日前12个月之内生产的全新产品，所有功能（包括软件功能）和部件均须列明清单，以备到货安装时核对查验。

免费质保期内提供不少于2年免费上门维护维修及技术支持服务（含升级、培训等），免费质保包含中标人提供的设备包括附属配套部件及所有零配件。从验收之日起质保期内，采购人所购的设备各部件发生故障，厂家及中标人应负责上门维修，在接到通知48小时内赶到现场进行免费修理或更换，直至正常运行，更换零配件后应免费延长质保期1年。在无故障的情况下，每年定期上门对机器进行检测，运行调节，内部清洁等，以上费用包含在报价中。

3、培训：

在用户现场对用户为期不少于7天的培训。培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护、注意事项等。采购人根据此内容调整并补充。

四、报价要求

本项目报投标总价，投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的供货内容所包含的一切应有费用，中标价一次性包死，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。