05包采购需求
设备1：紫外光度法臭氧校准仪（1台）

1、总体要求

1.1用途：臭氧分析仪和传递标准的校准。

1.2★测量方法：紫外光度法，双光池检测技术。（提供加盖供应商公章的官方彩页或加盖供应商公章的技术说明书等证明材料）。
2、技术要求
2.1预置量程：0-0.5，1.0，2.0，5.0ppm。

2.2零点噪音：≤0.25ppb。

2.3★最低检测限：≤0.50ppb（提供加盖供应商公章的官方彩页或加盖供应商公章的技术说明书等相关材料）。
2.4响应时间：≤20秒（10秒平均时间）。

2.5精度：≤1.0ppb。

2.6线性：±1%满量程。

2.7采样流量：1-3升/分钟。

2.8臭氧发生器输出：0.025-1.000ppm@3-4LPM。

2.9臭氧发生器响应：1分钟至最终值的98%或5ppb，取大值。

2.10工作温度：0°C-45°C。

2.11输出：RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器，0-20mA或4-20mA隔离电流输出。

2.12输入：16路数字输入。

2.13电源要求：220-240VAC±10%

设备2：声校准器（2台套）

1、总体要求

符合标准GB/T 15173-2010对1级声校准器的技术要求 。

2、技术要求

2.1声压级：114.0dB和94.0dB

2.2声压级准确度：±0.25 dB

2.3频率：1000.0Hz

2.4频率准确度：±1% Hz

2.5总失真：≤2.5 %


2.6温度范围：-10 ℃ ~ +50 ℃

2.7具有气压自动补偿功能

3、配置要求（包括但不限于以下部件）

3.1声校准器主机1台

3.2供货时提供有资质机构出具的计量检定证书。
