采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.进口设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后甲方支付70%合同款（专指进口部分）给外贸代理机构，剩余30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 2.国产设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产部分）的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学，或采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 第1包：签订合同后4个月内完成。 第2包：签订合同后12个月内完成。 第3包：签订合同后并收到采购人通知24个月内完成。 |
| 4 | 免费质保期 | 提供12个月免费质保期，免费质保期自验收合格签字之日起计算。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

第1包：低温太赫兹光路系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得3分 |
| 无标识项 |  | 5条或以上未响应或负偏离做无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲低温太赫兹光路系统 | 一、主要技术参数： - ★1、采用闭循环制冷机，低振动低温平台（投标文件中提供生产厂商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书扫描件证明）。 - ★2、样品安装低温区域：直径≥100 mm（投标文件中提供生产厂商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书扫描件证明）。 - 3、样品区制冷功率：≥220 mW @ 4.2 K。 - ■4、定制样品台温度为：4 K -350 K 。 - ●5、提供低温温控仪1台，测温通道：≥4通道，加热输出通道：≥2通道，加热功率：≥100W&50W。 - 6、样品区安装校准的温度计和低温加热器，来实现闭环控制样品台温度 。 - ■7、真空腔体温度稳定性：≤ 2 mK @ 4.5 K & 20 mK @ 300 K。 - ■8、降温时间（从 300 K 降至 4.2 K）：≤3 小时。 - 9、磁场范围：≥1 T 。 - ■10、气浮型光学平台 1 套，平台尺寸尺寸≥3000 mm ×1500 mm ×900 mm，其中台面厚度≥300mm。 - 11、气浮最大负载：≥3000kg（台面自重750kG - ±10kG）。 - ■12、减振后，样品区振动幅度：≤24 nm pk-pk - 13、预留 ≥24 路测试线路和≥2 路射频接口。 - 14、提供大抽速干泵 1台，抽速：≥180L/min，极限真空：≤0.8Pa。 - ★15、低温太赫兹时域光谱系统，具有反射式和透射式太赫兹时域光谱，可以实现在飞秒激光驱动下激发太赫兹光波，介质为光电导天线或光学晶体（投标文件中提供生产厂商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书扫描件证明）。 - ■16、太赫兹频谱范围为：0.1 - 3 THz 。 - ●17、太赫兹激发光谱系统，支持飞秒激光驱动磁性薄膜材料或半导体材料等产生太赫兹光波。 - 18、太赫兹光路部分湿度低于 10%，温度稳定性≤ 0.5℃。 - 19、THz 光谱控制软件，实现激光、泵浦探测、时间延迟线等同步控制。 - ●20、THz 频谱动态范围：＞60 dB 。 - ●21、信噪比：＞45 dB 。 - 22、频谱分辨率：＜10 GHz 。 23、THz 光斑尺寸：＜3 mm 。 二、主要配置清单： 1、低振动低温平台1台 2、气浮型光学平台 1 套 3、温度控制器 1 套 4、大抽速干泵 1 套 5、太赫兹光谱系统1套 | 1套 | 工业 |  |

第2包：太赫兹产生激光光源

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得3分 |
| 无标识项 |  | 5条或以上未响应或负偏离做无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲太赫兹产生激光光源（进口） | 1、飞秒振荡器： 1.1 振荡器采用全自动免维护操作 ； ★1.2 带宽调谐范围不小于：30nm～120nm（投标文件中提供生产厂商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书扫描件证明）； ★1.3 输出功率：＞400mW（@100nm带宽）（投标文件中提供生产厂商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书扫描件证明）； ■1.4 波长调谐范围不小于：760nm～860nm（@最小带宽）； ■1.5 脉冲宽度：＜20fs（典型值＜15fs）； 1.6 功率稳定性：≤±0.5%； 1.7 重复频率：≥80MHz； ■1.8 集成光泵半导体泵浦源； 1.9 振荡器可独立输出工作。 2、放大器泵浦源： ★2.1 平均输出功率：38W@1kHz（投标文件中提供生产厂商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书扫描件证明）； ★2.2 单脉冲能量：38mJ@1kHz（投标文件中提供生产厂商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书扫描件证明）； 2.3 脉冲宽度: ＜150ns ； 2.4 光束发散角（全角度）：＜8mrad。 3、飞秒再生放大器： ■3.1 飞秒放大器须为一体化设计（即集成飞秒振荡器和放大器泵浦源）； 3.2 脉冲能量：＞7mJ@1kHz； 3.3 脉冲宽度：＜100fs； 3.4 中心波长：800nm； 3.5 功率稳定性：＜0.5% rms (24小时)； 3.6 空间模式：TEM00，M2＜1.25； 3.7 光束指向稳定性：＜10 µrad/rms（24小时） 3.8 对比度：前脉冲对比度 ＞1000:1，后脉冲对比度 ＞100:1； ●3.9 再生腔中的钛宝石棒为平板棒，优化晶体棒的热扩散； ★3.10 再生放大腔内含双普克尔盒以独立优化脉冲的注入和出射（投标文件中提供生产厂商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书扫描件证明）； ●3.11 放大器的展宽级和压缩级集成在完全密封式的免维护模块中并配备光束校准靶； ●3.12 整套放大器系统通过HASS/HALT测试，以充分保证系统可靠性和长期稳定性。 4、一体式飞秒光学参量放大器 ■4.1 波长调谐范围不小于：240nm～2600 nm； ●4.2 一体化设计：全部输出波段不小于240nm～2600nm完全集成在同一光学底板上； 4.3 后续可在参量放大器同一盒子直接升级使波长范围扩展至240nm～20000nm； 4.4 调谐波长通过计算机控制； 4.5 光学参量放大器可接受最大泵浦能量：5mJ@1kHz； 4.6 输出能量：（以下光参量激光器能量指标是在800nm，1kHz，＜110fs，1mJ能量泵浦下的指标，最后输出能量与所用泵浦能量成线性比例关系）； 1160nm～2600nm:＞220µJ@peak（信号光+闲频光）； 580nm～1160nm:＞50µJ@peak 533nm～600nm:＞50µJ@peak 475nm～533nm:＞70µJ@peak 290nm～480nm:＞10µJ@peak 240nm～295nm:＞8µJ@peak ■5、投标文件中需提供生产厂家或国内总代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺书扫描件，非进口产品无需提供（非进口产品无需提供可得标识对应分值）。 6、主要配置清单（包括但不仅限以下部分） 6.1 飞秒振荡器 1个 6.2 放大器泵浦源 1个 6.3 飞秒再生放大器 1个 6.4 一体式飞秒光学参量放大器 | 1套 | 工业 | 进口 |

第3包：低温强磁场多力显微成像系统升级-拉曼光谱测量系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得6分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得3分 |
| 无标识项 |  | 5条或以上未响应或负偏离做无效标处理 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲低温强磁场多力显微成像系统升级-拉曼光谱测量系统（进口） | ★1.低温强磁场原位耦合：可实现一体式耦合，实现低温强磁场下稳定的拉曼成像 2.532nm激发波长： ■（1）532 nm TEM00单频激光器，功率≥30 mW ■（2）532nm激发，拉曼低波数≤10 cm-1 ●（3）内置激光功率计，拉曼原装软件实时显示打到样品表面功率大小，拉曼原装软件软件控制激光功率连续可调，调节精度≥0.1mW 3.光谱仪与检测器系统: ●（1）高灵敏度光谱仪，光谱仪内无任何反射镜损耗信号。光谱仪焦长≥300 毫米；光谱仪同时内置三块光栅，150, 600及1800刻线, 无需手动更换光栅，可实现软件控制全自动切换，单窗口可覆盖（100-3800 cm-1） ■（2）光谱分辨率：≤1.6 cm-1 ●（3）光谱重复性：≤±0. 02 cm-1 检测标准：在日常实验条件下，使用单晶硅，采用532 nm激发，重复100次，观察硅520 cm-1拉曼峰位置的可重复性。 （4）光谱检测器：采用高端低噪音CCD, 峰值量子效率≥90%, TE制冷至-60度 4.共聚焦拉曼/荧光成像： ★（1）真实针孔共聚焦系统：为了获得最佳的共聚焦效果，要求系统采用真正的针孔共聚焦，而非狭缝式的赝共聚焦 ■（2）具有低温磁体集成显微系统，包含白光科勒照明系统，可实现低温磁体环境下样品光学信息的观察 ■（3）快速成像：全光谱成像，单窗口（100-3800 cm-1）大光谱范围快速采集，时间≤10ms，实现分布成像测试 ★（4）在低温磁体中拉曼成像空间分辨率：横向（XY方向）≤500 nm @ 532 nm；纵向（Z方向）≤2 um@532 nm 5.高级数据处理软件： ●（1）包括多变量分析功能，PCA，NMF和团簇分析等功能 （2）可以处理2D和3D数据功能 （3）具有多种高级数学算法 ●6.控制系统：不低于27寸LCD显示下光谱专业软件-包括仪器控制，拉曼/荧光数据采集、计算和处理及曲线拟合, 快速生成拉曼图像及图像计算,化学成分分析等各项功能；数据分析软件可任意安装在多台电脑上。 7.光学平台，尺寸：≥ 800mmx900mm。 8.投标文件中需提供生产厂家或国内总代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺书扫描件，非进口产品无需提供。 | 1套 | 工业 | 进口 |

三、安装调试、培训、质保及售后服务要求

第1包：

1、售后服务要求：

1）若仪器发生问题，及时对问题进行答复，指导。若确认仪器发生故障，工程师48小时内赶到现场维修。

2）供应商为本项目配备不少于3人的专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

2、安装调试及质保：

1）在仪器到货前厂家提供详细的设备安装所需场地和配套水电气等条件需求。仪器到达所在地后，在接到用户通知后2周内要执行安装调试。

2）在用户现场对用户为期3天的培训。培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

第2包：

1、售后服务要求：

1）若仪器发生问题，及时对问题进行答复，指导。若确认仪器发生故障，工程师48小时内赶到现场维修。

2）供应商在国内为本项目配备不少于3人的专业技术服务工程师团队，必要时可提供现场技术支持。

2、安装调试及质保：

1）在仪器到货前厂家提供详细的设备安装所需场地和配套水电气等条件需求。仪器到达所在地后，在接到用户通知后2周内要执行安装调试。

2）在用户现场对用户为期3天的培训。培训内容包括：仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

第3包：

1、安装调试：

（1）协助安装调试前的准备工作，提供相关要求并作相应的指导。

（2）货物到达用户指定交货地点后，厂商在接到用户通知后 2 周内进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少 2 人）进行免费培训。

2、售后服务：

（1）免费质保期一年。厂商应在 4 小时内对用户的维修要求作出响应，3个工作日内到达现场维修。

（2）如遇软件升级问题，在硬件支持的前提下，提供免费升级。

四、报价要求

1、本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），中标后采购人不再另行支付任何费用。

2、本项目按照人民币报价，供应商在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免）。