第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。

6.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院2号楼3层 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后，30个日历天内完成交货、安装、调试等工作 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起整机原厂质保不少于5年。 |
| 5 | 医疗器械注册证（或医疗器械备案材料） | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则作投标无效处理。

## 二、货物需求一览表

| 货物名称 | 数量（单位） | 最高限价 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲全自动清洗机 | 16台 | 9.5万元/台 | 工业 |  |
| 清洗工作站（含追溯系统） | 4台 | 2万元/台 | 工业 |  |
| 干燥台 | 4台 | 2万元/台 | 工业 |  |
| 水处理器 | 1台 | 10万元/台 | 工业 |  |
| 运送车 | 30台 | 0.3万元/台 | 工业 |  |

- 三、技术参数及要求

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ■ | 实质性参数或条款要求 | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| ★ | 重要技术参数 | 评审项 |
|  | 无标识项 | 评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。） |

## ▲全自动清洗机

（一）基本要求：

■1.适用所有品牌、型号软式内窥镜的清洗和消毒使用。产品须满足WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》、GB30689-2026《内镜自动清洗消毒机卫生要求》、GB/T 35267.4-2025《清洗消毒器 第4部分：内镜清洗消毒器》。

（二）技术参数：

1.设备条件：进水纯水：0.2-0.5Mpa。流量：≥20L/min，外尺寸：≥770*宽550*高890/980mm；设备储存箱容量：消毒液储存箱容量≥12L，酶液储存箱容量≥2.5L，酒精储存箱容量≥2.5L；

2.排水装置：须采用泵强制排水的方式；

3.水过滤器:设置≥3级水过滤器，过滤精度分别为1.0 um、0.45 um和0.2 um；

4.酶液、酒精计量装置:采用蠕动计量泵，计量精度≤1%；

5.全程清洗消毒时间：戊二醛:≤23分钟，邻苯二甲醛:≤18分钟，过氧乙酸:≤18分钟；

★6.具备全面的过程监控与安全保护功能，包括但不限于：门状态检测与联锁（开门即停并报警）、各类清洗剂低液位报警、消毒剂浓度自动监测与报警功能、独立排液与排液故障报警、内镜测漏保护（能区分泄漏程度并采取相应措施）、进水压力监测与报警、管道压力实时监测等；

7.消耗水量：每清洗消毒循环水耗量≤40L；

★8.自身消毒功能：具备自身消毒功能，可将包含0.2μm除菌水过滤器在内的所有进水管路、消毒循环管路等进行彻底的自身消毒；提供第三方检测报告中不得检出铜绿假单胞菌、分枝杆菌，最终漂洗水的微生物计数小于10CFU/100mL；

9.加强消毒功能：延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果；

★10.内管腔增压泵压力监测：通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况；

★11.具备自动上酶功能、自动上酒精功能、空气干燥功能、酒精干燥功能；

★12.程序阶段干燥功能：程序流程的每个阶段均可设置吹干时间，用于吹干内循环管道液体残留；

■13.数据打印、储存、追溯功能：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数；打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：内镜的编号、型号、过程、状态、操作人员、病人信息、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间等参数；可储存洗消记录全部历史数据，可根据数据日期和运行次数选择需要打印的历史数据，采集内镜信息、操作人员信息和内镜清洗消毒的过程数据通过网络与用户的计算机系统连接，实现患者信息与内镜清洗消毒信息管理；同时预留有追溯接口，可连接内镜追溯管理系统与医院HIS/PACS等系统对接（费用包含在投标报价中）；

14.采用≥7.0英寸彩色触摸屏，具有一键启动功能，显示屏显示内容：运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时等内容；

15.设备状态颜色识别：通过灯带颜色控制，三种灯带颜色显示设备不同状态；

16.程序功能：具备设备倒计时功能；可预设快速运行程序编号，在设备主界面一键启动预设程序，显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时；

- ★17.具有脚踢电动开关、面板控制开关两种开盖方式，槽盖为透明钢化玻璃材质；整机嵌入式与清洗设备配套安装，带LED顶灯。

- 提供第三方机构出具的所投产品使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告，符合GB/T 38497-2020规范的要求，对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值≥3.0，对铜绿假单胞菌的杀灭对数值≥5.0。

- 清洗工作站（含追溯系统）

（一）基本要求：

■1.提供的内镜洗消设备、追溯系统须为同一品牌；须满足科室胃镜、肠镜及各种附件的清洗消毒使用。消毒槽须要脚踏式开盖，清洗流程按照5槽设计。

（二）技术参数：

1.整体材质要求：整体高度≥1600mm,采用高分子复合材料（ABS+PMMA）整体热合吸塑成型。复合板材不得含有对人体有害的甲醛、金属特定元素、邻苯二甲酸脂（盐）、多环芳氢等有害物质；复合板材板材按照《抑菌和抗菌效果评价方法》WS/T650-2019检测要求，大肠杆菌8099，抗菌活性值R≥5.0，金黄色葡萄糖球菌ATCC-6538， 抗菌活性值R≥3.0；

2.柜体支架要求：材质为SUS304不锈钢材质，厚度≥1.5mm；

★3.水/气“一次性”全自动灌注器：一键式操作，注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，系统采用“一次性”注水，灌流压力0.2～0.3MPa。酶液/消毒液全自动循环灌注器：一键式操作，注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，系统采用循环注液，灌流压力0.2～0.4MPa。 灌流装置具有过滤功能，过滤网孔径不大于 106μm（≥150 目）；

4.内嵌式超声波清洗槽：超声波采用内嵌式设计，材质为SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，超声波电源及换能头为隐藏式设计；

5.快速接头：配置整套对接头，插头部分采用高分子塑料，快速插头底座设计位置位于洗消槽后方；

6.终末漂洗水质要求：终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2023《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求；

★7.消毒型水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的无菌水，杀菌型水处理器滤芯材质为溴代聚苯乙烯海因，材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求；

8.管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留；

9.供排水系统：采用SUS304不锈钢材质，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制；

★10.排污型水质处理器：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯；

- 11.水源双控控制：供水系统有自动、手动两种方式，自动控制配置电磁开关及控制开关；

- 12.内镜测漏器要求：内镜专用气泵，多种测漏压力可选，满足不同类型、品牌内镜测漏压力要求，测漏完成后自动排气，隐藏式后置设计，一键启动。测漏压力指示装置分辨力至少为0.1Kpa，准确度不低于±2Kpa；

13.自动供酶系统：清洗槽要有自动上酶装置，清洗液自动配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以与不同厂家的清洗酶配套使用，加入剂量与设定值的误差应在±5%范围以内；

- 14.高压水枪/高压气枪：材质为SUS304不锈钢，适合不同类型的内镜管道，耐受压力0-0.8MPa；

- 15.初洗槽须配置自动加热系统，具备对清洗用水的加热功能，使水温在合理范围内可根据需要调节，调节范围30℃～45℃ 。

- ■16.追溯系统：具备并实现对内镜所经历全过程的跟踪记录，包括但不限于清洗、酶洗、消毒、终末漂洗、全自动洗消、内镜储存使用登记整个过程的追溯。

■17.配置清单（投标人承诺配备以下附件，投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 1.内镜清洗工作站配备各规格型号的附件盒20个，附件挂架3个。

2.内镜转运机器人4台（内镜发放机器人2台，内镜回收机器人2台）。

## 干燥台

1.材质要求：采用高分子复合材料（ABS+PMMA）整体热合吸塑成型。复合板材不得含有对人体有害的甲醛、金属特定元素、邻苯二甲酸脂（盐）、多环芳氢等有害物质；复合板材板材按照《抑菌和抗菌效果评价方法》WS/T650-2019检测要求，大肠杆菌8099，抗菌活性值R≥5.0，金黄色葡萄糖球菌ATCC-6538， 抗菌活性值R≥3.0；

2.柜体支架要求：材质为SUS304不锈钢材质，厚度≥1.5mm；

- ■3.供气系统：集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身，流量和压力满足本项目16台清洗机及4套工作站的工作需求，具备三级过滤系统：一级过滤精度≤5μm，二级过滤精度≤0.1μm，三级过滤精度≤0.01μm，过滤后的气体固体颗粒（0.10<d＜0.50um）数量≤1000颗/m³、总含油量≤0.1mg/m³、空气湿度≤-30℃、含水量≤1mg/Nm³、细菌总数≤10CFU/m³、过滤效率≥95%；；

4.干燥台功能：须有自动上酒精装置，干燥台面承重≥100KG

5.高压气枪：材质为SUS304不锈钢，适合不同类型的内镜管道，耐受压力0-0.8MPa。

## 水处理器

■1.产水量：≥4000L/h，水质标准：符合内镜中心洗消用水标准、消毒供应中心WS310.1-2016用水标准，纯水电导率≤15μs/cm (25℃)，细菌总数≤10 CFU/100mL，不得检出大肠杆菌、铜绿假单胞菌、分枝杆菌；

★2.系统采用“集成控制器+触摸屏”全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、自动紫外线消毒、自动臭氧消毒、原水缺水/水箱满水自动停机等）；

3.采用“预处理+双级反渗透+纯水恒压供水 ”工艺；

4.运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量 ”联锁控制自动运行；

5.整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行。

6.主机系统管件：采用纯水专用 UPVC 管道，主机设备采用304不锈钢一体化机架。

7.预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生；

8.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能；

9.液位控制器：通过水箱的液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停；

★10.纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱是采用3mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光0.6PR；水箱顶部装有0.22μm呼吸器，可以滤除气体中0.22μm 以上的微粒和细菌，避免纯水与空气直接接触造成菌落总数超标；水箱顶部装有360度清洗喷淋球，喷淋球可随时使用纯水回水清洗储罐并保证罐体湿润，水箱内部安装浸没式紫外线消毒器，避免细菌及微生物的滋生；

11.纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于内镜洗消机的最低工作流量及压力要求；供水系统设有过流式紫外线消毒器；末端设有细菌过滤器，内置0.22μm折叠滤芯；能设定周一至周日每天的定时脉冲循环和臭氧消毒时间；

12.产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，电导仪连续监测实时在线显示产水的水质；

■13.根据现场定制水箱，满足科室使用要求；（提供承诺函，未提供承诺函的作投标文件无效处理，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

## 运送车

- 材质：主体采用 SUS304 不锈钢材质；管壁厚≥25*1.0mm；

2.内镜运转车转运托盘材料由高分子复合材料（PMMA-ABS）独立开模制作，一次成型，可单独拿下，并配透明防污盖。

- 3.双层设计，在使用过程中可将清洁或污染的内镜分层放置；

- 4.车轮：静音万向刹车轮，防缠绕功能；

- 5.车身两侧具有防污盖挂取架。

- 其他要求

- 1.清洗机要求设备操作控制板、显示屏安装在在主机的上方，操控系统有倾斜角度，具体设计安装方案经使用科室负责人书面签字后确认。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 2.中标供应商须负责设备供应、安装调试及配套机房装修、改造（包括全部安装施工内容（包括但不限于防水、防噪等），投标人自行勘探）。投标人应充分考虑现有机房装修情况及后续配套施工改造风险，相关费用须全部包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。中标供应商进场前，须根据现场条件深化设计并提交详细施工方案，经使用科室负责人书面签字确认后方可组织施工。施工及安装调试完成后，须确保所有设备功能完备、运行正常，完全满足科室日常使用要求。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 3.提供水处理器机房平面布局图，经使用科室负责人书面签字后确认。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 4.整机原厂保修期 5 年（包含所有零部件及全部滤芯类耗材，包括但不限于各级过滤器滤芯、活性炭、软化树脂、反渗透膜、精密过滤芯等），保修期自设备安装完毕，双方签署本次采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，提供周期维护保养（PM）≥4 次，保证全年开机率(按 365 天/年计算）≥95%，如达不到此标准，需按 1:3(停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期；保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师1小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日） 均能派出维修工程师到达现场维修。投标人在投标文件中承诺中标后提供由制造商针对设备整机加盖制造商公章的售后服务承诺书，承诺书涵盖以上内容。如未能提供，则采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 5.与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由中标人负责），包含在总价内。（投标人提供承诺函，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

- 6.投标人须承诺具备并提供第三章采购需求三、技术参数及要求-《清洗工作站（含追溯系统）》中16.配置清单内的全部内容。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

7.中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”）

注：上述四、其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作投标无效处理，承诺函格式详见第六章投标文件格式“十三、其他要求承诺函”