第三章  采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
    2.投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3.如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

4.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

5.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，招标文件采购需求中要求了提供具体证明材料类型的须按照要求提供，未明确要求提供具体证明材料类型的，投标人须在投标文件中自行提供相关证明材料（包括不限于产品彩页或操作界面截图或产品技术白皮书或产品检测报告等，但提供的证明材料须经评标委员会评审并认可）。

6.本章中未做标注的技术参数（无标识项），为采购产品的一般技术参数，如招标文件采购需求中要求提供相应的证明材料的须按要求提供，否则视为负偏离，未明确要求的投标人须在技术参数响应表中内如实响应。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院ICU（1号楼3楼） |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后接采购人通知30个日历天内完成供货、安装、调试等工作 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起五年 |
| 5 | 医疗器械注册证（或医疗器械备案材料） | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则作无效标处理。

## 二、货物需求一览表

| 货物名称 | 数量（单位） | 最高限价（万元/套） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲集成输注系统 | 25套 | 5万元/套 | 工业 |  |

- 三、技术参数及要求

| 标识符号 | 标识含义 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 重要技术参数 | 评审项 |
|  | 无标识项 | 评审项（针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。） |

（1）输液信息采集系统（每套输注系统包括5台注射泵和1台输液泵）

- 输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证

- ★输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道

- 输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

- ★可接入HIS或者重症监护系统

- 通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改。每台中央站可支持≥25床输液信息采集系统的远程控制

- ★可与监护仪互联，在监护仪（非输注泵或中央站）屏幕上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物速度同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果

（2）注射泵（5台）

- ★注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证

- 模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

- ★注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

- 注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

- ★主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

- 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- ★可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

- 可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛

- ★≥7英寸触摸彩色显示屏

- 主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备

- 支持药物库，可储存≥5000种药物信息

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥20种颜色

- 阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具有历史记录功能，可存储≥3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时

- 防异物及进液等级≥IP33

- 整机重量≤2kg

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用

（3）输液泵（1台）

- ★输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证

- 模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

- ★具备输血功能和输肠内营养液功能

- 输液精度≤±5%

- 输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- 快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- 可自动统计≥4种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等

- 输液泵具有电动门，支持自动开关泵门

- 输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作

- 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

- ≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式等；具备联机功能

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注

- ★≥7英寸触摸彩色显示屏

- 主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备

- 支持药物库，可储存≥5000种药物信息

- ★具备药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥20种颜色

- 阻塞压力报警档位≥15档，最低档位可设置50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具备上下两个压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

- ★具备上下两个空气传感器，可检测管路上下两端的气泡大小

- 具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

- ★无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

- 具有历史记录功能，可存储≥3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h

- 防异物及进液等级≥IP33

- 整机重量≤2kg

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用

- 四、其他要求

1、投标人提供设备整机原厂全保（含所有配件）5年，全保期内涉及的上门费、检测费、差旅费及更换部件费等包含在本次报价中。保修期内保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，24小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

2、对采购人的技术操作人员、设备科管理人员进行正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具1套。（费用包含在投标总价中）（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

3、如需与医院在用信息系统实现互联互通（如产生第三方对接开发费用，由投标人负责）， 包含在总价内，由投标人提供承诺函。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

4、中标后，按照投标人所投技术参数验收，如有虚假应标，无偿退货，采购人有权解除合同，并上报监管部门，且中标人须承担由此产生的一切责任。（投标人提供承诺，格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函）

注：上述其他要求条款必须全部满足并按要求承诺，否则作无效标处理，承诺函格式详见第六章投标文件格式“十二、其他要求承诺函”。