# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准、参数及参考品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性且为本次采购的最低要求。投标人在投标中可以采用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代应满足、等同或优于本技术规格的要求，否则评委在评审时有权作出不利于投标人的判定。

3.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.进口设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后甲方支付70%合同款（专指进口部分）给外贸代理机构，剩余30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。 2.国产设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产部分）的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式： ☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学龙河校区，具体由采购人根据实际需要确定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 第1包：合同生效后12个月完成供货安装及调试； 第2包：合同生效后8个月完成供货安装及调试； 第3包：合同生效后5个月完成供货安装及调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年。采购需求表另有规定的，以采购需求表为准。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业。 |

二、货物需求

第1包：原子分辨拉曼光谱及发射光谱表征的低温扫描隧道显微镜测试系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得5.5分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得3分 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项和“●”项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲扫描隧道显微镜（STM）（进口） | ● 1.真空系统：每台设备的真空系统须为三腔室互联结构，包括快速进样腔、制备腔、观察腔，材料为不锈钢304。各腔室间通过尺寸为ICF114的闸板阀实现真空隔离，共2个闸板阀，快速进样腔和分子泵之间需配备气动闸板阀。系统配备≥3个离子真空规（测量范围：2×10-11torr -1×10-3torr）。 ● 2.快速进样腔：烘烤后真空度达到1×10-8 torr，需配备一个尺寸为ICF114的快进门，一个微漏气阀，一根磁力杆，一个样品安放台，安放台能够至少放置4个样品架和4个针尖架。 ★ 3.制备腔：烘烤后真空度达到2×10-10 torr，需配备一个样品操纵台（样品操纵台上能够至少安放4个样品架和4个针尖架，具备水平XY方向移动，上下移动，和水平360度转动功能；操纵台可低温预冷，使用液氮时样品台温度小于100K，使用液氦时样品台温度小于30K）。需配备一个电子束针尖加热台（加热温度≥600摄氏度）。需配备一个可90度翻转的直流/电子束双功能样品加热台，用于LEED测量和样品生长操作（直流样品加热功能需保证加热温度≥1300摄氏度，电子束轰击加热功能需保证加热温度≥1500摄氏度）。需配备一根磁力传样杆。每台系统需提供1套配备微漏阀和氩气钢瓶的氩离子溅射装置，控制器输出高压≥5KV。 ★ 4.观察腔，烘烤后并用液氦制冷后真空度达到2×10-10 torr,配有一个室温安放台，安放台能够安放至少2个样品架和2个针尖架。一根竖直转样杆用于将样品架和针尖架从安放台传送至SPM扫描头部分。腔体中配备一个12L液氦杜瓦罐和一个液氦制冷台用于扫描头降温，包含三层热辐射防护屏罩用于扫描头保温。液氦持续时间长于40小时，杜瓦内部提供液位高度计，用于测量杜瓦内液氦量。制冷台和样品台需安装温度传感器，制冷台配有加热电阻，通过温度控制器PID温度调节设定，可进行6K-40K变温测试。每台系统需提供至少2套金属蒸发源：最高温度≥1600℃，配备石英晶振膜厚仪，测量分辨率≤0.5nm/s；提供至少2套有机蒸发源：最高温度≥800℃； ■ 5.真空获取与维持：每台系统需配备至少2台抽速大于200L/min的机械干泵，至少2台抽速大于280L/s的分子泵，至少1台抽速大于150L/s的含钛升华组件的离子泵，至少1台抽速大于300L/s的含钛升华组件的离子泵。 ★ ６.扫描系统：扫描头减震系统包括一组螺旋弹簧和一套磁阻尼减震器。扫描头由样品XY粗动位移台（行程≥2mm，最小步长≤50nm），Z粗动位移台和微动扫描管等组成。扫描方式需为样品扫描，针尖固定方式，方便向针尖入射激光。在6K工作温度下，扫描器精度需满足：垂直方向（Z）分辨率≤0.01 Å；平面内（XY）分辨率≤0.1 Å；最大扫描范围≥2μm×2μm；XY方向热漂移速率≤1 nm/小时，最小遂穿电流小于2pA。样品台需提供额外至少4个备用电极，方便做输运测量。系统须支持以下两种核心成像模式的原子分辨成像，并可通过软件无缝切换：扫描隧道显微镜（STM）模式与非接触式原子力显微镜（nc-AFM）模式。其中AFM使用Qplus传感器针尖，针尖出配有STM专用电极，用于STM和nc-AFM切换测试，配备AFM专用音叉激励控制模块。 ■ 7.扫描控制与数据采集：最新版 STM控制器和操作控制软件及电脑；控制器内包含数据采集系统、高压输出、步进电机控制器等必要模块；配备锁相功能信号放大器用于谱学测量；配备可变增益低噪声电流放大器包含109倍率及完整的接口和线缆。 ★ 8.光学对准系统：测量腔内包含两个三维压电驱动透镜台（行程：XYZ=3 mm ×3 mm×3 mm），用于驱动两个非球面透镜，透镜光轴与探针针尖的夹角为55°至65°之间，光学数值孔径（NA）≥0.35。 ■ 9.低温恒温器：杜瓦容量≥12L；最低样品温度 ≤4.5K；单次灌注液氦后，系统在6 K温度的持续稳定工作时间≥40小时；通过主动控温装置，可实现在液氦条件下的3.0 K-40 K范围内，精度≤0.5 K的温度控制，以及在液氮条件下的80 K-293 K范围内，精度≤0.5K的温度控制。 ■ 10.减振台：四个空气阻尼腿支撑，304 不锈钢结构，隔绝地面震动耦合，承重＞1000kg。 ■ 11.制备腔生长组件： 2套金属蒸发源：最高温度≥1800℃，配备石英晶振膜厚仪，测量分辨率≤0.5nm/s； 2套有机蒸发源：最高温度≥800℃。 | 2套 | 工业 |  |
| 2 | 拉曼光谱成像系统（进口） | ■ 1.需包含激光导入，拉曼信号光收集导出的光路；分光单色仪，配置光栅、CCD相机，光谱分辨率小于5 cm-1@550nm； ■ 2.532 nm激光器，激光器强度≥25 mW；控制软件与电脑。 ■ 3.Raman单元可以直接连接在观察室视窗上，用于针尖增强Raman实验。设备能够实现碳纳米管单点拉曼光谱测量，针尖拉曼成像X-Y面内分辨率≤0.2 nm。 | 1套 | 工业 |  |

第2包：聚焦离子束/扫描电镜双束扫描加工测试及光谱成像系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得4分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，3条以上（不含3条）不响应或负偏离，将导致投标无效 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于无标识项的要求：如某项参数同时存在一级标题和二级标题时，则以二级标题为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在二级标题和三级标题时，则以三级标题为最小单位计算条目数量（即为一项），以此类推。 3、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲双束电镜（进口） | - 技术要求 1.1工作条件：电压：230V （-6%, +10%）；2频率：50Hz （+/-1%）；3环境温度：20℃ （+/- 3℃）；4相对湿度： ＜ 80% RH 1.2技术规格： 1.2.1离子束和电子束系统规格 ■1.2.1.1 离子束分辨率：≤2.5 nm @ 30 kV 1.2.1.2离子束流强度：最小束流≤1pA；最大束流≥100 nA 1.2.1.3具有离子束飞行时间校正功能，保证高速刻蚀的精度 1.2.1.4 加速电压范围：最小电压≤500V；最大电压≥30kV ■1.2.1.5 电子束分辨率：≤0.6 nm @ 15 kV; ≤0.9 nm @1k V（减速模式） 1.2.1.6着陆能量：最小能量≤20 eV；最大能量≥ 30 keV ★1.2.1.7 电子束束流强度：最小束流≤1pA；最大束流≥100 nA 1.2.2样品室 1.2.2.1大样品仓，仓门内径：≥375 mm 1.2.2.2附件/探测器接口数量：≥20个 1.2.2.3配备集成的等离子清洗系统，用于去除样品表面及样品室的污染 1.2.3样品台及样品座 1.2.3.1五轴样品台XYZRT；X、Y方向移动范围≥110mm，Z轴移动范围≥65mm ■1.2.3.2 样品台倾斜范围：最低≤-15°；最高≥+90°，连续旋转尺寸n×360° 1.2.3.3 样品台最大承重≥5kg 1.2.4辅助气体注入系统： 1.2.4.1可在离子束或电子束诱导下进行气体的沉积 1.2.4.2启动注入针应在较短时间之内到达最优化工作位置 1.2.4.3 配备以下3种可用沉积气体：W、Pt 和C沉积气体； 1.2.4.4 三种沉积气体分别配备独立的气体注入器，可分别独立操作与更换 1.2.5真空系统 1.2.5.1配备完全无油真空系统：配置无油干泵、涡轮分子泵和离子泵 1.2.5.2样品室真空度：≤ 2.6×10-6 mbar 1.2.6 探测器 1.2.6.1极靴内探测器≥1个 1.2.6.2样品室内二次电子探测器 ■1.2.6.3样品室内8分割背散射探测器 1.2.6.4 配置二次离子探测器 1.2.6.5样品仓红外CCD相机 1.2.6.6 样品仓彩色光学导航相机 1.2.7冷却水系统：要求有空压机和冷却循环水系统，分别用于冷却镜筒及其它部件 1.2.8系统控制 1.2.8.1基于操作系统图形用户界面，键盘，鼠标，及多功能操作面板 1.2.8.2图像显示：2台≥24英寸 LCD显示器，分辨率≥1920× 1200 1.2.8.3文件存储格式：TIFF，BMP或JPEG格式，单幅或4幅显示, 最大单次扫描存储图片像素（不拼接）≥65k × 65k 1.2.9应用功能 ●1.2.9.1 具有原厂主机软件集成原位样品自动提出系统，用于制备好透射电镜样品后提出：漂移≤50nm/min；马达驱动360度无限制旋转。可在双束电镜操作界面直接控制。 1.2.9.2配备自动获取图像并自动拼接超大尺寸图片功能，可以实现无人值守过夜操作 ■1.2.9.3 配备自动TEM样品制备功能：可实现全自动控制TEM样品制备过程，包括自动控制机械手的伸缩、样品与针尖的焊接、样品减薄、低电压清洗样品非晶区、以及样品的提出及转移焊接至支架的整个制备过程。（提供软件功能截图文件） 1.2.9.4 具备自动合轴功能：电子束和离子束均具备全自动化合轴功能。 ■1.2.9.5 具备自动摇摆切割功能，可以减轻窗帘效应（提供软件功能截图文件） 1.2.10 配置电子束光刻 EBL功能，包括图形发生器与束闸硬件 1.2.11 配置马达伸缩能谱仪，能谱窗口面积≥60mm2 二．配置清单： 1. 离子束和电子束电镜系统主机 一套 2.4轴马达驱动纳米机械手 一套 3. W 和C 沉积系统 一套 4.等离子清洗系统 一套 5.独立可伸缩背散射探测器 一套 5.二次离子探测器 一套 6.自动透射制样软件 一套 7.图形加工软件 一套 8.导航相机 一套 9.电子束曝光系统 一套 10，能谱仪 一套 | 1套 | 工业 |  |
| 2 | 光子计数器（进口） | 1.探测通道数：至少8个独立输入通道和一个共用同步通道，各通道间无串扰 2.时间分辨率：≦5ps ●3.最短死时间：≦650ps 4.可调延时范围：± 100 ns, 5 ps分辨率 5.DNL：＜ 1 % rms 6.最大同步速率：1.2GHz；（周期性脉冲序列） 7.时间窗口范围（柱状图模式）：327 ns ~2.74 s 8.最大时间通道数量：65535 9.峰值计数率：1.5GHz@脉冲持续时间1.3us 10.总饱和计数率：TTTR模式每秒计数达80MHz，Histogrammer模式每秒计数达166MHz 11.工作模式：柱状图模式、T2模式、T3模式 12.多设备同步方式：参考输入、参考输出、 PPS输入 和白兔接口 13.软件：采集软件、动态链接库文件包、snAPI软件封装器 14.通讯接口类型： USB3.0 | 2台 | 工业 |  |
| 3 | 三波长皮秒激光器（进口） | 1.工作波长：405nm±10nm，515nm±10nm和640nm±10nm ■2.工作模式：皮秒脉冲、连续和快速连续开关 3.最大平均功率：≥10mW 4.最大连续功率：≥50mW 6.最窄脉冲宽度：≤170ps 7.重复频率范围：1kHz到200MHz步进可调 8.外触发重复频率范围：单脉冲到200MHz 9.支持同步触发输出和门控 10.控制接口类型：USB2.0 11.设备类型： 独立台式 | 1台 | 工业 |  |
| 4 | 倒置荧光显微镜（进口） | 一、研究级倒置显微镜 ★1.显微镜镜体，双层光路，第一层接编码型8孔荧光激发块转盘，第二层可提供中间变倍体、右光口、荧光激发块转盘等部件，提供更开放的试验平台，今后可根据实验需要进行其他的本地化升级。 ★2.编码型物镜转换器：≥6孔物镜转盘。 聚焦机构：聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位：1μm），行程≤10mm，粗调旋钮扭矩可调，有聚焦上限调节。 4.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离：≤45mm。 5.透射光照明：≥100W卤素灯透射光照明装置，视场可变光阑可调。 6.观察镜筒：正像、可倾斜式观察筒，观察角度35-85°，眼点高度调节范围0－65mm可调，瞳距50-76mm, 视场数≥22。 7.精确定位功能手动载物台，具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：≥240mm（D） × 444.5mm（W）；移动范围Y≥75mm，X≥114mm。 8.聚光镜：5孔聚光镜；NA≥0.55；WD≥27mm。 ●9.物镜，必须符合下列参数 4X（N.A.≥0.13，W.D.≥16.5） 10X（N.A.≥0.3，W.D.≥9.5） 20X（N.A.≥0.5，W.D.≥2.0 spring） 40X（N.A.≥0.75，W.D.≥0.50 spring） 100X（N.A.≥1.30，W.D.≥0.2 spring，油镜） 10.目镜：高眼点目镜，10×，视场直径≥22。 11.反射荧光系统 ■11.1.编码型激发块转盘：≥8孔位激发块转盘，无需拆卸即可更换激发块，内置光闸，防水设计。 11.2.荧光照明器：直型荧光照明支柱。 二、高分辨率彩色数字显微相机 1.最大像素：≥620万 ■2.芯片类型：采用光收集效率更高的背照式彩色芯片； 3.芯片大小：≥1/1.8英寸 4.像素大小：≥2.4微米×2.4微米 5.像素融合：支持2×2 6.曝光时间：13us - 15s ●7.预览帧速：≥60fps@1920×1080pixels；≥45fps@3080×2070pixels 8.数据传输：USB3.1 9.色彩空间：支持专用的ICC配置文件，色彩还原更好 10.相机接口：标准C接口 11.大视野采集：选配相应部件，可一次采集FN25的目镜观察视野 12.软件 图像获取：单幅图像采集/动态图像采集；时间序列图像获取； 视图：放多通道图像叠加；多图像并排比较；动态图像；多维图像并列显示； 图像处理：几何/滤镜/合并；自动标尺添加； 图像分析：感兴趣区域和直线测量；自动识别荧光激发块，自动识别物镜放大倍数用于图像分析软件的手动处理模块。 | 1台 | 工业 |  |
| 5 | 多通道正置显微镜（进口） | 一、研究级正置显微镜 1.总体要求：研究级正置显微镜，双层光路设计。 2.显微镜具备多通道激光引入，激光信号输出功能。 3.光学系统：万能无限远光学系统。 4.观察方式：明场观察方式，暗场观察方式，偏光观察方式，微分干涉观察方式。 5.观察倍数： 50X-1000X。 6.物镜要求：长工作距离半复消色差物镜物镜。 ★7.通道数：≥ 6个，可叠加6层光路转换器，每个转换器可以链接激光或者CCD，通道转换激发块12个。 8.目镜：10X目镜，视场平坦，市场数22。 9. 物镜转换方式：5孔手动物镜转盘。 10. 照明装置：LED长寿命光源，多光普卤素，光源有效寿命30000小时以上。 11.载物台板：手动螺旋机械载物台含载物台板。 12.左右双摄像机接口，双摄像头同时拍照。 13.物镜齐焦距离≤45mm。 14.物镜参数，10X,20X,50X100X明暗场半复消色差物物镜一套，10X,20X,50X100X明场半复消色差物物镜一套，其中50X物镜为长工作距离物镜，工作距离不小于10mm。 15.摄像头：不低于620万像素原厂彩色数码摄像头。 16.显微镜软件： 图像获取：单幅图像采集/动态图像采集；时间序列图像获取； 视图：放多通道图像叠加；多图像并排比较；动态图像；多维图像并列显示； 图像处理：几何/滤镜/合并；自动标尺添加； 图像分析：感兴趣区域和直线测量；自动识别荧光激发块，自动识别物镜放大倍数用于图像分析软件的手动处理模块。 - 高分辨率彩色数字显微相机 1.最大像素：≥620万 ■2.芯片类型：采用光收集效率更高的背照式彩色芯片； 3.芯片大小：≥1/1.8英寸 4.像素大小：≥2.4微米×2.4微米 5.像素融合：支持2×2 6.曝光时间：13us - 15s ●7.预览帧速：≥60fps@1920×1080pixels；≥45fps@3080×2070pixels 8.数据传输：USB3.1 9.色彩空间：支持专用的ICC配置文件，色彩还原更好 10.相机接口：标准C接口 11.大视野采集：选配相应部件，可一次采集FN25的目镜观察视野 12.软件 图像获取：单幅图像采集/动态图像采集；时间序列图像获取； 视图：放多通道图像叠加；多图像并排比较；动态图像；多维图像并列显示图像处理：几何/滤镜/合并；自动标尺添加图像分析：感兴趣区域和直线测量；自动识别荧光激发块，自动识别物镜放大倍数用于图像分析软件的手动处理模块。 | 1台 | 工业 |  |
| 6 | 单光子计数器（进口）1 | 1.光敏面：≤180μm 2.死时间：≤24ns 3.饱和计数率：＞35M 光子/秒 4输出脉冲高度：2.2V 5.暗计数：≤25光子/秒 6.自由空间BR1接口 7.时间分辨：≤350ps | 2台 | 工业 |  |
| 7 | 单光子计数器（进口）2 | 1.光敏面：≤180μm 2.死时间：≤24ns 3.饱和计数率：＞35M 光子/秒 4.输出脉冲高度：2.2V 5.暗计数：≤100光子/秒 6.自由空间BR1接口 7.时间分辨：≤250ps | 6台 | 工业 |  |
| 8 | 纳米定位台（进口）1 | 1.X/Y/Z轴行程： 100 µm /100 µm /10 µm 2.中间孔尺寸：50 × 50 mm 3.线性度：0.03% 4.XYZ轴分辨率（闭环）：0.3nm /0.3nm /0.2 nm 5.XYZ单向重复性：± 2 nm/± 2 nm/± 1 nm 6.配置电容传感器 7.X/Y/Z轴谐振频率（空载）：460 Hz/460 Hz/1400 Hz 8.Z向最大推、拉力：不低于50N、20N 9.配套控制器：数字式控制器，支持模拟输入接口。 10.可通过NI LabVIEW, C, C++, MATLAB, Python高阶语言二次开发。 | 1台 | 工业 |  |
| 9 | 纳米定位台（进口）2 | 1.X轴行程：≥15 µm 2.线性度：≤0.03% 3.分辨率（闭环）：≤0.1 nm 4.配置电容传感器 5.X轴谐振频率（空载）：≤5600 Hz 6.Z向最大推力：≥80N 7.配套控制器：模拟控制器，带USB、RS232通讯接口 8.可通过NI LabVIEW, C, C++, C#, MATLAB, Python高阶语言二次开发 | 1台 | 工业 |  |

第3包：原子尺度多模态光谱成像及氦气闭环自纯化回收系统

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得3分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得2分 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，3条以上（不含3条）不响应或负偏离，将导致投标无效 |
| 注： 1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2、关于无标识项的要求：如某项参数同时存在一级标题和二级标题时，则以二级标题为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在二级标题和三级标题时，则以三级标题为最小单位计算条目数量（即为一项），以此类推。 3、关于参数评审的相关要求： ①投标人必须对标“★”项、“■”项、“●”项和无标识项逐条填写参数内容及响应情况（如填写的参数内容不满足招标文件约定或存在漏项情形或未注明投标参数内容的或未按照采购需求的约定提供证明材料（如要求），视为不满足招标参数要求，则按照招标文件对应的评审标准被否决投标或不得分），如发现虚假响应参数的按无效投标处理。 ②如下述采购需求清单中约定要求提供证明材料，请投标人在相应标识项的参数技术响应表后附相应的证明材料，同时需要在响应表中注明所在页码，且需要同证明材料进行对应。 ③除采购需求清单中明确约定在投标文件（或投标时）提供检测或检验或测试报告等证明材料外，其他材料均为合同签订后提供。 ④采购人有权要求合同签订后，验收时中标人对所投产品功能参数进行逐项演示，如发现有与投标文件描述不符或弄虚作假行为，中标人承担违约责任。 |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲氦回收纯化液化系统 | 一．技术要求 ★1.配置1台氦液化器，氦液化器采用2套商用标准GM制冷机为冷源，氦液化率≥40L/day@5psiG，液氦杜瓦容积为≥200L，可实现每天24小时连续不间断液化功能。 ★2.配置1台氦纯化器，采供单台低温制冷机为冷源（不采用液氮为冷源的纯化方式，不消耗液氮），纯化器气体处理量：≥10Nm3/h（对应污氦纯度大于98%）。 3.回收单元：配置1台氦气回收增压机，流量≥10m3/h，工作压力≥15MPa，配置2组钢瓶组，单组容积≥1000L，承压15-20MPa范围。回收气囊：容积大于≥15Nm3，回收管路100米。 4.配置1台冷水机组，制冷量＞30kW。 ★5.要求氦液化器、氦纯化器的核心部件低温制冷机为国产品牌。（提供官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料及承诺书） 6.全自动控制系统：配置温度、压力及流量控制系统，采用PLC全自动控制；并带现场触控屏监控，能够显示包括纯化温度、纯化压力、液氦的液位，液化单元的压力等参数，能够自动控制纯化器纯化和再生，以及自动控制液化器产液、零蒸发和输液。设备能够在无人值守的情况下全自动运行，PLC系统具备异常情况报警功能。整套系统具备远程（手机端）监视功能。 ■7.系统具备可扩展多台纯化器、液化器的功能和接口。 8.配置一套液氦转移杜瓦，容积≥150L，杜瓦自蒸发的氦气回收到气囊中。 二．配置清单 1.氦液化器 1套 2.氦纯化器 1套 3.氦回收压缩机组件 1套 4.氦气气囊组件 1套 5.氦气回收管路、水管管路组件 1套 6.汽化器组件 1套 7.钢瓶组 1套 8.冷水机组 1套 9.控制单元 1套 10.液氦转移杜瓦 1套 | 1套 | 工业 |  |
| 2 | 声光调制器 | 1.波长范围：440-850nm 2.通光孔径：≥2mm×0.15mm 3.中心频率：≥350MHz 4.频率带宽：≥150MHz 5.射频功率：≥1W | 1台 | 工业 |  |
| 3 | 射频驱动器 | 1.中心频率：≥350MHz 2.射频带宽：≥150MHz 3.射频功率：≥1W 4.模拟调制电压：0-1V 5.数字调制电压：0-5V | 1台 | 工业 |  |
| 4 | 自动平台 | 电动位移台系统： 1.水平电动位移台（小行程） 1.1.行程≥15mm 1.2.台面：≥40mm×40mm 1.3.丝杠精密丝杠直径：≥φ4mm 1.4.导程：≥0.5mm 1.5.滚珠型导轨 1.6.分辨率（整步）≤1μm/脉冲 1.7.分辨率（半步）≤0.5μm/脉冲 1.8.最大速度：5mm/sec 1.9.定位精度：≤20μm 1.10.重复定位精度≤10μm 2.垂直电动位移台： 2.1.行程≥5mm 2.2.台面：≥40mm×40mm 2.3.丝杠滚珠丝杠直径：≥φ6mm 2.4.导程：1 2.5.U型外导轨 2.6.分辨率（整步）≤1μm/脉冲 2.7.分辨率（半步）≤0.5μm/脉冲 2.8.最大速度： 2mm/sec 2.9.重复定位精度≤5μm 3.水平电动位移台（大行程）： 3.1.行程≥35mm 3.2.台面：≥85mm×85mm 3.3.丝杠滚珠丝杠直径：≥φ6mm 3.4.导程：1 3.5.U型外导轨 3.6.分辨率（整步）≤2μm/脉冲 3.7.分辨率（半步）≤1μm/脉冲 3.8.最大速度： 25mm/sec 3.9.定位精度：≤5μm 3.10.重复定位精度：≤3μm 4.电动转动平台 4.1台面直径：≥40mm 4.2.滚动轴承 4.3.采用U型外导轨 4.4.分辨率（整步）≤0.0125度/脉冲 4.5.分辨率（半步）≤0.00625度/脉冲 4.6.最大速度 ≥30度/sec 4.7.定位精度≤0.1度 4.8.重复定位精度≤0.02度 5.单轴5相步进电机驱动器： 5.1.驱动电流0.3～0.8A/相 6.双轴5相步进电机驱动器： 6.1驱动电流0.3～0.8A/相 二．配置清单： 1.水平电动位移台（小行程）：数量4台 2.垂直电动位移台：数量2台 3.水平电动位移台（大行程）：数量5台 3.电动转动平台：数量4台 5.单轴5相步进电机驱动器：数量7台 6.双轴5相步进电机驱动器：数量4台 | 1套 | 工业 |  |
| 5 | 微波源 | ★1.频率9KHz-6.5GHz， ■2.幅度指标范围-110dBm~+20dBm， 3.幅度精度典型值＜0.5 dB 4.输出功率可设置范围 -130 dBm到+27 dBm 5.高信号纯净度，相位噪声典型值＜-116 dBc/Hz@20 kHz 6.载波频率范围：≤ 3.6 GHz 7.调制源，内部，外部 8.脉冲形式，单脉冲 9.脉冲串发生器，1至2047脉冲数 10.标配1 ppm内部时钟，可升级5 ppb高稳时钟 11.标配AM/FM/ΦM模拟调制 12.支持脉冲调制，高达70 dB通断比；可自定义的脉冲序列 13.提供I/Q调制及I/Q基带输出 14.所有调制都支持内部和外部调制方式 15.标准2U高度，节省机架空间；提供机架安装套件 16.支持USB/LAN/GPIB远程控制功能，标准SCPI命令集 17.无磨损电子衰减器设计 18.提供电源供电功能 19.3个通道之间电气隔离，独立输出 20.最大输出功率210 W 21.≥4.3英寸LCD彩色触摸屏 22.含前面板安全端子输出机型 23.支持CH1和CH2内部串并联输出功能 24.出色的编程和回读精度 25.快速瞬态响应时间：＜50 μs 26.低输出纹波和噪声 ＜350 μVrms/2 mVpp 27.命令处理时间＜10 ms | 1套 | 工业 |  |
| 6 | 激光器1 | 1.中心波长：532±1nm 2.工作模式：连续 3.输出功率：≥100mW 4.功率稳定性：＜1%（4小时，RMS） 5.光斑模式：TEM00 6.M2＜1.2 7.光谱线宽＜1MHz 8.相干长度＞50米 9.噪声＜1%（RMS,1Hz-1MHz） 10.出光口光斑直径＜1mm 11.发散角＜1mrad 12.工作温度10-35℃ 13.电源：功率可调 14.带散热器 | 1台 | 工业 |  |
| 7 | 激光器2 | 1.中心波长：473±1nm 2.工作模式：连续 3.输出功率：≥50mW 4.功率稳定性：＜1%（4小时，RMS） 5.光斑模式：TEM00 6.M2＜1.2 7.光谱线宽＜1MHz 8.相干长度＞50米 9.噪声＜1%（RMS,1Hz-1MHz） 10.出光口光斑直径＜1mm 11.发散角＜1mrad 12.工作温度10-35℃ 13.电源：功率可调 14.带散热器 | 1台 | 工业 |  |
| 8 | 激光器3 | 1.中心波长：633±1nm 2.工作模式：连续 3.输出功率：≥30mW 4.功率稳定性：＜1%（4小时，RMS） 5.光斑模式：NearTEM00 6.M2＜1.5 7.光谱线宽＜100MHz 8.相干长度＞2 米 9.出光口光斑直径~1mm 10.发散角~2mrad 11.工作温度10-35℃ 12.电源：功率可调 | 1台 | 工业 |  |
| 9 | 激光器(进口)1 | 1.工作波长：632.8 nm±0.2nm 2.偏振：≥500：1 3.输出功率：≥35 mW 4.纵模：≥165 MHz 5.光束直径： ≤（1/e2）1.23 mm 6.光束发散角：≤全角0.66 mrad 7.光束漂移（长时间）：＜0.03 mrad 8.CDRH 级别：IIIb 9.尺寸：≤1020.8 L × 78.9 W ×73.6 H mm 10.噪声：＜1.0% 11.空间模式：＞90% TEM00 | 1台 | 工业 |  |
| 10 | 压电位移台1 | 1.运动自由度：X 2.标称行程范围（0~120V）：5.5 μm±10% 3.Max.行程范围（0~150V）：6.8 μm±10% 4.传感器类型：SGS 5.闭环分辨率：≤0.2 nm 6.闭环线性度：≤0.4 %F.S. 7.闭环重复定位精度：≤0.2 %F.S. 8.俯仰/偏航/滚动： ＜ 5 μrad 9.推/拉力：10/2 N 10.运动方向刚度：1.5 N/μm±20% 11.空载谐振频率：2 kHz±20% 12.闭环空载阶跃时间：1.5 ms±20% 13.承载能力：≥0.8 kg 14.静电容量：0.8 μF±20% 15.材质：铝 | 1台 | 工业 |  |
| 11 | 压电位移台控制器1 | 1.通道数：≥1 2.标称模拟输入范围（V）：-1.67~10 3.标称输出电压范围（V）：-20~120 4.峰值电流（A）：≥1 5.平均电流（mA）：≥60 6.放大器带宽（kHz）：≥10 7.纹波（mVpp）：10（加载2.2μF） 8.控制输入连接器：SMB 9.PZT连接器：ZPG.0B.306.HLN 10.传感器类型：SGS 11.伺服特性：模拟 P-I+带阻+低通 12.Sensor连接器：ZPG.0B.306.HLN 13.传感输出连接器：SMA 14.I/O：1个，用户可设置为输入或输出方式 15.I/O口连接器：EPG.0B.304.HLN 16.通信接口：RS-232/422（DB9插座）、USB（Type-C型）、百兆以太网（RJ45） 17.处理器：32Bit 168MHz 18.D/A转换器：≤16Bit 19.A/D转换器：≤16Bit 20.工作温度范围（℃）：0~50 21.输出短路电流（mA）：≤60 22.过流指示：输出平均电流超过60mA，则过流指示灯亮 23.静态功耗（W）：5 24.供电电压：24V（20~30V）DC1.5A（36W） | 1台 | 工业 |  |
| 12 | 压电位移台2 | 1.运动自由度：X、Y 2.标称行程范围（0~120V）：80/轴 μm±10% 3.行程范围（0~150V）：100/轴 μm±10% 4.传感器类型：SGS 5.通孔尺寸：≤φ35 mm 6.闭环分辨率：≤3 nm 7.闭环线性度：≤0.1 %F.S. 8.闭环重复定位精度：≤0.05 %F.S. 9.俯仰/偏航/滚动：＜10 μrad 10.推/拉力：25/8 N 11.运动方向刚度： X0.25/Y0.3 N/μm±20% 12.空载谐振频率：X180/Y230 Hz±20% 13.闭环空载阶跃时间：15 ms±20% 14.闭环工作频率（-3dB）：50Hz±20% 15.承载能力：0.7 kg 16.静电容量：1.8/轴 μF±20% 17.工作温度范围：-20~80 ℃ | 2台 | 工业 |  |
| 13 | 压电位移台控制器2 | 1.通道数：≥2 2.标称模拟输入范围（V）：-1.67~10 3.标称输出电压范围（V）：-20~120 4.输入功率（W）：≤56 5.峰值电流（A）：1.1/通道 6.平均电流（mA）：≤70/通道 7.放大器带宽（Hz）：10k/通道 8.输出电压纹波（mV）：10/通道（2.2μF） 9.PZT连接器：ZCG.0B.306.CLLV 10.控制输入连接器：SMB 11.传感器类型：SGS 12.传感输出电压（V）：0~10 13.伺服特性：P-I+低通+陷波 14.Sensor输出连接器：EPG.0B.304.HLN 15.传感输出纹波（mV）：≥10 16.通信接口：RS-232/422（DB9插座）、USB（B型）、百兆以太网（RJ45） 17.波特率：9600、38400、57600、115200 18.软件二次开发可设置波特率：9600、19200、38400、57600、76800、115200 、128000、230400、256000 19.上位机软件控制功能：输出电压和位移、波形控制、设定参数 20.上位机软件波形控制：可编程波形输出、标准波形输出 21.二次开发：VC++、Matlab、LabView使用例程和DLL动态链接库函数等，方便二次开发 22.工作温度范围（℃）：0~50 | 2台 | 工业 |  |
| 14 | 数字延时脉冲发生器 | ■1.通道数： ≥24 2.输出电平： 5V@1MΩ、3.3V@50Ω、3.3V@1MΩ 3.上升时间： ＜1 ns（20%~80%） 4.时间分辨率（脉宽步进）：≤ 1 ns 5.脉宽范围： 1~2^32-1 ns 6.延迟范围： 0~2^32-1 ns 7.延迟精度（延时步进）： ≤52 ps 8.脉宽抖动（RMS）： ≤35 ps 9.外部触发到通道输出延迟： 206 ns 10.外部 20 MHz~80 MHz 可变时钟输入 11.外部时钟输入电压范围： 1 V~5 V 12.时钟输入阻抗： ≤50 Ω 13.通信方式： USB2.0及以上 ★14.软件功能：提供连续方波编辑模式和自由方波编辑模式，可编辑任意方波序列，提供C++、Python等SDK | 1台 | 工业 |  |
| 15 | 任意波形发生器 | 1.输出通道数：≥4 2.垂直分辨率：≥16 bit ■3.采样率：≥1.2GSa/s ★4.模拟带宽：≥330 MHz 5.波形存储深度：≥510 MSa/ch 6.最大输出幅度：5 Vpp 7.通道间偏差：≤150ps 8.电压噪声密度：≤20nV/√Hz@100kHz 9.相位噪声：≤-110dBc/Hz（100MHz@10kHz） 10.波形粒度：≤8 Sa 11.支持独立和组合播放 12.支持自定义波形编辑 13.Mark输出通道：≥1个 14.主机连接：LAN/以太网，1 Gbps 15.参考时钟输入频率：10/100MHz 16.输出耦合：DC 17.提供软件及SDK接口 | 1套 | 工业 |  |
| 16 | 微波分路系统 | 1.射频频率：100M-18GHz 2.路数：2×4； 3.功率：≤23dbm 4.隔离度：≤60db 5.切换时间：≤50ns 6.功能：自切换多路数usb控制 | 1套 | 工业 |  |
| 17 | 光谱仪（进口）1 | 光谱仪主机 ★1.光谱仪焦长在328mm，四光栅光谱仪,双入口狭缝，狭缝和CCD出口. 2.数值孔径；F/4.1 3.焦面尺寸（mm×mm, W×H）：30 × 14 4.机械扫描范围（nm）：0-1200 5.杂散光抑制比：4.7 × 10-5E @10 nm from laser ■6.波长精度（nm）：±0.04nm ★7.波长重复性（nm）：±4pm@Single grating； 10pm@Grating-to-grating 8.在轴扫描光栅转动，高精度直接驱动可提供单光栅和光栅至光栅中心波长重复性分别下降到4和10 pm。 9.高重复频率的机械快门，10 Hz连续运行和40 Hz突发模式，用于超快光谱采集 10.主动聚焦功能，确保任何波长的最佳分辨率，在光栅或相机之间切换时进行自动优化 11.TruResTM高光谱分辨选项，提高超过30％的真实光谱分辨率 12.包含四块光栅（300刻线、500闪耀；600刻线、500闪耀；1200刻线，500闪耀；1800刻线，400闪耀）和XY方向可调Ferrule光纤输入 二．探测器 ★1. 电子倍增型EMCCD探测器，分辨率：≥1600 × 200 2.像元尺寸：16 × 16 μm ●3.最低制冷温度：-100℃@水冷 4.读出速度： 649 （Full Vertical Bin）, 1,515 （Crop Mode - 20 rows） 5.有效区域像素井深： 200,000 e- ●6.暗噪声： 0.00010 e-/pixel/sec @ -100℃ 7.读出噪声： ＜ 1e- @倍增模式 ●8.具有UltravacTM technology 9.数据接口：USB2.0 | 2套 | 工业 |  |
| 18 | 光谱仪（进口）2 | 1.焦距：≥500mm 2.数值孔径；≤F/6.5 3.焦面尺寸（mm×mm, W×H）：≥28 × 14 4.分辨率：≤0.07nm（1200g/mm光栅、13.5um pixel、10um狭缝） ●5.波长精度：≤0.04nm 6波长重复性：±10pm 7、光栅尺寸：≤68×68mm 8、具备影像校正功能 9、USB2.0计算机接口 10、具有单入口狭缝，CCD和狭缝出口。 ★11、包含三块光栅（2400刻线、400闪耀；1800刻线、500闪耀；1200刻线，500闪耀；）和XY方向可调Ferrule光纤输入 二．探测器 ★ 1. 电子倍增型EMCCD探测器，分辨率：≥1600 × 200 2.像元尺寸：≤16 × 16 μm ●3.最低制冷温度：-100℃@水冷 4..读出速度： 649 （Full Vertical Bin）, 1,515 （Crop Mode - 20 rows） 5.有效区域像素井深： 200,000 e- 6.暗噪声： 0.00010 e-/pixel/sec @ -100℃ 7.读出噪声： ＜ 1e- @倍增模式 8.具有UltravacTM technology 9.数据接口：USB2.0 | 2套 | 工业 |  |
| 19 | 滤波片（进口）1 | 1.设计波长：532nm（空气中，22℃） 2.入射角：6±1° 3.出射角：-6±1° 4.抑制比@532nm： ＞OD3 5.厚度：≤2.7±0.4mm 6.半高全宽： ＜0.3nm 7.晶体尺寸：≥11mm × 11mm （有效通光孔径＞85%） 8.最低透过率： ＞83% 9.表面质量（划痕/麻点）：≤ 60/40 10.增透膜 11.25mm圆形外框 | 3套 | 工业 |  |
| 20 | 滤波片（进口）2 | 1.设计波长：633nm（空气中，22℃） 2.入射角：6±1° 3.出射角：-6±1° 4.抑制比@532nm： ＞OD3 5.厚度：≤2.7±0.4mm 6.半高全宽： ＜0.4nm 7.晶体尺寸：≥11mm × 11mm （有效通光孔径＞85%） 8.最低透过率： ＞88% 9.表面质量（划痕/麻点）： 60/40 10.增透膜 11.25mm圆形外框 | 3套 | 工业 |  |
| 21 | 滤波片（进口）3 | 1.设计波长：785nm（空气中，22℃） 2.入射角：6±1° 3.出射角：-6±1° 4.抑制比：@532nm： ＞OD3 5.厚度：≤3.1±0.5mm 6.半高全宽： ＜0.3nm 7.晶体尺寸：≥11mm × 11mm （有效通光孔径＞85%） 8.最低透过率： ＞92% 9.表面质量（划痕/麻点）：≤ 60/40 10.增透膜 11.25mm圆形外框 | 3套 | 工业 |  |
| 22 | 滤波片（进口）4 | 1.设计波长：532nm（空气中，22℃） 2.入射角：8.5±1° 3.出射角：-11.5±1° 4.衍射效率： ＞90% 5.厚度：≤2.2±0.4mm 6.半高全宽： ＜0.3nm 7.晶体尺寸：≥5±0.15mm × 5±0.15mm （有效通光孔径＞85%） 8.表面质量（划痕/麻点）：≤ 40/20 9.增透膜 10.25mm圆形外框 | 1套 | 工业 |  |
| 23 | 滤波片（进口）5 | 1.设计波长：633nm（空气中，22℃） 2.入射角：8.5±1° 3.出射角：-11.5±1° 4.衍射效率： ＞90% 5.厚度：≤2.2±0.4mm 6.半高全宽： ＜0.3nm 7.晶体尺寸：≥5±0.15mm × 5±0.15mm （有效通光孔径＞85%） 8.表面质量（划痕/麻点）：≤ 40/20 9.增透膜 10.25mm圆形外框 | 1套 | 工业 |  |
| 24 | 滤波片（进口）6 | 1.设计波长：785nm（空气中，22℃） 2.入射角：4±1° 3.出射角：-16±1° 4.衍射效率： ＞90% 5.厚度：≤8±1mm 6.半高全宽： ＜0.12nm 7.晶体尺寸：≥7±0.15mm × 5±0.15mm （有效通光孔径＞85%） 8.表面质量（划痕/麻点）：≤ 40/20 9.增透膜 10.25mm圆形外框 | 2套 | 工业 |  |
| 25 | 激光器（进口）2 | 1.中心波长：473 nm±0.3 nm 2.输出方式：光纤输出FC/APC，SM/PM 3.功率：大于等于25mw 4.线宽：＜1 MHz（FWHM） 5.波长稳定性：＜1 pm（8小时，温度波动 ±3℃） 6.功率稳定性：＜2%（8小时，温度波动 ±3℃） 7.噪声（RMS，250 Hz–2 MHz）：＜0.25% 8.光谱纯度（SMSR）：＞60 dB（距主峰 ±0.5 nm）；＞80dB（距主峰 ±5 nm） 9.光斑尺寸 700 ± 70 µm 10.支持在线通过温控调节激光器工作状态 | 1台 | 工业 |  |
| 26 | 激光器（进口）3 | 1.中心波长：532 nm±0.3 nm 2.输出方式：光纤输出FC/APC，SM/PM 3.功率：≥50mw 4.线宽：＜1 MHz（FWHM） 5.波长稳定性：＜1 pm（8小时，温度波动 ±3℃） 6.功率稳定性：＜2%（8小时，温度波动 ±3℃） 7.噪声（RMS，250 Hz–2 MHz）：＜0.25% 8.光谱纯度（SMSR）：＞60 dB（距主峰 ±0.5 nm）；＞80dB（距主峰 ±5 nm） 9.光斑尺寸 700 ± 70 µm 10.支持在线通过温控调节激光器工作状态 | 1台 | 工业 |  |
| 27 | 激光器（进口）4 | 1.中心波长：784.8nm±0.5 nm 2.功率≥110mw 3.输出方式：空间光 4.线宽：＜1 pm FWHM 5.波长稳定性：＜1 pm （8小时,温度波动± 3℃） 6.功率稳定性：＜2% 7.噪声（RMS，250 Hz–2 MHz）：＜0.2% 8.输出方式：自由空间光束（TEM₀₀模式，M² ＜1.3） 9.光谱纯度（SMSR）：＞40 dB（距主峰大于±0.5 nm） 10.光斑尺寸 700 ± 100 µm 11.支持在线通过温控调节激光器工作状态 | 1台 | 工业 |  |
| 28 | 原子力显微镜（进口） | 1.工作模式 1.1接触模式 1.2 轻敲模式 1.3真正非接触模式 1.4自动扫描模式 1.5横向力显微镜 1.6相位成像 1.7扫描电势显微镜 1.8 边带扫描电势显微镜 1.9 压电力显微镜 1.10静电力显微镜 1.11 定量纳米力学 2. 扫描器 ★2.1扫描器为三轴分离的平板式扫描器，三个轴分别由三根独立的压电陶瓷管驱动，不接受单根压电陶瓷管控制三个运动方向的管式扫描，保证三轴运动方向正交，避免扫描器顶端弧形扫描。 2.2 XY扫描器范围100μm×100μm（闭环扫描）。 ★2.3 Z轴扫描器范围≥15μm，可升级至30μm。 2.4，Z轴闭环传感器噪音＜0.03nm； 3. 检测系统 3.1系统高度噪音：RMS≤0.03nm； 4. 控制器系统 4.1控制器为一个全数字、16位高速电子单元，能够确保成像精度和速度。 4.2 XY轴闭环传感器噪音＜0.15nm 4.3 Z轴闭环传感器噪音＜0.03nm 4.4嵌入式数字信号处理功能, 弹簧常数校正（热测法）； 数字Q控制 4.5集成式信号端口, 专用可编程信号输入/输出端口,不少于7个输入端口和3个输出端口。 ●4.6 边带扫描开尔文探针显微镜：调频开尔文探针力显微镜技术，检测的是力梯度，降低静电力的影响，相比传统KPFM具有更好的空间分辨率，分辨率0.3mV； ★4.7定量纳米力学成像，可以在得到样品图像同时，得到样品表面刚度，杨氏模量信息；以及纳米变形，附着力，附着功，耗散能，样品压入刚度，力曲线，力谱线等。 5. 操作软件 5.1扫描过程中能实时输出样品的三维图。 5.2 具有智能测量模式，可智能自动设制实验参数，方便初学者或有大量样品情况下进行操作实验。 5.3 具有下针声音反馈系统，利于快速下针，且避免撞针 | 1台 | 工业 |  |
| 29 | 高频双通道锁相放大器（进口） | 1.两通道锁相输入（14bit）, 两通道输出（16bit）； ★2.采样率≥210MSa/s； ★3.频率范围≥50MHz； 4.输入方式：单端、差分、电流； ●5.输入电压噪声≤5nV/√Hz（＞10kHz） ； 6.电压输入范围≥± 3.3V； 7.输入灵敏度：1nV到1.5V； ●8. 6个双相位解调器； 9.时间常数：1μs到500 s； 10.测量带宽：80μHz到200kHz； 11.相位分辨率≤1.0μdeg； 12.动态存储≥120dB； ■13.提供4路PID控制 14.提供2路PLL控制 ■15. 6个谐振器矩阵开关 ★16.调频调幅功能，载波频率50MHz，50调制频率50MHz 17.辅助输出（4通道，16bit，1MSa/s，200kHz带宽） 18.辅助输入（2通道，16bit，400kSa/s，100kHz带宽） 19.软件包：示波器（带FFT），参数扫描仪，频谱分析仪，绘图仪 20.API（支持Python、C、LabVIEW、Matlab、.NET等） | 1台 | 工业 |  |
| 30 | 中低频锁相放大器（进口） | ★1.频率范围：DC-5MHz 2.电流、差分电压、单端电压输入可自由选择 ★3.双相位解调器数目：4个 4.振荡器数量：4个 5.A/D转换：≥60MSa/s,16位 6.输入电压噪声：≤2.5 nV/√Hz（＞1kHz） 7.输入电流噪声：≤20 fA/√Hz（＞100Hz） 8.电压输入范围：1mV到3V ■9.电压输入范围多级可调：支持7级以上 10.动态储备：≥120dB 11.最小时间常数：≤337ns ■12.相位分辨率：10μdeg 13.频率分辨率：1 μHz ●14.PID/PLL数量： ≥4 15.调频调幅：≥1 16. BOXCAR平均器：≥1 ★17. 数据采集仪：≥60MSa/s，≥30 MHz FFT 18.辅助输入通道：≥2通道，≥15MSa/s采样率，16bit垂直分辨率，5MHz带宽 19.辅助输出通道：≥4通道，≥600kSa/s，18bit垂直分辨率，输出电流不小于20mA 20.提供阈值控制模块 21.PC接口：USB2.0，LAN 1GbE 22.可以只采用直流供电；具有32位DIO输入和输出接口 23.仪器控制软件要求成熟可靠，且终身免费升级 24.支持多个上位机可同时访问 25.可用Web浏览器（Chrome，Edge等）访问仪器控制软件；可用手机等智能终端对仪器进行访问和控制 26.专用软件包：示波器（带FFT），参数扫描仪（扫描点数≥2万），频谱分析仪，绘图仪，阈值控制 27.具有门控数据采集和成像模块，支持软触发和硬触发；具有噪声谱测量模式 28.软件API （支持Python、C、LabVIEW、Matlab等） 29.有专用多台仪器同步接口，多台可以组成一套系统共用同一时间戳，可以用同一个界面控制所有的仪器。 | 1台 | 工业 |  |
| 31 | 阻抗分析仪（进口） | ★1.阻抗测量范围：1 mΩ-1TΩ ★2.测量频率范围：DC-500kHz ■3.A/D转换：≥60MSa/s,16位 4.频率分辨率：≤1μHz 5.基本精度：≤0.05% 6.双相位解调器数目：≥4个 7.振荡器数量：≥4个 8.测试信号电平：0V - 2.1 Vrms 9.DC 偏置信号电平2T：±10 V, 4T：±3 V 10.补偿：SO, SOL, LLL, SL, L, OL ★11.测量参数：阻抗，导纳，电阻，电容，电感，DC电阻，电抗，电导，电纳，损耗系数，品质因素，电压，电流，相位 12.参数扫描仪支持的扫描参数：频率、测试信号幅值、偏置电压 13.扫描步进模式：线性、对数 14.扫描速度：20 ms/点（测量频率大于10 kHz时） 15.测量模式： 2-端子, 4-端子 16.置信度指示器：抑制、补偿、开路、下溢、上溢 17.等效电路模型：Rp ¦¦ Cp, Rp ¦¦ Lp, Rs+Cs, Rs+Ls, G-B, D-Cs, Q-Cs, D-Ls, Q-Ls ●18.扫描点数：2 - 100000 19.锁相放大器功能：双相位锁相放大器 20.电源：AC： 100 -240V； DC： 12V, 2A 21.PC 接口：USB 2.0, LAN 1GbE 22.LabOne软件包：示波器（带FFT），参数扫描仪，频谱分析仪，绘图仪 23.开发环境支持：C、MATLAB®、LabVIEW®、Python 及.NET 的LabOne API | 1台 | 工业 |  |
| 32 | 双工位手套箱 | 1.手套箱尺寸：长度≥3.2米，宽度和高度配合制备系统配合设计，304不锈钢材质，厚度≥3mm，手套箱可以与制备系统配合使用，能实现密封性能兼容，箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。 2.双气体净化系统：净化材料可再生，且再生过程通过PLC自动控制，自动除水除氧功能，可得气体纯度：水<0.1ppm，氧<0.1ppm。 ★3.水分析仪：测量范围是0～500ppm，可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题（提供官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料）。 ★4.氧分析仪：测量范围：0～1000ppm，不得采用燃料电池，ZrO2传感器避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题（提供官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料）。 5.风机循环能力：流量≥90m3/h，加装变频控制。 6.真空泵：抽速≥12m3/h，真空度≤2×10-3mbar，配装油雾过滤器。 ★7.玻璃视窗采用实芯O型密封圈（真空密封方式）法兰视窗结构，达到无泄漏。实芯O型圈直径不超过8mm，密封槽为方形凹槽，实芯密封圈安装方式为嵌入密封槽安装，密封支撑面及密封槽底平面度＜0.1mm/m。不接受单层或双层空芯密封圈粘贴在箱体折弯支撑面表面的密封方式（提供官网截图、产品说明书、产品彩页等任意一种证明材料，须能体现玻璃视窗密封结构示意图和实物图）。 8.有机溶剂吸附器：放置在箱体内部，填充高效活性吸附材料，与主循环管道相联，循环气体可首先通过吸附器，吸附箱体的有机气体，可快速方便更换吸附材料，并且不破坏箱内高纯气氛。 9.气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座（提供不锈钢集成阀座图片）。 10.超净过滤系统。 11、物联网智能功能，解析多种数据协议，采集多种类型的传感器数据，比如：水值、氧值、压力、抽气/补气次数等，根据阈值及状态参数的实时变化进行智能分析和预警。 | 1套 | 工业 |  |
| 33 | 光学恒温器系统 | 技术要求 1.湿式显微型低温光学恒温器 1.1.设备采用连续流型低温恒温器 1.2.兼容液氮/液氦制冷 1.3.设备采用不锈钢腔体 1.4.样品环境：真空 1.5.石英光学视窗≥2个 1.6.镀金防辐射屏≥1个 1.7.二级管温度计≥1个 1.8.电输运信号线≥8根 1.9.至少2个电馈通，用于信号传输 1.10.至少1 个配带安全阀的抽气阀 1.11.样品台温度范围：4.2K-350K(液氦)，80K-350K(液氮) 1.12.温控精度：±0.1K 1.13.初次降温时间：≤20min 1.14.指示2 个外视窗，间距≥50mm 2.光电变温型低温恒温器 2.1.采用连续流型低温恒温器 2.2.采用液氮制冷 2.3.采用铝合金腔体 2.4.样品环境：真空 2.5.至少4 个侧面石英光学视窗； 2.6.至少1 个顶部石英光学视窗； 2.7.至少1 个 温度计和微型加热器安装于样品台； 2.8.至少16 根电输运信号线； 2.9.至少1 个 电馈通，用于信号传输； 2.10.至少1 个配带安全阀的抽气阀； 2.11.样品台温度范围：80K-500K(液氮)； 2.12.温控精度：±0.1K； 2.13.初次降温时间：≤20min； 3.液氦输液杆 3.1.兼容液氮； 3.2.柔性部分长度：≤2m； 3.3.针阀位于杜瓦侧； 4.双通道温控器套件 4.1.配套温控线缆，1 组； | 1套 | 工业 |  |
| 34 | 二维材料金相显微转移系统 | 一．显微转移操作平台 1.五轴可调衬底载物平台 1.1.样品台三轴可调 1.2.XY 方向行程 ≥20mm 1.3.转移对位操作精度 ≤1μm 1.4.绕 z 轴手动调节旋转最大±90° 1.5.测微器精细调节行程 ≥5°调节精度≤ 0.1° 1.6.绕 x 轴和 y 轴倾斜台，调节方式手动转轮，台面厚度 ≤20mm，倾斜角度±2°。Z 轴方向行程≥ 10mm，精度 ≤2μm。 2. 五轴可调载玻片移动平台： 2.1.载玻片 XYZ 三轴可调，高稳定性台面 2.2行程 ≥25mm 2.3.测微丝杆控制 2.4.Z 轴行程 ≥ 29mm 2.5.直径百刻线微分头，便于精细升降操作 2.6.台面直径 80mm 2.7.粗调旋转范围 360° 2.8.细调旋转范围±5°，定位精度 ≤ 1-2° 2.9.Y 轴方向载玻片倾角可调，调节范围±15°，调节精度≤ 0.1°，调节方式手动微分头 2.10. 双边载玻片夹具： 辅助夹具片 4≥ 片，夹具片 ≥115×40×2mm； 2.11集成控制器： 控制器包括电源、显微镜 LED 控制、温度控制、真空开关控制 3.原位真空吸附加热模块 3.1.样品台加热最高温度≥ 240 ℃，标准室温环境下，液晶显示 0.1 度 3.2.采用高精度 PID 控温器及 电源，带加热开关及微型风冷 3.3.样品台内置真空吸附孔，确保转移过程中目标样品位置精确固定 3.4.吸附开关电磁阀控制 3.5.无油静音真空泵至少一个，抽速 ≥35L/min，真空表显示实际真空度； 4.长工作距离金相显微观察系统 4.1金相反射照明器及白色 LED 光源 4.1.1.明场落射照明器，带视场光阑，孔径光阑调节功能，不低于6500k 色温白色 LED 照明； 4.1.2.目镜：10x 目镜三目镜筒，带成像和观察 切换功能，视场 ≥20mm； 4.1.3.调焦支架：粗微调调焦支架，物镜高度可调， 便于不同位置焦平面观察，调节行程 ≥30mm，最 小调焦精度≤ 1μm； 4.2.物镜及物镜转换器： 4.2.1.物镜转盘≥5孔，安装 5x，20x，50x 半复消色 差物镜，工作距离分别不低于 45mm，31mm，20mm； 4.3.显微相机： 4.3.1.高灵敏度 CMOS 传感器 4.3.2.像素≥1200 万；像素尺寸≥ 2×2μm 4.3.3.传感器尺寸 ≥7.07×7.07mm 4.3.4.曝光时间≤ 0.1ms~ 15s 4.3.5.提供显微相机操作软件，支持电脑控制 | 1套 | 工业 |  |

三、安装调试、培训及售后服务要求

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、根据客户要求，提供不少于2次的免费培训，且在收到客户要求后，需在5个工作日内开始开展培训。

3、维修：设备出现故障时，维修工程师在在接到用户维修服务的请求后，须在 12 小时内给予答复，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时，派专门维修人员 24 小时内到达用户现场进行维修服务

四、报价要求

1、本项目须报投标总价，投标总价包含完成所投包别项目产生的一切费用（仪器设备安装调试所需要的人工、材料、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内），中标后采购人不再另行支付任何费用。

2、本项目按照人民币报价，供应商在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免）。