蚌埠医科大学人体解剖学实验室改造项目采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1.合同生效后，采购人支付合同金额的50%作为预付款（中标人需提供等额预付款保函或其他担保措施，预付款保函需为见索即付保函）。 2.供货安装完成，项目验收合格后支付剩余款项。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 蚌埠医科大学龙子湖校区实验教学楼F座。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 签订合同后，90日历天完成采购安装及调试验收等工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 免费质保期为验收合格之日起3年。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。 注：货物指标要求有特殊要求的，以货物指标要求为准。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，★项不满足招标文件要求的，投标无效，除明确要求提供证明材料外，以投标响应表填写的偏离说明为准。 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，具体要求详见评分细则 |
| 无标识项 |  | 3条以上未响应或负偏离，将导致投标无效，除明确要求提供证明材料外，以投标响应表填写的偏离说明为准。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲自动开盖解剖台 | 32 | 台 | 工业 |
| 2 | 智能升降式生物标本储存柜 | 1 | 组 | 工业 |
| 3 | 多媒体互动讲学终端 | 8 | 张 | 工业 |
| 4 | 解剖教学无影灯（带录播） | 8 | 套 | 工业 |
| 5 | 解剖教学无影灯（双臂） | 8 | 套 | 工业 |
| 6 | 无线移动实训示教系统 | 1 | 套 | 工业 |
| 7 | 断层3D打印模型（男、女各一） | 2 | 套 | 工业 |
| 8 | 不锈钢标本模型陈列柜 | 32 | 组 | 工业 |
| 9 | 移动式微方导流净化系统 | 1 | 个 | 工业 |
| 10 | 不锈钢边台 | 73.2 | 米 | 工业 |
| 11 | 器械清洗一体化洗手池（4人位） | 8 | 套 | 工业 |
| 12 | 不锈钢拖把池 | 8 | 个 | 工业 |
| 13 | 外排除臭模块 | 8 | 套 | 工业 |
| 14 | 组合式净化排风机组 | 8 | 台 | 工业 |
| 15 | 全控净化高能离子发生装置 | 8 | 台 | 工业 |
| 16 | 高静压风管送风式分体空调机组 | 8 | 台 | 工业 |
| 17 | ▲无影智控层流罩 | 32 | 个 | 工业 |
| 18 | 语音交互版智慧物联核心监控系统（带APP综合教学管理系统） | 8 | 套 | 工业 |
| 19 | 智慧终端控制器 | 8 | 套 | 工业 |
| 20 | 臭氧浓度变送器 | 8 | 台 | 工业 |
| 21 | 风速变送器 | 8 | 台 | 工业 |
| 22 | 空气质量变送器 | 8 | 台 | 工业 |
| 23 | 温湿度变送器 | 8 | 台 | 工业 |
| 24 | 静压式消声模块 | 16 | 个 | 工业 |
| 25 | 风机软启动变频 | 8 | 个 | 工业 |
| 26 | 风管安装及配套 | 8 | 项 | 工业 |
| 27 | 阀门 | 8 | 项 | 工业 |
| 28 | 系统集成和安装配套 | 8 | 项 | 其他未列明行业 |
| 29 | 总控电柜 | 1 | 个 | 工业 |

（三）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲自动开盖解剖台 | 1、解剖台尺寸：长2100*宽800*高900mm（±30mm）；工作电压：AC220V/50Hz 。有效容积:≥400L ；承载重量：≥150kg；平台升降有效行程：≥480mm。具有全自动开盖和冷藏功能，温度范围：-10℃至10℃。 2、材质：国标304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，解剖台盖板为≥1mm厚新型连续金属基增强材料。 3、解剖台盖板： ■3.1盖板主材一体化成型，厚度≥1mm，宽度≤35mm。采用连续柔性折叠技术，具有自动开闭盖功能，可实现一键式自动开启和关闭。提供实拍照片和国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 ■3.2解剖台自动开盖系统采用模块化折叠技术，≥18片折叠单元在驱动系统作用下沿预定轨迹完成有序位移，整合于解剖台短边侧置的工程防护舱内，在解剖台操作状态下所有运动部件完全容纳于侧置防护舱内。提供符合要求的实物拍摄照片。 ■3.3防护舱室采用全封闭结构，内部设有专业的导向定位装置，确保各折叠单元在收置过程中保持精确对位和稳定状态。提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 3.4解剖台盖板开启和关闭无需人员手动操作，一键全自动操作，盖板自动开启到开启完毕时间小于30s，盖板启闭过程中电机及传动系统运行平稳、灵活、无卡滞现象。 ■3.5盖板为新型连续金属基增强材料，维氏硬度应不小于80HV0.2；屈服强度应不小于180MPa；中性盐雾24H耐腐蚀试验，表面应无锈蚀现象；机械冲击韧性，能承受脉冲持续时间6ms，峰值加速度900m/s2，垂直方向冲击次数为3次的冲击试验，盖板应无断裂；提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或公开发行的技术白皮书原件扫描件或官网截图。 4、升降方式： 4.1解剖台升降采用蜗轮蜗杆摆臂传动形式，箱体内无链条、螺柱等结构卡标本组织，升降平稳性高。不接受内箱体螺柱升降、内箱体钢丝升降，内箱体链条升降等其他传动方式。 4.2传动装置必须采用隐藏式安装。 4.3操作台面可以在任意位置升降和固定，通过双排轮减速系统平稳带动四组升降模块，采用两组不锈钢单环摆臂，承托操作台面平稳升降； 4.4特设组合控制键，分使用模式和搬运模式抬高解剖台操作面板，使用模式升降高度≥400mm，搬运模式升降高度≥480mm，可至摆臂垂直位置≥120°，并且可实现与同系列标本推车台面交互，无缝更换。 5、净化部分： 5.1解剖台具有净化防霉功能，采用气流慢循环匀风系统，对解剖台内的标本进行24小时防霉净化处理，采用高频电离防霉技术，防止标本长霉，净化效率达到90%以上。 5.2实验室净化专用配套解剖台，三排风设计，可直接对接解剖实验室通风净化系统使用，内容包含①解剖台三排风功能，解剖台区域内实现负压，控制解剖台内甲醛散发对实验室内空气的污染；②解剖台可改善解剖实验室的教学条件和工作环境；③解剖台有远程 APP 控制功能。 6、箱体部分： 6.1箱体部分采用厚度≥1.2mm的304不锈钢材质，箱体底部采用加强支撑设计，放满尸体保存液后，箱体不发生变形。箱体内置可升降解剖操作平台，操作台板采用厚度≥1.2mm的304不锈钢材质。 7、解剖台控制： 7.1解剖台的升降和开盖在解剖台上具有两种控制方式，电动控制和手动控制，在远程端具有实验室智慧物联端控制和移动端控制。解剖台操作台面从最低处至操作高度（行程400mm）的时间小于60s。 ■7.2解剖台具有智能云控功能，可控制开盖、关盖、升降、防霉等，还可控制无影智控层流罩，控制普通照明的开关，无极调节无影照明的亮度[0-100%]。智能云控台还具备解剖台设备锁启闭功能。提供符合要求的云控台界面实物拍摄照片 和 国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 ■7.3解剖台内置物联感应装置，当标本搬运车运送标本至解剖台交互区域，设备交会后解剖台可自动开盖、操作台面上升至搬运模式，实现无缝对接，无需人工操作。提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或公开发行的技术白皮书原件扫描件或官网截图。 ■8、解剖台内置芯片和配套数据接口，当标本转运车运送标本至解剖台交互区域，便携移动采集终端采集大体标本信息并绑定对应解剖台，依托实验室标本信息管理平台，实现数据的无缝对接。对接成功后，解剖台能够识别标本并将数据信息实时录入管理平台，实现标本从信息采集到教学的全流程追溯，提高了管理效率和数据准确性。提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 9、在实验室实景环境内使用模式下，解剖台一键自动开盖，盖板折叠单元在驱动系统作用下整合于解剖台短边侧置的工程防护舱内，在解剖台操作状态下所有运动部件完全容纳于侧置防护舱内。在实验室实景环境内，当标本搬运车运送标本至解剖台交互区域，设备交会后，无需人员操作，解剖台可自动开盖、操作台面上升至搬运模式，实现标本及操作台面的转移，标本搬运车离开交互区域后，解剖台操作台面自动下降，解剖台盖板折叠单元在驱动系统作用下从工程防护舱展开，实现自动关盖。 10、智能云控台对无影智控层流罩控制功能，云控台打开、关闭普通照明，无极调节层流罩的无影照明亮度[0-100%]。解剖台智慧芯片数据对接功能，标本搬运车运送标本至解剖台交互区域，采集大体标本信息并绑定解剖台，实现大体标本数据的实时录入，可以实现标本的信息追溯。 11、拆除原实验室内地面砖，风管、水管、电管等铺设完毕后，采用800*800mm防滑耐磨砖铺贴，恢复地面后进行解剖台安装，包含设备安装辅材等所需配套。 | 32 | 台 |
| 2 | 智能升降式生物标本储存柜 | 1、规格：不小于长2100mm*宽1200mm*高1200mm，主体材质：SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。 ■2、智能升降式储存柜分三层，每层AB两组储存位，共可存储6具标本。（提供符合要求的实物拍摄照片） ■3、储存柜举升重量≥1吨，升降速度≥20mm/s，满载为6组，满载状态下平稳升降，升降行程≥1050mm。采用多组伺服电动推杆，升降定位精度≤1mm。提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或公开发行的技术白皮书原件扫描件或官网截图。 4、智能升降式生物标本储存柜在行程范围内任意位置可以停止或升降操作，在自动存取标本的操作模式下，可自动定位到标本所在存储位置的高度。智能升降式生物标本储存柜配备标本身份码识别，通过便携移动采集终端采集标本信息，绑定对应储存柜的储存位置，便于标本数量统计和存取管理。每个存储位安装有外置存贮状态指示灯，可自动检测并直观显示对应位置有标本或无标本的储存状态。 5、智能升降式生物标本储存柜的平台台板可与同系列自动开盖解剖台和标本推车交互使用，并可同标本液压升降推车协同作业。设备内置信息交互装置，当标本推车就位后，选定储存位置，智能升降式生物标本储存柜可自动识别并可自动升降至选定存取位的存取高度，完成标本的储存与交互作业。 6、箱体部分：箱体部分机压成型，氩弧焊焊接，箱体底部及侧面四周采用加强支撑设计，满载箱体不发生变形。 ■7、智能升降式储存柜外箱体内置≥7寸触摸控制屏，实现上升、下降、停止、自动升降到指定位置、自动加液、液位恒定管理、自动标本数据统计等基础操作功能键。提供符合要求的触控屏界面实拍照片。 ■8、智能升降式储存柜内箱体设有溢流口，同时安装液位预警装置，避免存取过程中液位变化出现福尔马林外溢情况，当设备接入智能加液循环系统后，可实现自动加液、自动排液和保存液循环防霉功能。喷淋孔数量不少于50个，孔径不低于2.5mm，加液速度≥5m³/h，排液速度≥6m³/h，液位精度≤±1%。提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 9、智能升降式储存柜箱口四列V型密封胶条，避免标本保存液挥发，降低标本库环境污染。 ■10、安全防护功能，设备装载区域1140mm*300mm（±30mm）范围内设置安全光栅，区域内出现障碍物，停止运行，反应距离≤8mm，灵敏度≤100ms，防止夹持效应的发生，确保设备安全性。电气安全，在动力电路导线和保护联结电路间施加500Vd.c时测得的绝缘电阻大于1MΩ。提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件。 | 1 | 组 |
| 3 | 多媒体互动讲学终端 | 1.规格：长1140*宽820*高1000mm（±30mm）。 2、材质：主体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，经数控设备加工而成，表面除油、酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化后静电喷塑，色彩牢固，经久耐用，灰白色（主体）+橡木（扶手、装饰板）。 3、上柜体：讲台实木扶手及背板选用橡木精细加工而成，表面增光处理。桌面选用E1级环保高密度防火板，耐酸碱、防火、防潮、耐划伤、纹路精美。显示器翻转设计，角度可根据教师身高或光线强弱调整倾斜角度。键盘向外翻转，键盘托有调节挡板，可根据键盘大小调整位置，固定键盘。内部面板可开孔安装中控，方便教学设备使用。面板有鼠标槽，方便鼠标闲置时放置。柜体背面开有通风散热孔。 4、下柜体：选用优质冷轧钢板制作，国标19英寸机架，上下可调节托盘，轻松应对各种尺寸的设备，前侧对开门设计，留有小窗口，方便各种设备的操作。讲台后侧上下两门均可打开，方便设备安装维护。柜体正面及左右两侧开有精美通风孔。 5、一把钥匙控制整个讲台，翻转开启显示器盖板，键盘托盘可翻转，右侧抽拉隐藏式视频展台；对开下柜门，操作相应的设备；（可选装IC卡电子锁和漏电保护装置）。 6、讲台整体设计符合人体工程学，整体高度适中，显示器角度可调，白灰色和实木色双色彩合理搭配，精致优雅，美观大方，高度集成。上下分体式设计，便于维护、搬运和仓储。 7、上柜体内可安装：17-24寸液晶显示器，键盘、鼠标、中央控制器面板、电源插座、视频展台。 8、下柜体内配有可调节托盘，可安装讲学终端、中央控制器主机、DVD、卡座、功放、话筒主机等设备。终端配置要求：四核八线程及以上，主频≥3.0GHz，2G独显及以上，500G固态硬盘及以上，≥21英寸显示，含键鼠套装。 | 8 | 张 |
| 4 | 解剖教学无影灯（带录播） | 一、技术要求： 1、规格：母灯灯头直径≥70cm，子灯灯头直径≥50cm。双头无影灯，母灯灯珠≥80颗，子灯灯珠≥48颗。 2、灯头采用圆盘式造型，灯罩采用航空铝合金，散热效果好，符合手术室层流要求标准。 3、采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。 4、具有两处把手，使用方便。 5、采用LED冷光源。使用寿命≥50000小时。 6、医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 7、色温≥3000K。 8、采用弹簧臂，灯臂关节数≥6个。关节臂配备控制面板，具备亮度提示和调节功能。 9、洁净区人员可通过中置消毒手柄移动手术灯位置，中置手柄可耐受≥130°高温高压蒸汽灭菌。 10、母灯最大光照强度≥160,000LUX，子灯最大光照强度≥120,000LUX 。 11、聚焦光柱≥110CM。 12、色彩还原指数（ra）≥90。 13、配备光斑调节功能，旋转手柄调节光斑大小，照度不随光斑大小改变而变化。 14、摄像部分: 14.1图像真实，适应多种光照环境，通过快速对焦、强光抑制、防闪烁等功能，可在高达18000lux高照度无影灯环境下，提供图像清晰、色彩真实、细节丰富的优质图像；内置ND滤镜，配合多种场景模式，更适于无影灯下拍摄。 14.2采用医用电气标准设计，电气和材料特性稳定可靠。 14.3支持快速启动和低延时功能，启动时间小于10s，视频输出延时小于100ms。 14.4提供小型SDI接口、灵活选择UART或RS485通信接口，支持VISCA、Pelco P/D等通信协议。 14.5机芯外径60mm（±10mm），重量190g（±10g），适应各种无影灯内部安装。 14.6远程控制，接口丰富，灵活接入，灵活选择UART或RS485通信接口，支持VISCA、Pelco P/D等通信协议，通过计算机或专业的手术室控制器进行控制。 15、录像显示部分： 15.1自带22寸 1080P液晶显示屏，用于本地视频输入显示及 IPC 解码显示。 15.2支持 3G-SDI 高清视频输入接口。 15.3支持 4 路 1080P 高清网络视频接入预览和存储。 15.4采用高品质 AAC 音频编码技术,支持音频 1 进 1 出，并自带立体扬声器。 15.5支持外接 HDMI 和 VGA 显示器，实现扩展显示输出。 15.6支持本地储存（硬盘、U 盘及移动硬盘），自带 1T 硬盘存储。 15.7全新的 UI 操作界面，支持自动扫描并添加 IPC 功能。 15.8支持红外遥控器操作控制。 15.9支持 USB3.0 接口，可实现音视频的高速录制和拷贝。 15.10支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间。 15.11支持 RS485 通信接口，PELCO-P 和 PELCO-D 等通信协议，可实现 PTZ 控制。 15.12支持按键控制录像开启和停止。 15.13支持录像/图片文件检索、回放，支持录像循环覆盖。 | 8 | 套 |
| 5 | 解剖教学无影灯（双臂） | 1、技术指标 1.1 照度（Lx） 距1m处： 60000-160000Lx 1.2 色温（K）可调： 3500-5000K 1.3 光斑直径（mm）： 100-300 1.4 光束深度（mm）： 700-1200 1.5 深腔无影率： ≥90% 1.6 亮度档级调光： 无级调光 1.7 温升°C（工作区域）： ＜1℃ 1.8 术者头部温升°C： ＜1℃ 1.9 显色指数（Ra）： ≥96 1.10 总辐照度 ：≤600w/ ㎡ 1.11 灯头直径（mm）： ≥500 1.12 灯珠功率（3.2V·W）：1W（±10%） 1.13 灯珠平均寿命（h）：≥50000 1.14 灯体旋转：≥180° 1.15 电源电压（AC）： ～220V/50Hz 1.16 输入功率（W）： 300（±10%） 2、采用LED光源与透镜作为手术照明，真正冷光源；照明区域无温升，手术创面不易干燥，减少感染概率，有利于创面的愈合。 3、操作者可根据自身对亮度的适应性和不同手术而随意调节照度与色温；产生的暖白光可以增强血液与人体其他组织、脏器的色差，使用手术中医生的视觉更加清晰逼真。 4、LED无影灯采用开关电源控制，使工作电压永远处于稳定状态；为纯直流供电，无频闪，亦不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。 5、三维光学系统设计使光束深度达1米以上，手动调焦就可用于各类大型、深部手术的照明；360°均匀照射在人体组织上，无虚影产生，清晰度高。 6、LED具有较高的发光效率，耐冲击，不易破碎、无汞污染，且其发出的光不含红外和紫外成分的辐射污染。 7、可卸式手柄外套，可在135°C高温下消毒。 8、六关节设计无飘移，符合现代净化层流手术室的设计要求。 | 8 | 套 |
| 6 | 无线移动实训示教系统 | 1、主机： 1.1综合光学变焦≥160倍，混合自动变焦（高速）+≥6倍。 1.2镜头：F2.0+F3.6，f=49.0mm。 1.3总像素：≥1300万像素。 1.4有效像素≥3840*2160。 1.5视频输出≥3840*2160+1080P。 1.6输出帧率≥4K 30帧/秒,1080P 60帧/秒。 1.7图片输出≥1920*1080。 1.8兼容3D医学教学软件。 1.9白平衡：手动/自动追踪。 1.10暗光补偿：自动。 1.11光圈：自动/连动优先。 1.12麦克风≥1个外置。 1.13运行内存≥16GB，固态硬盘≥1T。 1.14影像存储：固态硬盘+移动硬盘。 1.15录像：可录制有声视频。 1.16无线频率：WIVU 5G频段。 1.17教师专用屏≥15.6英寸触控屏（双屏幕）。 1.18电池容量≥1332Wh，液晶显示电量，充电可定时。 1.19全工作状态下连续稳定自供电时间≥8小时。 1.20机身要求：防腐全铝合金机身。 1.21机身线束要求100%内埋，不可外露。 2、示教场景： 2.1影像画面≥5级尺寸调整。 2.2影像浮屏游走，任意悬停。 2.3手、笔触控分类批注≥3色，批注可调节粗细。 2.4批注叠加同步共享。 2.5可镜像反转≥4。 2.6画面≥3级强光压制。 2.7双镜同屏直播。 2.8教师专用屏连续操作其他示教功能时十字定位光标不中断显示，但同步示教大屏不显示十字光标。 2.9无WIFI状态下可全无线开机自由移动大屏同步示教。 2.10整机尺寸（含带锁静音滑轮）宽≥68CM，高≤140CM，厚≤30CM。 ■2.11主镜支架≤5轴，每轴调节角度≥320°，展长可按教学场景定制；副专用屏纵向水平旋转≥300°，副屏反转画面归正自动侦测；教学自定义键≥9键，功能层≥3层；罗盘式数显定焦，可显示强制变焦数显值。提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或公开发行的技术白皮书原件扫描件或官网截图。 3、AI语音控制： 3.1精准识别：采用先进的AI语音识别技术，能够离线准确识别用户发出的语音指令，包括放大、缩小、调整亮度、录屏、截图等操作。 实时响应：语音指令发出后，系统能够在极短的时间内做出反应，确保操作的流畅性和用户体验。含有人体结构教学的大体老师示教9大系统，分头部、颈部、胸部、腹部、骨盆及会阴部、上肢、下肢和背部。 3.2自然交互：支持自然语言输入，用户无需记忆复杂的指令，只需用日常语言表达即可。 3.3指令训练：仪器设备会持续通过AI引擎进行训练学习，提高使用效率。 3.4连续对话：用户可以通过连续的语音指令完成复杂操作。 3.5背景噪音抑制：采用先进的降噪技术，有效抑制环境噪音，提高语音识别准确率。 3.6离线识别：全部功能支持离线识别，无需网络连接即可使用。 | 1 | 套 |
| 7 | 断层3D打印模型（男、女各一） | 1、必须采用无器质性病变和无缺失的中国人体连续断层数据，必须为无节段性数据缺失的断层数据，确保原始数据人阑尾正常、牙齿正常。 2、断层3D打印模型为成年数据。 3、整套模型须以横断面形式展示。 ■4、断层3D打印模型要求采用两面打印，且断层内容不得重复，即一张断层3D打印模型从上面观察到的画面与从下面观察到的画面不同。（需提符合要求的实物拍摄照片） 5、断层3D打印模型各断面间距为≤5mm。 ■6、将所有断面按照顺序排列可获得完整人体全貌，头部、颈部、胸部、腹部、盆部、上肢、下肢完整。（提供符合要求的实物拍摄照片） 7、为方便观察，打印模型需按照一定的人体比例放大，放大倍数不得小于1.2倍。 8、断层3D打印模型各断面须有名称，如：经上矢状窦断面。 ■9、断层3D打印模型须对各断面结构进行标注，以方便教学。需采用两面分别为中、英文的标注形式。（需提符合要求的实物拍摄照片） 10、断层3D打印模型边缘需使用人体肤色硅胶包裹，以达到防磕碰、美观的效果。 11、断层3D打印模型须采用真正的高环保材料：无重金属成分，不含苯物质，甲醛排放量低于0.02%，低于E1级排放标准，无有毒气体。 12、断层3D打印模型须具有耐候性：对水分的吸收率几乎为零，不霉变、不腐烂、不龟裂，具有较强的耐酸碱性，自然条件下使用其特性不发生变化。 13、断层3D打印模型须具有耐燃性：不具备助燃特性，离火自熄，燃烧后无明火，无有毒气体产生。 14、断层3D打印模型须具有防虫蚁特性：不构成对蛀虫和白蚁的吸引，有效杜绝昆虫骚扰。 15、断层3D打印模型须具有易维护特点：应用性能稳定，易于打理，方便维护，节约维护成本。 16、断面3D打印模型须有独立包装，包装安装滚轮，方便存储与展示。包装底座需有固定插槽，可将断面 3D 打印按编号进行摆放，方便拿取查看。 | 2 | 套 |
| 8 | 不锈钢标本模型陈列柜 | 1、规格：宽500mm*高2000mm*长1000mm（±30mm）。 2、材质：不锈钢框架，四周玻璃。 3、柜子双开通玻门,不锈钢门框。 4、柜门关闭有防撞减震软胶垫，关门无噪音。 5、储物区域层板采用玻璃隔板，层高可根据使用需求进行调整。 6、带照明，冷光灯。 | 32 | 组 |
| 9 | 移动式微方导流净化系统 | 1、规格：238×238×260mm（±10mm）。 2、医疗级净化模块，有效消除过敏原，防止形成菌落，60 分钟内白色葡萄球菌除菌率≥99.99%。 3、左右配置 2 台离子设备，尺寸：180×40mm（±30mm），双层电离装置，离子设备可拆卸。设备自带传感系统和检测功能，根据室内污染程度进行自动调整状态和启停。 4、设备顶部含智能触发装置和安全模块，尺寸：210mm×210mm（±30mm），安全模块四角固定，带自保护功能，可单独拆卸。当安全模块打开，系统自动关闭。安装四套半封闭式减震保护系统。 5、设备内置控制台包含通风排除模块、维护警告复位模块、通风状态模块、风量调节模块。 6、内置自动计算器（8000H），当需要更换主机时自动警示。 7、设备内置风机，安装不锈钢层流疏导孔，自渗透式循环方式净化，室内相对密闭状态下持续有效降低病毒、细菌的传播性，人机共处式消毒。 | 1 | 个 |
| 10 | 不锈钢边台 | 1、规格：宽600mm*高800mm（±30mm），长度根据现场情况定制。 2、采用国标不锈钢304#板材，厚度≥1.2mm，表面拉丝处理。 3、台面下方对开门柜体，柜体内分两层，从实用性能考虑，采用活动层板，可以根据存放的物品调节层高。 | 73.2 | 米 |
| 11 | 器械清洗一体化洗手池（4人位） | 1、规格：长2400mm*宽600mm*高780mm（±10mm）； 2、材质：国标304不锈钢板材，厚度≥1.2mm； 3、配4个洗手位，中间特殊静音处理，确保洗手时水花不外溅； 4、配4个鹅颈型水龙头，采用脚踏式控制开关； 5、采用新结构304提笼下水器，有效防止标本碎屑等堵塞下水管。 6、下水器与下水管采用环保，耐腐PP材料连接。 7、洗手池内嵌解剖器械清洗段。 7.1功率≥1850W。 7.2正常工作水压：0.03-1MPa。 7.3清洗方式：喷淋漂洗，超声波清洗。 7.4控制方式：微电脑控制，触控操作。 7.5至少具备三种洗涤方式：轻柔洗（36分钟，可至60℃），标准洗（43分钟，可至65℃），加强洗（60分钟，可至65℃）。 7.6臭氧消毒，可以对设备进行有效消毒杀菌。 7.7烘干功能，72℃高温后可以余温烘干，去除残留水分，抑制霉菌滋生。 7.8可以根据洗涤量选择水位，至少有三种水位，低水位≥15.1L，中水位≥16.7L，高水位≥17.7L。 7.9当设备运行过程中，出现加热异常，漏水，缺水，溢水，压力开关异常，门异常，排水异常等情况时，应启动警告。 8、教室内原混凝土边台和水池拆除，修复后进行器械清洗一体化洗手池的安装，包含设备安装辅材等所需配套。 | 8 | 套 |
| 12 | 不锈钢拖把池 | 1、规格：L600mm*W600mm*H600mm（±3mm）。 2、材质：国标304不锈钢，厚度≥1.2mm。 3、采用手控式拖把龙头，304提笼下水器，安全、排水快、有效防止堵塞。 4、下水器与下水管采用环保、耐腐PP材料连接。 | 8 | 个 |
| 13 | 外排除臭模块 | 1、根据实验室污染程度定制。 2、采用国标304不锈钢箱体。 3、高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC），无机物，硫化氢，甲醛，氨气，硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味； 4、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应； 5、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天 24 小时连续工作，运行稳定可靠； 6、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，设备能耗低，设备风阻极低<50pa，可节约大量排放动力能耗； 7、设备要求为成熟产品，其运行性能、装配质量、控制系统、机械安全、电气安全、空载运行试验等达到GB/T5226.1-2019相关标准。 | 8 | 套 |
| 14 | 组合式净化排风机组 | 1、卧式排风机组：风量Q≥8000m³/h 2、增加全效纳米晶体净化层，高频循环净化，强度≥95%，水分≤5%。内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统； 3、内含静压混流装置，有效减少涡流旋流，减少风噪； 4、变频控制与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭，无极变速； 5、隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过特别设计的的断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 6、风机可变频，包含安装所需基础、设备安装及调试等所需配套。 | 8 | 台 |
| 15 | 全控净化高能离子发生装置 | 1、离子主机安装于新风管道中，离子释放单元与空气流向和风管采用垂直安装方式，确保送风通过电离模块表面，充分接触并完全反应，最大程度激发离子活性。通过室内送风末端送入实验室，具有主动捕捉有害气体，全覆盖净化的特性。 2、设备利用空气进行介质壁垒放电，产生双离子及高能粒子以及连锁生成的OH自由基，包括正离子水合物、超氧基阴离子等，其中OH自由基以及高能粒子具有强氧化性和高能分解能力，能够打开VOC、甲醛、二甲苯、烷类、硫化氢、氨等分子化学键，将其分解成二氧化碳、水及碳化合物，起到净化空气的作用。 3、设备运行中，离子簇碰撞产生电击，能够破坏微生物，如细菌、病毒等的细胞结构并使其丧失活性，起到消杀作用。 4、设备尺寸：260*350*200mm（±30mm）；其中底座尺寸：260*160*200mm（±30mm）；离子释放单元尺寸：长度190mm（±30mm），直径45mm（±10mm），每套设备含4台离子释放单元，功率：≤55W。设备使用寿命不小于10年。 5、电压：AC220V±10V，50±10Hz。 6、设备采用金属底座，防腐喷涂，离子发生装置固定于绝缘透明模块上，内部必须能显示①电子变压器；②控制主板；③内部线路，不符合要求的不予接受。 7、双极屏蔽电离技术，负离子量≥20000个/cm³（参照QB/T 4982-2023标准），室内空气甲醛去除率≥95%，臭氧浓度≤0.16mg/m³，符合GB/T18883-2022标准要求。 8、底座背部有设备把手，背部具有开关切换键和电源插座，并有≥6组串联信号接口和≥4组串联警报接口，设备便携式安装，方便维护保养。 9、离子释放单元采用螺纹护套安装，具有安全牢固的接地装置，确保安全和稳定性。 10、节能优化技术由变频模块起主导作用，结合系统结构设计，达到最优节能效果。变频技术能有效控制离子净化模块的运行效率，有效控制能耗，并保证净化效果，使得净化效果更优异。 11、设备要求为成熟产品，其防电击保护的结构、防机械危险性能达到GB/4793.1-2007相关标准。 12、设备具有过流保护功能，具有温控保护功能。 13、工作环境温度和湿度的适用范围大，温度在摄氏-30℃~55℃之间，湿度在30%~98%，能符合本项目自然环境下使用，无须保温保湿，操作管理及维护简便，只需每半年清洗和检查，无需专人管理。 | 8 | 台 |
| 16 | 高静压风管送风式分体空调机组 | 1、全新风，Q≥5000m3/h,制冷量≥59kw，制热量≥62.5kw； 2、机外静压：250Pa，N≈23.2KW； 3、电源：380，50HZ； 4、过滤精度2um/过滤效率：≥90％ ； 5、过滤阻损Pa：初阻≤100Pa,终阻≤1000Pa； 6、内置自动增氧模式层和智能空气测控器。反应段前段带多点自平衡负压引流系统； 7、内含静压混流装置，减少涡流旋流，减少风噪； 8、变频控制与智慧物联核心监控系统无缝连接，可远程开启关闭，无极变速； 9、隔热断冷桥设计：柜式风机，采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理机组箱体内部的所有金属都通过聚氨酯发泡和经过断冷桥复合材料与金属隔断，杜绝了箱体冷桥；机组框架及壁板之间粘贴保温密封条。 10、消声模块，利用消声器内衬消音纤维片，外壳采用镀锌钢板，内壳采用微孔板，对低频及部分中频起消声作用。有效减低噪音，公板法兰安装方式。静压式消声模块安装。设备支架制作、安装；支吊架除锈、刷油按规范。 11、包含安装所需基础、设备安装及调试等所需配套。 | 8 | 台 |
| 17 | ▲无影智控层流罩 | 1、设备尺寸：2190*1000mm（±10mm）。 2、无影式智控层流布气装置具有双模式无影照明系统、智慧物联智控模式和层流系统；双模式无影照明系统包含普通照明和无影照明两个模块。 3、双模式无影照明系统：到达解剖台操作台面的照明光束呈倒锥形分布，以避免眼睛疲劳。其中普通照明、无影照明、紫外辐射及蓝光危害、解剖台中心照度和边缘照度、无影率、无影照明系统灯珠要求等都需要满足解剖教学要求。 3.1层流布气装置上的普通照明40W（±10%），电压24V，显色指数≥82，光通量≥500流明；层流布气装置上的无影照明320W（±10%），电压24V，显色指数≥90，光通量≥1600流明。双模式无影照明系统中的灯珠数量≥300个，确保照明深腔底部时保持清晰可见。 ■3.2层流布气装置上的照明紫外辐射满足在200mm距离处测得的蓝光危害等级不超过RG1。层流布气装置上的统一眩光值(UGR)应当满足在建筑照明设计标准下测得的统一眩光值(UGR)≤25。提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或公开发行的技术白皮书原件扫描件或官网截图。 ■3.3光束未受任何遮挡时，解剖台的中心照度（距照明下1200mm，右侧边缘500mm处）大于6500lx。解剖台操作区域内，解剖台面边缘（里侧中间）照度不小于3300lx。提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或公开发行的技术白皮书原件扫描件或官网截图。 3.4无影智控层流罩无影效果：①无影率：单遮板剩余照度≥50%；②无影率：双遮板剩余照度≥65%；③无影率：深腔剩余照度≥90%；④无影率：单遮板深腔底部剩余照度≥50%；⑤无影率：双遮板深腔底部剩余照度≥70%。 4、智控模式：采用智慧物联智控模式，普通照明和无影照明可分开独立控制，实现本地端控制和远程端控制双模式控制方式。 ■5、本地端控制模式：结合解剖台内置的本地端智能云控系统，通过解剖台云控系统控制无影层流罩的无影照明的开关、亮度的调节0-100%灵活无级调光。远程端控制模式：智慧物联远程端可远程实时监控和控制无影照明的开关、亮度的调节。实现无线和无极遥控调光，可采用无线调光，可以实现0-100%灵活无级调光。提供本地端控制模式和远程端控制模式的控制界面实拍照片。 6、微孔层流系统：采用多形态孔状组合均匀分布，内置导流装置，使新风均匀传输并送入实验室。采用圆孔和槽孔相结合的方式，圆孔采用直径≥5mm，槽孔采用直径≥3*20mm。整体层流孔数≥2600，结构应满足层流要求。 7、设备安装前拆除原实验室内吊顶和无影灯，设备安装完毕后恢复无影灯安装，并且采用新无孔铝扣板和LED平板灯恢复吊顶。 | 32 | 个 |
| 18 | 语音交互版智慧物联核心监控系统（带APP综合教学管理系统） | 一、智慧物联核心监控系统功能： 1、智慧物联核心监控系统采用LED触摸式控制，尺寸：270mm*210mm（±30mm），界面显示蚌埠医科大学人体解剖学实验室定制设备名称，家用控制设备和开关面板式不予接受，所有数据必须集中到一个控制器上，控制器必须兼容，禁止用多个控制器组装方式； 2、智慧物联LED触摸式控制显示内容： 2.1智慧物联核心监控系统必须显示（具备以下功能即可，字面表达无需完全一致）①空气质量②甲醛浓度③离子浓度④环境温度和环境湿度⑤调节风速：可手动从0%调整到 100%调节⑥显示当前风速值（m/s)⑦当前模式：手动和自动模式⑧上课模式和下课模式⑨排风（开和关）、新风（开和关）、离子（开和关）、空调（开和关）、层流照明系统（开和关）、解剖台设备锁； 2.2分级菜单必须有解剖实验室环境检测系统、通风净化系统、预约定时、运行监测、解剖台控制、报警管理等，家用的或者不符合的不予接受。界面必须三维显示解剖实验室和解剖台场景，软件必须动态模拟层流布气罩.解剖台和上送下排净化效果。 屏保界面必须包括（具备以下功能即可，字面表达无需完全一致）①风速值②室内温湿度值③甲醛浓度值④日期时间⑤空气质量⑥上课下课一键控制。 环境监测界面必须包括①离子浓度②甲醛浓度③温度和湿度④风速⑤空气质量等级⑥净化效率⑦上课下课一键控制。 通风净化界面必须包括①空调的开关②空调温度预设③空调制冷制热调节④手自动切换⑤风速调节⑥新风和排风（开和关）⑦离子（开和关）⑧层流照明（开和关）⑨讲台电源（开和关）⑩上课下课一键控制。 预约定时界面必须包括①预约场景设定②定时开和关③控制模式选择④星期选择⑤开始与结束时间设定⑥上课下课一键控制。 运行监测界面必须包括①空调运行参数显示②新风变频器运行监测③排风变频器运行监测④上课下课一键控制。 解剖台控制界面必须包括①解剖台编号显示②解剖台温度显示③解剖台状态显示④解剖台制冷（开和关）⑤设备锁（开和关）⑥解剖台上升控制⑦解剖台停止控制⑧解剖台下降控制⑨上课下课一键控制。 报警管理界面必须包括①当前报警内容显示②所有报警记录显示③上课下课一键控制。 2.3智慧物联本地端可以控制解剖台升降，在行程范围内任意位置启停；可以设置学生安全锁权限，避免学生误操作，提供满足以上要求的智慧物联本地端实拍照片；通过解剖台感应系统实时调整净化频率，确保净化效果的同时达到节能环保的目的； 3、APP显示内容： 3.1 APP界面必须显示蚌埠医科大学人体解剖学实验室定制设备名称，进入已绑定设备中的智能实验室菜单，菜单分为6大模块（具备以下功能即可，字面表达无需完全一致）：智慧实验室、数字化尸库模块、福尔马林污水处理模块、虚拟解剖教学模块、售后服务模块、个人中心模块，提供满足要求的6大模块的APP界面截图； 3.2 进入解剖实验室和数字化尸库模块，APP 可显示（具备以下功能即可，字面表达无需完全一致）①实验室编号②解剖台在线数量③甲醛浓度④臭氧浓度⑤环境温度和环境湿度⑥风速调节:可手动从0%调整到 100%⑦当前风速值（m/s)⑧当前模式：手动调节模式（开和关）⑨上课下课控制、排风（开和关）、新风（开和关）、等离子（开和关）、照明（开和关）、空调（开和关）、解剖台管理锁（开和关），提供产品的计算机软件著作权，同时提供满足以上要求的APP界面截图； 3.3 进入智慧实验室模块（具备以下功能即可，字面表达无需完全一致），APP 必须具有操作日志、监控、定时预约设备功能。①界面上体现设置定时，并能设置设备开启时间段，精确到具体日期和时间。②有全天开启和全天关闭功能。外网接入点由学校提供； ■3.4进入虚拟解剖教学模块（具备以下功能即可，字面表达无需完全一致），APP 必须具有①3D虚拟解剖模块②微课视频模块③人体解剖学标本模块④人体解剖学模型模块，有不少于100个虚拟解剖教学系统，按照运动系统、呼吸系统、生殖系统、感官系统、内分泌系统 、断层解剖、浮雕系列、消化系统、泌尿系统、循环系统、神经系统、局部解剖、电动模型进行分类。（提供满足以上要求的APP界面截图） 3.5 进入数字化尸库模块（具备以下功能即可，字面表达无需完全一致），APP 必须具有管理系统、空气净化系统、行车系统。 3.6 APP远程控制端可以控制解剖台升降，在行程范围内任意位置启停；可以设置学生安全锁权限，避免学生误操作；通过解剖台感应系统实时调整净化频率，确保净化效果的同时达到节能环保的目的；具有视频巡访功能，高清显示，实时查看实验室状况。 二、三维定位系统功能：至少由运行窗口、DICOM数据界面，断层显示界面，3Dview界面组成。 1、运行窗口：可调出DICOM数据导入，断层显示，3D窗口和X线模拟窗口4个子级窗口。 2、DCM数据界面（具备以下功能即可，字面表达无需完全一致）：主要包括Dcm输入，Dcm清除，显示阈值，色谱调整，体素大小，伪彩映射，断层阻光度，体素点自动放大，映射调整，方向映射，映射非线性调整，低通滤波半径设置，模型旋转角度，杂质点最小面积设置和切片数量设置共15个功能组件。 2.1Dcm输入：导入医学影像dcm序列图像； 2.2Dcm清除：清除当前的dcm序列和模型； 2.3显示阈值：双向阈值调节，对模型实现高阈值、低阈值及带宽阈值分割，分割范围-1~1； 2.4色谱调整：对显示灰度显示范围进行调整，调整阈为-1~1； 2.5体素大小：对模型的体素尺寸进行规定； 2.6伪彩映射：对当前灰度进行伪彩化处理，包括15种映射； 2.7断层阻光度：对显示在3Dview中的断层透明度进行调整，调整范围0~1； 2.8体素点自动放大：对模型的体素单元进行镜头自适应放大和缩小； 2.9映射调整：手动调节映射颜色，红、绿、蓝分别有8个节点可调节，实现分段线性调节； 2.10反向映射：对当前映射进行补色处理； 2.11映射非线性调整：对灰度值进行非线性调整，包括浮点次方运算； 2.12低通滤波半径设置：对低通滤波核大小进行设置； 2.13模型旋转角度：对模型在X,Y,Z三个轴方向进行任意角度叠加旋转； 2.14杂质点最小面积设置：去除杂质在断层中的最小面积，默认值为100； 2.15切片数量设置：对轴切模型时数量进行设置，默认值为8； 3、断层显示：主要包括水平断层显示滑动条；冠状断层显示滑动条；矢状断层显示滑动条；滑动条功能是将断层迅速调整到相应位置，也可用鼠标滚轮对断层上下帧进行微调。勾选断层显示菜单下的水平断层、冠状断层和矢状断层可在三维视图中显示该位置的断层。 4、三维显示：主要包括背景颜色及视角、映射处理、模型切片、ROI调整、梯度图像、轴显示与标注、模型7个一级菜单。 4.1背景颜色及视角：子菜单不少于四种背景颜色和前、后、上、下、左、右六个视角。 ■4.2映射处理（具备以下功能即可，字面表达无需完全一致）：包括映射调整、反向映射、保存当前映射、导入自定义映射、低通滤波、高通滤波、钝化蒙片、缩减色段、灰度值自动调整、灰度值手动调整、替换为当前灰度和恢复原图 12 个功能模块。（提供符合技术指标的软件界面截图） 4.2.1映射调整：根据当前伪彩映射模式，将映射分解为红、绿、蓝三个曲线分量，每个曲线由 8个节段拟合，点击相应节点，可进行分段调整相应的灰度值对应的红、绿、蓝颜色分量。 4.2.2反向映射：是对当前伪彩映射进行逆变换。 4.2.3保存当前映射：将当前伪彩映射保存为 txt 文件。 4.2.4导入自定义映射：导入自定义映射是导入保存过的伪彩映射。 4.2.5低通滤波：结合滤波核进行颜色的低通滤波处理。 4.2.6高通滤波：将当前灰度进行均值高通滤波处理。 4.2.7钝化蒙片：将当前灰度减去低通滤波信号。 4.2.8缩减色段：将当前的灰度值缩减为 4 个区段并通过伪彩映射显示。 4.2.9灰度值自动调整：将当前的灰度值进行直方图均衡化。 4.2.10灰度值手动调整：将当前的灰度值进行手动调整。 4.2.11替换为当前灰度：将调整后的灰度值作为当前模型的灰度分布。 4.2.12恢复原图：将当前模型灰度恢复为上一步状态。 5、模型切片：包括 X 轴分散切，Y 轴分散切，Z 轴分散切和模型复原。X 轴分散切 是将模型以 X 轴进行切片，以下类推。 ■6、ROI 调整（具备以下功能即可，字面表达无需完全一致）：包括左-右显示区，前-后显示区，上-下显示区和去除杂质四个功能。（提供符合技术指标的软件界面截图） 7、梯度图像：实现图像灰度的梯度化并显示。 8、轴显示与标注：轴显示显示模型的 X 轴 Y 轴和 Z 轴。标注包括定位，标注，导出标注，导入标注，隐藏标注和删除标注。 9、模型：显示与隐藏模型的功能。 | 8 | 套 |
| 19 | 智慧终端控制器 | 1、DC24V 输出： 24V,±8%，Max500mA ，具有过电流保护； 2、工作环境温度：-10℃~60℃ 存储温度：-20℃~70℃； 3、工作环境湿度： 5%~95%（无结露）； 4、支持WiFi通讯和以太网联网方式，3路串口通讯，支持VPN下载； 5、12点输入(含2点100KHz），8点继电器输出：标配USB下载口和2个串口及以太网；支持物联网通讯扩展；支持1块BD扩展，支持8块模块扩展； 220VAC电源输入； 6、Miscro USB ：支持下载，在线监控； 7、RS232/RS485 ：2个，RS232/485可任意选择，串口通讯，波特率：4800~921600Bps； 8、以太网：1 个，Modbus Tcp Slave； 9、4路模拟量输入模块，专用右侧模拟量扩展模块； 10、支持2点AI输入，2点AO输出，专用右侧模拟量扩展模块。 11、支持物联网模块、支持边缘计算、免电源下载、远程下载与配置、隐藏式BD模块接口。 | 8 | 套 |
| 20 | 臭氧浓度变送器 | 1、测量范围：4-20mA ； 2、电源：24V，50HZ； 3、测量精度：0.1%； 4、模拟信号输出，双继电器信号输出，RS485 信号。可兼容各种控制报警器、PLC、DCS等控制系统。快速，可信，稳定；定制版，强化抗干扰能力，接入点定制，接入智慧物联核心监控系统（带APP空气品质控制）和智慧终端控制器。 | 8 | 台 |
| 21 | 风速变送器 | 1、交流供电 ：最大值 150mA ； 2、直流供电 ：最小值 90mA ； 3、风速范围： 0 -15m/s； 4、输出信号：0 -10V -1mA； 5、单体调整测试和系统联调功能； 6、定制版，强化抗干扰能力，传感器接入点定制，传感器接入智慧物联核心监控系统（带APP空气品质控制）和智慧终端控制器。 | 8 | 台 |
| 22 | 空气质量变送器 | 1、高精度，长寿命的空气质量传感器； 2、自动跟踪零点、满量程、温度补偿； 3、防高浓度气体冲击的自动保护功能； 4、定制版，强化抗干扰能力，接入点定制，接入智慧物联核心监控系统（带APP空气品质控制）和智慧终端控制器。 | 8 | 台 |
| 23 | 温湿度变送器 | 1、DC24V供电； 2、LED数码管温湿度显示； 3、2路（4-20mA/0-10V ）12位AD模拟量输出； 4、模拟输出量：4-20mA/0-10V； 5、温度范围 -40℃到120℃； 6、湿度范围 0-100%RH ； 7、温度精度 ±0.3℃； 8、湿度精度 ±2.0%RH； 9、防护等级 IP67； 10、定制版，强化抗干扰能力，传感器接入点定制，传感器接入智慧物联核心监控系统（带APP空气品质控制）和智慧终端控制器。 | 8 | 台 |
| 24 | 静压式消声模块 | 1、利用消声器内衬消音纤维片，外壳采用镀锌钢板，内壳采用微孔板，对低频及部分中频起有效的消声作用。 2、可有效减低噪音，公板法兰安装方式。 3、静压式消声模块制作及安装。 4、设备支架制作、安装；支吊架除锈、刷油按规范。 | 16 | 个 |
| 25 | 风机软启动变频 | 输出频率0.1～400Hz，可设定的V/F曲线及矢量控制，自动转矩提升与自动滑差补偿功能。 | 8 | 个 |
| 26 | 风管安装及配套 | 1、新风风管、室外排风风管δ=0.6～1.2mm，镀锌钢板矩形风管制安δ=1.0mm以内咬口，周长2500mm以下； 2、风管、管件、支吊架制作、安装；风管、法兰、法兰加固框、支吊架除锈、刷油按规范要求； 3、新风风管含保温棉、室外铝包等风管配套。 4、安装前拆除原教室内管道。 | 8 | 项 |
| 27 | 阀门 | 电动调节阀，手动调节阀，70度防火阀，镀锌钢板阀体。 | 8 | 项 |
| 28 | 系统集成和安装配套 | 1、含通排风净化系统强电、弱电电气布线，布管，安装满足相关标准。 2、通排风净化系统安装所需电缆、桥架、信号线等电线、线管材料、其他配套辅材及安装，国标（不含系统总电源线）。 3、软连接：铆接，共板法兰，硅胶防火布。 | 8 | 项 |
| 29 | 总控电柜 | 1、与空气质量控制器相连；含排风机、新风机箱等部件全部符合高低压电器认证；含继电器，电流平衡过载保护。 2、控制箱箱体防护等级IP44级，箱体镀锌钢板，厚度不能小于1mm。 3、系统总电源线由业主引致承包方总配电箱，具体配置以施工现场实际为准。 | 1 | 个 |
| 上述技术参数允许正偏离 |  |  |  |  |

三、安装调试、质保及售后服务要求

1.安装调试：

（1）中标人提供中标产品设备并送至招标人指定的地点并负责安装、调试服务，同时承担因此发生的一切费用。

（2）本项目涉及到的产品从供货到安装均禁止分包或转包。

（3）中标人发货到招标人指定地点时应先用函、电通告招标人。

（4）产品设备交货时，外包装应完整无破损。

（5）产品设备交货时，应提供到货产品设备、材料的清单，具体还包括但不限于以下的内容：产品出厂检验合格证，制造商全称、配套件的名称、型号、规格，完备的使用说明书等。

2.质保及售后服务：

（1）此次采购的所有项目产品质保期3年，从通过项目验收之日起计，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。针对臭氧浓度变送器、风速变送器等传感设备，质保期后延保2年。针对单项设备制造商出厂质保期多于3年的，以出厂质保为准。

（2）故障响应时间，在接到故障通知后2小时内作出答复，一般问题3小时之内解决；若采购方有需求，8小时内到达现场解决；若遇重大问题在24小时内解决。

（3）巡检保养，解剖实训室设备厂家进行定期巡检和保养，至少每学期一次，确保设备安全性和稳定性，以延长其使用寿命。

★（4）软件升级，本项目中涉及的软件，要求供应商进行终身免费升级。

（5）备品备件供应，为了确保实验室设备的正常运行和快速维修，要求供应商至少确保15年的备品备件供应，并且在售后服务部储备一定数量的备品备件。这些备件应与原设备兼容，并能够在需要时及时更换。

四、报价要求

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

五、其他要求

1.知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是免责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

★2.投标人提供承诺，在合同签订后3日内根据采购人要求，投标人提供符合参数要求的自动开盖解剖台，智能升降式生物标本储存柜，断层3D打印模型，无影智控层流罩进行演示，包括但不限于软件的操作演示、设备的功能演示和系统演示，测试和演示内容包含但不限于参数、性能测试等，如测试或演示结果与投标文件响应不符的，采购人限期3日内整改，整改后仍与投标文件响应不符的，采购人将上报财政部门，经财政部门查实后依法处理。采购人有权追究其违约责任，中标人承担由此产生的一切责任。