 采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	项目验收合格后，一次性支付合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安徽农业大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	自合同生效之日起30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。


二、货物需求

（一）标识符号

	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	■
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：

（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。

（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。


（二）货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（台/套）
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	台式高速离心机
	1.主要功能（用途）：可用于分离和富集细胞、细胞器及其他生物分子，如蛋白质和核酸。可用于分离血清、血浆等样品，以检测各种生化指标和免疫学指标。

■2.设备组成：

2.1主件：高速冷冻离心机。

3.性能（技术参数）：
3.1.最大容量：≥4×100mL。

★3.2.最高转速：≥20000r/min。（投标文件中提供证明材料）
3.3.最大相对离心力：≥32860×g。

3.4.转速精度：±10r/min。

3.5.控制及驱动系统：单片机控制，免维护大力矩直流无刷变频电机。

3.6.显示方式：≥7英寸宽视角液晶触控屏。

3.7.操作方式：触摸操控。

3.8.升档/降档：≥10档升速/10档降速。

3.9.定时范围：≥1min-99h59min,具备连续离心及瞬时离心。

3.10.总功率：≥0.38kW。

3.11.噪音：≤60dB(A)。

3.12.电源：AC220V 50Hz。

3.13.大容量存储≥999套程序组，阶梯程序组≥：001-010，阶梯段落数量≥：2-15。同时主机上具有≥5组日常离心程序模式实体按键可直接一键调用，方便一键切换。

★3.14.权限管理：管理员-操作员-访客 三级权限可设置。（投标文件中提三级访问权限界面截图）
3.15.门盖采用电磁门锁、电动撑杆，一键开关门，停机或停电状态下可手动开启门盖。

3.16.拥有超速、超温、不平衡、误操作、过流过压、防夹手等多种声光预警保护功能；耐氢耐油耐酸碱的氟硅橡胶密封圈能在-55～+200℃下长期工作；采用吸塑舱门内板，双重防止气溶胶外溢；314不锈钢一体无缝成型耐腐蚀离心腔和钢制缸套、吸音风道设计。
	1
	工业
	/

	2
	振荡培养箱
	1.主要功能（用途）：观察生物切片和细胞：用于研究生物样本的结构和功能。细菌和微生物研究：观察细菌、真菌等微生物的形态和生长过程。组织培养：用于观察活体组织的生长和分裂过程。

■2.设备组成：

2.1主件：振荡培养箱。

3.性能（技术参数）：

3.1.立式双层结构，可上面和前面双开门。

3.2.摇盘材质采用不锈钢板，耐腐蚀不生锈。

3.3.温度采用微处理器控制，脉冲调宽式加热原理。

3.4.具有编程参数记忆报警功能，停电、关机、再次开机都能延续原来的工作状态。

3.5.振荡频率：0（静置培养，不旋转）；20-350rpm/min（可做静态培养，正反转）。

3.6.温度范围：4—60℃。

3.7.控温精度：±0.5℃。

3.8.温度均匀性：±0.5℃。

3.9.振幅：≥26mm。

3.10.托盘尺寸mm：≥330×330。
	1
	工业
	/

	3
	生物显微镜
	1.主要功能（用途）：观察生物切片和细胞：用于研究生物样本的结构和功能。细菌和微生物研究：观察细菌、真菌等微生物的形态和生长过程。组织培养：用于观察活体组织的生长和分裂过程。

■2.设备组成：

2.1主件：生物显微镜。

3.性能（技术参数）：

3.1.采用无限远光学系统，可扩展荧光、暗场、相差多功能显微观察。

3.2.采用4×、10×、40×、100×高衬度平场消色差物镜，平场范围≥25mm。

3.3.采用大视野高眼点目镜，10×视场数22mm,所有目镜屈光度可调。

3.4.采用粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm。

★3.5.采用模块化设计，可升级荧光模块，升级为正置荧光显微镜。（投标文件中提供证明材料）
3.6.预留式三目观察筒，可升级为数码生物显微镜。

3.7.采用LED光源，亮度可调。

3.8.采用双层活动平台(尺寸:≥210mm×140mm，移动范围:≥76mm×50mm)。
	1
	工业
	/

	4
	体式显微镜
	1.主要功能（用途）：可用于材料宏观表面观察、失效分析、断口分析等领域。

■2.设备组成：

2.1主件：体式显微镜。

3.性能（技术参数）：

3.1.采用铰链式三目头，45度倾斜，瞳距54mm-75mm，分光比50%/50%。

3.2.采用大视野目镜 WF10×/F.N.23mm 视度调节±5屈光度。

3.3.变倍比1:7.5（0.67×-5×）。

3.4.采用坡型立柱式底座，行程≥106mm，直径≥95mm磨砂玻璃工作板，调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围≥50mm。

3.5.采用0.5倍C型接口，可升级显微成像系统。

3.6.采用上下LED照明系统。
	1
	工业
	/

	5
	▲数码显微镜无线互动系统
	1.主要功能（用途）：将智能终端设备、无线通讯技术与数码显微技术结合，具备高分辨率的数字图像，快速的传输速度。

■2.设备组成：

2.1数码互动系统控制软件；

2.2无线AP。
3.性能（技术参数）：

3.1.数码互动系统控制软件：1套；

★3.1.1系统使用的软件必须为正版软件，具有数码显微镜无线互动系统软件著作权登记证（投标人承诺合同签订后验收前提供证书核查，投标文件中提供承诺函，格式自拟）；整个互动系统需要不少于1个无线AP，支持2.4G和5G网络信号；

3.1.2无线网络环境下每个实验室可以支持≥60个用户，并且可以达到和有线网络环境相同的效果。

3.1.3学生终端具有防杀进程、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序；

3.1.4配置正版图像分析软件，软件可有中、英文界面。文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录；

3.1.5适用多种操作系统；

■3.1.6投标人所投互动系统需要和本次采购的显微镜实现数据互联；并预留能与学校网络中心数据平台的接口；

3.2.数码互动软件系统需求功能：

3.2.1课堂教学：教师端实现对学生端显微镜的镜下图像的监控，实时观测每个学生的上课状态及效果；教师端可将教师显微镜下的微观图像或PPT课件“示范教学或屏幕广播”到每一个学生的计算机、平板电脑上，老师可以选择一个学生屏幕广播给所有学生进行现场教学讲解，同时可以通过投影实现现场大屏幕教学；

3.2.2教学评测：教师能够自主编辑试题进行考试，允许用户从Word文件导入试题，可通过导入Word文件添加试题；教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析；

3.2.3课堂管理：电子点名进行班级管理，可远程打开和关闭应用程序，可远程关闭电脑；

3.2.4控制学生端功能：单独放大缩小任一学生图像，多屏或者单屏及全部显示学生端镜下图像和屏幕图像；

★3.2.5系统日志:显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。（投标文件中提供证明材料）
★3.2.6断线锁屏:断线保护自动锁屏，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。（投标文件中提供证明材料）
3.2.7显微镜视场与电脑显示屏成像显示同步；

3.3.无线AP 1台；

3.3.1采用5G网络，传输速度≥200M；支持≥60个学生端；

3.3.2安全性能：Wi-Fi保护协议（WPA2-PSK，WPA-PSK，WEP）Wi-Fi保护设置：一键加密。
	1
	工业
	/

	6
	教师端数码显微镜
	1.主要功能（用途）：将显微镜观察功能与数字成像技术结合，通过整合显微镜、液晶显示屏和高清数码相机实现图像数字化显示。

■2.设备组成：

2.1 主件：数码显微镜；

2.2 配套图像分析软件。
3.性能（技术参数）：

3.1.光学系统：采用无限远光学系统；

3.2.目镜筒：铰链式三目筒30°倾斜。铰链部分可360°旋转，配备≥2000万数码摄像头；三目分光比50：50/80:20可选；

3.3.目镜：10×，视场数F.N.≥22（防霉处理），高眼点、双目视度可调，双目瞳距：48-75mm；

3.4.转换器：五孔转换器，带机械定位，具亮度记忆和倍率识别功能；

★3.5.无限远平场消色差物镜，40×配备超长工作距离平场物镜，数值孔径为0.65，工作距离达0.36mm，当100×物镜转换时，避免残余的香柏油和水对40×物镜的侵蚀；

Plan4×（N.A=0.10，W.D≥11.9mm）；

Plan10×（N.A=0.25，W.D≥12.10mm）；

Plan超长工作距离40×（N.A=0.65，W.D≥0.36mm）；

Plan长工作距离100×（N.A=1.25，W.D≥0.21mm）；

（投标文件中提供证明材料）

3.6.载物台：内置式双层机构同步带载物台，双切片设计，移动范围≥75×50（mm），面积≥210(W)×160(D)mm，硬质氧化平台面；

3.7.聚光镜：N.A.1.25柯拉照明聚光镜组,聚光镜预调中心，带视场光阑。

★3.8.照明系统，配备led色温可调节光源，实现从卤素灯的3000k暖色光到led灯7000k冷色光的色温任意调节并显示，不接受抽屉式切换光源；(投标文件提供产品彩页及色温可调照片核对）
3.9.粗微调焦机构：粗微同轴，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗微调焦范围不小于28mm，最小读数:1μm，粗调焦带上限位及松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置；

★3.10.显微镜底座正前端带有液晶屏显示器，显示显微镜使用状态：倍率，光强，待机，时间进度等；（投标文件提供各状态的实物拍照图片逐一核对）
★3.11. 物镜指标：4倍物镜成像清晰圆直径不小于19.0mm，10倍物镜成像清晰圆直径不小于19.2mm，40倍物镜成像清晰圆直径不小于18.8mm，100倍物镜成像清晰圆直径不小于18.7mm。（投标文件中提供证明材料）
3.12.科学CMOS光电传感器，靶面尺寸1英寸，最大分辨率不低于5472(H)×3648(V),有效像素不低于2000万；

3.12.1基本模块：图像采集与存储；常规的图像处理功能；定标功能；图像标注、测量功能；图像识别和分析功能；颗粒删除功能；计算形态参数；结果输出，支持所有结果输出到Word、Excel；

3.12.2支持多种图像输出格式；

3.12.3专业图像拼接：支持显微拍摄图像进行多图识别组合，组合成全景的大图片；

3.12.4景深融合模块：去模糊多焦面图像合成技术；支持多种图像输入格式。
	1
	工业
	/

	7
	学生端数码显微镜
	1.主要功能（用途）：将显微镜观察功能与数字成像技术结合，通过整合显微镜、液晶显示屏和高清数码相机实现图像数字化显示。

■2.设备组成：

2.1 主件：数码显微镜 1台；

2.2 学生专业图像分析软件 1套；

3.性能（技术参数）：

3.1.图像性能：

3.1.1内置≥800万像素高清数字图像输出，自动曝光、自动/一键白平衡，实现色彩还原性，实时数字图像输出，无图像延时。光学系统：采用无限远光学系统；多层宽带绿色镀膜；整机防霉；所采用光学元件均为环保无铅玻璃；

★3.1.2动态实时分辨率达3840*2160。

3.2.接口：视野不小于10×/20mm，双目视度可调屈光度，目镜带锁紧定位功能，防跌落式设计。

3.3.铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围不小于48mm-75mm之间，可进行上下瞳距调节，以适应与不同的观察者。

3.4.阿贝式聚光镜，N.A=1.25。

3.5.目镜：大视场目镜，视场直径为20mm。

3.6.载物台：

3.6.1双层活动平台，同步带结构； 
3.6.2防割伤设计，X轴无突出齿条结构的载物台，尺寸不小于150×140（mm），移动范围不小于76×50（mm）。硬质氧化平台板，耐化学试剂腐蚀，耐剐蹭。

3.7.内倾式五孔物镜转换器。内倾式设计，更换切片时无需升降载物台。

3.8.焦距调节：左右均配置粗微调手轮。粗微调同轴，带上限位装置，微调格值不大于0.002mm，粗动行程每圈不小于37.7mm，微动行程每圈不小于0.2mm，升降范围不小于25mm。

3.9.无限远消色差物镜4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧、油）；

4×物镜，数值孔径N.A.0.1,工作距离不小于16.8mm；

10×物镜，数值孔径N.A.0.25,工作距离不小于6mm；

40×物镜，数值孔径N.A.0.65,工作距离不小于0.35mm；

100×物镜，数值孔径N.A.1.25,工作距离不小0.13mm；。

★3.10.转换器稳定性不大于0.015mm；微调机构空回不大于0.006mm用机械使用标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量不大于0.008mm。（投标文件中提供证明材料）

3.11.照明系统：S-LED照明光源（原装）冷光源照明。集光镜座不能随意取下，避免使用者烫伤或丢失；LED照明：寿命≥5万小时。

3.12.学生专业图像分析软件；

3.12.1无线互动端软件电脑端直接进行操作，软件更新维护厂家终生更新；

3.12.2主要处理与分析功能：常规图像采集与存储功能，包括图像标注、测量、图像处理、传输，并与老师进行图文互动交流；

3.12.3采集图像：手动拍照、录像镜下内容、录制屏幕；

3.12.4测量功能：直线测量、矩形周长面积测量、圆形周长面积半径测量、弧形长度弧度测量、不规则线长度测量等；并可通过EXCEL标示输出；

3.12.5图像处理：可以圆形、长方形、不规则形选区，进行色彩亮度灰色度调整、滤镜、灰质化、镜像等处理；

3.12.6系统配备多项目共享集成模块，预留并接端口，具备兼容性。
	36
	工业
	/

	8
	冰箱
	1.主要功能（用途）：适用特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、疫苗、试剂、生物制品、化学试剂、菌种、生物样本等低温保存。

■2.设备组成：

2.1主件：冰箱。

3.性能（技术参数）：

3.1.制冰装置：移动制冰盒。

3.2.显示类型：LED显示。

3.3变温室类型：挡位变温。

3.4深冷速冻：-30℃以下深冷速冻。

3.5冷冻室具备除菌净味功能。

3.6散热方式：底部前置散热。

3.7变温室容积：≥66L。

3.8冷藏室具备除菌净味功能。

3.9冷藏室容积：≥246L。

3.10冷冻室容积：≥190L。

3.11总容积：≥502L。

3.12运转音：≤36dB(A)。

3.13综合耗电量：≤0.88kWh/24h。

3.14制冷剂：R600a。

3.15冷冻能力：≥8.5(kg/12h)。
	1
	工业
	/

	9
	数码智能显微镜
	1.主要功能（用途）：将显微镜观察功能与数字成像技术结合，通过整合显微镜、液晶显示屏和高清数码相机实现图像数字化显示。

■2.设备组成：

2.1主件：数码显微镜。

3.性能（技术参数）：

★3.1.光学系统:无限远光学系统，齐焦距离≤45mm，可实现明场观察，可扩展相差、荧光、偏光以及霍夫曼等观察方式。（投标文件中提供证明材料）
★3.2. 主机:主机前端有显示屏，显示ECO 模式状态、LIM功能状态、亮度状度和放大倍率。（投标文件中提供证明材料）
★3.3.照明:高亮度白色LED光源，寿命≥60000小时。（投标文件中提供证明材料）
3.4.调焦:同轴粗/微对焦(位于两侧)，交叉滚轮导轨;调焦范围:25mm，微动格值:0.002mm，配有粗调旋钮扭矩调节环和载物台高度上限设定。

3.5.目镜:10×，视场数 22mm，双目屈光度可调。

3.6.镜筒，三目观察筒，瞳距 50-75m，高眼点，屈光度可调。

★3.7. 物镜转换器:≥5孔编码式物镜转换器，具有亮度记忆功能，自动记忆上次物镜使用亮度，物镜切换自动切换到上次使用亮度，可以通过软件控制物镜切换。（投标文件中提供证明材料）
3.8.载物台:机械载物台，行程75(X)×50(Y)mm。

3.9.物镜:无限远平场消色差物镜

4×，NA≥0.1 ，WD≥30.5mm；

10×，NA≥0.25，WD≥17.0mm；

40×，NA≥0.65，WD≥0.60mm；

100×（oil），NA≥1.25，WD≥0.16mm。

3.10.聚光镜:阿贝聚光镜，NA1.25，可垂直移动和居中调。

3.11.硬件参数：≥600万显微相机、1/1.8"芯片尺寸、2.2μm×2.2μm像元尺寸，分辨率3072×2048下可达30FPS，电子卷帘快门、64Mb图像缓存，USB3.0 B型接口，5Gbps。

★3.12. 配备软件整合图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且可实现荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正。（投标文件中提供证明材料）
3.13.配备软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，并可兼容其他相机，一个软件可接多台相机。

3.14.功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量等功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节。

★3.15. 支持升级实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持≥5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果。（投标文件中提供证明材料）
3.16.软件支持拼接扫描和景深扩展，支持升级成电动LED荧光光源控制、电动XY平台位移控制、电动物镜转盘、荧光电动切换。
	1
	工业
	/

	10
	电子天平
	1.主要功能（用途）：用于精确测量试剂、药品和微量样品的质量。

■2.设备组成：

2.1主件：电子天平。

3.性能（技术参数）：

3.1.采用柔和背光LCD显示。

3.2.具有全量程范围去皮，自动零位跟踪可调。

3.3.采用高性能处理器，称量相应速度快（典型称量≤3s）。

3.4.具有过载保护和缓震式设计。

3.5.具有多种单位转换、计数功能、百分比称重等多种模式称量。

3.6.最大称量(g)：≥0-200。

3.7.可读性（g）：≤0.01。

3.8.秤盘尺寸（mm）：≥130。

3.9.重复性（g）：≤±0.01。
	6
	工业
	/

	11
	三厢水浴锅
	1.主要功能（用途）：用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品，也可用于恒温加热和其它温度试验。

■2.设备组成：

2.1主件：三厢水浴锅。

3.性能（技术参数）：

3.1.电源：220V，频率50Hz。

3.2.水箱容积：（≤150×150×90）mm×3个，3个单独不锈钢工作腔。

3.3.加热功率：400W×3。

3.4.控温范围：室温—100℃，3组控温系统。

3.5.控温精度：±0.5℃。
	2
	工业
	/

	12
	恒温摇床
	1.主要功能（用途）：用于提供稳定的温度和摇动环境，以促进细胞和微生物的生长和培养。

■2.设备组成：

2.1主件：恒温摇床。

3.性能（技术参数）：

3.1.采用LCD液晶显示，温度、时间、转速同界面显示。。

3.2.内胆采用304拉丝防腐不锈钢，无缝焊接技术；摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗；防腐蚀，抑菌率≥99%。

3.3.采用压缩机搭配微电脑 MCU 控制算法以及制冷工艺。

3.4.空载振荡速度：0（静置培养，不旋转）；20-600rpm（可做静态培养,正反转或交替运行）。

3.5.速度控制精度：±1rpm。

3.6.振荡幅度：≥φ26mm。

3.7.控温范围： 4 ℃~ 60 ℃（在室温 23℃ -25℃)。

3.8.温度控制精度：±0.1 ℃。

3.9.温度均匀度：±0.7℃（@37℃)。

3.10.温度显示精度：0.1℃。

3.11.定时范围：无限长/1min-999h。

3.12.摇板尺寸：≥410×360mm。
	1
	工业
	/

	13
	旋转蒸发仪
	1.主要功能（用途）：用于在减压条件下蒸发和浓缩易挥发性溶剂。

■2.设备组成：

2.1主件：旋转蒸发仪。

3.性能（技术参数）：

3.1.电源电压：220V/50Hz。

3.2.电机功率：≥30W。

3.3.升降电机功率：≥15W减速增力。

3.4.加热功率：≥1200W。

3.5.整机功率：≥1245W。

3.6.真空度：≥0.098Mpa。

3.7.蒸发能力：≥20ml/min。

3.8.旋转瓶容量：≥茄型 1000mlφ131mm/29#标口。

3.9.收集瓶容量：≥1000ml 35#球磨口。

3.10.锅壳尺寸：≤300L×300W×260H（mm）。

3.11.冷凝器尺寸：≤φ85×375H（mm）。

3.12.浴锅尺寸容量：≤φ250×130H(mm)。

3.13.旋转速度：≥0-120pm/min。

3.14.控温范围：≥室温-99℃。

3.15.控温精度：±1℃。

3.16.玻璃温度范围：≥-80-250℃。
	1
	工业
	/

	14
	循环水真空泵
	1.主要功能（用途）：为蒸发、蒸馏、净化、干燥、结晶和升华等实验提供良好的真空环境。

■2.设备组成：

2.1主件：循环水真空泵。

3.性能（技术参数）：

3.1.功率：≥180W。

3.2.流量：≥6L/min。

3.3.扬程：≥8m。

3.4.最大真空度：≥0.098Mpa。

3.5.单头抽气量：≥10L/min。

3.6.抽气头数：≥2。

3.7.储水箱积：≥15L。
	1
	工业
	/

	15
	10微升移液枪
	1.主要功能（用途）：用于实验室中精确移取和转移少量或微量液体。

■2.设备组成：

2.1主件：移液枪。

3.性能（技术参数）：

3.1.采用旋转计数器旋钮选择分液量，数字视窗。

3.2.采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸；可整支紫外消毒，可抗强化学腐蚀。

3.3.采用管嘴推出器。

3.4.可拆卸式组件便于维护，使用标准配备工具。

■3.5.量程：0.5-10μl。
	6
	工业
	/

	16
	50微升移液枪
	1.主要功能（用途）：用于实验室中精确移取和转移少量或微量液体。

■2.设备组成：

2.1主件：移液枪。

3.性能（技术参数）：

3.1.采用旋转计数器旋钮选择分液量，数字视窗。

3.2.采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸；可整支紫外消毒，可抗强化学腐蚀。

3.3.采用管嘴推出器。

3.4.可拆卸式组件便于维护，使用标准配备工具。

■3.5.量程：5-50μl。
	6
	工业
	/

	17
	200微升移液枪
	1.主要功能（用途）：用于实验室中精确移取和转移少量或微量液体。

■2.设备组成：

2.1主件：移液枪。

3.性能（技术参数）：

3.1.采用旋转计数器旋钮选择分液量，数字视窗。

3.2.采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸；可整支紫外消毒，可抗强化学腐蚀。

3.3.采用管嘴推出器。

3.4.可拆卸式组件便于维护，使用标准配备工具。

■3.5.量程：20-200μl。
	6
	工业
	/

	18
	1000微升移液枪
	1.主要功能（用途）：用于实验室中精确移取和转移少量或微量液体。

■2.设备组成：移液枪

2.1主件：移液枪

3.性能（技术参数）：

3.1.采用旋转计数器旋钮选择分液量，数字视窗。

3.2.采用耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸；可整支紫外消毒，可抗强化学腐蚀。

3.3.采用管嘴推出器。

3.4.可拆卸式组件便于维护，使用标准配备工具。

■3.5.量程：100-1000μl。
	6
	工业
	/

	19
	可见光分光光度计
	1.主要功能（用途）：常用于核酸和蛋白质的定量分析。

■2.设备组成：

2.1主件：可见光分光光度计.

3.性能（技术参数）：

3.1.采用≥128×64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，主机可储存测试数据。

3.2.具有USB数据输出接口。

3.3.仪器内置分析软件，可用标准曲线进行相关的测试，可进行连续测试和储存≥200组数据，并可存储≥100条标准曲线，用户自己直接命名，根据命名调用。

3.4.具有自动波长校准、自动波长设定。

3.5.采用宽大的样品室，可容纳5-100mm各种规格的比色皿。

3.6.光学系统：双光束比例检测。

3.7.波长范围：≥320-1100nm。

3.8.波长准确率：±0.5nm。

3.9.光谱带宽：≥2nm。

3.10.波长重复性：≤0.2nm。

3.11.杂散光：≤0.05%T@360nm。

3.12.光度准确定：≤0.3%T。

3.13.光度重复性：≤0.15%T。

3.14.光度范围：0-200%T，-3-3A。

3.15.基线直线型：±0.002A。

3.16.稳定性：±0.001A/h@500nm。

3.17.显示范围：-0.3-3A,0-200%T,0-9999C。

3.18.显示系统：不低于128×64位LCD。

3.19.波长驱动方式：自动波长。

3.20.能量（灯源）：钨灯。
	1
	工业
	/

	20
	精子分析仪
	1.产品功能要求：

产品用于动物精子质量检测。实现精液无需预处理直接上机，支持全自动分析。

■2.设备组成

2.1主件：显微镜1台；

2.2辅件：配套恒温台1台，配套数据处理系统1台；

3.技术参数要求：

3.1.技术规格

3.1.1样品允许一次采集检测数量：≥2000个；误差±2%；

3.1.2检测速度范围：0-250 (μm/s)

3.1.3对每一样品采集幅数为25-100幅，可调；

3.1.4采集分析时间（秒）≤10s；

3.1.5图像采集的视野组数不低于：1-30；

3.1.6检测项目：精子密度、精子活率、精子活力、精子运动轨迹、精子运动分布图、精子总数等30项以上精子检测分析功能；在报告中的路径速度（VAP）、曲线速度（VCL）、直线速度（VSL）均带有方差参数； 

★3.1.7精子自动编号标注与统计：精子全自动分析软件对精子图像数学形态化识别后自动分配编号。每个精子有一个独立编号，然后对其运动轨迹进行精确跟踪识别，以取得比较精确的运动参数和统计学参数。（投标文件中提供证明材料）
★3.1.8软件采用自动识别模式与精确识别双模式。

自动模式：自动在多次自动识别及参数调整后获得的最优参数数据基础上直接识别和跟踪。精确模式：在多次自动识别及参数调整后，自动识别过程中仍出现个别误识别或遗漏识别时，可自动对误识别剔除或对遗漏补进,屏幕视野识别率可达100%，实现精确识别与准确跟踪。（投标文件中提供证明材料） 

3.1.9智能变焦，显微成像分辨率≤0.2微米。

3.2.基本配置

3.2.1数据处理系统（投标人在投标响应表中列出产品品牌和型号，否则视为本条参数不响应）：处理器≥8核、≥8G内存、≥500G硬盘、≥23.8英寸液晶显示器、高级专用动态图像采集卡。

3.2.1.1分辨率≥1366×768；

3.2.1.2支持单帧、连续帧的采集方式；

3.2.1.3支持任意形状的图像采集；

3.2.1.4软件系统：高分辨率图像采集、图像处理软件，接口驱动软件等软件系统；

3.2.1.5软件功能：能实行可视分析，录相、重复分析、多样查询、修改、统计、存储和打印检验报告的功能,具备自动统计稀释液量,每一份种精可分装的份数的功能。

3.2.2 三目生物显微镜（含CCD接口）

3.2.2.1机械筒长：≥160mm；

3.2.2.2物镜共轭距离：≥195mm；

3.2.2.3物镜倍数：10×、20×、40×、100×；

3.2.2.4目镜：10×；

3.2.2.5微动调焦范围：≥28mm；

3.2.2.6聚光镜：NA=1.25阿贝式聚光镜；

3.2.2.7光源：LED高亮度连续可调照明装置；

3.2.3图像有效像素≥400万,动态采集≥800×600分辨率。

3.2.4高精度自动吸入式精子计数板，加注精液快速，精子成像清晰。

3.2.5高反差精子光学成像照明装置：10×物镜1个、聚焦聚光镜1个、滤色片1片。

3.2.6数字智能恒温控制仪:全自动智能温度精确控制,温度0-99℃可调，误差：≤±0.3℃；恒温工作台（板），工作台的温度稳定，检测精子活力不受温度影响。
	1
	工业
	/

	21
	可视化输精器
	1.主要功能（用途）：用于牲畜的人工授精和生殖健康检查。

■2.设备组成：

2.1主件：可视化输精器。

3.性能（技术参数）：

3.1.探杆长度：≥300mm。

3.2.探杆直径：≥16mm。

3.3.扩张头长度：≥12mm。

3.4.扩张头直径：≥18mm。

3.5.气通道直径：≥1mm。

3.6.输精通道直径：≥6mm。

3.7.摄像头直径：≥3.9mm。

3.8.屏幕尺寸：≥3.5英寸。

3.9.像素：≥1500万像素。

3.10.内存容量：≥16G。

3.11.电池容量：≥2000毫安。

3.12.充电器功率：2A/5V。

3.13.输精针长度：≥650mm。

3.14.外套管长度：≥650mm。
	1
	工业
	/

	22
	高压灭菌锅
	1.主要功能（用途）：对医疗器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌。

■2.设备组成：

2.1主件：高压灭菌锅。

3.性能（技术参数）：

3.1.灭菌室有效容积：≥30L(φ318×450)mm。

3.2.设计压力：≥0.3MPa。

3.3.设计温度：≥134℃。

3.4.安全阀起跳压力：≥0.28MPa。

3.5.额定工作压力：≥0.22MPa。

3.6.额定工作温度：≥121℃。

3.7.热均匀度：≤±1℃。

3.8.计时选择范围：≥0～99min或0～99hour59 min。

3.9.温度选择范围：≥105～134℃。
	1
	工业
	/


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
