第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 5 | 配置要求： 1图像处理装置1个 2冷光源1个 3医用显示器1个 4内窥镜送水泵1个 5二氧化碳送气装置1个 6超细胃镜1个 7超细肠镜1个 8医用台车1个 9图文工作站1个 10清洗工作站1个 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

★总体要求：可兼容消化科电子胃肠镜、呼吸科电子支气管镜、耳鼻喉科电子鼻咽喉镜、 泌尿科电子膀胱镜、肝胆科电子胆道镜及电子肾盂镜等不同科室内镜应用

1、图像处理装置

1.1、分体式内镜设计：主机光源采用分体式设计，图像处理性能强、运行稳定；

1.2、图像输出：支持超高清≥3840*2160数字输出图像

1.3、高清输出信号接口：具有高清输出端口＞4个,SDI、DVI接口

1.4、输入信号接口：具有外部视频输入信号接口≥2个；

1.5、USB 端口：具有实时存储视频、图片、键盘连接等功能；

1.6、图像传输方式：采用高速激光光学传输内镜图像，无线传输/高速率传输

1.7、图像处理系统模式：封闭式FPGA硬件处理系统，信息安全性能稳定；

★1.8、放大功能：具备电子放大≥4倍，六档可调，配合光学放大胃镜可以实现放大倍率≥140倍

1.9、测光模式：具有平均测光/峰值测光/混合（自动)测光

★1.10、具有窄带成像光学或分光染色功能，具备CBI染色模式或DSI染色模式或MSI染色模式，非光电复合染色或非电子染色模式，用于癌前病变的诊断和观察。
1.11、色彩定制功能：红色、蓝色、色度饱和度调节；可自定义模式后存储个人模式；

1.12、血液强化功能：对内窥镜图像进行图像处理，强化显示血管组织，增强对比。

1.13、降噪功能：可降低图像的噪点，更好保证临床图像效果。

1.14、自动增益控制（AGC）：可自动进行电子增益，使图像明亮，并且可手动调节 AGC 亮度目标级别；

1.15、白平衡：具有白平衡功能，调试有显示信息反馈，携带白平衡帽并可360°旋转。

1.16、防抖功能：图像处理器可自行选择冻结前图像中最清晰的图像显示；

1.17、图像冻结：图像可冻结，图像处理器系统，具有内镜按键、脚踏、图像处理器等至少3种冻结控制模式选择；在冻结时能并行显示冻结和实时图像。

1.18、冻结及回放：可冻结图片和回放可再编辑，并支持实时存储U盘；支持图像回放。

1.19、回放图像可以进行血红蛋白强调、结构强化、轮廓强化及数字放大等图像处理。

1.20、用户/自定义模式设置：支持用户自定义模式，用户数量至少10个；用户管理存储默认使用的图像输出颜色设置、强化参数、测光模式以及测光目标值设置、气泵等级、放大参数、默认的手柄按钮快捷功能等。医生操控简单无需日常调节参数性能。

1.21、双光/双画面模式：可动态实时同步显示白光与染色图像于同一画面同步实时显示，直观对比黏膜细节病灶；

1.22、画中画视频输入：PIP按键，可切换画中画输入接口，便于科室大超、小超等内镜视频的接入。有“VIDEO”和“Y/C”等视频信号输入选项。

1.23、使用便捷：更换镜体无需开关机，内镜更换支持热插拔；

★1.24、设备兼容性：兼容电子胃肠镜 ，插入管外径≤2.8mm电子鼻咽喉镜，插入管外径≤2.8mm电子支气管镜 ，电子胆道镜 ，电子膀胱镜 ，十二指肠镜， 放大电子胃肠镜，5.4mm超细电子胃镜用于儿童胃镜检查。

2、内窥镜冷光源设备

2.1、光源：独立LED光源设备；

★2.2、多路LED光源：≥5 LED光源；

★2.3、照明模式：冷光源具备＞4种照明成像模式，1种白光≥4种及以上的染色照明模式；

2.4、光照强度/亮度：光照强度可调节，自动/手动调光，调光级别≥18级；

2.5、透光功能：具备透光闪光功能，可实现体外透视定位；

2.6、气泵压力：气泵压力范围40-90kPa；

2.7、气体大小选择：气泵流量：气泵流量具有OFF\ L\M\H（关闭、低、中、高）档可选；

2.8、气泵流量：流量范围：≥4L/min，≤7L/min；

2.9、内镜连接：内镜连接采用无线供电模式，无辅助电缆接头，且支持内镜热插拔。

三、超细电子胃镜（1根）

3.1.有效工作长度≥1100mm；

3.2.导光部一键式拔插设计，支持内镜热插拔，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒

3.3.视野角≥140°；

3.4.景深：2-100mm；

★3.5.头端部外径≤5.4mm；

★3.6.插入部主软管外径≤5.8mm；

★3.7.钳道孔内径≥2.4mm；

3.8.弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左右各≥100°；

3.9.智能按键：操作手柄具有快捷按键，可自定义功能按键，且≥4个。

四、超细电子肠镜（1根）

4.1、导光部一键式拔插设计，支持内镜热插拔，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒

4.2、视野角≥170°；

4.3、景深：2-100mm；

4.4、头端部外径≤9.8mm；

4.5、插入部主软管外径≤9.8mm；

★4.6、钳道孔内径：≥3.2mm；

★4.7、弯曲角度：上≥210o、下≥180°，左、右≥160°；

4.8、有效工作长度≥1350mm；

4.9、可变硬度：0-4档可调节

4.10、智能按键：操作手柄具有快捷按键，可自定义功能按键，且不少于4个；

4.11.具备向前副送水功能。

五、医用专业液晶显示器

5.1.尺寸≥32英寸；

5.2.分辨率：≥3840 x 2160；

5.3.支持PIP模式：具有画中画/双屏模式/关；

5.4.屏幕工艺：彩色，液晶显示屏，防眩，硬涂层；

5.5.图像可调：具有亮度、对比度、饱和度、清晰度、比例缩放等调节功能。

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。