前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc9508][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 70%(中标人须提供等额预付款担保）；项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件；
（3）每次付款前，中标人须提供正规发票。          

	2
	供货及安装地点
	安徽省食品药品检验研究院，具体按采购人要求。

	3
	供货及安装期限
	国产设备：合同生效之日起，60个日历天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容；进口设备：合同生效之日起，75个日历天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc3283]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。
（3）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业
	是否进口

	1 
	▲液相色谱-高分辨率质谱仪
	一、指标参数：
1.1  质谱硬件部分
1.1.1 大气压离子源是双正交设计，有效防止大量复杂样品对仪器的污染。
1.1.2离子源和质谱间有隔断阀，待机时及清洗离子源时均可真空隔断，清洗时不必放空真空系统。
1.1.3 待机过程时，离子源不消耗氮气。
1.1.4离子源配置多功能离子源，同时实现电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)检测，ESI和APCI切换速度≤20 ms。
★1.1.5配置适合于固体及液体样品快速分析的大气压固体分析探头（ASAP源），无需色谱分离及样品前处理。且所有离子源必须同一软件控制。离子源更换无需工具（投标文件中提供实物工作流程图证明）
★1.1.6配置大气压气相离子源。除了连接LC外还具备GC接口，可以GC及LC互换，做到一机两用（LC/GC-MS/MS）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★1.1.7离子传输部分采用锥孔设计。离子传输任意部分均不得使用毛细管接口（包括金属或石英等各种材料），防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞（投标文件中提供仪器离子传输部分结构图作为证明文件）。
★1.1.8离子源具有双控温区域，脱溶剂气温度设置≥650℃，且需满足离子源接口作为另一控温区域，温度设置≥150℃离子源可加热，ESI及APCI模式下均650℃或以上（以工作站所设温度为准），提高脱溶剂化效果（投标时提供软件截图，佐证温度设置）。
1.1.9质量校正技术采用双进样口设计，一针进样进行实时采集校正，而且样品谱图与校正试剂谱图两个通道采集，即最终获取到的样品数据中不包含质量校正标准品的信息。且双喷针之间有隔板切换，防止样品与校准液接触，避免样品与校准液之间相互干扰，提高校准准确性。软件能够自动根据同一样品数据中校正试剂的质量信息对样品数据进行校正。
1.1.10偏轴式离子传输系统技术设计大幅度提升可电离组分的信号，同时“离轴”设计可有效排除中性干扰基质所带来的基质效应。
1.1.11碰撞室采用分段式四极杆设计，有效提高分辨率及灵敏度。碰撞气采用氩气，不得使用氮气。氩气相对于氮气分子量更大。
1.1.12检测器：复合式ADC，采样频率>6G Hz，检测器能够提供灵敏度及定量分析性能。 
1.2软件
用于控制LC-MS/MS系统，包括LC-MS/MS仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告，同时需配备小分子筛查软件。
1.3主要性能指标
★1.3.1四极杆选择质量范围：m/z 20-16000，TOF质量范围：m/z 20-100000（投标文件中提供软件截图）。 
1.3.2分辨率：在仪器可实现的最大采样速率下，在V型管路下可以保证分辨率≥60,000 FWHM，即分辨率不受采样速率影响。
1.3.3质量精确度，内标法MS及MS/MS模式达到<1 ppm。
1.3.4灵敏度： 1 pg利血平柱上进样，MS/MS模式下，S/N ≥ 10000:1，且原始数据，无平滑。
1.3.5谱图内动态范围及定量线性范围大于5个数量级。
1.3.6采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，每秒≥30张谱图。
1.3.7同位素分布：能够准确获取化合物不同同位素峰的丰度比，具有同位素丰度筛选功能，筛选基于真实同位素比例分布的元素分析功能，减少假阳性。结合精确质量以及串联质谱MS/MS的三维信息，可靠预测未知物分子式。
1.3.8 具备多种数据采集模式
1.3.8.1样品分析一次进样中，对全质量数范围自动进行MS和MS/MS数据采集，MS和MS/MS操作为同时进行，无质量数分段切换过程，且方法编辑只需设定一个高能量以及一个低能量就可得到全质量范围MS及MS/MS谱图，提高分析速度和结果报告效率，有效避免低丰度信号丢失；MS及MS/MS谱图质量范围≥16000 m/z。
1.3.8.2 具备超快速数据非依赖扫描方式（DIA），一级MS及二级MS/MS均采用质量数分段数据采集，四极杆质量数分辨窗口分段可设置在5-50Da，扫描速度≥200谱图/次，最大限度提高选择性，减少谱图干扰，避免假阴性或假阳性。MS及MS/MS谱图质量数范围可≥16,000 m/z；
1.3.8.3具有TOF-MRM靶向定量模式，特定质量目标离子利用率100%功能，提高对于痕量化合物的检测灵敏度。
2.超高效液相色谱仪
★2.1最大流速范围：<2.5mL/min，以 0.001ml/min 为增量（投标文件中提供技术白皮书或产品彩页）；
2.2 二元泵，最高操作压力：＞15000psi；
2.3 梯度延迟体积：<95µL，含50uL混合器，不随反压变化；
2.4 五通道在线脱气机：在线真空脱气，其中一通道对进样清洗液脱气； 
2.5 进样针双溶剂（强、弱极性）洗脱体系；
2.6 流量精度：＜0.075%RSD；
2.7 梯度精度：±0.15%，不随反压变化；
2.8 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化；
2.9 样品管理系统
2.9.1样品数量：96×2ml；
2.9.2进样范围：0.1-10µL；
2.9.3 进样次数：每个样品1—99次进样；
2.9.4 进样精度：≤0.5%RSD；
2.9.5 进样线性度：>0.999；
2.9.6 样品控制温度：4℃-40℃；
2.9.7 样品污染度：典型≤0.002%；
2.9.8 具有三种进样功能：
针溢出部分定量环进样
压力辅助部分定量环进样
满定量环进样
2.9.9 进样器有内部观察灯。灯可被软件控制开/关；
2.10 柱温箱
2.10.1控温范围：室温-90℃；
2.10.2 控温精度：±0.3℃；
★2.10.3色谱柱追踪：智能芯片技术利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息[投标文件中提供软件截图，佐证使用历史（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息）]；
2.10.4 色谱柱容量：可放置≥1根150mm 超高效色谱柱；
2.11二极管阵列检测器 
★2.11.1波长范围 ：190~800nm ，单一光源便于维护（投标文件中须提供仪器设计结构图，佐证波长范围及使用单一光源）
2.11.2	带宽：1.2 nm
2.11.3	二极管数 ：≤512
2.11.4	数字分辨率：1.2 nm（0.6nm，190~500nm）
2.11.5	光源 ：经预校准的智能技术单一光源氘灯
2.11.6	流通池：光导全反射流动池, 可选HPS技术流通池或钛合金流通池
3数据管理系统功能要求：
3.1软件：专业操作系统, 质谱系统软件能对整套系统进行控制, 进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，谱库检索功能，具备GLP认证、自动校正和全自动分析功能
3.2数据处理软件安装程序超过3GB
3.3具有源代码中文版、英文版和日文版
3.4非数据依赖数据处理
3.5质谱图去卷积化处理模式
3.6分子式的计算：分子式确定算法含括3个方位的计算，准确分子量，同位素分布测定和碎片全部参与分子式的计算，最精准的计算得到分子式信息。 
3.7具有结构式确认软件，系统自动对化合物碎片结构进行匹配和确认。具有独立的变化位点确认软件，能够确认同分异构体的反应位点。
3.8可以批量化自动进行结构式匹配 
3.9数据处理软件中内嵌大型在线数据库，含有超过500个在线数据库支持，可以一键进行未知化合物的搜索
3.10数据库具有独立的关系型数据库管理系统
3.11可以对数据库进行扩充、自定义、化合物结构式编辑等自定义功能
3.12单一软件同时具备以下功能，而非将数据分别导入多个应用软件分别处理：代谢产物（有关物质）鉴定、代谢产物关系判断、未知物筛查、组分分析、数据挖掘、含量测定和计算等功能；有实时的质量缺失过滤器和去烷基化工具；能够自动生成代谢产物鉴定结果的组分图，在色谱峰上自动标记化合物结构式；
3.13具有二元比较功能，能够镜像比较两个样品的差异并自动进行分析；
3.14具有网状结果查看图，结果查看图中每种化合物嵌合结构信息；
3.15内嵌工作流程管理系统，可以对视窗进行保存，管理和自定义；
3.16同一代谢组学数据处理软件具有以下功能:
(1) 自动或人为干预下，以m/z和液相保留时间为基准对齐数据；
(2) 自动归属同一化合物产生的不同加合信号；
(3) 对所有或选定的潜在组分，可批量进行元素组成分析，并可批量的进行本地数据库和在线数据库的批量检索； 
(4) 独立的专业数据库，分别包括血、尿、脂质、HMDB和Lipidmaps全库；
(5) 可以自建带有保留时间判定和子离子数据的数据库；
(6) 自动、批处理子离子通道数据（MSE,DDA等）同时进行结构确证；
(7) 主成份分析(PCA)的统计功能；
(8) 偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA)；
(9) 变量重要性图（VIP)
4全谱图分子影像系统
4.1 与质谱联用，可实现可对组织切片中的化合物进行成像分析，可与 ESI 源快速切换；
★4.2 空间分辨率≤5μm（投标文件中提供技术白皮书或产品彩页）
4.3真空系统：由外置机械泵构成的初级真空系统，由四个以上自带冷风分子涡轮泵构成高真空系统，分别控制四极杆、离子传输通道、碰撞室、TOF 管的真空度，软件系统对分子涡轮泵的工作状态自动实时监控
4.4离子源与质谱联用可实现可对组织切片中的化合物进行成像分析或其他快速的表面分析。
4.5离子源采用常压密封式设计，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换。
4.6离子源的步长、行动路径可由软件控制，装置运动速度 10um/s-15mm/s，步长2.5um
4.7待检测样品无需事先进行衍生化或使用基质处理，可直接切片后放置离子源处进行检测，且无需使用激光器。
4.8可与高分辨质谱相连，使用10ng/ul 二肉豆蔻酰磷脂酰胆碱（DMPC）进行检测，灵敏度指标正离子模式下信号强度(m/z 678和 700)大于300 counts。
4.9高清质谱成像系统及其HDI成像软件与所相连的高分辨质谱在同一操作平台下运行。4.10离子源加装摄像机以便调节喷针位置。
4.11软件可控制成像的离子源，可自动化设置采集步长、行动路径、频率等
4.12可使用多种采集模式进行采集，如MS，MS/MS，HDMS等
4.13可通过不同颜色标识显示不同强度的目标离子，成像谱图直观；同时可与一些图片进行对比研究；可自定义多个区域进行对比研究；同时可实现多种模式的成像数据分析。
4.14可把某些离子识别为内标，进而对这个数据进行统一校准。
4.15可与质谱控制软件进行一同使用。
二、配置要求
1. 超高效液相梯度色谱泵（1套）；
2. 自动进样器（1套）；
3. 超高效柱温箱（1套）；
4. 二极管阵列检测器（1套）；
5. 高清分子成像系统和高清成像软件（1套）；
6. 四极杆飞行时间质谱仪（1套）；
7. 原装质谱软件及相关应用数据库软件包（1套）；
8. 氮气发生器（30L/min 含空压机）；
9. 碰撞气瓶1个；
10. 数据处理系统2套（配置要求符合仪器应用需求）；
11. 10千瓦以上使用1小时UPS电源
12. 代谢组学软件（Progenesis QI）
13. 蛋白组学软件（Progenesis QIP）
三、相关耗材
1． UPLC BEH C18色谱柱 1.7µm  2.1mm*50mm（1根）
2． 超高效液相专用溶剂瓶（7个）
3． 预开口进样瓶2ml，包括瓶盖，瓶垫（500套）、样品盘4个
4． 仪器安装调试所必备的管路，接头，过滤头等配件
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	2 
	超高压液相色谱仪1
	一．设备的主要用途、功能及要求：
本设备主要用于大、小分子化合物的定性、定量分析。设备必须满足生物制药过程中肽图分析并且分析方法必须符合相关国内和国际法规。
二．工作条件： 
工作电压：220V±10%，50Hz 
温度：4.0~40.0 °C (39.2~104.0 °F)
湿度：20%~80%，无冷凝  
三．超高效液相色谱仪配置及性能指标要求
1.超高效液相二元溶剂梯度泵
1.1溶剂数量：连接4路溶剂，同时运行2路，智能流路设计，可实现溶液PH及盐浓度的自动调节
★1.2最高流速范围及最高操作压力：最高流速上限≤2 mL/min. 以 0.001ml/min 为增量；最高操作压力：≥15000psi；整体系统谱带展宽体积≤12μL, 延迟体积：≤90μL（投标文件中提供技术白皮书或产品彩页）
1.3 流量精度：<0.07%
★1.4预设梯度曲线：11条，包括线性、凹线（4）、凸线（4）和步进（2）梯度变化，无需模拟即可实现；真空脱气机通道数：≥5个；可根据方法不同设置不同的梯度起始点，实现方法无缝转换，无需调整（投标文件中提供技术白皮书或产品彩页）；
1.5流速准确度：±1.0%；梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化
★1.6 采用能够有效应对金属敏感分析物：高性能表面技术，完全惰性材料，降低表面相互作用导致的变异性和样品损失，并全流路表面具有杂化涂层，防止磷酸羧酸等基团化合物吸附，提升峰型及峰容量，能够省去系统和色谱柱活化步骤（投标文件中提供技术白皮书或产品彩页）
2．超高效自动进样器；
2.1样品盘：兼容2mL, 4mL样品瓶，以及96孔板、384孔板
2.2进样范围：0.1-10 L；进样精度：RSD< 0.2%；进样针具有自动稀释功能，降低溶剂效应
★2.3 样品交叉污染：≤0.0002%，10mg/mL邻苯二甲酸二辛酯Dioctyl Phthalate作为测试标样（投标文件中提供技术白皮书或产品彩页）
2.4自动进样器温控范围：4C-40C
★2.5 采用能够有效应对金属敏感分析物：高性能表面技术，完全惰性材料，降低表面相互作用导致的变异性和样品损失，自动进样器全管路具有杂化涂层技术，消除强极性物质如水溶性微生物（投标文件中提供技术白皮书或产品彩页）
3．柱温箱
3.1控温范围：室温-90℃； 
3.2温度稳定性: 0.1 ℃
3.3柱容量: 50mm×2.1mm规格 ≥2根柱
3.4色谱柱信息记录功能：自动记录色谱柱信息、使用记录，无需插卡
4.双波长超高效紫外检测器
★4.1波长范围：190nm-700 nm，使用单一氘灯光源（投标文件中提供结构设计图，佐证使用单一氘灯光源）
4.2带宽：≤5 nm
4.3波长准确度：±1 nm 
4.4测量范围：0.0001-4.0000 AU
4.5检测通道：2个
4.6基线噪音：6.0×10-6 AU
4.7基线漂移：≤5.0x10-4 AU/hr
4.8线性范围：2.5 AU
4.9采样频率：80 Hz
★4.10流通池：光导全反射流动池, 采用能够有效应对金属敏感分析物的流通池： 高性能表面技术，完全惰性材料，能降低表面相互作用导致的变异性和样品损失（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
4.11流通池耐压：1000psi
5.色谱数据处理软件
5.1中英文版操作系统下编写和测试。
★5.2中英文原厂源代码级软件，内置甲骨文数据库以确保数据安全性和合规性，非系统软件平台内置数据库（投标文件中提供软件数据库截图佐证）
5.3登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰
5.4操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能
5.5具有数据安全性：符合cGMP/GLP的要求，具有分配用户使用权限之功能
5.6带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）和日本药典（JP）的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。
四．产品配置要求：
4.1 超高效液相色谱仪1套（含超高效二元梯度泵、在线脱气机、可制冷自动进样器和柱温箱）
4.2超高效紫外检测器1套
4.3 数据处理系统1套
4.4高端智能化溶剂安全管理系统
4.5 超高效液相色谱柱2根及相应保护柱
4.6提供中文操作、培训教材、保养、维修手册。
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	超高压液相色谱仪2
	一、主要用途
主要用于各种有机物、药物等的分离和检测分析。
二、技术指标
2.1、四元泵
★2.1.1、泵体类型：微体积（柱塞体积10µl）双柱塞（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★2.1.2、流速范围：0.0001ml/min～10.0000ml/min，0.1µl/min 步进（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.1.3、流速精确度：≤0.062％；
2.1.4、流速准确度：≤±1%；
2.1.5、最高耐受压力：≥130Mpa；
2.1.6、溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行；
2.1.7、梯度组成范围：0.0-100.0%，0.1%步进； 
2.1.8、梯度混合精度：0.1%RSD；
2.1.9、安全机制：高压、低压报警、漏液报警等；
2.1.10、时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段；
2.1.11、物理双泵头：便于维护；
2.1.12、独立控制面板：可脱离工作站独立操作；
2.2、制冷型自动进样器
2.2.1、进样方式：全量进样, 可增加样品环进样模式；
2.2.2、最高耐受压力：≥130Mpa；
2.2.3、进样量范围: 0.1μL～50μL(标准值)；
★2.2.4、样品瓶数目：≥105个(1.5mL样品瓶)等可选（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.2.5、进样精度: <0.25%RSD；
2.2.6、进样量准确度：1%以下；
2.2.7、交叉污染: ＜0.0015% (典型值) ；
2.2.8、进样针清洗：进样前后，针内外自由设定；
2.2.9、自动进样器清洗液：最多4路；
2.2.10、清洗液脱气：支持；
2.2.11、独立控制面板：可脱离工作站独立操作；
2.2.12、自动purging：无需打开purge阀，可自动冲洗系统；
2.2.13、样品冷却：4-40℃，冷却/加热，兼有除湿功能；
2.3、制冷型柱温箱
★2.3.1、容量：可放置6根8×300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.3.2、温度控制范围: (室温-10)℃～85℃；2.3.3、控温方式：强制空气循环式；
2.3.4、温度稳定性：±0.1℃（典型值0.04℃）；
2.3.5、安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护；b.内装温度保险丝；c.内装可燃溶剂漏夜传感器；
2.3.6、控制方式：软件控制、控制面板；
2.3.7、独立控制面板：可脱离工作站独立操作；
2.4、紫外检测器
2.4.1、光源：氘灯，汞灯；
2.4.2、波长范围：190nm－700nm；
2.4.3、波长校正：氘灯；低压汞灯；
2.4.4、波长准确度：≤1nm；
2.4.5、波长精密度：±0.1nm；
2.4.6、噪音：0.5×10-5Aµ；
2.4.7、漂移：0.5×10-4 Aµ/0.5h；
2.4.8、流通池温控：支持，室温＋5℃～50℃；
2.4.9、流通池温设置范围：工作站设置，9℃～50℃；
2.4.10、停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描；
2.4.11、波长时间程序：支持；
2.4.12、检测功能：双波长检测/比例色谱输出/波长扫描；
2.5、荧光检测器
2.5.1、光源：氙灯，低压汞灯(检查波长精度)；
2.5.2、波长范围：200nm～750nm；
2.5.3、光谱带宽：20nm；
2.5.4、波长准确度：±2nm；
2.5.5、波长精度：±0.2nm；
★2.5.6、S/N：水的拉曼峰＞S/N2000，低背景下≥S/N12000（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.5.7、池温控制范围：室温-10℃～40℃、1℃步进；
2.5.8、检测池：体积12μL，最大耐压2Mpa；
2.5.9、操作温度范围：4℃～35℃；
2.6、系统控制器
2.6.1、数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率）；
2.6.2、Web控制功能：可实现以太网远程控制功能；
2.7、在线脱气机
2.7.1、真空脱气流路数：≥5路；
2.7.2、最大操作流速：每个流路10 mL/min；
2.7.3、内部容量：每个流路400µl；
2.8、蒸发光散射检测器
2.8.1、操作模式：气溶胶分流模式、液体分流模式和不分流模式多模式可选，根据检测需要自由选择；
2.8.2、光源：激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出30mw，符合FCC安全标准ⅢA。光源寿命不少于30000小时，并且在有压寿命内光强度保持恒定；
2.8.3、光阱：采用布儒斯特角光阱；
2.8.4、检测角度：光电二极管从90度角度检测散射光；
2.8.5、温度设置：雾化器、漂移管、检测池及出口管四区可分别独立设置控制温度。漂移管可设置室温至120℃，内置温度补偿系统使温度控制精确；
2.8.6、雾化气体：0-5L/min内可调节，内置式数字型流量计控制，气体流量不受系统压力变化影响；
2.8.7、最佳喷雾压力：60-80PSIG，尾吹功能：有；
2.8.8、操作参数的选择与显示：可储存不少于10种方法，仪器初始化迅速可靠；液晶图表显示配合数字键盘控制，或由PC 机控制；
2.8.9、中央处理器不少于32位，频率不低于72MHz，具备回流自清洗功能；
2.9、软件及数据处理
2.9.1、软件：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、LC 和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。也可双向连接（仪器控制和数据采集）的离子色谱、气相色谱和气质联用仪；
2.9.2、数据库：全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找；
2.9.3、可将报告、分析结果以及所有操作日志全部汇总到一个PDF文件（报告集）中。在安全管理到位的数据库内生成、保管，具有数据完整性功能。另外具有自动峰识别功能、智能峰解卷积功能、动态范围扩展功能；
2.9.4、动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有压优化积分、校准和报告并进行查看；
2.9.5、导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。
三、配置要求
3.1、四元输液泵系统 1 套；
3.2、温控型自动进样器系统 1 套；
3.3、柱温箱 1个；
3.4、柱温箱制冷组件1套；
3.5、紫外检测器 1 个；
3.6、荧光检测器1个；
3.7、蒸发光散射检测器1个；
3.8、样品前处理超声清洗组件1套；
3.9、样品瓶200 个；
3.10、色谱柱1根；
3.11、软件1套；
3.12、数据处理系统1套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、质保要求
安装验收后两年内，全机免费保修
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	（液相串联）电感耦合等离子体质谱仪
	一、主要用途
用于各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析。
二、技术指标
2.1、为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，所提供的电感耦合等离子体质谱仪应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆；
2.2、进样系统
2.2.1、蠕动泵：最高可调转动速度大于等于80rpm（每分钟80转）的四通道蠕动泵系统；泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。需具备智能在线气体稀释系统：内置工厂安装的附加质量流量控制器，提供氩气稀释功能；软件具有低、中、高氙气稀释模式及设定稀释系数配置处理各类盐分样品，最高可直接分析25%饱和食盐水；
2.2.2、雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器；
2.2.3、雾化室：产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应小于-8℃；
2.2.4、炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管；
2.2.5、中心管：可拆卸式中心管设计；
2.2.6、等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中；
2.2.7、气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括冷却气、辅助气、雾化气、稀释气）。稀释气可通入氩气、氧气、氮气、甲烷等气体改善等离子体性能；
★2.2.8、等离子体可视系统：具有Plasma TV功能，可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.2.9 、氩气加湿器：采用完全集成化的氩气加湿器，具有控温功能，可防止雾化器和炬管上的盐分积聚，加湿器的工作状态可清晰指示，并由ICP-MS主机软件自由切换控制。
2.3、射频发生系统
2.3.1、离子源：仪器应采用不低于27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在400-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W；发生器具变频技术以实现快速匹配功能，具备直接分析白酒等有机物样品的能力；
2.3.2、仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析，进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式；
★2.3.3、具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书），屏蔽炬（对使用屏蔽炬技术的产品，需配备10套屏蔽炬以备更换）；
2.4、接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计，采样锥口径应控制在0.9-1.2mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm；同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析（对使用超锥技术的产品，需配备5套超锥以备更换使用超锥的产品）；
2.5、离子偏转聚焦系统
★2.5.1、为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积，仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护（投标文件中提供仪器设计和分离原理图证明）；
★2.5.2、该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平（投标文件中提供仪器设计和三维压缩原理图证明）；
★2.5.3、DA透镜：为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器具有极低的背景噪音，样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除（同步文件中提供仪器结构设计证明）；
2.6、四极杆碰撞反应池
2.6.1、池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素，该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段，更彻底的去除二次多原子离子干扰或反应副产物；
2.6.2、池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析；
2.7、四极杆质量分辨器
2.7.1、纯Mo材料的长杆结构设计，提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度；采用2.0MHz低频驱动四极杆；
★2.7.2、四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换（投标文件中提供软件截图，佐证一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换）；
2.7.3、质谱范围：2amu-290amu，且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力；
2.8、检测器：脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），电子倍增器可对<0.1cps或>109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms；
2.9、分析能力：
2.9.1、标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术，即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求；
2.9.2、对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式；
2.9.3、可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平；
2.9.4、具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平；
2.9.5、仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析；
2.9.6、可实现15分钟内对砷甜菜碱，二甲基砷，亚砷酸根（As3+），砷胆碱，一甲基砷，阿散酸，砷酸根（As5+），卡巴胂，硝苯砷酸，洛克沙砷共10种As形态进行完全分离；
2.9.7、可实现超低含量的Cr3+和Cr6+形态检测，对于Cr6+可达到0.5ppt的检出限能力；
2.10、软件部分
2.10.1、操作系统：多任务、多用户系统软件；
2.10.2、全自动分析功能(启动关闭仪器、炬位调整、等离子体参数、离子透镜、 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换，标准技术与碰撞池技术切换等)；
2.10.3、包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用；可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能；
2.10.4、实时数据显示，和实时报告显示；
2.10.5、要求拥有智能化软件包括：智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件；
2.10.6、操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告；
2.10.7 软件具有耗材维护和仪器性能监控功能，智能基体处理功能。
2.10.8 ICP-MS主机软件可以控制循环冷却水开关，可实现点火前自动开启循环水，熄火后自动关闭循环水功能。
2.11、仪器性能要求
2.11.1、标准模式灵敏度：中质量数(Y或In): > 600Mcps/ppm  高质量数(Tl或U): > 850Mcps/ppm     
2.11.2、标准模式下（No Gas）随机背景：＜1cps (4.5amu)，He模式随机背景：＜0.5cps (4.5amu)；
2.11.3、标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)
2.11.4.氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%；双电荷粒子(Ce++/Ce+)＜3%。      
2.11.5、仪器检出限：轻质量元素：＜0.3ppt；中质量数元素：＜0.1ppt；高质量数元素：＜0.1ppt；
2.11.6、短期稳定性10min (RSD)：<2%；长期稳定性 2 hr(RSD)：<3%；   
2.11.7、质谱校正稳定性：<0.025amu/24hr；
2.12、液相输液泵：双柱塞往复串联泵，四元梯度；流速范围：0.0001-10.0000mL/min；耐压：≥60Mpa；
2.13、液相自动进样器：样品数量不低于132位(1.5mL/2mL样品瓶)；线性>0.9999%；耐压≥60Mpa；温度控制范围4-40℃；
2.14、液相柱温箱：大容量柱温箱，支持放置4根30cm色谱柱，带色谱柱阀切换系统；
2.15、液相检测器：氘灯光源；波长范围：190～640nm；漂移＜0.1×10-3AU/h；噪音＜5.0×10-6AU；采集频率120Hz，最大支持实时监测并输出8个波长处的色谱图及紫外光谱图，二极管阵列数1024；
2.16 UPS：延时至少5个小时，功率15kVA 
三、配置要求
3.1、电感耦合等离子体质谱仪主机1套：配备自动进样系统+耐氢氟酸进样器系统（包括PFA雾化室雾化室出口端口，雾化器，PFA材质，自吸100uL/min蓝宝石中心管，铂采样锥和截取锥）+循环水+UPS，激发激光器镜子套件）；
3.2、液相输液泵1个；
3.3、液相自动进样器1个；
3.4、液相柱温箱1个；
3.5、液相检测器1个；
3.6、仪器采集和处理软件1套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
	1
	工业
	/

	5 
	医用低温保存箱1
	一、主要用途
用于物品的低温冷冻储存。
二、技术指标
2.1、样式：立式；有效容积：≥670L；温度控制：微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度≤0.1℃；
2.2、不小于7英寸高性能LCD触摸屏，显示精度≤0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能；
2.3、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色；
2.4、安全存储：不少于12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等）；
2.5、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；
2.6、制冷剂用量符合国家安全标准；
2.7、配备压缩机和低噪音风机；冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停；
2.8、双压缩机运行，单压缩机出现故障，另外一个压缩机仍然可以维持箱内温度在-70℃以下运行；
2.9、25℃环温时，单日耗电量≤14KW.h/24h；25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤4.5h；25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥270min；
2.10、箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-81℃测试，整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10℃；
2.11、一体式把手门锁设计，可加双挂锁；
★2.12、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm，大幅提升保温效果；四个发泡压紧内门，发泡保温外门，外门2道密封，箱体2道密封，内门2道门封，整机6道门封（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 
2.13、箱体材料：优质结构钢板；内胆材料：镀锌板喷涂；3个温度测试孔，方便测试温度；
2.14、大面积翅片式冷凝器，散热面积大；自动加热门体平衡孔设计，解决短时间内连续多次开门； 
2.15、配备USB模块，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，数据存储≥10年。配备蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。
三、配置要求 
3.1、主机1台。
3.2、冻存盒10套。
3.3、样品管2箱。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、质保要求
安装验收后五年内，全机免费保修
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	医用低温保存箱2
	一、主要用途
用于物品的低温存储。
二、技术指标
2.1、样式：立式，单门；有效容积：≥520L；
2.2、箱体材料：冷轧钢板；内胆材料：镀锌板喷涂；保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层；
2.3、四磁吸内门，内外双层门设计；内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构；
2.4、配备测试孔：2个，左侧一个，后侧一个；
2.5、旋转助力把手，把手带锁，设置外挂锁孔，实现双人管理，保障样本安全；配备四个万向脚轮加两个支撑脚；
2.6、自动加热门体平衡孔设计，解决短时间内连续多次开门； 
2.7、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，盘管式蒸发器，可拆卸式过滤网设计；
2.8、精确控温：高清晰LED数码温度显示，显示精度≤0.1℃，设置485串口，按键锁，制冷，电源，电量低，断电，静音，门开关≥8个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-20℃~-40℃范围内；
2.9、多重报警系统：高/低温报警、环境高温报警、冷凝器高温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，声音蜂鸣、灯光闪烁，全面保障样本安全；
2.10、25℃环温，设定温度-40℃，箱内所有测试点温度波动范围（最高温度和最低温度的差值）不高于8℃；在环温25℃条件下，设定温度-40℃，箱内温度降至-40℃所用时间＜240min；
2.11、环境温度为25℃时，设定温度为-40℃时，稳定运行后，内外门体开启1min后关门，箱内温度从开门时降至-35℃时所需时间＜15min；
2.12、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机会按照规律智能开停，确保物品存储安全；
2.13、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；
2.14、配备USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储时限≥10年；配备蓄电池，断电情况下可持续为设备报警及USB端口供电。
三、配置要求 
3.1、主机1台。
3.2、制冰机1个；
3.3、冻存盒10套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	冷藏柜
	一、主要用途
用于物品的低温冷藏。
二、技术指标
2.1、样式：立式，三玻璃门；有效容积：≥1500L；
2.2、箱体材料：PCM彩板；内胆材料：不锈钢；保温材料：无CFC聚氨酯发泡；
2.3、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2～8℃范围内；风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；温度显示精度≤0.1℃，调节精度≤0.1℃；
2.4、箱内顶部LED照明系统；
2.5、配置至少15个浸塑搁架，带标签卡；
2.6、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能；
2.7、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能；
2.8、门体带锁设计，防止随意开启；自锁万向脚轮设计； 
2.9、冷凝水汇集后由蒸发管自动蒸发；
2.10、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器；
2.11、温度传感器置于箱内模拟液中，真实反映物品实际存储温度；
2.12、USB数据导出接口，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式；蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能；
2.13、配备485接口、远程报警接口；
2.14、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能；开门蜂鸣报警，门关闭报警消除；
2.15、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能；
2.16、箱体左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。
三、配置要求 
3.1、主机1台。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、质保要求
安装验收后五年内，全机免费保修。
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	净气型储药柜
	一、主要用途
用于存储液体及固体化学试剂过程中产生的有害化学气体的过滤。
二、技术指标 
2.1、满足《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》 中的重大安全指标：
2.1.1、空气更换频率：≥200次/小时；层板承重：≥160kg/m²；
★2.1.2、过滤效率及过滤器吸附量:针对标准化学品：异丙醇，环己烷，盐酸三种标准化学品在过滤器在达到1%TWA(卫生部规定的职业吸入限值）时，每块过滤器的具体吸附量不低于标准规定值，异丙醇＞625g ；环己烷＞890g ；盐酸＞2184g（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告）；
2.2、安全报警及在线监控信息系统：管理人员通过电脑可远程实时监控净气型储药柜的运行状态，并具备更改设置、查看历史记录功能。如果设备出现异常将有LED光带闪烁和报警声光结合的形式提醒使用者。由于该设备的安全性，设备须具备如下警报功能，才能确保实验室操作人员的安全；
2.2.1、当设备门处于开启状态将具备：2声并间隔5秒的时间提醒操作人员；
2.2.2、当核心件综合过滤器出现饱和将具备：3声并间隔5秒的时间提醒操作人员；
2.2.3、当核心件风机出现异常情况将具备：4声并间隔5秒的时间提醒操作人员；
2.3、外部尺寸（长×宽×高mm）：≤1900×600×2200-2400mm；
2.4、总功耗：≤45W；噪音：≤50 dbA；
2.5、层板：≥20件聚丙烯（PP）；
2.6、空气处理量：≥220m3/h；
2.7、储存容量：≥320瓶（每瓶500ml）。
三、配置要求 
3.1、主机: 2台；
3.2、综合高效活性炭过滤器：2套；
3.3、化学品过滤吸附参数手册1本，手册上的化学品种类超500种；
3.4、风机：2个；
3.5、可调式PP材质层板：≥40块；
3.6、PP材质盐酸盒：2件。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	电子天平（百万分之一）
	一、主要用途
用于样品的精确称量。
二、技术指标 
2.1、最大量程：不低于3.0g；
★2.2、可读性：≤0.001mg（全量程均可读到0.001mg）；重复性：≤0.0005mg（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.3、最小称量值(5%载荷，k=2，U=0.10%)：≤1mg；
2.4、稳定时间：≤8s；
2.5、高效操作方法储存，超过99个方法，每一类型样品可分别设置保存方法，在方法库中存储SOP (包括样品系列和允差)；
2.6、内置结果记事本，超过99条数据，可在内置称量结果记事本中自动记录所有数据，可以添加自己的备注，完成后只需传输至PC或打印出来即可完成文档记录工作；
2.7、用手势控制，≥7寸电容式彩色触摸屏，具备中文操作系统，戴手套也可以操作；
2.8、变更历史记录：≥5000条；校正和日常测试记录：≥500条，确保设备管理可追溯性；
2.9、支持大于10级，超过100个用户的用户管理功能；
★2.10、具备与称量传感器一体的辅助显示屏，利用用户指南，可以用手指执行所需的全部基本功能：如去皮、置零、开门和接受称量结果（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★2.11、内置双红外传感器可通过挥手操作开关防风门，免触摸操作可降低交叉污染风险和按压天平导致数据的波动（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。
三、配置要求 
3.1、主机1台； 
3.2、配套使用的微型输出设备1套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	氮吹仪
	一、主要用途
利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩。
二、技术指标 
2.1、批量处理能力：不低于36个样品可同时进行浓缩；
2.1、浓缩管体积：10ml～80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选； 
★2.3、浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动高度≥150mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 
2.4、氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降； 
2.5、气体压力大小仪器根据软件设定自动调节，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀； 
2.6、每排氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，出气口气流大小有软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响； 
2.7、氮吹针可在主机待机关机的情况下，无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。
2.8、可独立控制的氮气通道数量：不低于6通道，均为独立开关阀，可更精细切换不同的浓缩样品数量，在样品数量不同时的有效减少人为操作，节约氮气消耗； 
2.9、可视玻璃窗设计，用户可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能； 
2.10、可与前处理设备共用样品架，实现样品前处理步骤的连接，提高前处理的效率； 
2.11、具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作； 
2.12、加热水浴模块采用电动抽屉方式；
2.13、水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快； 
2.14、控温方式：PID；控温精度：≤±0.1℃；控温范围：室温～90℃； 
2.15、样品架与加热模块分体式设计，可不拆卸任何部件的情况下手动进行样品架的更换； 
2.16、浓缩过程中具有锁定功能：浓缩时抽屉自动关闭实现锁定功能，暂停或结束时抽屉可自动打开，氮吹针可自动升降或复位；
2.17、具有压力超限报警等功能，并自动切断气流；
2.18、操作系统：触控屏内置在主机正面中间位置，无需占用其他台面空间； 
2.19、运行过程中，显示面板实时显示浓缩时间、气压、温度、氮吹针追随速度等参数信息，并可以实时更改； 
2.20、可储存方法条目数≥110条，所有参数方法一键保存、调用，开机后即可运行。
三、配置要求 
3.1、浓缩仪主机（车载屏）1台； 
3.2、6位氮吹座模组（不低于6位） 6套； 
3.3、不低于36位的 10ml/20ml（16×100、150mm）试管架样品架 1套； 
3.4、EVA氮吹针堵头（100个/包）1包； 
3.5、近干模组 1套； 
3.6、内置全自动平行浓缩系统工作控制软件 1套；
3.7、配件包：电源线1根；废液导管(含1插塞) 1根；气管（6米）1根；保险丝10A 1个； M16阀转接头1个；公制球头内六角扳手（3mm)；公制球头内六角扳手（2.5mm)各1把。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	多角度激光光散射仪
	一、主要用途
用于药物化合物的分离定性定量分析，包含色谱泵、梯度系统、在线脱气机、制冷型自动进样器、柱温箱、示差折光检测器、十八角度静态光散射仪、紫外检测器，色谱工作站。
二、技术指标
2.1、四元溶剂管理系统
2.1.1、一体式独立柱塞；
★2.1.2、流速范围：包含0.001mL/min～5 mL/min, 以 0.001ml/min 为增量（投标文件中提供软件截图）；
2.1.2、流量精度：≤0.07%；
2.1.3、溶剂通道≥4路，最高可扩展至≥9路溶剂；
★2.1.4、最高操作压力：≥9500psi，预设梯度曲线≥10条，包括线性、凹线、凸线和步进梯度变化（投标文件中提供软件截图）；
2.1.5、真空脱气机：≥4通道在线脱气机；
2.1.6、流速准确度：≤±1.0%；
2.1.7、梯度准确度：≤± 0.5%，梯度精度：±0.15%
★2.1.8、标配智能流路系统，可根据要求改变系统延迟体积，模拟重现不同品牌不同型号的液相色谱方法。配备缓冲盐调节功能:自动将流动相混合为指定的pH、离子强度或有机改性剂比例，提供各分析方法类型设置各种条件（投标文件中提供软件截图）。
2.2、制冷型自动进样器
2.2.1、样品盘容量：≥95位2mL样品瓶；
2.2.2、进样范围：0.1L-50L,可扩展到250L；
2.2.3、进样精度：<0.2%RSD；
2.2.4、样品交叉污染度：<0.002%；
2.2.5、自动进样器温控范围包含：4℃-40℃，带制冷功能。
2.3、柱温箱
2.3.1、控温范围：包含室温+5℃～65℃；
2.3.2、温度稳定性: ±0.1 ℃；
2.3.3、柱容量：可放置≥6根 4.6x 300mm的色谱柱。
2.4、示差折光检测器
2.4.1、折射范围：1.00 to 1.75 RIU
2.4.2、基线噪音：±1.5×10-9 RIU
2.4.3、漂移：2.0×10-7RIU/hour
2.4.4、池体积：≥10uL
2.5、十八角度激光光散射仪 
2.5.1、测器类型：超静式光电二极管，场效应晶体管互阻抗放大器 
★2.5.2、检测角度：18个（需配备18个检测角度的光电二极管）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）； 
2.5.3、激光光源：658nm±5nm 线性偏振激光；
2.5.4、激光功率：120 mW ；
2.5.5、散射角范围：15～160°；
2.5.6、散射体积：0.02ul ；
2.5.7、检测信号线性量程范围（V）：±10V
2.5.8、基线噪音：≤2.5×10-5 Volts/THF 体系；
2.5.9、（检测池）在线（超声）清洗功能；
2.5.10、检测分子量范围： 200～109 g/mole（Daltons）；
2.5.11、分子尺寸测定rg范围：10～500 nm；
2.5.12、灵敏度（BSA/PBS体系）：≤200 ng；
★2.5.13、单机Zimm plot方法单机测定Mw、rg、A2（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.5.14、通讯连接：以太网； 
2.5.15、仪器校正无需任何标准品/对照品； 
2.5.16、可扩展在线动态激光光散射功能。
2.6 、紫外/可见光检测器
2.6.1、波长范围：190nm～700nm，且使用单一光源便于更换维护
2.6.2 、光源：全程氘灯
2.6.3、带宽：≤5 nm
2.6.4、波长准确度：±1 nm
2.6.5、波长重现性：±0.1 nm
2.6.7、扫描速率：≥80Hz
2.6.4、漂移: ≤ 1.0x10-4AU/hr
2.6.5 、检测通道：2个
★2.6.6、流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）。 
2.7、色谱数据工作软件
★2.7.1、液相色谱泵，进样器，紫外检测器，示差和18角激光光散射检测器由同一软件控制，无需数模转换器，须通过软件设置所有参数；软件内嵌甲骨文数据库以提升数据合规和安全性（投标文件中提供产品软件截图）；
★2.7.2、用户可自定义样品信息和编辑计算公式，实现特殊的计算：样品信息类型≥6，至少包括“标准进样、样品进样、进样控制、RF内标进样、校正”；数据类型≥6，至少包括“整数，实数，文本，日期，布尔”（投标文件中提供软件截图）；
2.7.3、可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。
2.7.4、标准配置系统适应性软件，方便采购人计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等。
三、配置要求 
3.1 液相色谱泵
3.2 自动进样器
3.3 柱温箱
3.4 示差折光检测器
3.5 18角度激光光散射检测器
3.6 紫外检测器
3.7原厂色谱软件1套；
3.8 色谱柱1套（含保护柱）；
3.9 专用溶剂瓶（6个）；
3.10 提供厂家培训；
3.11 配套系统处理硬件及报告输出设备1套；
3.12中英文样本、使用及安装、调试、维修手册；
四、安装要求
4.1仪器到达后，在五个工作日内，由制造商配备的工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备，并在安装后，根据原厂主机及附件样本各项技术指标作验收试验（提交验收报告）；
4.2制造商在中国境内有维修工程师，且技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。
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	荧光显微镜1
	一、主要用途
主要用于需要观察和分析组织的微观结构、成分分布等，可以用于检测和分析荧光标记成分，或者通过荧光染色技术观察细胞结构等‌。
二、技术指标 
2.1、具有明场、荧光用途的研究级正置电动显微成像系统；
2.2、采用无限远光路系统；
2.3、至少5位电动物镜转盘；
★2.4、显微镜前端至少有5个快捷键，分别控制对应的5个物镜，一键电动转换（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★2.5、具有触发模式，可设定任意2个物镜（或者通过显微镜上的触摸屏控制不同的物镜），实现一键反复切换不同放大倍数（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.6、电动聚光镜，依据物镜变化自动调整顶镜；
2.7、三目观察筒，屈光度、瞳间距可调，支持视野数至少25mm；
2.8、10×高眼点目镜，视野数≥22mm；
2.9、三级调焦驱动，调焦旋钮轴的高度上下可调节；
2.10、荧光光源：外置长寿命荧光光源，金属卤化物灯泡，功率≥100W，≥1m 光纤导入显微镜，灯泡寿命≥2000小时，无需调中；
2.11、紫外、蓝色、绿色三色激发滤块，荧光滤块具有光阱，可以减少背光：
（1）紫外单色滤块: 激发340-380nm；二色分光镜400nm；发射: 470/40nm；
（2）蓝色单色滤块: 激发450-490nm；二色分光镜505nm；发射: 527/30nm；
（3）绿色单色滤块: 激发515-560nm；二色分光镜590nm；发射: 580nm；
2.12、显微镜底座可配滤光片支架；
2.13、物镜彩色编码与孔径光圈彩色编码的结合成就了彩色编码光圈辅助装置（CCDA）；
2.14、平场消色差荧光物镜，带偏光功能：5×物镜，NA≥0.15；10×物镜，NA≥0.32；20×物镜，NA≥0.55；40×物镜，NA≥0.80；
★2.15、显微镜配备600万像素科研级彩色摄像头，采用彩色芯片，传感器大小（对角线）≥8.92毫米;像素点尺寸≥2.4μm x 2.4 μm;规格≥3072像素 x 2048像素;拍摄速度≥15fps;快门模式：卷帘式，全局复位;暗噪音2.8 e-（中值）;动态范围≧72 d;满井电子≧ 14.000 e-;读取器噪音typical 6 e-/ 10 MHz;采用高速USB3.0接口（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.15.1、像素点尺寸≥4.54μm×4.54μm；
2.15.2、带彩色滤色镜RGB；
2.15.3、像素数≥1920×1440；以1920×1440像素拍摄时，速度≥40fps，以1280×1024像素拍摄时，速度≥50fps，以640×480像素拍摄时，速度≥91fps，以384×288像素拍摄时，速度≥123fps；
2.15.4、曝光时间最低≤4µsec，最高≥200sec；
2.15.5、暗噪音≤0.05 e-/px/sec；
2.15.6、动态范围≥68 dB；
2.15.7、满井电子≥15.000 electrons (e-) typical；
2.15.8、读取器噪音typical 6 e-/ 10 MHz；
2.15.9、半导体制冷；
2.15.10、活动图像在像素(1920×1440)下速度 40 fps；
2.16、与显微镜配套的图像处理软件，实现图像实时采集，可调节图像质量（亮度、对比度等），可自动或手动白平衡，可对采集后的图像编辑、处理，可加标尺。
三、配置要求 
3.1、主机：1台；
3.2、物镜5×：1个；
3.3、物镜10×：1个；
3.4、物镜20×：1个；
3.5、物镜40×：1个；
3.6、不低于600万成像系统：1套；
3.7、起偏器和检偏器：1套；
3.8、接口：1个；
3.9、工作站：1台；
3.10、配套使用附件：1套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	荧光显微镜2
	一、主要用途
用于观察组织，如植物的木质化细胞壁、淀粉粒等具有偏光样本，也能捕捉到细微特征，如草酸钙结晶在偏光下呈现出的明亮光斑，这些特征有助于鉴别真伪‌。
二、技术指标 
2.1、具有明场、偏光、荧光用途的研究级正置显微成像系统；
2.2、采用45mm焦距的无限远光路系统；
2.3、至少6位物镜转盘；
2.4、顶镜可摇摆聚光镜，聚光镜NA≥0.9；
2.5、三目观察筒，屈光度、瞳间距可调，视野数≥22mm；
2.6、二级调焦驱动，调焦旋钮轴的高度上下可调节；
2.7、搭配超硬陶瓷载物台，没有暴露齿条，操作手柄可选左右手；
2.8、显微镜底座须带3位滤光片支架，配置日光滤片、宽带绿色滤片和灰色滤光片；
★2.9、物镜彩色编码与孔径光圈彩色编码的结合，并有彩色编码光圈辅助装置（CCDA）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
★2.10、物镜具有相差和荧光功能：5×物镜，NA≥0.12；10×物镜，NA≥0.25；20×物镜，NA≥0.40；40×物镜，NA≥0.65（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.11、配有汞灯光源；
2.12、标配红色荧光滤光片：激发515nm-560nm，二色分光镜580nm，发射: 590nm；
★2.13、不低于1200万像素原装图像捕捉及分析系统，以下参数需都满足（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）：
2.13.1、不低于1200万像素的科研级彩色摄像头；
2.13.2、物理像素≥4000（水平）×3000（垂直）；
2.13.3、高清接口 HDMI2.0a，同时具有4个USB 2.0、一个USB3.1接口、以太网RJ45接口；
2.13.4、HDMI 模式，4K图像60帧/秒；
2.13.5、2.5 毫米插孔式连接器，用于手动/脚踏开关；
2.13.6、增益0-42分贝；
2.13.7、像素大小1.55 微米× 1.55 微米；
2.13.8、HDMI实时分辨率4K-30/60桢/秒；
2.13.9、曝光时间100 微秒–120 毫秒；
2.13.10、C型接口；
2.13.11、滤光片为 650纳米红外截止滤光片。
2.14、软件：终身升级：
14.1、可实现图像实时采集，可调节图像质量（亮度、对比度等），可自动或手动白平衡，可对采集后的图像编辑、处理，可加标尺；
14.2、快速设置和获取实验条件直观的设置；
14.3、优化的数据和大数据的快速采集处理设置显示参考或导入为随后的实验中，实验参数自动记录浏览，储存和导出数据；
14.4、完整的图像查看软件包括测量，增强注解，图象分析；
14.5、对于数据管理，保存，重命名，复制，删除，导出为AVI，JPEG，TIF等；
14.6、图像处理与测量：调整对比度，每一个图像的亮度和伽玛，强度，测量长度。
三、配置要求 
3.1、主机：1台； 
3.2、物镜5×：1个；
3.3、物镜10×：1个；
3.4、物镜20×：1个；
3.5、物镜40×：1个；
3.6、不低于1200万成像系统：1套；
3.7、C型接口：1个；
3.8、工作站：1台；
3.9、配套使用附件：1套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
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	14 
	冷冻切片机
	一、用途
主要用于快速、低温冷冻组织样本，并切成超薄切片，供病理诊断、科研等使用。
二、工作条件
2.1 工作电源：220V，50Hz
2.2  环境温度：10-40℃
2.3 相对湿度：25-85%
三、技术参数
3.1 按键式操作机身
3.2 刀架冷空气循环技术，智能刀架制冷不易结霜，易于长时间切片避免产生冰晶；
3.3 HEPA空气净化系统；
3.4★双压缩机实现腔体与样本头单独制冷，冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃,冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次, 带冷冻箱手动除霜功能（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）
3.5速冻架冷冻位点：≥15+2个,位点：≥2个,速冷架制冷温度最低达：-42℃
3.6切片厚度范围：1-100 um,修片厚度范围： 1-600 um,切片厚度调节：箱体外部
3.7电动粗进速度：≥2档；快：≦0.9mm/s，慢：≥0.3mm/s,带样品回缩功能
3.8 样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行
3.9抗菌银离子表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖；
3.10★紫外线箱体内部消毒能有效灭活有害微生物（投标文件中提供第三方出具的检测报告扫描件）。
3.11 设备顶部预留充足的储物空间；底部预留腿部空间，站姿与坐姿皆可提供舒适的切片体验。
3.12采用环保制冷剂
3.13防护等级≥IP20。
四、配置
4.1主机一台
4.2手动手轮 1个
4.3样品托 5个
4.4使用说明书 1本
五、详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。
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[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc28972]三、其他要求
设备制造商须在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；
到货后，由设备制造商仪器工程师免费安装，提供现场培训；
设备安装并验收后，免费质保期限内全机免费保修（质保期限内涉及的保修费用包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付）；
如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，设备制造商工程师应在12小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在24小时内到达现场；
采购人不与物流对接，仅与中标人对接；采购人不负责签收任何货品，中标人自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标人负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标人负责。
四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc9889]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc178][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc455587277]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc23902]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc14385][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc227]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc22590]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc18186]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc21848]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc23328]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc25826]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc32187]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc14979]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc12576]七、包装运输
[bookmark: _Toc15773][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc8602]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc2550]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc16859]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc32115]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc15938]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc2242]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc2921][bookmark: _Toc532199627]八、技术培训
[bookmark: _Toc559]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc29215]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc29747][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc19516]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _Toc28038]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
[bookmark: _GoBack]
