第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、第1-6包商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

第6包技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则。 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则。 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且追究中标人给甲方带来的一切损失。 |  |  |

（二）技术参数

1 基本要求：

电动电控型呼吸机, 该产品在医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用，

★1.2 通过YY0600.3转运标准测试

1.3 同时具备低压氧和高压氧接入功能，可固定可便携，内置电池时间≥5小时

★1.4采用≥10英寸全中文彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数

1.5 具有屏幕亮度自动调节功能

1.6 可配备无创通气模式和氧疗模式

1.7 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全

★1.8 满足成人、儿童使用,可升级新生儿转运

2 通气模式及主要功能

2.1 容量控制通气

2.2 压力控制通气

2.3 压力支持通气

★2.4 心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）

★2.5 支持高级模式：气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

2.6 窒息后备通气

2.7 其他通气功能：手控通气、吸气保持、呼气保持、增氧、叹气、屏幕锁、吸痰工具等

2.8 具备图形化的肺动态反应图

2.9 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能，使用海拔高度≥7600m

2.10 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定

★2.11可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示

★2.12可配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变

3 设置参数：

3.1 潮气量：20ml-4000ml

3.2 呼吸频率：1-100次/分

3.3 呼气末正压：0-50厘米水柱

3.4 氧气浓度：21-100%

3.5 吸呼比：1:10 - 4:1

3.6 吸气时间：0.1—10s秒

3.7.流速≥ 280 L/min

3.8 吸气触发灵敏度流量触发：关闭, 0.5-20.0 升/分

3.9 呼气切换灵敏度（ETS）：1%-85%峰流速可调

3.10 压力上升时间：0-2秒

3.11氧疗流量：2—80L/min

4 监测内容：

4.1监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

4.2波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形

4.3容量参数：呼出潮气量、目标分钟通气量、自主呼出分钟通气量、总呼出分钟通气量

4.4支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录

4.5具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量

4.6 其他：病人触发

5 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。