第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

第5包技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则。 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则。 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且追究中标人给甲方带来的一切损失。 |  |  |

（二）技术参数

- 适用病人范围：适用于成人患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求（可用于有创通气）；

- 屏幕≥15英寸，分辨率≥1920*1080中文彩色操作界面，中文操作界面；

- 通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制通气模式；

- ★高级模式标配容积控制双水平压力通气模式VAT或容量支持通气模式VAPS（不接受其他类似说法）；

- 具有高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能；

- 可监测患者呼末二氧化碳、血氧和自主呼吸率，并可呈现参数趋势图或具备血氧饱和度监测、脉率监测功能；

- 呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-5档手动调节；

- ★配置食道压监测功能并提供食道压配套耗材5套（投标文件中须提供耗材注册证明材料）或拥有触发窗锁定功能；

- ★具有可显示ROX趋势图，可结合监测参数预判氧疗（成功或失败）或标配二氧化碳监测功能；

- 同品牌或可以和呼吸机无线/有线互联的独立湿化器，流量范围≥120L/min；

- 湿化器具有水位报警功能；

- 吸气时间：0.2-4 s；

- 最大流速≥280L/min；

- 设置参数：

14.1目标潮气量范围：50-2500ml；

14.2 CAPA: 4－25 cmH2O；

14.3 EPAP: 4－25 cmH2O；

14.4 IPAP: 4－40 cmH2O ；

14.5 呼吸频率：2-60次；

14.6 延迟升压时间：OFF，1-60min；

14.7 触发方式：自动；

14.8 切换方式：自动；

★15、具有内源性PEEP实时监测或配备病理预置类型参数建议设定功能（不接受其他类似说法）；

16、降压时间：50-500ms；升压时间：100-800ms；

17、具有压力-时间、流量-时间、容量-时间、呼末二氧化碳-时间波形，且可冻结测量；

18、具有内置、无延迟启动、持续工作≥5小时的后备电池；

19、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥150L/min；

20、★屏幕显示：≥4道波形显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示；

21、监测参数：

21.1 气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；

21.2 潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；

21.3 呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；

21.4 氧浓度监测；

21.5 呼吸机总泄漏量实时监测；

21.6 实时提供监测参数≥168小时的趋势图、表分析；

22、标配有线和无线方式直接与监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上。开放端口和提供接口文档，并支持接入医院现有系统，所需费用包含在投标总报价中；

23、耗材及易损件须单独报价（如有）。