前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc27230][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 70%(中标人须提供等额预付款担保）；项目经验收合格且相关资料齐备已移交后，一次性付清合同余款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件；
（3）每次付款前，中标人须提供正规发票。          

	2
	供货及安装地点
	安徽省食品药品检验研究院，具体按采购人要求。

	3
	供货及安装期限
	国产设备：合同生效之日起，2个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容；进口设备：合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。更换后的零部件质保期从更换之日起计算。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc16200]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	■
	[bookmark: _GoBack]符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：货物需求清单已明确证明材料类型的，按货物需求清单执行；货物需求清单未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等（提供其中之一即可）。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。



（二）货物需求清单
	第1包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业
	是否进口

	1
	台式电子顺磁共振波谱仪
	1.台式电子顺磁共振主机
★1.1 连续波模式下探测信噪比：≥800:1；
★1.2 绝对自旋数目灵敏度：≤ 5x10⁹spins/G·√Hz（投标文件中提供彩页或技术白皮书扫描件）；
1.3 微波频率范围：至少包含9.2-9.9GHz；
1.4 最大微波功率衰减：≥60dB；
1.5 微波功率范围包含：1μW-100mW；
★1.6 调制场频率：10 kHz、50 kHz和100 kHz （投标文件中提供彩页或技术白皮书扫描件）；
★1.7 磁场范围：至少包含-1000～6500 Gauss（支持过零点扫描）（投标文件中提供彩页或技术白皮书扫描件）；
1.8 样品区域磁场均匀性：≤50mG；
1.9 磁体冷却方式：风冷；
1.10 扫描速度：5ms/点-5s/点；
1.11 最大扫描点数：≥256000点；
1.12 无载Q值范围：≥6000；
1.13 最大调制场幅度：≥10 Gauss；
1.14 支持原位光照系统；
1.15 支持自动调谐；
1.16 支持Q值可在软件端显示并被存储；
★1.17支持相对定量EPR计算；
★1.18支持无需标样的绝对自旋数定量EPR计算。
2. 标准样品组
2.1 BDPA，1支，用于调制场单元校准；
2.2 DPPH，1支，用于快速测试连续波EPR校正g值。
3. 标准样品管
3.1 4mm外径、3mm内径的石英样品管，25支；
3.2 50μl毛细管，250支。
4. 样品定位器
4.1 适用于台式连续波电子顺磁共振谱仪样品管位置标定。
5.U盘
5.1 ≥16G，内含软件安装包，电子版用户手册
6. 仪器控制和软件系统     
6.1 ≥16GB 
6.2 ≥512GB SSD+1T HDD
6.3 ≥5处理器
6.4 ≥27英寸终端
★6.5基于操作系统的高性能软件，可实现谱仪控制、数据采集、谱图处理和拟合功能
6.6实验操作软件：支持仪器进行状态切换、参数控制、实验流程控制、数据采集和分析。
6.7数据处理和分析：可以脱机离线使用，用于对EPR谱线进行多种数据处理操作，如去基线、积分、微分、滤波、傅里叶变换、数据拟合等操作。
★6.8具有解谱功能，支持一键解析自由基体系信号，并提供样品结构、谱图参数拟合信息(提供g因子、超精细耦合常数、线宽、线型等物理参数)（投标文件中提供软件截图）。
	1
	工业
	否

	2
	▲百万分之一天平

	一、主要用途
用于样品的精确称量。
二、技术指标
★2.1、最大量程：≥32g，精细量程：≥8g；
2.2、精细量程可读性：≤0.001mg；
★2.3、重复性误差：≤0.001mg（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.4、线性偏差：≤0.008mg；
2.5、稳定时间：≤2.5s；
★2.6、秤盘为悬挂式网格设计（投标文件中提供实物照片）；
2.7、彩色触摸屏，具备手套操作模式；
★2.8、具备静电检测功能，如果样品带有静电会在天平触摸屏警告提示；
2.9、多级用户管理设置，分级密码保护设置；
2.10、变更历史记录，支持≥5000条；校正和日常测试记录，支持≥500条；
2.11、水平警告，不水平时发出声音警告并带有图形化水平调节向导；
2.12、温度漂移和用户时间设置触发的全自动校正；
2.13、多个端口用于连接和数据导出：不少于4个USB，1个LAN，支持通过U盘将任务参数和结果传输至PC或软件应用程序；
2.14、内置双红外传感器可通过挥手操作防风门；
★2.15、触摸屏具备三色以上状态指示灯功能，可在屏幕熄灭的状态下通过灯光颜色指示天平状态（投标文件中提供实物照片，须能体现三色以上状态指示灯）。
三、配置要求
3.1、天平主机1套；
3.2、与天平直连的配套微型数据输出装置1套；
3.3、容量瓶称量组件1套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、技术服务条款
5.1、设备制造商在中国境内应有专门的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；
5.2、到货后，由设备制造商仪器工程师负责安装，并提供现场培训；
5.3、安装、验收合格后一年内，全机免费保修；
5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，设备制造商工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场。
	1
	工业
	是

	3
	自动进样器
	一、主要用途
作为气相色谱仪等设备的配套装置，实现自动化分析流程。
二、技术指标
2.1、样品位：≥150位样品盘；
★2.2、进样量范围：0.01~200 μL，10μL 注射器以0.1μL步进（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）； 
2.3、交叉污染：＜10-4 (使用4种溶剂清洗，测定正己烷中1%联苯)；
★2.4、具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时，可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定；
2.5、保留时间重复性：＜0.0008min；
2.6、峰面积重复性：＜1% RSD。
三、配置要求
3.1、自动进样器主机1台。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、技术服务条款
5.1、设备制造商在中国境内应有专门的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；
5.2、到货后，由设备制造商仪器工程师负责安装，提供现场培训；
5.3、安装、验收合格后一年内，全机免费保修；
5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场。
	1
	工业
	否

	4
	全自动食药二氧化硫测定仪
	一、主要用途
全自动检测食品及中药材、中药饮片中的二氧化硫残留量。
二、技术指标
2.1、整机需包括以下部分：封闭式主机、内嵌式回流冷凝管、远红外加热系统、氮吹及自动加盐酸系统、试剂自动加注系统、冷却水装置（外置）、终点自动滴定自动判定系统；
★2.2、仪器需采用封闭式结构设计，即主机上盖、下端、左侧、右侧、后侧均为封闭式结构，留主机正前方为实验员操作区；主机设有前后两排冷凝管，前排冷凝管可一键自动升降；仪器主机整体宽度≤750mm；纵深≤700mm；高度≤700mm，整体须可放入标准通风橱内；
2.3、加热部分：前后双排工位设计，每排工位不得少于3个加热单元，前后两排不少于5个加热单元；单孔加热功率至少覆盖0-500W（功率可调），整体加热功率需≥3500W；加热功率应分别设置有升温功率和保温功率；时间设定0-999min（可调）；
★2.4、冷凝管设计：前后双排，每排≥3个，整体≥6个；冷凝管结构为半嵌式可上下可调动结构，仅有下半段连接烧瓶部分为可视；冷凝管之间应采用隐藏式连接，不得采用其他夹具、锁箍等方式；
2.5、氮气控制：采用全数字可调电子流量控制系统，实时自动调整氮气流量，不得采用转子流量计；
★2.6、主机有自动加盐酸（≥10ml）、指示剂、滴定液、吸收液（≥50ml）功能。盐酸、指示剂、滴定液、吸收液的体积均可通过操作界面设置；氮气管路与加酸管路应整合为一根四氟管连接烧瓶（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
★2.7、实验过程中可以随时添加样品，可以先启动几个样品实验，再添加后续待测样品，最后哪个结束可以及时滴定，无需等待全部完成在滴定；加热完成之后可以氮气延时停止，防止一些易爆沸样品，在停止加热后冲出冷凝管；
2.8、在仪器正前上方需设计有馏出液管路的固定夹，≥6路，蒸馏工作结束后馏出液管路可折叠于固定夹处进行固定；
★2.9、主机的滴定区需位于加热单元的正前方，共有6个可放置100ml圆柱形接收瓶的凹槽。每个接收瓶内均须设有吸收管固定位，主机启动加热前需将每个吸收管放入固定位内。滴定区设有可左右移动的试剂添加机器人，用来自动完成添加吸收液及终点的自动滴定工作（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
★2.10、仪器应可对各组样品自动进行终点判定，使用仿人眼智能视觉传感系统识别滴定终点，自动计算滴定结果，显示在液晶屏上；
2.11、主机的控制应通过台式电脑或笔记本电脑操作，参数的设置、存储，数据可自行导出。操作界面应显示有各工作单位的数据设置、任务新建、各试剂的实时剩余量等；
2.12、主机应设计有试剂管路自动清洗以及冷凝管自动清洗功能。可通过一键清洗，自动吸附清洗液，完成对冷凝管路的反向冲洗；
2.13、外置式冷水机
2.13.1、冷水机与主机需设有联动功能：即主机启动冷水机自动启动；主机关机冷水机自动关机；
2.13.2、控温方式：启停；控温精度：±2℃；控温范围：5℃-35℃；
2.13.3、水泵流量：在10L-25L范围内均可；水泵压力：0.05Mpa-0.20Mpa；水箱容积：≥18L；
2.13.4、冷却方式：压缩机制冷；制冷剂：R22；
2.14、产品规格要求
2.14.1、样品数量：1-6组；氮气流速：100ml/min-2000ml/min；
2.14.2、加热功率：3500W（单孔功率≤500W）；时间设定：0-999min(可调）；
★2.14.3、滴定精度：≤0.05ml（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）。
三、配置要求
3.1、主机1台；
3.2、设备控制终端1台；
3.3、试剂添加机器人1台；
3.4、视觉传感器（内置）1组；
3.5、外置冷却水机1台；
3.6、1000ml烧瓶6个、回流冷凝管6个、四氟管带插头6根、带吸收管固定位的100ml接收瓶6个、试剂瓶4个。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、技术服务条款
5.1、设备制造商在中国境内应有专门负责维修的工程师和专门的技术应用支持工程师；
5.2、到货后，由设备制造商仪器工程师负责安装，提供现场培训；
5.3、安装、验收合格后一年内，全机免费保修；
5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内做出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场。
	1
	工业
	否

	5
	微波消解仪
	一、主要用途
用于实验室痕量或超痕量样品的前处理。为原子吸收（AA），等离子体发射光谱仪（ICP）、气质联用、离子色谱、原子荧光等仪器制备样品。
二、技术指标
2.1、主机要求
2.1.1、采用模块化设计，主机具有微波消解、微波萃取、蒸发浓缩赶酸、微波氧燃烧、蛋白水解等应用；
2.1.2、内置智能处理器，包含≥500种EPA、ASTM标准方法等经验证的方法库，可存储≥600种方法；
2.1.3、采用二维空间双磁控管设计，输出微波全程为连续非脉冲微波，微波控制精度≤±1W；
★2.1.4、内置空气气道冷却系统，冷却空气经反应管壁气道定向流过，流速至少4级可调，可设定冷却温度，冷却至常温时间≤15分钟；
2.1.5、设备具有自动音频通知E-Mail通知消解处理结果；设备运行内存≥1G，硬盘容量≥32G；智能手机、平板，电脑等可远程监测仪器设备的运行状态，智能手机、平板、电脑等实时显示所有数据及曲线；
2.1.6、设备具有智能灯光系统，灯光颜色和模式根据仪器状态以及实验状态（提示正在进行实验、完成或待机等）而变化；
2.2、转子和消解管
2.2.1、批处理量要求：每批次可同时处理样品量≥12个，消解管内管体积50mL；
★2.2.2、消解管内管材质：PTFE-TFM，压力套管材质：铝合金材质，最高耐压≥130bar（1860psi），最高耐温≥310℃（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.2.3、消解管采用全密闭设计，内置可重复使用的金属压力弹片；
★2.2.4、消解管外壁带多条冷却气道，冷却气道数量≥10；
2.3、控制系统
2.3.1、与主机一体的折叠式液晶触摸显示屏（尺寸≥10英寸），中文操作软件，可在主机上实时显示温度、功率、时间等参数并显示实时反应曲线；
★2.3.2、红外温度传感器从底部测定反应管内管的温度，并在主机显示屏上同时显示每个消解管的温度数据、曲线；测量温度范围：至少包含20℃-390℃，精度：≤±1℃（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件，佐证温度显示及测温范围）；
★2.3.3、具有最高温度、最低温度及平均温度三种温度控制模式，任何反应罐达到设定的反应温度，均可实时自动调节微波功率的输出；
2.3.4、系统配置智能压力控制系统，工作过程中压力超过设定值，系统自动停止微波工作；
2.3.5、无线式传感器设计，数据发送和控制信息接收采用红外LED方式，主机和转子之间不得有连线，反应转子的360度自由旋转，腔体内不得有插头；
★2.3.6、消解内管管身重量≤98克，可直接放到高精度天平上称样，消解内管管身长度≤120mm（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）。
三、配置要求
3.1、微波消解仪主机1台； 
3.2、消解转子（防腐高强度合金材质）1套； 
3.3、反应管（包含PTFE-TFM材质内管、盖子等所有附件）12套；
3.4、智能压力监控系统（内置）1套；
3.5  无线信号传输系统（内置）1套；
3.6  红外温度传感系统（内置）1套；
3.8  与消解内管配套的电热赶酸系统1套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、技术服务条款
5.1、设备制造商在中国境内应有专门负责维修的工程师和专门的技术应用支持工程师；
5.2、到货后，由设备制造商仪器工程师负责安装，提供现场培训；
5.3、安装、验收合格后一年内，全机免费保修；
5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内做出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场。
	 1
	工业
	否

	6
	制酸力测定仪
	一、主要用途
主要用于测定‌抗酸药物‌的制酸能力，即其与酸反应、中和胃酸的能力。
二、技术指标
2.1、具有自动化功能，支持与美国药典、欧洲药典、日本药局方推荐的检测装置比较；
2.2、配置6杯6桨、6支小桨、6个250mL溶出杯。6支小桨同步旋转；
★2.3、采用杯盖与机头一体式机构设计，防止杯内介质的挥发；
2.4、采用厚膜速热技术和PLC工业级控温方式，（40分钟内水浴温度能由室温升至37℃以上；60分钟内，杯内温度能够稳定在37℃±0.5℃）；
★2.5、酸、碱滴定采用独立的滴定泵设计，全管路惰性材料；
★2.6、杯内滴定由机械手配合滴定泵操作完成，PLC定位，滴定泵精度±1%（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
★2.7、独立的6路PH电极，配合多路检测系统，可实时监测实验过程中杯内的PH值变化，并最终描绘成相应的PH值曲线（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.8、仪器配置有PC软件工作站，系统运行稳定可靠；
2.9、调速范围：至少包含25转/分—250转/分；转速分辨率：≤1 转/分；
2.10、稳速误差：≤±4%；	
2.11、调温范围（室温条件下）：至少包含5.0℃—45.0℃；	
2.12、温度分辨率：≤0.1℃；控温误差：≤±0.5℃
2.13、pH电极分度值：≤0.03PH；
2.14、滴定精度：滴酸泵≤±2%（5ml~30mL测量范围内）；滴碱泵≤±2%（1m1~30mL测量范围内）。
三、配置要求
3.1、主机 1台（外置水浴循环加热装置）；
3.2、仪器控制专用终端及工作站1套；	
3.3、仪器配置：	
3.3.1、反应装置：6支小搅拌桨；6支250mL溶出杯；4支1L溶出杯；	
3.3.2、pH值指示装置：6支pH复合电极；1台6路pH电计；		
3.3.3、滴定装置：2支独立的柱塞式滴定泵（滴定泵精度±1%）；
3.4、附件与耗材：
3.4.1、附件：12支15mL玻璃试管；3组250mL溶出杯定高球；6支离合器；4支1L溶出杯压杯环；2套酸碱滴定管路；		
3.4.2、耗材：pH复合电极6支。	
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、技术服务条款
5.1、设备制造商在中国境内应有专门负责维修的工程师和专门的技术应用支持工程师；
5.2、到货后，由设备制造商仪器工程师负责安装，提供现场培训；
5.3、安装、验收合格后一年内，全机免费保修；
5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内做出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场。
	1
	工业
	否

	7
	洁净工作台
	一、主要用途
为微粒检测提供百级无尘的操作环境，避免环境中的悬浮微粒、尘粒污染样品和检测系统，确保检测结果的准确性和有效性。
二、技术指标
2.1、单向气流流形，准闭合式不锈钢台面；
2.2、低噪音风机，风速多级可调；
2.3、高效率过滤器，能过滤掉0.3μm以上微尘；
2.4、UV紫外线灯灭菌；
2.5、工作区尺寸：不小于1000*655*650mm(W*D*H)；外型尺寸：不大于1160*690*810mm(W*D*H)；
★2.6、适用人数：双人单面；气流方向：垂直流；平均风速：0.25m/s-0.6m/s(可调)；
2.7、洁净等级：≥0.5um尘埃粒径≤3.5颗/L；
2.8、噪音：≤62dB(A)；振幅：≤4um；
2.9、日光灯/紫外灯规格：T8*1/30W*1；
2.10、照度：≥300LUX；紫外强度：≥75Mw/m2。
三、配置要求
3.1、主机1台。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、技术服务条款
5.1、设备制造商在中国境内应有专门负责维修工程师和专门的技术应用支持工程师；
5.2、到货后，由设备制造商仪器工程师负责安装，提供现场培训；
5.3、安装、验收合格后一年内，全机免费保修；
5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，设备制造商工程师应在8小时内做出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场。
	1
	工业
	否

	[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]其他要求：★采购人不与物流对接，仅与中标供应商对接；采购人不负责签收任何货品，中标供应商自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标供应商负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标供应商负责（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。



	第2包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业
	是否进口

	1
	高频辐射骚扰测试系统
	1.EMI接收机
1.1 设备必须是单台仪表，不允许组合使用；
1.2 频率范围：至少包含10 Hz至26.5GHz；
1.3 频率分辨率：接收机模式≤0.1Hz；
1.4 检波器(接收机模式)：具有最大峰值、最小峰值、准峰值(CISPR QP)、有效值、平均值、带仪表时间常数的平均值 (CISPR -AV)、有效值-平均 (CISPR-RMS)；
1.5 接收机模式（6dB分辨率带宽）：200Hz，9KHz，120KHz，1MHz，10 Hz，100 Hz，1 kHz，10 kHz，100 kHz；
1.6 频谱仪模式（3dB分辨率带宽）：10 Hz～10 MHz；
1.7 总测量幅值不确定度（预选器开，预放关闭）：≤0.47dB（9kHz≤f≤3.6GHz）；≤0.59 dB（3.6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz）
★1.8 1 dB压缩点 (9 kHz~7 GHz）：≥+10 dBm（投标文件中提供证明材料）；
1.9 最大连续输入射频电平：≥1W；
1.10 输入端口：至少2个，包括AC/DC耦合；
1.11 接收机内置预选器；
★1.12 衰减器设置：0 dB～75 dB，步进≤5 dB（投标文件中提供证明材料）；
1.13 最大扫描点数：≥400万个；
1.14 可通过LAN进行远程控制；
★1.15相位噪声（载波频率500 MHz），频偏（投标文件中提供证明材料）： 
100Hz：＜-84dBc（1Hz）
1kHz：＜-101dBc（1Hz）
10kHz：＜-106dBc（1Hz）
100kHz：＜-115dBc（1Hz）
1MHz：＜-134dBc（1Hz）
10MHz：＜-150dBc（1Hz）
2.喇叭天线
2.1 频率范围：至少覆盖800MHz～18GHz；
2.2 阻抗：50Ω；
2.3 连接头类型：N型；
2.4 增益：5 dBi～14 dBi；
2.5 最大承载功率：≥300W@0.8 to4.5 GHz、≥200W@10 GHz；
2.6 电压驻波比：≤ 3.0 (f < 1.5 GHz)、< 2.0 (f≥1.5 GHz)。
3.前置放大器
3.1.频率范围：至少覆盖1GHz~18GHz；
3.2典型增益：≥40dB；
3.3增益平坦度：≤±2.2dB； 
3.4	噪声系数：≤4 dB（典型值）；
3.5	P1dB输出功率：≥11dBm；  
3.6	组装在屏蔽盒内，应带散热片。
4.人工电源网络
4.1 符合GB/T 6113.102-2025要求；
4.2频率范围：至少覆盖9kHz～30MHz；
4.3最大允许连续电流：32A 三相；
4.4模拟阻抗：(50 μH + 5 Ω) || 50 Ω；
4.5最大被测件骚扰功率：≥5W；
4.6分压系数：10dB-0.5dB/+2.0dB；
4.7内置脉冲限幅器，可选择开或关；
4.8内置模拟手。
5.电流探头
5.1 频率范围：至少覆盖20Hz～200MHz；
5.2 RF电流：≥1A；
5.3 插入阻抗：≤1欧姆。
6.限幅器
6.1 频率范围：≥DC～30MHz；
6.2插入损耗：10dB±0.3dB。
6.3频率响应：≤±0.5dB；
6.4阻抗：50Ω。
7.阻抗稳定网络
7.1	频率范围150kHz～30MHz；
7.2	用于CAT6和CAT5测试。
8.自动化测试软件
8.1	可以完成CISPR 11、CISPR 12、CISPR 22标准中的传导EMI测量项目的自动测量；
8.2 符合CISPR、EN、ETS、FCC、ANSI C63.4和VDE等通行测试标准；
8.3 软件具备RF信号通道、预放、衰减器、滤波器等的校准功能；
8.4 软件支持传导发射测试；
8.5	报告输出格式至少支持：DOCX、PDF；用户可自定义报告输出模板；
8.6	支持以太网和GPIB两种接口的远程控制；
8.7	软件提供单位换算工具；
8.8	软件支持自定义测试模板。
9.脉冲群校准件
9.1 适用于电快速瞬变脉冲群的校准，满足GB/T 17626.4-2018要求；
9.2 输入阻抗：1000Ω±2%，＜6pF；
9.3	输入电压：最高8000V；
9.4	输出阻抗：50Ω；
9.5	在50Ω系统中的分压比为1000。
1.10谐波及闪烁信号源
10.1 满足GB/T 17625.2-2017要求；
10.2 含谐波及闪烁发生器；
10.3 EUT模式可模拟由多种不同设备生成的波形，至少包括半波整流器、模拟调光器、间歇性闪烁；
10.4 谐波电流：≥40次谐波：50Hz-2kHz(50Hz)，60Hz-2.4kHz(60Hz)；
10.5 闪烁干扰：1Hz和8.33Hz/8.6Hz；
10.6 外部输入电源：AC 115V或230V，50Hz或60Hz，功率最大500W。
11.浪涌校准电流探头
11.1灵敏度：0.1V/A+1/-0%；
11.2输出阻抗：50Ω；
11.3最大峰值电流：≥5000A。
	1
	工业
	是

	2
	积分光谱仪
	用途：用于光谱分析和辐照度测量
1.探测器：≥2048 像素CMOS探测器；
2.采用75mm焦距对称CT光路；
3.光谱范围：至少190～1100nm；
★4.信噪比：≥375:1（投标文件中提供证明材料）；
5.动态范围：不低于4500:1；
6.分辨率优于2nm；
★7.数据采集速度：单幅光谱积分时间 9us~30s，采样速度不低于0.36 ms /scan（投标文件中提供证明材料）；
8.接口：至少具备USB3.0及网口；
9.可计量波长至少包含250nm~1100nm（投标文件中提供第三方机构出具的校准证书或测试报告扫描件）；
10.含至少2米全光谱光纤，全谱余弦校正器。
	1
	工业
	是

	3
	视觉报警测试仪
	★1.光谱范围: 至少包含380nm～780nm;
2.波长精度: 至少±0.5nm;
3.波长分辨率: ≤0.1nm;
4.功率测试范围 至少0.luW～100W;
5.积分时间: 至少50us～10s;
6.传感器:CCD模式;
7.感光探头:杂散光≤0.3%；
8.通讯接口: 至少具备Type-C、USB接口；
★9.闪烁频率测量：≥（0.2～50）Hz，精度至少±1.0%；
★10.占空比测量：≥（1.0～99.0）%，精度至少±1.0%；
★11.软件：通过数据线与PC端连接，软件应可读取仪器内存储文件，打印测试报告；
12.内置电池及存储卡。
	1
	工业
	否

	4
	超声骨密度体模套组

	1.体模数量：套件应包含桡骨骨密度体模3个，跟骨骨密度体模3个，BUA体模1个；
2.体模表面不得有气泡和杂质；
★3.桡骨骨密度体模包含以下声速（25℃）：2390m/s±2%；2690m/s±2%；2700m/s±2%；
★4. 跟骨骨密度体模包含以下声速（25℃）：2400m/s±2%；2710m/s±2%；2700m/s±2%；
★5.BUA体模声速（25℃）：1550m/s±2%
	1
	工业
	否

	5
	动物呼吸麻醉一体机

	1.电动电控：高性能涡轮驱动，无需驱动气体，解决传统呼吸机耗氧难题。
2.★精准通气：潮气量范围4-1500mL, 最小潮气量低至4mL。
3.★标配呼气末正压(PEEP)功能范围：3～20cmH2O
4.★标配呼吸频率控制范围：至少包含0～120bpm。
5.气道压力可调节范围至少包含5-50cmH2O，可用于犬、猫、猪、猴、啮齿动物等临床麻醉。
6.吸呼比控制范围：至少包含1:1.0～1:4.0。
7.★智能参数：输入动物体重即可自动匹配呼吸参数，适用动物体重范围至少包含0.4kg-150kg。
8.开机气密性检测：示意图指引，快速启动键。9.内置多重报警：系统内置多重报警事件，同时提供清晰明确的处理提示。
10. 标配旁流呼末CO2监测：实时监测动物的EtCO2/FiCO2值及显示波形图。
11.标配吸气末暂停远程遥控功能。
12.标配两个风箱：0mL-300mL和300mL-1500mL。
13.★全面监测：设备主界面展示压力-时间波形图，呼末波形图，以及气道峰压值，实时潮气量，呼吸频率；自主呼吸/机械通气可双色显示呼吸波形图（投标文件中提供软件截图）。
14. 内置电池：≥5000mAh，支持≥3小时断电后运行。
15、具备窒息保护功能：窒息时间调节范围：至少包含15s～30s。
16. 标配四种工作模式： VCV、PCV、VS和SIMV。
17. 使用≥10英寸彩色触摸显示屏，分辨率≥1280*800px，中文、英文两种界面可选。
18.采用标准的密闭式呼吸循环回路式设计，可连接呼吸机进行辅助通气和呼吸控制；同时标配循环呼吸管路和非循环呼吸管路，满足不同大小动物需求。
19. 0.1-4L/min氧气流量计，稳定性±0.1LPM，标准型4级精确度；圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定。 
20.★具备APL阀安全泄压功能，带有刻度标识，可快速设定气道压；同时可一键关闭，按下按钮时，在原有基础上增加≥30cmH2O压力限制。
21. 配备彩色气道压力表，具有至少三种不同颜色标识，以警示不同的气道压力安全等级。且循环呼吸系统和非循环呼吸系统的压力均可监测，压力监测范围-20-+100 cmH2O。
22.具备二氧化碳吸收系统，容量≥2100mL，滑轨式拆卸。
23.★具备高精度蒸发罐，浓度输出准确、稳定，具有良好的温度、压力、流量补偿能力；工作温度范围至少包含10℃-35℃，具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构；大视野的可视窗便于观察药物使用情况，标配加药适配器，后续可以扩展七氟烷蒸发器。
24.制氧机、氧气瓶、中央气源均可作为麻醉机气源。
25.关键部件气道压力表、APL阀、氧气流量计等均位于前面板，2米以内抬头即可见。
26. 尺寸：≥600mm×750mm×1430mm；净重：≥42kg。
	1
	工业
	否
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	全自动脑立体定位仪

	1.组织移除程序兼容27G与30G两种针头规格，提供1-6级梯度的密度系数，设置程序内直接设置三轴移动速度，同时配备三维视图功能，既能显示层数，也能实时呈现组织吸除的进程；
2.组织移除程序支持方形与圆形两种移除形状选择，选定形状后即可完成基础形态设置，后续可直接输入参数（方形输入长宽、圆形输入直径），且长宽、直径及深度的输入范围均为 0mm～20mm；
3.有≥4种定位仪移动控制方式，可通过PC端软件界面箭头控制，可通过微操控制盒（同时含有转盘和按键）精细控制定位仪运动，微操转盘每旋转18°执行1μm位移；
4.★定位仪坐标与脑图谱集成，脑图版本至少包含小鼠第二版及第五版，大鼠第六版，用户可选脑图版本，选定版本后显示脑图版本信息（投标文件中提供软件截图）；
5.开颅程序，2种形状选择：方形或圆形，长宽或直径参数（输入范围：0～20mm）及深度（输入范围：0～20mm），操作臂速度可调；
6.★脑图谱旋转功能，输入角度可使其绕AP/ML/DV轴单个轴旋转，也可进行2～3个轴的复合旋转，与实际颅骨倾斜状态一致，倾斜状态下无需人工计算旋转后的坐标，程序自动换算并移动至目标位点（投标文件中提供软件截图）；
7.★脑图谱校准功能支持四点（Bregma 点、Lambda 点、左右位点）定位，自动计算并显示颅骨与图谱的比例及三维平面倾斜角度，参数同步至图谱后可免调平精准定位；操作臂全程匀速移动，单点设置完成后软件自动弹窗提示（投标文件中提供软件截图）；
8.定点位移区需包括“十字臂坐标区”与“脑区坐标区”两部分；
9.多位点程序设定，用户可手动输入或脑图谱上选择至多10个坐标，含四种移动触发模式：接收信号和注射等模式，接收信号模式可通过接收其他设备的上升沿信号或下降沿信号触发多位点程序；
10.点击“移动至目标的入点”，可在进入目标脑区前将探针移动到脑区坐标的进针位置，此时DV轴位于设定的回缩距离处，回缩距离可调，范围为0-10mm；
11.当用户使用定位仪到达bregma和lambda点，可直接将bregma或lambda一键标记为原点，满足不同操作习惯，也可一键返回原点；
12.探针位置与脑图显示，当用户找到并设置Bregma/Lambda点后电脑主界面能够显示脑图及探针所在位置，能够实时显示移动过程；
13.具备定位校准功能，当长时间使用，电脑显示的操作臂位置读数和定位仪读数出现偏差时，用户可以通过此功能使软件读数与操作臂读数保持一致；
14.安全性高，具备移动碰撞提示和双臂碰撞提示，可开启和关闭。具备报警功能，遇到故障或电机异常等情况发生时停止所有部件运动，PC端弹框提示;
15.能够接收或输出TTL信号，例如接收TTL信号触发全自动脑立体定位仪按设定程序自动移动，或者到达特定位置时输出TTL信号；
16.支持中英文界面切换；软件可直接调取用户手册；
17.★操作臂需保持匀速移动，无加减速以保障实验操作的稳定性和效率；
18.控制盒具备独立STOP按钮，左右双臂独立控制，可迅速停止当前操作臂的正在运行的开颅、组织移除等程序；
19.配置独立控制盒，控制盒有注射泵接口，2个BNC接口处理TTL信号，1个CHAS接口；
20.采用SUS402J2不锈钢金属齿轮减速箱；
21.定位仪U型底座侧面采用C3倒角弧面设计；
22.夹持注射器量程范围至少包含0.5μL-1000μL，线性推力：≥11 lbs/min ；
23.★皮升级注射精度，流量速率：3.70 pL/min(0.5μL注射器)-3.80 mL/min(1000μL注射器)（投标文件中提供软件截图）；
24.★步进速率：27.5 s/微步-52μs/微步 推进器移动速率：0.44 μm/min-225mm/min 
25.定位仪运行精度1μm，移动速度可调节，a、在软件中可设置三轴移动速度，其中AP轴和ML轴有5种移动速度可选： 2.00 mm/s、1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.20 mm/s、0.10 mm/s ；DV轴有9种移动速度可选：2.00 mm/s 、1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.20 mm/s 、0.10 mm/s 、0.05 mm/s、0.01 mm/s、0.005 mm/s、0.001 mm/s；b、在微操端可通过按键对三个轴以一定速度进行移动；
26.精确度：±0.5%，重复性：±0.05%
27.配备给药套管可进行颅脑多频次给药，套管有单管和双管可选，导管长度范围1mm-18mm可定制，双导管的中心距范围0.6mm-3.2mm可定制。
	1
	工业
	否
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	倒置荧光显微镜
	一、倒置荧光显微镜
★1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。
2、调焦：聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。
3、观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22，瞳距范围48-75mm。
4、照明装置：LED光源（非卤钨灯或其他光源），≥4000K色温。
★5、物镜：投标文件中提供彩页扫描件，佐证物镜编号
5.1  4X 半复消色差相差物镜（N.A.≥0.13；W.D. ≥16.4）
5.2  10X 半复消色差相差物镜（N.A.≥0.3；W.D. ≥10）
5.3  20X 长工作距离平场半复消色差相差物镜（N.A.≥0.45；W.D. ≥7.8）
5.4  40X 长工作距离平场半复消色差相差物镜（N.A.≥0.6；W.D. ≥4.2）
6、载物台：固定载物台，X≥200mm，Y≥252mm。右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X≥110mm，Y≥74mm，配有万能适配器。
7、目镜：10×，视场直径（FN）≥22。
★8、可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm，拆去聚光镜后可在载物台上放置不低于180mm的组织培养瓶。
★9、相差系统：预对中相差环板，切换4-40倍不同物镜时无需切换相差环板，高对比度无需更换或重新调中环状光阑即可实现4x、10x、20x和40x倍率的清晰细胞观察（验收时现场验证）。
10、 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。
★11、采用IPC技术。
12、荧光照明系统：≥4 孔荧光照明器，配置长寿命 LED 荧光光源，红、绿、蓝三色荧光。
二、高分辨率高灵敏度彩色显微成像专用相机
1、最大真实像素：≥830万，≥3480×2160 pixels；芯片类型：采用彩色CMOS芯片；芯片大小：≥1/1.2英寸；像素大小：≥2.9微米×2.9微米
2、预览帧速：≥45fps@3480 x2160 pixels ；≥70fps@1920 x1080 pixels
3、像素融合：支持1×1, 2×2, 4×4
4、曝光时间范围：0.1ms-15s，制冷温度到室温下-35℃
5、显微图像控制及分析软件
5.1采集图像：最佳适配显微成像专用相机，界面直观，操作容易；
5.2软件包含多通道伪彩色与荧光通道合成、直方图、标尺、时间序列成像和快门光闸控制等；
5.3支持快速拍图，单张采集，时间间隔采集等，支持自定义图像文件名前缀；
5.4支持黑白相机原位深显示范围显示，并可以单独调节RGB各通道的亮度；
5.5合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；
5.6支持添加标尺功能，可以显示图像的放大比例关系；
5.7支持白平衡和黑平衡处理；
5.8支持审计追踪功能，基于操作系统的用户设置，识别管理员和用户权限，软件支持记录追踪的用户的拍图软件操作，普通用户可以拍图但无法删图。
6、设备控制工作站：不低于四核心八线程，基础频率不低于3.0GHz。RAM不低于8G,独立图形处理单元，数据存储能力≥1T,交互界面≥22英寸。
三、 配置要求：
1、倒置相差显微镜主机1套
2、落射照明系统1套
3、相差物镜4X、10X、20X、40X 1套
4、荧光系统1套
5、高分辨显微相机  1套
6、设备控制工作站 1套
7、必配的附件、配件、专用工具、消耗品等
	1
	工业
	否
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	涡旋仪
	1. 具备可更换模块，同一块模块可同时满足2mL、5mL安瓿使用，且2mL安瓿孔不少于6个。
2. 转速范围满足：0-3000rpm可调；定时范围满足：0~99min/1~59sec。
3. 驱动电机为无刷电机。
4. 运行方式：点动/连动。
	2
	工业
	否
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	医用电动骨锯钻
	1.钻头夹持直径至少包含0-4mm。
2.输出功率≥120瓦。
3.额定转速≥0-1200rpm。
4整体耐高温消毒，最高消毒温度≥120℃。
5.能够兼容梅花钻夹接头、摆据街头、克氏针接头等。
	2
	工业
	否
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	医用颅骨钻
	1.采用无级调速，脚踏控制/手动控制可选择。
2.输出功率≥50瓦。
3.最高转速≥30000rpm。
4正/反转工作模式可调节。
5.可用于脑立体定位仪，可选装不同规格的颅骨钻头。
	2
	工业
	否
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	酶标板用摇床
	1.可同时处理≥4块96孔板。
2.转速范围至少包含500～1200rpm；转速增量满足：≥10rpm；定时范围至少满足：1min～8h。
3.驱动电机为无刷电机。
4.具有转速和时间显示液晶面板。
	2
	工业
	否
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	智能生物安全柜生物检测仪
	一、主要用途
采用微生物法对II级生物安全柜安全防护性能进行测试的仪器，符合YY 0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》标准。
二、技术指标
2.1、集六路撞击采样、两路狭缝采样、一路气溶胶喷雾发生于一体；
★2.2、两路狭缝采样头内置培养皿匀速旋转一周时间≤30分钟（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书）；
2.3、仪器支架上下高度、左右宽度可调；
2.4、配备微生物气溶胶发生器（喷雾器）；
2.5、主机采用≥8寸工业级高亮度彩色触摸显示屏；
2.6、软件参数标定、用户密码保护、故障检测自动保护；
2.7、支撑、移动两用脚轮；
★2.8、气溶胶发生器能释放出≥88%的单体细菌，细菌气溶胶喷出速度为（0.5±0.05）m/s（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.9、撞击采样流量(六路)：12.4L/min，分辨率≤0.1L/min，最大允许误差≤±2.5%
2.10、狭缝采样流量(两路)：28.3L/min，分辨率≤0.1L/min，最大允许误差≤±2.5%；
2.11、喷雾流量：(8～12)L/min，分辨率≤0.1L/min，最大允许误差≤±5%；
2.12、撞击流量计前压力：(-20～0)KPa，分辨率≤0.01KPa，最大允许误差≤±2.5%；
★2.13、狭缝流量计前压力：(-20～0)KPa，分辨率≤0.01KPa，最大允许误差≤±2.5%（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.14、喷雾流量计前压力：(0～100)KPa，分辨率≤0.1KPa，最大允许误差≤±2.5%；
2.15、工作温度：（0～50）℃；工作电源：AC（220±22）V，（50±1）Hz；
2.16、高效空气过滤器特性：对0.3μm以上粒子的过滤效率≥99.99%；
2.17、支架尺寸：高度在（480～630）mm内可调，宽度在（800～1500）mm内可调；
2.18、仪器噪声：≤65dB(A)；
2.19、整机重量：≤40kg；功耗：≤330W。
三、配置要求
3.1、主机：1台；
3.2、铝箱：1个；
3.3、可伸缩支架：1套；
3.4、冲击式吸收瓶12.4L/min（用于撞击式采样）：6个；
3.5、微生物气溶胶发生器（喷雾器）：1个；
3.6、干扰圆筒组件（包含3个件）：1套 ；
3.7、圆筒座（包含2个件）：1套；
3.8、支架转接件（包含2个件用于可伸缩支架与主机连接）：1套；
3.9、喷雾器支架（三种模式各用1套）：3套；
3.10、对照皿托盘：1个；
3.11、品字尾电源线：RVV3×0.75×1.8米，1根；
3.12、狭缝采样器信号线：2根；
3.13、硅橡胶管（1400mm×1、960mm×2、900mm×2、770mm ×2、620mm×2）：φ6×φ10，9根；
3.14、标准杆（100mm）：1根；
3.15、微生物气溶胶发生器实验报告：1份；
3.16、手写笔：1个；
3.17、内六角扳手：3mm/100×25/S2，1个。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、技术服务条款
5.1、设备制造商在中国境内应有专门负责维修的工程师和专门的技术应用支持工程师；
5.2、到货后，由设备制造商仪器工程师负责安装，提供现场培训；
5.3、安装、验收合格后一年内，全机免费保修；
5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，设备制造商工程师应在 8 小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场。
	1
	工业
	否
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	过氧化氢消毒机
	一、主要用途
适用于有卫生要求的场所，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见菌、空气中细菌、致病性酵母菌及芽孢、也可用于新冠病毒的终末消毒等。
二、技术指标
★2.1、采用雾化过氧化氢灭菌技术（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
★2.2、喷雾粒径：平均1μm；喷雾量：≥10 ml/min（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.3、适用液体浓度范围：3%-8% H2O2消毒剂；
2.4、喷头安装：快卡式连接，非内置储液瓶，便于取下加液；
2.5、采用智能控制系统，具有密码管理、无线遥控、时间预约、灭菌区域参数记忆功能；
2.6、参数设置：设备内置计算软件，自动计算喷药量和喷药时间，计算结果在屏幕上显示；
2.7、灭菌体积：≥150m3 ；灭菌效果：达到log6水平；                     
2.8、设备带有遥控器储放槽便于收纳；
2.9、运行方式：外置电源插电即用模式；
2.10、尺寸：≤300×450×300mm；设备质量：≤7kg。
三、配置要求
3.1、主机1台。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、技术服务条款
5.1、设备制造商在中国境内应有专门负责维修的工程师和专门的技术应用支持工程师；
5.2、到货后，由设备制造商仪器工程师负责安装，提供现场培训；
5.3、安装、验收合格后一年内，全机免费保修；
5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，设备制造商工程师应在 8 小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场。
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	▲电感耦合等离子体原子发射光谱仪
	一、仪器总体描述
本次单道扫描电感耦合等离子体发射光谱仪，须采用全固态射频电源、高刻线密度平面全息光栅及Czerny-Turner光学系统，搭配高灵敏度PMT检测器，满足多领域元素定性定量分析。
二、技术指标
2.1、光学系统
★2.1.1、与进样系统设计在一个平台上，整个光学系统具有防震措施（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.1.2、光路：Czerny turner类型；
★2.1.3、光栅规格：离子刻蚀全息光栅，刻线密度4320L/mm或3600L/mm或2400L/mm；刻划面积≥80mm×110mm（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.1.4、焦距：≥1m；
2.1.5、线色散倒数：≤0.26nm/mm；
2.1.6、分辨率：≤0.007nm（4320线光栅）；≤0.008nm（3600线光栅）；≤0.015nm（2400线光栅）；
2.1.7、扫描波长范围：4320线光栅：（190～460）nm；3600线光栅：（190～500） nm；2400线光栅：（190～800）nm；
2.1.8、步进电机驱动最小步距：≤0.0004nm；
2.1.9、杂散光：≤2.0mg/L（10000mg/L Ca溶液在As 193.696nm处测定）；
2.1.10、能分出Hg 313.154和313.183nm双线谱线，能分出铁的四重峰；
2.2 检测器
★2.2.1、高灵敏光电倍增管（PMT）（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.2.2、光电倍增管规格：R928/R212；
2.2.3、光电倍增管负高压：（-50～-1000）V；
2.2.4、信号采集：VF转换；
2.2.5、通信电路：网口通信；
★2.2.6、每条谱线积分时间单独可调，范围至少包含0.01s-5s（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
★2.2.7、配备PMT检测器，As、Hg、Se、Sb、Sn、P等难激发元素的测试灵敏度：检测限要求包括但不仅限于As≤20ppb、Hg≤10ppb、Se≤30ppb、Sb≤10ppb、Sn≤10ppb、P≤20ppb（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.3、射频发生器和等离子体
2.3.1、它激式27.12MHz固态发生器，水冷，自动调谐，带有过载、过温安全保护；
2.3.2、功率范围：至少包含700W～1600W，1W增量，连续可调，计算机控制进行功率调节；
2.3.3、频率稳定性：≤0.05%；
2.3.4、功率稳定性：≤0.1%；
2.3.5、等离子体的点燃为全自动控制，除ICP的主机电源外，诸如载气流量等所有操作参数都无需手动调节；
2.3.6、冷却水：水温范围20℃～25℃，流量≥7 L/min，水压力≥0.1MPa，冷却水电阻率≥1MΩ；
2.4、观测方式
2.4.1、垂直火炬垂直观测方式；
2.4.2、观测位置调节：等离子体观测位置由计算机控制； 
2.5、样品导入系统
2.5.1、进样系统：Scott雾化室和玻璃同心雾化器，其它多种类型的雾化器和雾化室可选，比如旋流雾化室、耐高盐雾化器、耐HF雾化器等；
2.5.2、炬管：一体化炬管，快速插拔式设计，无需气体管路连接和炬管准直定位；
2.5.3、气体控制：所有等离子体相关气体均为质量流量计（MFC）控制，软件在线调节：等离子体气：8〜20 L/min，增量0.1 L/min；辅助气：0〜1.0 L/min，增量0.01 L/min；载气0-1.0 L/min，增量0.01 L/min；                  
2.5.4、蠕动泵：4通道蠕动泵，转速连续自动可调，全计算机控制，具有快泵功能；
2.5.5、总氩气消耗量：氩气总消耗量≤13.5 L/min；
2.6、软件性能
★2.6.1、软件具有定性、半定量、定量分析功能，具有仪器诊断优化功能，软件具有全中文、全英文版本，可根据需要选择切换。报告格式输出格式为pdf、excel，电子档或直接打印，且可以为中文模板、英文模板（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.6.2、适用于主流操作系统；
2.6.3、具有谱线描迹功能、背景扣除功能，测量方式有峰高、峰面积两种不同选择；
★2.6.4、每条谱线寻峰时即自动进行实时波长校正（投标文件中提供产品彩页或技术白皮书扫描件）；
2.6.5、具有仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能；
2.6.6、提供多种光谱分析方法：如标准比较法、内标法、标准加入曲线法等；
2.6.7、软件具有数据档案管理功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出；
2.6.8、数据存取：所有结果、方法和顺序可以在同一工作页面一起保存和读取；谱图、结果和标准曲线同时显示；实时图形显示光谱信号、结果和曲线谱图；快速运行过往数据的编辑；
2.6.9、数据输出：提供多种报告打印和数据输出格式；
2.6.10、具有登录口令保护，多级操作权限设置，永久历史记录保存；
★2.7、仪器性能指标
2.7.1、长期稳定性：2小时，RSD≤2%（不加内标，不采用基线飘移修正）；
2.7.2、短期稳定性：RSD≤1.5%；
2.7.3、预热时间：＜30分钟；
2.7.4、分析速度：1分钟5-8条谱线；
2.7.5、测定谱线的线性动态范围：≥10^6（以Mn257.610nm 来测定，相关系数≥0.9996）。
三、配置要求
3.1、电感耦合等离子体发射光谱仪主机1台；
3.2、分析软件1套；
3.3、样品导入系统1套；
3.4、循环冷却水1台；
3.5、炬管2只；
3.6、毛细进样管1米；
3.7、蠕动泵泵头软管 3根；
3.8、PVC 透明软管1米；
3.9、硅胶管2米；
3.10、其他配套使用附件1套；
3.11、仪器控制专用终端及工作站1套。
四、技术资料
详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料等。
五、技术服务条款
5.1、设备制造商在中国境内应有专门负责维修的工程师和专门的技术应用支持工程师；
5.2、到货后，由设备制造商仪器工程师负责安装，提供现场培训；
5.3、安装、验收合格后两年内，全机免费保修；
5.4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，设备制造商工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障，必要时在48小时内到达现场。
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	其他要求：★采购人不与物流对接，仅与中标供应商对接；采购人不负责签收任何货品，中标供应商自行负责将设备运至采购人指定地点，负责配合工程师的拆箱搬运，货品运输或搬运中出现的损伤由中标供应商负责；在整套设备验收前货品若出现任何质量问题由中标供应商负责（投标文件中提供书面承诺，格式自拟）。


[bookmark: _Toc32115]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc22699]四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc24718][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc11315]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc20361][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094]五、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc553]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc17942]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc4564]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc10039]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc32678]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc25926]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc32144]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc22371]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc532199626][bookmark: _Toc10050]六、包装运输
[bookmark: _Toc3918][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc16675]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc23272]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc30783]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc14070]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc29319]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc25830]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc14857][bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
[bookmark: _Toc9104]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc8983]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc19291][bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
[bookmark: _Toc3187]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _Toc20523]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

