第三章  采购需求及技术规格要求

1. 总体说明

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
   1.3 投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

1.4 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.6 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.7采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品， 则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

1.8 如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

1.9标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品），核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

## 2. 采购内容及范围

## 2.1 采购内容

| ## 包号 | ## 标的名称 | 单位 | ## 数量 | ## 所属行业 | ## 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ▲多舱全自动清洗消毒机 | 台 | 1 | ## 工业 | ## 是 |

## 2.2 采购范围

## 包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

## 3.商务条款

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订生效后，接采购人通知后90个日历天内完成供货安装调试。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 2 | 交付（实施）的地点（范围） | 上海市第六人民医院安徽医院 |
| 3 | 付款方式 | 本项目货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训， 并能独立操作且使用部门签字确认后，采购人支付全部货款。 是否接受负偏离：不接受 |
| 4 | 质量保证期 | 自验收合格之日起整体（主机+配套产品）原厂质保不少于60个月。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 6 | 信息化要求 | 投标人所投设备须与医院信息系统连接，开放数据端口，可与医院追溯系统对接，包含连接所需软硬件，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 7 | 售后要求 | 中标人须负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 8 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 8.1投标人为制造商的（进口产品除外），须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 8.2投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 8.3投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 9 | 附件配置 | 3层清洗架2个，4层清洗架4个，2层混合架2个，碗架4个，弯盘架4个，盆架4个，DIN标准清洗篮筐60个，装卸载推车4个，器械架轨道回传装置1个； |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效投标处理。

（一）第1包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

★1	、可根据不同的物品种类选择合适的清洗消毒过程程序，设置程序≥6个，清洗过程包括：预清洗、清洗、漂洗（润滑）、消毒、干燥等；

2	单次层架处理≥18个DIN标准清洗篮筐（480×250×50mm）或者≥10个美标筐（535×265×65mm）；

3、加热方式：蒸汽加热；

★4、设备配置：3腔串联，腔体为316不锈钢材质，两端具有自动装载台，装载台需具备蓄水装置及自净功能。

- 5、控制总线：非Andorid操作系统，设备具有usb数据接口；

★6、装载侧、卸载侧各一个彩色液晶触摸屏，触摸屏尺寸：≥5英寸，互锁双门，透明防爆玻璃材质；

★7、清洗普通器械时泵最大清洗功率≥5kw，清洗泵输出功率具有自动调节功能，也可以满足精密器械的清洗功能；

★8、清洗筐传送方式：清洗腔内各腔进筐相对独立，要求滚轮驱动式传动或拉杆式传动，清洗架的可前后挪动，机器工作过程中出现故障或物品未完成消毒，可将未消毒物品反方向送回污染区，防止污染物品进入清洁区域。

9、处理时间：整个循环时间≤40分钟，清洗层架在每个腔体内处理时间8-12分钟内可处理完成

★10、确保清洗质量，喷淋臂长度≥605mm，喷淋可覆盖整个清洗架，喷淋无死角，喷淋臂末端可拆卸。

11、配置长条打印机；

★12、腔体和清洗架的注水口位于腔体底部，出水口≥1个，用水压密封，利用清洗架自身重力抵消部分冲洗力对清洗架的冲击，防止清洗架变形，注水口平时与清洗架直接不接触，无摩擦损耗；

13、可自动加入清洗剂和润滑剂等添加剂，清洗剂泵≥4个；

14、干燥腔体内侧壁采用非多密点式；

15、层架兼容性：要求投标产品的清洗架需要与单腔清洗消毒机通用，增强设备的兼容性；

16、装载高度（装、卸台）：≤790mm；设备净尺寸宽度≤1100mm；

17、器械清洗架底部有滚轮设计，层板和喷臂均可拆卸，五层架可手动快速拆卸成4层架，3层架，2层架使用，并能自由组合成牙科手机清洗架，腔镜架等；

★18、作用机理：采用湿热消毒，无化学消毒方式；

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2-4人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。