前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付70%合同款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式：☑银行保函☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学翡翠湖实验室，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，3个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起，1年。 |

二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 一般评审项 | ● | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 其他要求 | 无 | 最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可； 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明； 3.针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等（提供其中之一即可）。明确证明材料类型的，按货物需求清单中要求提供的证明材料类型执行。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲神经类脑器件测试系统 | 一、器件参数测试主要技术指标： ■1.1 低漏电8*24路矩阵开关，最大负载电流≥1A，最大负载电压IV接口: ≥200V，通道隔离阻抗IV接口: 1×1014Ω，偏移电流:≤100fA，安定时间2s到300fA，继电器安定时间:1ms； ■1.2 配置≥4个SMU测量单元，每个SMU的最大电压源不低于200 V，最小电压测量分辨率最高到0.1uV电压测量精度最高到30uV； ★1.3 SMU模块的I-T模式下的最快采样间隔≤600ns,I-T模式下的数据存储容量不低于10万个点（投标文件中提供证明材料）； ■1.4 SMU的电流测量分辨率最高到0.1fA； 测量精度最高到30fA；最大直流电流不低于1A，最大脉冲电流不低于3A。 1.5 配置≥1个超快脉冲IV模块单元，主要指标为： ■1.5.1 最小脉冲I-V宽度为130ns；电压输出范围：+/-10V（投标文件中提供证明材料）； ●1.5.2 电流测量量程：1μA，10μA，100μA，1mA，10mA； ■1.5.3 测量采样速率：≥100MSa/s（投标文件中提供证明材料）； ■1.5.4 具备任意线性波形输出能力：最小时间设定分辨率：10ns，每段时间矢量长度：10ns—10000s，每个波形中最多可容纳时间矢量数量：2048，测试序列中可添加的波形数目：≥500； ●1.6 配置CV模块，带宽20Hz-10MHz，偏置电压+/-40V； ★1.7 设备配置噪声测试功能，指标：带宽0.1Hz-100kHz，噪声本底1e-28A2/Hz，噪声偏置电压+/-200V ，测试时间8-10s/偏置（投标文件中提供证明材料）； 1.8 测试软件提供样板测量例程，提供器件测量例程的如：MOSFET，双极器件，晶体管器件，晶体管电容器，电阻器，二极管等； ●1.9 供货时提供校准证书（投标文件中提供书面承诺）； ■1.10 预留半导体器件建模软件接口，将来扩充的软件可与测试系统无缝对接进行相应提参，建模软件主要要求：支持BSIM4.8.1,BSIM-BULK 107.0,BSIM-CMG 111.1,BSIM IMG 103.0； 二、探针测试平台主要指标： ●2.1样品台尺寸：≥4寸不锈钢圆盘，可接背极，X-Y轴行程：≥50mm*50mm，移动精度10微米； 2.2样品固定方式：真空吸附，配置≥3个真空开关，配静音无油真空泵一个，抽气速率：≥7升/分钟； ●2.3样品台Z轴行程：≥10mm，粗调快速升降带锁死，微调升降精度10微米； 2.4样品台旋转：可360°旋转，粗调快速旋转带锁死，微调0.1°； ■2.5 显微镜水平移动行程：≥50mm*50mm；放大倍数100倍，工作距离：90-200mm；升降调节距离≥275mm；手轮调焦范围：60mm；LED环形光源：亮度无级可调；含CCD和显示器一套； ●2.6探针座4个；针座快速升降：行程≥8mm，并带锁定功能；针座微调升降：行程≥30mm，移动精度1微米；磁力吸附型底座，带磁力开关；含配套三轴探针夹具4个，漏电精度能达100fA； 三、测试盒要求： ■3.1具备≥3个三轴接口、Mosfet标准接口和3个万能接口； 3.2具备二极管、三极管、mosfet等器件测试，配香蕉头测试配件和连接线3根； 四、测试需求： ■4.1可对神经类脑器件提供多次循环（100次以上）耐受性和长时间保持性测试（1000s以上）（投标文件中提供证明材料）； ●4.2可对类神经突触器件进行各种激励下的I-T测试，包括ESPC（激励后突触兴奋电流），STP（短时程可塑性），LTP（长时程可塑性），双脉冲抑制（PPD），双脉冲易化（PPF）等测试。 | 1套 | 工业 | / |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、技术培训

1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2、本项目自到货后1周内联系用户确认安装、调试、培训时间及日程安排，培训时间不得少于1天，培训人数不得少于5人；具体培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

八、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。中标人应在接到报修通知后24小时内响应，72小时内派技术人员到达现场，120小时之内排除故障；需要更换设备或配件的应在10日内修复（从采购人提出现场服务要求之日开始算起），30日内不能修复的须及时提供备用设备。保修期内的零部件、配件和人工等费用，均包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付。