采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
[bookmark: _GoBack]（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）本项目预付款为合同金额的40%，中标人须提供等额的预付款担保，预付款在本项目合同签订、相关担保措施生效以及具备实施条件后支付；
（2）合同履约完成并验收合格后支付剩余合同价款。
备注：
（1）预付款担保形式：银行保函、担保机构担保。
（2）预付款担保递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可降低预付款支付比例或不支付预付款。

	2
	供货及安装地点
	安徽省计量科学研究院，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后180日历日完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起2年。


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
二、货物需求
（一）标识符号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	重要指标项
	■
	评分项，详见第四章评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均须满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
2.针对标记“■”的技术参数及要求：
（1）货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：货物需求清单已明确证明材料类型的，按货物需求清单执行；货物需求清单未明确证明材料类型的，证明材料不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等（提供其中之一即可）。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（2）货物需求清单中未要求提供证明材料的技术参数及要求，以投标响应表的响应情况作为评审依据。



（二）货物需求清单
	[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属行业

	1
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK25]▲叠加式力标准机(含全自动型)
	一、基本要求
需满足JJG 1116-2015叠加式力标准机、JJG 391-2009力传感器、JJG 669-2003称重传感器、JJG 455-2000工作测力仪和JJG 144-2007标准测力仪的要求，实现力传感器、称重传感器、工作测力仪、标准测力仪的检定、校准和测试工作。
二、技术要求
1、测量范围：（0.1~10）MN。
2、方向：压向。
3、准确度等级：0.1级。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]■4、力值误差：±0.1%（投标文件中提供由法定计量机构出具的所投品牌型号的产品检定证书作为证明）。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK49]■5、力值重复性：≤0.1%（投标文件中提供由法定计量机构出具的所投品牌型号的产品检定证书作为证明）。
6、方位误差：≤0.2%。
7、鉴别力：≤0.03%。
8、30 s负荷波动性：≤0.03%。
9、压向工作台水平度(mm/m)：≤0.3。
10、每级加卸载时间：＜40s。
11、移动横梁空间调整范围：≥1000mm。
12、压向试验空间（长×宽×高）：≥1200mm×1200mm×1200mm。
三、性能要求
[bookmark: _Hlk165874555]1、主机主要由机架、反向器、油缸等组成。机械主机需保证足够的强度和刚度，金属构件(除不锈表面、装配表面和电镀表面外)都应进行油漆或防腐处理措施，能够保证采购人在正常使用周期内状态良好；表面颜色由采购人决定。
1.1底座为中空结构的铸钢件，立柱采用四柱结构，丝杆、立柱采用合金钢锻造加工而成。
1.2移动梁及移动梁升降机构：
移动梁为框架结构，上设置减速机、螺套等，采用铸钢件，需保证足够的强度和刚度。
移动梁升降机构包括丝杆传动机构、升降辅助油缸。
丝杆传动机构4套，升降辅助油缸2套，采用油缸和丝杆同步位移控制。
1.3油缸活塞副：
采用2级复合油油缸，通过对两级油缸的复合控制实现两组标准传感器力量的叠加。油缸采用铸件、活塞采用锻件精磨而成。
1.4 工作机承压板1套
2、数控伺服液压控制系统
[bookmark: _Hlk165873336]■2.1采用双泵伺服控制，即由两个伺服电机分别控制两个油泵，两个油泵分别控制油缸的进油和回油，两套油泵的进回油差控制油缸的进退和力值的大小。（投标文件中需提供控制原理图予以佐证）
2.2控制压力：（0～25）MPa。
■2.3标准传感器：采用2套参考标准传感器组合，可以连续力值输出，传感器组根据检测量程的需要自动切换，切换过程中不能有回程和停顿。
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]（投标文件中需提供技术资料予以佐证，可提供不限于设备详细技术介绍、结构图片或示意图等）。
3、控制系统和软件：
3.1应用软件能按自动、半自动和手动方式进行操作。
3.2采集数据能自动计算、处理、保存和输出报表。
■3.3检定、校准、测试过程的有关参数可分别在计算机上直观、形象地显示。软件界面能同时显示力值实时值、力值-时间曲线图、力值测试数据、活塞状态等，实验结束能够自动计算被检传感器的线性、重复性、灵敏度等指标。（投标文件中需提供软件截图予以佐证）
3.4 框架加载部分应有自动调心装置；
3.5设置多重安全保护功能，包括标准和被检传感器防过载的软件保护、限位装置的机械保护、急停按钮保护。
[bookmark: _Hlk165880985][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]3.6应用软件需满足JJG 1116-2015叠加式力标准机、JJG 391-2009力传感器、JJG 669-2003称重传感器、JJG 455-2000工作测力仪和JJG 144-2007标准测力仪的要求，并提供终身免费升级服务。
四、设备基础须满足防沉降及隔振要求，实验室内尺寸长宽高为6.1米×3.9米×3.5米，合同签订后、设备进场前，中标人需充分了解现场情况并提供设备布置图及地基安装图纸，图纸上须标注相关尺寸及要求，具体方案经采购人认可后，中标人方可按照此图纸完成地基进场安装，此费用包含在本项目投标报价内。
	1套
	工业

	2
	质量比较仪
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]1、最大量程：≥2000 kg。
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]2、实际分度值：1 g。
3、重复性测量的扩展不确定度U（k=2）：
2000kg时，≤11g；
1000kg时，≤5.6g。
4、称量范围：≥2000 kg。
5、稳定时间：≤15 s。
■6、具有自动回零功能。（投标文件中需提供产品说明，不限于产品说明书或回零功能按键界面截图等）
7、具有过载保护功能。
8、抗过载能力大于2.4吨。
9、数据接口：以太网或2×RS-232C接口。
10、外出携带现场检测无需锁定。
	1套
	工业

	3
	扭矩扳子检定仪
	一、基本要求
1、适用于各种规格的机械咔嗒式（预置式、定扭式）扭矩扳子、数显扭矩扳子、模拟式（表盘式、指针式）扭矩扳子等扭矩工具的检定、测试、调校。
2、符合 JJG 797-2013 扭矩扳子检定仪 、JJG 707-2014 扭矩扳子等现行有效计量检定规程相关要求。
二、技术要求
1、测量范围：（1～3000）N·m。
2、整机准确度等级：0.3级。
[bookmark: OLE_LINK59]■3、扭矩传感器配置：覆盖（1～3000）N·m全量程，采用多量程组合配置，各量程段均满足0.3级精度要求，量程衔接顺畅无空档，全量程精度不降级。
4、设备组成：由移动式工作台、传动加载机构、扭矩传感器组、高精度扭矩测量主机、伺服加载控制系统专用扭矩检定管理软件等组成。
5、传感器支持即插即用、自动识别功能；传感器拆装便捷，无需专用工具即可快速更换，可满足常规死头扭矩扳手检测使用需求。
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]■6、加载及控制方式：支持大角度旋转加载，具备全自动、手动两种加载控制模式。全自动加载可依据设定检定点智能分级变速平稳加载。（投标文件中需提供软件截图或设备结构图片或示意图等予以佐证）
7、支持顺时针、逆时针双向扭矩检测，具备实时跟踪、峰值保持、第一峰值锁定三种常用测量模式。
8、支持N·m、N·cm、kgf·cm、kgf·m、lbf·ft、lbf·in、ozf·in、mV/V八种及以上常用扭矩单位自由切换。
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57]■9、全自动检测功能：可自由设定检定测点、检定试验次数，系统可按照预设参数自动完成加载、保载、卸载、数据采集记录、数据运算全流程自动化检测。（投标文件中需提供软件截图予以佐证）
10、系统可自动计算检测数据平均值、示值相对误差、测量重复性等技术指标，自动判定被检扭矩扳手精度等级，原始检测数据支持本地导出保存。
11、扭矩测量主机功能：支持采样频率、滤波系数、判稳条件、一键清零、灵敏度系数、峰值保持时长等核心试验参数自定义设置。
12、系统软件功能要求
（1）具备检测流程智能管控、试验数据自动处理功能，支持数据存储、运算统计、条件检索、台账整理，可建立设备检定信息数据库，配备数据自动备份防护功能。
（2）所有检定数据实时自动存储，系统自动完成数据核算与结果判定，直观显示检定合格/不合格结论。
■（3）内置标准扭矩扳手校准标定功能，可使用标准扭矩扳子完成本设备量值自校准，满足实验室日常量值溯源核查工作（投标文件中需提供软件截图予以佐证）。
	1套
	工业

	4
	标准扭矩扳子
	一、基本要求
1、产品符合JJG 1103-2014 标准扭矩扳子和JJG 797-2013 扭矩扳子检定仪 现行有效计量检定规程相关要求。
二、技术要求
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]1、10N·m（分体式）：数量1个，准确度0.3级，测量范围（2～10）N·m，分度值0.001N·m，允许120%额定扭矩过载使用。
2、50N·m（分体式）：数量1个，准确度0.1级，测量范围（10～50）N·m，分度值0.001N·m，允许120%额定扭矩过载使用。
3、200N·m（一体式）：数量1个，准确度0.1级，测量范围（40～200）N·m，分度值0.01N·m，允许120%额定扭矩过载使用。
4、500N·m（一体式）：数量1个，准确度0.1级，测量范围（100～500）N·m，分度值0.01N·m，允许120%额定扭矩过载使用。
5、1000N·m（一体式）：数量1个，准确度0.1级，测量范围（200～1000）N·m，分度值0.1N·m，允许120%额定扭矩过载使用。
6、3000N·m（一体式）：数量1个，准确度0.1级，测量范围（600～3000）N·m，分度值0.1N·m，允许120%额定扭矩过载使用。
三、功能要求
1、具备正向、反向双向施力检测功能。
2、支持N·m、lbf·in、lbf·ft等多种常用扭矩单位切换；具备峰值保持功能，设有上下限超限报警、峰谷值报警功能。
3、配备双向标准方隼接头，可直接安装至扭矩扳子检定仪内完成量值比对、设备校准及期间核查工作。
	1套
	工业



三、安装调试、质保及售后服务要求
1、中标人免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和人员培训, 并保证整个系统的正常运行。
2、中标人提供相关中文使用、安装、维护手册, 质保期内，中标人免费提供硬件保修服务和软件升级服务，提供全机免费保修。
3、验收要求
（1）针对下表中技术参数，中标人在合同签订后供货前，按下表要求向采购人提供法定计量检定机构出具的检定证书或校准证书或标准物质证书作为验收依据。未在下表中列明的技术参数，以现场功能性验证或提供其他相关证明材料（包括但不限于技术说明书、出厂检验报告）作为验收依据。
（2）本项目合同履约过程中，如有相关国家规程、规范、标准更新的，以最新版本为准。
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	验收时需满足的标准(检定证书或校准报告或检测报告以及对应的规程、规范、标准名称和代号)

	1
	叠加式力标准机
（含全自动型）
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]准确度等级：0.1级
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]方位误差：≤0.2%
鉴别力：≤0.03%
30s负荷波动性：≤0.03%
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]JJG 1116-2015叠加式力标准机检定规程
注：验收时提供首检合格校准证书，验收合格后，继续提供至少下1个周期（年）的合格检定证书。

	2
	质量比较仪
	1、最大量程：≥2000 kg
2、实际分度值：1g
3、重复性测量的扩展不确定度：
2000kg时，≤11g
1000kg时，≤5.6g
	[bookmark: OLE_LINK12]JJF 1326-2011质量比较仪校准规范
注：验收时提供合格校准证书。

	3
	扭矩扳子检定仪
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]测量范围：（1~3000）N·m
精度：0.3%
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]JJG 797-2013 扭矩扳子检定仪检定规程
注：验收时提供合格检定证书。

	4
	标准扭矩扳子
	10Nm（分体式）：0.3级，测量范围（2～10）N·m
50Nm（分体式）：0.1级，测量范围（10～50）N·m
200Nm（一体式）：0.1级，测量范围（40～200）N·m
500Nm（一体式）：0.1级，测量范围（100～500）N·m
1000Nm（一体式）：0.1级，测量范围（200～1000）N·m，
3000Nm（一体式）：0.1级，测量范围（600～3000）N·m。
	JJG 1103-2014 标准扭矩扳子检定规程
注：验收时提供首检合格校准证书，验收合格后，继续提供至少下1个周期（年）的合格检定证书。。



4、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，中标人工程师应在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。

四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
注：采购需求中涉及“免费”的条款，均代表相关费用包含在本项目投标报价内，采购人不再另行支付。

