第三章  采购需求

一、总体说明

1、本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

2、本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

3、除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

4、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。进口产品的认定按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，整机设备内元器件不做限制。

5、采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

6、对于非单一产品招标的包别，明确核心产品（标注▲号的产品），▲号产品随中标结果一并公示名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

二、 采购内容及范围

1、 采购内容

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 是否接受进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲言语测量与矫治仪 | 套 | 1 | 工业 | 否 | / |
| 2 | 孤独症评估与训练系统 | 套 | 1 | 工业 | 否 | / |
| 3 | 运动感知统合评估数字化管理系统 | 套 | 1 | 工业 | 否 | / |

2、 采购范围

包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

三、商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交付（实施）的时间（期限） | 合同生效后15日历天内完成供货安装调试。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 安徽省合肥市，采购人指定地点 |
| 付款方式 | 合同签订确定后采购人预付合同价的40%，投标人应于采购人支付预付款前向采购人提供等额预付款保函(投标人提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的见索即付预付款保函或其他担保措施，支持电子、纸质形式。在签订合同时，如中标人书面明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例，采购人可不支付或降低预付款），预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。在完成供货并经安装验收合格后，采购人支付至合同价款的100%。 预付款保函要求： （1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履行期限。 （2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 质量保证期 | 质量保证期：自验收合格之日起3年。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |

## 四、 技术要求

### （一）货物需求说明

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意识 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 实质性参数 | ★ | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| 核心参数 | ■ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 符合性审查，有5项及以上负偏离的将导致投标无效。 |
| - 1）对于标注“★”、“█”号项技术性能参数的响应情况，以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以所投产品制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或检测机构出具的检测报告或功能界面截图或官网功能截图或评标委员会认可的其他证明材料为准。若所投产品制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。为便于评审，投标人对证明材料中的关键参数进行标注并标注页码。无标识项的技术参数响应情况以技术要求偏离表中的响应情况为准，无须提供证明材料。 2）所有技术参数及要求使用单位验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，使用单位有权终止合同并报相关监管部门，由此产生的责任与后果均由中标人承担。 3）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方为响应。 4）针对无标识项评审时：如某项参数仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项参数存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲言语测量与矫治仪 | 一、主要功能 1、通过言语呼吸、言语发声和言语共鸣实时视听反馈和促进技术的康复方法，可开展： （1）实时声音、音调、响度、起音、清浊音的感知； ■（2）言语声时、音调、响度、起音、清浊音的视听反馈训练； （3）言语呼吸、发声、共鸣障碍的促进治疗（不少于30种）； 2、支持嗓音和电声门图信号同步分析； ■3、综合康复支持，具体包含ICF评估：提供基于ICF言语嗓音模块的动态功能评估表；其功能评估根据世界卫生组织WHO的ICF标准，完成最长声时、基频实时测量数据与音调障碍损伤程度的转换，实现从无语言到功能性语言的飞跃，0没有损伤，1轻度损伤，2中度损伤，3重度损伤，4完全损伤； ■4、ICF言语嗓音指标不少于12项（最长声时、最大数数能力、言语基频、频段能量集中率、基频震颤、声带接触率、接触率微扰、基频微扰、声门噪声、幅度微扰、共振峰频率F₂/u/、共振峰频率F₂/i/等）； 5、ICF治疗计划、ICF质控； 6、嗓音电声支持：提供嗓音电声门图信号分析服务，包含：支持嗓音电声门图信号显示分析，可以测量基频微扰Jitter、幅度微扰Shimmer、声门噪声NNE，以及电声门图声带接触率CQ和接触率微扰CQP等电声参数，快速分析嗓音质量、可针对具体功能模块进行便捷打印；提供国际通用嗓音数据体系；主要针对声带接触时声带运动，反映声带闭合期的情况，用于测试声带粘膜波的接触性，较全面地反映粘膜波的不规则性。 二、主要技术指标： 1、实时言语信号： ■1）谐波频率误差：≤±5%； 2）基频实时响应速率：≤6ms； ■3）FFT实时响应速率：≤50ms； 4）LPC实时响应速率：≤45ms； 5）语谱图实时分辨率：窄带60Hz、中带120Hz、宽带240Hz：12.7ms±4%； 2、单通道低通滤波： 1）增益：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB； 2）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB； 3）静止噪声≤2mV； 4）低通滤波：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB； 3、电声门图增益：-6dB，0dB，6dB，误差±1.0dB； ■4、电声门图静止噪声≤5mV。 | 1套 |
| 2 | 孤独症评估与训练系统 | 一、性能特点及系统要求 孤独症评估与训练系统包含孤独症评估、孤独症机构训练、康复教学资源库、康复档案管理等功能，由评估与训练管理平台及多台康复训练终端设备组成，适用于孤独症儿童筛查、评估与康复训练，能够基于测评结果智能匹配个别化训练计划和动态匹配训练方案，能够开展数字化训练，输出训练报告。 孤独症评估系统里的功能包括：儿童心理教育量表、语言行为里程碑评估及安置计划、语言发育迟缓检核表、口肌构音等专业评估工具，并配有相应配套的评估工具箱，完成评估后系统可记录评估数据并生成详细的评估分析报告。 孤独症训练系统里的功能包括：图片、视频、音频等丰富的孤独症教学辅助资源，支持教师随时选择系统内的包括感知觉、语言与沟通、认知与学业、社会交往、口肌、构音等训练课程，教师可任意选择课程资源并开展个性化教学活动。 二、产品主要功能参数 ■1. 投标产品具备儿童心理教育量表（PEP-3简体中文版）： 要求：可进行心理教育量表测评，包含评估系统软件和配套的评估工具箱，根据测评选项的结果生成IEP方案和测评报告，可查看和打印报告内容生成评估报告； ■2. 投标产品具备VB-MAPP（语言行为里程碑评估及安置程序）数据记录系统： 要求：可进行VB-MAPP测评，包含评估系统软件和配套的评估工具箱，系统软件包括里程碑评估、障碍评估、转衔评估等板块，评估完成可自动生成计分表和评估报告。 ■3. 投标产品提供数字化的语言发育迟缓检查S-S法评估量表、口肌定位评估量表、普通话构音语音能力评估量表，以及评估报告和个别化教育计划（IEP）建议方案生成等功能； 4.投标产品具备ABC孤独症儿童行为评定量表和双溪评估量表： 要求：可进行 ABC 测评，可进行双溪评估，不限次数，通过问卷填写的形式获得用户的基本情况，测评后自动形成评估报告； ■5. 投标产品提供具备机构训练和居家训练功能的配套资源；系统可自主添加不同领域的短期目标、选择教学项目，灵活开展训练教学。投标产品提供采用图片、视频、音频等，包含言语功能训练、语言理解训练、语言表达训练等语言训练配套辅助教学资源，内置于康复训练终端，支持教师随时选择系统内的言语语言训练课程。 6．投标产品需满足以下康复训练功能： 6.1 听能训练功能：包含听觉察知、语音识别训练、听觉记忆训练三大功能。 6.2 语言训练功能：包含词语训练和句型训练功能。 7．训练功能模块具体内容要求： 7.1 听觉察知功能包括： 7.1.1 声音启蒙训练：基于声母、韵母以及其他日常声音的频率响度香蕉图进行听觉训练。 7.1.2 音乐察知：通过游戏形式进行相应听觉训练。 7.1.3 情景察知：通过不少于 4 个情景化听觉训练小游戏来进行相关训练。 7.1.4 听觉基础训练：通过林氏六音及其他不少于5 种类别的声音来进行听觉基础训练。 7.2 语音识别训练功能包括： 7.2.1 韵母识别：基于韵母对比的语音辨识训练。 7.2.2 声母识别：基于声母对比的语音辨识训练。 7.2.3 声调识别：基于声调对比的语音辨识训练。 7.2.4 词语识别：基于词汇对比的语音辨识训练。 7.3听觉记忆训练功能包括： 7.3.1 一项记忆：分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段有不少于5个难度级别，总共包含不少于30000个不同的词汇组合，训练内容为每回合训练随机生成，拥有语速调节和背景噪声功能。 7.3.2 二项记忆：分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段有不少于5个难度级别，总共包含不少于300000个不同的词汇组合，训练内容为每回合训练随机生成，拥有语速调节和背景噪声功能。 ■7.3.3 三项记忆：分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段有不少于10个难度级别，总共包含不少于1000000个不同的词汇组合，训练内容为每回合训练随机生成，拥有语速调节和背景噪声功能。 7.3.4 四项记忆：分为低阶、高阶两个阶段，每个阶段有不少于8个难度级别，总共包含不少于1000000个不同的词汇组合，训练内容为每回合训练随机生成，拥有语速调节和背景噪声功能。 7.4 词语训练功能包括：包含名词、形容词、动词、数词、简单句等类别的词汇，每个词汇分别提供学习视频、发音口型视频、例句、录音、画板、图片等多维度的训练内容。 7.5 句型训练功能包括： 7.5.1 简单句：包含主谓句、主谓宾、给字句、比字句、把字句、被字句、单重否定句、是非问句、选择问句、特指问句等 10 个句型，总共不少于35个句式和10000个例句，训练内容为每回合随机生成，每个句式有不少于 20 种词汇搭配，且具备图片填空与仿说训练 功能。 7.5.2 复合句：包含并列关系、承接关系、递进关系、选择关系、因果关系、转折关系、条件关系、让步关系、目的关系等 9 个句型，总共不少于55个句式和100000个例句，训练内容为每回合随机生成，每个句式有不少于 20 种词汇搭配，且具备图片填空与仿说训 练功能。 ■8. 投标产品提供：用户档案管理功能，包括信息采集、数据分析、档案自动生成、云存储、线上管理和在线查询等功能，并能一键生成档案功能。档案报告内容包含但不限于：孤独症儿童信息表、评估计分表、评估结果分析表、个别化教育计划等； ★9.配套硬件及工具要求：（投标人中标后须按下述要求提供配套设备，提供承诺，格式自拟） 9.1数字康复一体机≥1套：屏幕尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920*1080，多点触摸显示屏；CPU≥四核；内存≥8GB,固态硬盘≥256GB；内置WIFI模块；A4黑白激光打印机≥1台，类型：黑白。支持A4打印。 9.2数字评估康复训练终端：康复平板≥13套：屏幕：≥12英寸液晶显示屏，内存≥8GB,固态硬盘≥256GB，分辨率≥2800x1840,电池容量：≥7000mAh，网络类型WiFi，内置支持评估、训练的配套的康复软件。 9.3心理教育评估工具箱≥1套。 9.4 VB-MAPP评估工具箱≥1套。 9.5 口肌评估工具箱≥1套。 9.6 语言发育迟缓检查S-S法评估工具箱≥1套。 9.7 配套ABLLS-R评估工具箱≥1套。 | 1套 |
| 3 | 运动感知统合评估数字化管理系统 | - 一、软件相关要求 - 1、系统围绕儿童感觉统合失调中的细分障碍类型：感觉区辨障碍、感觉调节障碍、以感觉为基础的运动障碍，从前庭觉、本体觉、触觉、视觉、听觉等维度进行评估。具有儿童数据管理、测试、计算标准分等功能；可根据年龄进行不同的测试和赋分；可进行数据管理，导出和导入系统数据。 - 2、评估系统针对2-12岁儿童，同时适用于普通儿童与特殊需要儿童，对儿童进行感觉反应、感觉辨别、姿势平衡、运用、参与(社交)、动作技能五大领域的全方面评估。 - 3、评估系统包含学生基础资料管理、家长资料收集、感觉统合障碍筛查、感觉统合标准化临床观察、感觉统合发展结果评价为一体的综合性系统。 - 4、基础信息管理中包含儿童信息管理、报告管理、个人中心3大功能，可支持儿童基础信息的录入、更新、查看、导出，及报告的搜索、查看、导出、下载等功能； - 5、评估管理模块包含评估访谈、家长自评、临床观察、选择评估模块、生成评估报告等功能，其中临床观察部分评估师可运用评估工具箱对孩子的感觉辨别障碍、姿势平衡障碍、运用障碍、感觉调节障碍等四大类别的多个项目进行临床评估。 - ★6、数字化管理系统软件，设置管理账号≥1个，可自行开设子账号，可搭载在电脑/PAD设备上，设备联网后在浏览器内登录账号即可使用。 - 二、评估配套工具箱（硬件方面要求） - 1、评估工具箱包含多种感觉统合评估用教具及测试用标准化评估手册，从触觉、视觉、听觉、前庭觉、本体觉等多维度辅助评估完成。配合软件，可输出标准化评估结果； - 2、包含针对触觉辨别障碍评估的触觉配对版、形状配对版、不透明笔袋、触屏笔、遮挡板等； - 3、包含针对前庭觉辨别障碍评估的光面大龙球、眼罩等； - 4、包含针对本体觉辨别障碍评估的不同重量小熊砝码、圆形砝码、蓝丁胶、纸盒、标签纸等； - 5、包含针对运用障碍中动作计划领域进行评估的软布球、足球、米尺、定点贴纸等； - 6、包含针对感觉调节障碍评估的颗粒大龙球、触摸箱、棉花、小龙球、超轻粘土等； - 7、包含针对运用障碍中身体概念运用进行评估的水瓶、绳子等； - 8、包含针对视觉辨别障碍评估的卡片组合、铅笔等； - 9、包含针对姿势平衡障碍评估的含定位线瑜伽垫； - 10、包含其他配套工具，如评估记分册、签字笔、计时器、打气筒等。 | 1套 |

五.安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备指定安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行。

六、包装运输

1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

七、质保、售后服务及人员培训

1、自验收合格之日起进入质量保证期。在质保期内，因产品质量问题需要进行更换零部件及维修的，由中标人负责进行更换及维修，相关费用已包含在投标报价，采购人不再支付任何其他费用。

- 2、人员培训（在设备验收合格之日起一年内，成交供应商须按下述要求进行相关培训）

- （1）针对言语测量与矫治仪，后期须提供儿童言语治疗师培训名额不少于3个。（提供线上和线下培训，培训、食宿、往返交通等相关费用已包含在投标报价中，采购人不再支付任何其他费用。）

（2）针对孤独症评估与训练系统，后期须提供配套专题培训资源：提供线上和线下专题培训，至少包含PEP-3培训≥2人，言语高级培训≥2人，培训费、差旅费、住宿等相关费用已包含在投标报价中，采购人不再支付任何其他费用。

（3）针对运动感知统合评估数字化管理系统，后期须提供A-PKU治疗师培训名额不少于2个。（提供线上和线下培训，培训、食宿、往返交通等相关费用已包含在投标报价中，采购人不再支付任何其他费用。）

- 其他要求

- 1、投标人须保证所投设备（货物）配套使用的软件系统为自有正版软件或为经合法授权使用的软件，后期采购人在设备（货物）使用的过程中如因软件系统版权问题给采购人造成损失的或者因软件版权产生的一切问题及责任由中标人承担。（须在投标文件中提供相关承诺，格式自拟，投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。）

- 2、投标人投标文件中的提供的检测报告，中标后原件备查。

- 3、软件终身免费使用、维护、升级、优化及更新。

- 4、针对运动感知统合评估数字化管理系统，须提供数字化评估系统≥1000次权限(含工具箱≥2套、线上下培训≥2套)；配合当地开展感统评估培训。

- 5、数据安全保密要求：成交供应商不能以任何方式将各设备系统及软件中的用户信息和数据泄露、转让、转移给第三方。未经采购人授权，成交供应商不可复制、删除系统上任何用户信息。

九、报价要求

本项目报投标总价，并同时报出分项报价，投标总价包含完成所投项目所产生的一切费用，投标人自行考虑报价风险。