采购需求

1. 总体说明

1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。

1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。进口产品的认定按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，整机设备内元器件不做限制。

1.5 采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

2. 采购内容及范围

2.1 采购内容

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 总预算/最高投标限价（万元） | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 移动式C型臂手术X射线机 | 1台 | 500 | 工业 | 医疗器械 |
|  | 2 | 碳纤维导管床 | 1台 | 25 | 工业 | 医疗器械 |
|  | 3 | 移动式C型臂手术X射线机 | 1台 | 160 | 工业 | 医疗器械 |

2.2 采购范围

包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装（包括提供医院配电箱与所购设备之间所需的电缆、控制柜等各种安装所需的电气设备及材料）、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

3. 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交付（实施）的时间（期限） | 交货期为合同签订后接院方供货通知后30天内。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 蚌埠医科大学第一附属医院内，招标人指定地点 |
| 付款方式 | 预付款支付形式: 1.如所投产品为中小企业生产的，合同生效后，预付合同款的40%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施，见索即付，期限至设备到达采购人指定地点时); 2.如所投产品为非中小企业生产的，合同生效后，预付合同款的20%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施，见索即付，期限至设备到达采购人指定地点时)。 预付款保函要求： （1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履约期限。 （2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函 （3）保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 ④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。 设备完成安装并验收合格后开具全额发票后七个工作日内支付至合同总价的100%。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 免费质保期 | 免费质保期：投标人自报，自验收合格之日起不少于2年 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |

## 4. 技术要求

### 4.1标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 |
| 实质性参数 | * | 负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求 |
| 核心参数 | ★ | 评分项 |
| 普通参数 | █ | 评分项 |
| 一般参数 | 无标识 | 评分项 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 （2）须按照第六章投标文件格式十，提供技术要求偏离表和技术响应资料，如不提供视为投标无效。 |  |  |

### 4.2技术要求表

| 序号 | 主要技术规格及功能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 配置一： | ▲移动式C型臂手术X射线机 |  |
| 一、 | 总体要求 |  |
| 1 | 用途 | 多功能高端大平板C型臂，能够在术中实现CT等中心三维断层扫描，显示肺部的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视、摄影功能。 |
| 3 | 台车工作站与C臂设计 | 分体式设计 |
| 4 | 机器内置UPS不间断电源 | 提供 |
| *5 | 导航接口 | 提供导航接口，可与市场主流机器人、三维导航厂家适配。 |
| 二、 | 主要技术规格及功能要求 |  |
| 1 | C形臂主机架 |  |
| *1.1 | 采用等中心结构设计 |  |
| ■1.2 | C臂开口尺寸 | ≥900mm |
| ■1.3 | C臂弧深 | ≥740mm |
| ■1.4 | 垂直运动范围 | ≥450mm |
| 1.5 | 水平运动范围 | ≥200mm |
| ■1.6 | 左右摆角 | ≥±10° |
| ■1.7 | 沿轨道旋转 | ≥200° |
| 1.8 | 轴向旋转 | ≥360° |
| 2 | X线发生器 |  |
| *2.1 | 最大输出功率（非等效功率） | ≥25kw |
| 2.2 | 逆变频率 | ≥50kHz |
| 2.3 | 最大管电压 | ≥120kv |
| 2.4 | 最小管电压 | ≤40Kv |
| 2.5 | 最大透视电流 | ≥110mA |
| 2.6 | 最小透视电流 | ≤3mA |
| 2.7 | 单幅点片最大电流 | ≥300mA |
| 2.8 | 单幅点片最小电流 | ≤10mA |
| ■2.9 | 最大脉冲频率 | ≥30fps |
| 2.10 | 最小脉冲频率 | ≤1fps |
| 2.11 | 最小曝光时间 | ≤10ms |
| 2.12 | 连续不间断曝光时间 | ≥50min |
| 3 | 球管 |  |
| *3.1 | 阳极类型 | 旋转阳极 |
| 3.2 | 球管大焦点尺寸 | ≤0.6 mm |
| 3.3 | 球管小焦点尺寸 | ≤0.3 mm |
| ■3.4 | 阳极热容量 | ≥350KHU |
| 3.5 | 阳极散热率 | ≥90KHU/min |
| ■3.6 | 管套热容量 | ≥5MHU,循环水冷 |
| 4 | 平板探测器 |  |
| *4.1 | 有效成像尺寸 | ≥30cm×30cm |
| ■4.2 | 平板材质 | CMOS晶体硅 |
| 4.3 | 像素尺寸 | ≤160 µm |
| 4.4 | 图像采集灰阶 | ≥16bit |
| 4.5 | DQE | ≥72% |
| 5 | 准直器及滤线栅 |  |
| 5.1 | 双叶限束器 |  |
| ■5.2 | 可拆卸滤线栅 | 提供可拆卸滤线栅 |
| 5.3 | 滤线栅栅比 | ≥8:1 |
| 5.4 | 滤线栅密度 | ≥60L/cm |
| 6 | 激光定位灯 | 配置 |
| 7 | 操作触控屏 | 提供 |
| 8 | 影像工作站 |  |
| 8.1 | CPU | 英特尔i5及以上 |
| 8.2 | 内存 | ≥16GB |
| 8.3 | 硬盘 | ≥1TB |
| 8.4 | 监视器 |  |
| 8.4.1 | 监视器 | 提供≥19英寸2台或者≥32英寸一台 |
| 8.4.4 | 最大亮度 | ≥600cd/m² |
| 8.4.5 | 监视器可旋转 | 具备 |
| 9 | 图像资料存储系统 |  |
| 9.1 | Dicom发送功能 | 具备 |
| 9.2 | Dicom打印功能 | 具备 |
| 9.3 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储） | 具备 |
| 9.4 | 具备USB导出功能 | 具备 |
| 10 | 图像扫描与处理系统 |  |
| 10.1 | 二维影像处理（以下所列软件，或具有有类似功能均可） | 具备 |
| 10.2 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能 | 具备 |
| 10.3 | 实时自动亮度对比度调整 | 具备 |
| 10.4 | 实时图像边缘增强技术 | 具备 |
| 10.5 | 智能数字画笔技术 | 具备 |
| 10.6 | 末帧图像冻结 | 具备 |
| 10.7 | 透视图像保存 | 具备 |
| 11 | 三维图像处理 | 具备 |
| ■11.1 | 等中心旋转角度 | ≥190° |
| 11.2 | CT扫描时间 | ≤30s |
| 11.3 | 高质量CT扫描模式投影数 | ≥400 |
| 11.4 | 低剂量CT扫描模式投影数 | ≤200 |
| ■11.5 | 三维容积像素 | ≥512x512x512 |
| 11.6 | 三维容积重建技术 | 具备 |
| 11.7 | 三维重建视野（FOV） | ≥16*16*16cm |
| ■11.8 | 最薄层厚 | ≤0.35mm |
| 11.9 | 无级动态调整任意断层层厚 | 具备 |
| 11.10 | 最高密度投影（MIP）功能或者MPR | 具备 |
| *11.11 | 一键三维/二维切换功能 | 具备 |
| ★11.12 | DSA(数字减影血管造影)功能 |  |
| *12 | 提供配套使用的碳纤维导管床（包括配套附件）1套，须分项报价计入投标总价，不得高于25万元。 |  |
| 配置二： | 移动式C型臂手术X射线机 |  |
|  | 技术参数 |  |
| 一、 | 总体要求 |  |
| 1 | 用途 | 能够在术中实时显示全身各部位横断位，矢状位，冠状位的CT断层图像，能实现任意斜面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视、摄影功能。 |
| 3 | 台车工作站与C臂设计 | 分体式设计 |
| 4 | 机器内置UPS不间断电源 |  |
| *5 | 导航接口 | 提供导航接口，可与市场主流机器人、导航厂家适配。 |
| *6 | 配置二与配置一设备须同品牌 |  |
| 二、 | 主要技术规格及功能要求 |  |
| 1 | C形臂主机架 |  |
| *1.1 | 采用等中心结构设计 | 具备 |
| 1.2 | C臂开口尺寸 | ≥900mm |
| 1.3 | C臂弧深 | ≥740mm |
| 1.4 | 垂直运动范围 | ≥450mm |
| 1.5 | 水平运动范围 | ≥200mm |
| 1.6 | 左右摆角 | ≥±10° |
| 1.7 | 沿轨道旋转 | ≥200° |
| 1.8 | 轴向旋转 | ≥360° |
| 2 | X线发生器 |  |
| *2.1 | 最大输出功率（非等效功率） | ≥15kw |
| 2.2 | 逆变频率 | ≥50kHz |
| 2.3 | 最大管电压 | ≥120kv |
| 2.4 | 最小管电压 | ≤40Kv |
| 2.5 | 最大透视电流 | ≥110mA |
| 2.6 | 最小透视电流 | ≤3mA |
| 2.7 | 单幅点片最大电流 | ≥70mA |
| 2.8 | 单幅点片最小电流 | ≤10mA |
| 2.9 | 最大脉冲频率 | ≥30fps |
| 2.10 | 最小脉冲频率 | ≤1fps |
| 2.11 | 最小曝光时间 | ≤10ms |
| 2.12 | 连续不间断曝光时间 | ≥50min |
| 3 | 球管 |  |
| *3.1 | 阳极类型 | 旋转阳极 |
| 3.2 | 球管大焦点尺寸 | ≤0.6 mm |
| 3.3 | 球管小焦点尺寸 | ≤0.3 mm |
| 3.4 | 阳极热容量 | ≥300KHU |
| 3.5 | 阳极散热率 | ≥85KHU/min |
| 4 | 平板探测器 |  |
| ★4.1 | 有效成像尺寸 | ≥30cm×30cm |
| 4.2 | 平板材质 | CMOS晶体硅 |
| 4.3 | 像素尺寸 | ≤160 µm |
| 4.4 | 图像采集灰阶 | ≥16bit |
| 4.5 | DQE | ≥72% |
| 5 | 准直器及滤线栅 |  |
| 5.1 | 双叶限束器 |  |
| 5.2 | 可拆卸滤线栅 | 提供可拆卸滤物理滤线栅 |
| 5.3 | 滤线栅栅比 | ≥8:1 |
| 5.4 | 滤线栅密度 | ≥60L/cm |
| 6 | 激光定位灯 | 提供 |
| 7 | 操作触控屏 | 提供 |
| 8 | 影像工作站 |  |
| 8.1 | CPU | 英特尔i5及以上 |
| 8.2 | 内存 | ≥16GB |
| 8.3 | 硬盘 | ≥1TB |
| 8.4 | 监视器 |  |
| 8.4.1 | 监视器 | 提供≥19英寸2台或者≥32英寸一台 |
| 8.4.4 | 最大亮度 | ≥600cd/m² |
| 8.4.5 | 监视器可旋转 | 具备 |
| 9 | 图像资料存储系统 |  |
| 9.1 | Dicom发送功能 | 具备 |
| 9.2 | Dicom打印功能 | 具备 |
| 9.3 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储） | 具备 |
| 9.4 | 具备USB导出功能 | 具备 |
| 10 | 图像扫描与处理系统 |  |
| 10.1 | 二维影像处理（以下所列软件，或具有有类似功能均可） | 具备 |
| 10.2 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能 | 具备 |
| 10.3 | 实时自动亮度对比度调整 | 具备 |
| 10.4 | 实时图像边缘增强技术 | 具备 |
| 10.5 | 智能数字画笔技术 | 具备 |
| 10.6 | 末帧图像冻结 | 具备 |
| 10.7 | 透视图像保存 | 具备 |
| 11 | 三维图像处理 | 具备 |
| 11.1 | 等中心旋转角度 | ≥190° |
| 11.2 | CT扫描时间 | ≤30s |
| 11.3 | 高质量CT扫描模式投影数 | ≥400 |
| 11.4 | 低剂量CT扫描模式投影数 | ≤200 |
| 11.5 | 三维容积像素 | ≥512x512x512 |
| 11.6 | 三维容积重建技术 | 具备 |
| 11.7 | 三维重建视野（FOV） | ≥19*19*19cm |
| 11.8 | 最薄层厚 | ≤0.5mm |
| 11.9 | 无级动态调整任意断层层厚 | 具备 |
| 11.10 | 最高密度投影（MIP）功能或多平面成像技术（MPR） | 具备 |
| 11.11 | 一键三维/二维切换功能 | 具备 |

5. 技术支持和售后服务需求（本项需逐条应答）必须响应

| 序号 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备须是到货日前8个月之内生产的全新产品，所有选配功能和部件均须列明清单，并详细说明各选配功能和部件的作用，未列入该清单的均视为标配内容包含在投标价格内。 |
| 2 | 进口产品须提供英文和中文对照版data sheet。投标文件中的外文内容，须提供内容相同的中文对照版。 |
| 3 | 投标文件中提供产品彩色样本图。 |
| 4 | 整机原厂免费质保期（中标后合同签订前须提供原厂或原厂指定的售后服务商盖章确认的质保承诺函。免费质保期内，乙方免费提供不低于4次/年的标准化原厂预防性维护保养服务）≧2年，包括投标商提供的所有设备及附属配套部件，含第三方货物；免费质保期满后年维保费单独报价（不得高于投标总价的8%），不计入投标总价。 |
| 5 | 投标文件中提供质保期满后的单次维修人工费用报价，该报价不计入投标总价。 |
| 6 | 投标文件中提供所有价格超过1万元的维修配件清单，清单未提及的维修零配件视为价格低于1万元。 |
| 7 | 提供本设备工作所需的所有消耗品和配套使用的耗材价格清单，价格清单未提及的消耗品和配套使用的耗材视为免费提供。 |
| 8 | 免费提供设备操作使用说明书和维修手册。终身开放进入维修模式的密码和其他维修权限。免费提供远程维修支持。 |
| 9 | 永久免费维护设备所配操作系统和应用软件，5年内免费升级应用软件至最新版本。 |
| 10 | 在免费质保期内应确保开机率95%以上，即每年故障和维修时间少于18天，如超过，则按照1:5顺延保修时间。 |
| 11 | 维修费用的支付：免费质保期后的维修费用，先维修后付款；零备件的更换：先更换后付款。 |

- 6.应急服务要求

6.1备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

6.2专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

6.3 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

- 7.安装调试、验收试验及质量保证

7.1中标人在设备安装地点负责安装、调试。

7.2具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

（1）采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

（2）货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

（3）中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（4）运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

（5）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

7.3如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

- 8.包装运输

8.1 中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

8.2 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

8.3 在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

8.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

8.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

8.6 整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

8.7 随产品提供的技术资料应完整无缺。

- 9.培训要求

9.1 技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，50万元以上的设备培训时间不低于1周，50万元以下的设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

9.2 设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

- 10.质保及售后服务

10.1 自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

10.2 在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

11.其他

投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。