采购需求

前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付40%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装调试验收合格后支付剩余的60%合同款。

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后270日历天

	4
	免费质保期
	验收合格后三年


二、货物需求

（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。

	一般评审项
	无
	允许偏离，无需提供证明材料。


（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲探测器光电性能评估仪
	一、主设备参数：
1.积分球光源

★1.1工作波段：覆盖350～2500nm
1.2非稳定性：0.2％/1hour

1.3开口直径：＞100mm

2.信号放大与处理模块，具有探测器信号放大和模数信号转换采集功能

★2.1具有探测器模数转换不低于16bit量化能力
2.2具有不低于8路探测器偏置电压产生功能

2.3具有不低于10路驱动脉冲的产生功能

2.4具有探测器温度控制功能

★2.5增益107～109
3.数据采集及控制模块，具有CAN总线通信功能、三线制LVDS总线通讯功能

3.1 CAN总线波特率不低于500kbps，波特率精度（数据发送）≤±0.5%；位宽容忍度（数据接收）≥±2%，CAN总线为490kbps或510kbps时对应可正常接收

★3.2 LVDS具有门控信号、时钟信号和数据信号输出功能，时钟频率不低于50MHz

★3.3具有16路、16bit数据采集能力
4.相对定标精度：数值上≤2%

5.具备光电探测器噪声特性参数测量等功能，包括暗电流、暗噪声、光照噪声、饱和值、盲元率、非均匀性等参数测试功能
6.具有实时采集和处理图像数据功能

■6.1设备能够实时接收、显示、本地缓存数据采集及控制模块输出探测器图像

■6.2具有解析图像辅助工程参数并实时显示、本地缓存功能

■7.具有实时监控供电电源、记录电压电流功能，具有实时显示直流电源供电电压、供电电流功能，并进行本地缓存功能

8.具有CAN总线遥控遥测通讯功能，具备LVDS总线实时接收图像数据功能

■8.1设备具有向数据采集及控制模块发送CAN指令功能，具有发送巡检指令、广播指令、数据请求指令等功能，能够通过CAN总线设置探测器积分时间、制冷温度等参数

■8.2设备具有三线制LVDS图像实时接收功能

二、配套标的需要的设备、备件、耗材等

（一）光学平台一个

1.参考尺寸：1500mm×800mm（±5mm）
2.整体高度：800mm（±5mm）
3.固有频率：≤10Hz

（二）万用表一个

1.5位读数

2.直流电压年准确度≤0.03%
（三）直流稳压电源一个

1.输出电压：0-30V可调
	1
	台
	工业
	


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求
质量保证及服务：产品质保期3年，3年内更换零部件及维修费用全免，3年外免维修工费。接到保修电话4小时内响应，24小时内上门。

五、样品要求
无。
