前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc8199][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的60%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省特种设备检测院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，2个月内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起2年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 
注：质保期内如有零件损坏，自更换该零件起，再对该零件重新计算质保期。     


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
[bookmark: _Toc17280]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：货物需求清单已明确证明材料类型的，按货物需求清单执行；货物需求清单未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告等（提供其中之一即可）。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（4）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1
	接地电阻测试仪
	★1、具有数据存储、数据保持功能（投标文件中提供技术说明书进行佐证）；
2、可测量出接地故障，具有报警功能；
3、测量范围覆盖0.010Ω～1200Ω，分辨率≤0.001Ω，测量频率≥1kHz；
4、电流量程覆盖0mA~40A；电流分辨率≤0.05mA；
5、交直流电压测量，量程覆盖：AC（0.000V～750.0V）；DC（0.000V～999.9V）；
★6、具有蓝牙通讯功能，支持仪器与手机app连接进行数据分析记录（投标文件中提供功能截图进行佐证）；
7、测量方法覆盖二线法、三线法、四线法、选择法等。
	2
	工业

	2
	绝缘电阻测量仪
	1、具有带电保护功能；完成测试后自动放电；
2、测量范围覆盖0.01MΩ～4000MΩ，分辨率≤1Ω；
3、测试电压覆盖：50V/100V/250V/500V/1000V，测量分辨率≤1V，测量精度≤10%；
★4、交/直流电压测量：≥600V；电阻测量：≥20KΩ（投标文件中提供技术说明书进行佐证）；
5、短路测试电流≥2mA；
★6、配置遥控表笔，可遥控进行测试（投标文件中提供技术说明书进行佐证）；
★7、具有蓝牙通讯功能，支持仪器与手机app连接进行数据分析记录（投标文件中提供功能截图进行佐证）。
	18
	工业

	3
	转速表或者速度检测仪
	1、测量方式覆盖接触式+红外测量；
2、测量范围覆盖0.5rpm～10000rpm；
3、测量精度≤± (0.05%+1)rpm；
4、测试传感距离覆盖50mm至 500mm；
5、测试数据保存≥9999组。
	8
	工业

	4
	激光测距仪
	1、测量精度：±(2.0mm+5x10-5D）；
2、角度精度：±(0.3°+0.1°+0.01*A),A最高每象限达+/-45°；
★3、具有3D空间测量功能，支持测量任意两点之间的距离（投标文件中提供功能截图进行佐证）；
4、测量功能包括：单次测量、连续测量、面积测量、体积测量、一次勾股、二次勾股、自动水平、自动垂直、空间两点测距、放样功能、延时测量；
★5、支持无线充电功能（投标文件中提供功能截图进行佐证）；
6、测量范围覆盖0.5m～100m；
7、30m内测量精度≤1.5mm；
8、历史测量数据保存≥100组。
	6
	工业

	5
	▲电梯限速器测试仪
	★1、便携一体式测量仪器，内置可充电锂电池，可不接电源工作，满电状态下连续测试时间≥6小时（投标文件中提供技术说明书进行佐证）；
2、可操作触摸屏，设置参数完成后可开始测试，自动加速捕捉动作速度完成测试；
★3、支持U盘信息导入功能（投标文件中提供功能截图进行佐证）；
4、配备微型打印机，测试完成后可现场打印有额定速度、双电气和双机械速度（如有）、平均动作速度、参考速度范围、测量时间、电梯编号等信息的测试凭证；
★5、支持数据自动保存到主机，存储数据≥200组；也可外接U盘实现内存拓展，数据可导入电脑查看（投标文件中提供技术说明书进行佐证）；
6、测量范围覆盖0.25m/s～4m/s；
7、测量误差≤1%。
	1
	工业

	[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]6
	电梯加减速度测试仪-3（电梯综合性能检测仪)
	一、技术参数：
1、 加减速度测量：
（1）加减速度测量范围覆盖：-4g～+4g；加速度测量分辨率：≤0.001g；
（2）速度分辨率≤0.001m/s；
（3）位移分辨率≤0.001m；
（4）采样频率：≥256Hz；
★（5）支持频谱分析，可对波形中对应长度和时间进行选择并进行频谱分析（投标文件中提供功能截图进行佐证）；
2、检验环境测量：
（1）温度测量范围：覆盖-30℃～150℃
（2）光照度测量范围：覆盖0～2000Lux；测量精度≤±3%
（3）湿度测量范围：覆盖0～100%RH；测量精度：≤3%
（4）噪音测量范围：覆盖30dB～130dB；分辨率：≤0.1dB
3、门间隙测量：
（1）测距范围：覆盖0～50mm           
（2）测距精度：≤0.01mm          
（3）测力范围：覆盖0～300N        
（4）测力精度：≤0.5%	           
（5）测力分辨率：≤0.1N
4、护脚板强度检测：
（1）具备自动测量功能。自动识别加载力及形变量，在超标位置自动停止，实时显示护脚板形变量数值与力值施加数值，自动锁定300N静力时护脚板形变量或35mm形变量时所施加的压力值。
（2）护脚板自动加载力范围：覆盖0～500N，分辨率≤0.01N，精度≤1%；
（3）护脚板形变量测量范围：覆盖0～50mm，分辨率≤0.01mm，精度≤1%
5、钢丝绳张紧力检测：
（1）可测钢丝绳公称直径：覆盖6mm～18mm，操作力≤30N；
（2）测量范围：覆盖0～1000N，测量精度≤1%；
（3）主机屏幕可实时显示各个张力值及偏差。
6、电梯导轨垂直度测量：
（1）上下双激光束测量标准偏差：≤1/100000
（2）自动安平范围：≥3°
（3）水平转换五角棱镜头精度：≤2″；
（4）测量距离：上出光：≥150米，下出光：≥150米；
（5）圆水泡角度值：≥8′；
（6）数显标尺的精度≤0.2；
★（7）可实时记录 X/Y 轴位置，自动计算偏移量，并导出测试数据（投标文件中提供功能截图进行佐证）。
7、门锁啮合深度测量：
（1）测量范围：覆盖0-15mm；       
（2）测量精度≤0.1mm；
（3）测量分辨率：≤0.1mm；
（4）手持控制终端与测量单元无线传输，电气触点连接具有防止误操作导致触电措施；
★（5）仪器需驱动门锁至电气动作发生，自动锁定及测量门锁啮合深度（投标文件中提供技术说明书佐证）；
★（6）一次测试过程同时检测门锁回路闭合和断开瞬间的啮合深度值（投标文件中提供技术说明书佐证）；
（7）测量完成后自动显示测量结果并判断是否合格。
8、门回路模块检测：
（1）具有带电测量模式、断电测量模式、阻值检测模式。可适应交流/直流电路类型。
（3）电压测量范围：覆盖AC/DC0-450V
（4）阻值调节范围：覆盖100Ω～20kΩ
（5）阻值测量分辨率：≤0.1Ω
（6）电流测量分辨率：≤10mA
（7）量程选择：全自动量程
（8）输入阻抗：电压通道≥1 kΩ／V；
9、可连续工作时间≥4小时；
★10、具有批处理功能，可将连续测试的多组数据进行同时分析，并将分析结果输出到文本文件（投标文件中提供功能截图进行佐证）。
	2
	工业

	7
	扶梯同步率及制停距离检测仪-2（扶梯综合性能检测仪）
	一、扶梯综合性能检测仪可检测自动扶梯/自动人行道的速度、启制动加速度、制停距离、两侧扶手带与梯级踏板速度同步率、梯级/踏板与围裙板间隙、梳齿板啮合深度等。
二、技术参数：
1、测速范围覆盖：0～1m/s 
2、测速精度：≤1% 
3、测速分辨率：≤0.01m/s
4、加速度范围覆盖：0～1.5g
5、梳齿板啮合深度测量范围覆盖：0～30mm；分辨率：≤0.1mm
★6、制停距离测量精度：≤0.001m（投标文件中提供技术说明书佐证）
7、自动扶梯运行速度检测界面可实时显示线速度和转速的最大/最小/平均值
8、自动扶梯制动性能检测可以自动计算制动距离、时间、减速度
9、测试完成能自动分析，并给出测量结果
10、配置围裙板间隙、阻挡装置距离、梳齿板啮合深度、下缘距离、水平距离，柔性部件及刚性部件等尺寸的测量工具一把。
★11、速度传感器的固定方式采用电动吸盘（投标文件中提供技术说明书佐证）。
	2
	工业

	8
	钢丝绳探伤仪
	1、测量钢丝绳直径范围覆盖：6～16mm
2、检测钢丝绳根数：1～8根，可任意选择。
3、钢丝绳间距范围：覆盖3～24 mm(根据钢丝绳间距调节)
4、损伤局部缺陷检测能力：
（1）断股定性检测准确率≥95%，断股定量检测准确率≥95%；
（2）断丝定性检测准确率≥95%，断丝定量检测准确率≥90%。
5、检测长度示值百分比误差：≤0.5%
6、具有在线自动标定和缺陷自动诊断功能；能在线检测电梯钢丝绳内外部断丝、磨损、锈蚀、变形、松股等缺陷，具有报警功能。
7、断丝、断股缺陷最小可检出尺寸：≤0.5mm；
8、可以测量钢丝绳直径。测量示值误差:≤0.02mm，测量不确定度：≤0.01mm；
★9、检测结果输出：缺陷类型、缺陷尺寸（长度/宽度）、缺陷位置、缺陷图像。（投标文件中提供功能截图进行佐证）
	1
	工业

	9
	经纬仪
	一、望远镜： 
1、有效孔径：≤45mm                     
2、成像：正像 
3、放大倍率：≥30X                       
4、视场角：≤1°30 ′                         
5、最短视距：≤1.0m                        
二、角度测量：
1、测角方式：绝对编码                        
2、最小读数：≤1″                          
3、测角精度 ≤2″                         
4、度盘直径：≤80mm                                                     
三、补偿器：
1、补偿传感器类型：垂直自动补偿                 
2、补偿范围：≤±3′                          
四、水准器：
1、长水准器：≤30″/2mm                        
2、圆水准器：≤8′/2mm 
	1
	工业

	10
	拉力计
	1、量程：≥500N
2、精度：≤1%FS
3.具有背光显示功能、峰值显示功能、归零功能，可设定重力加速、上下限报警，可设定自动关机
	1
	工业

	11
	钳形电流表
	1.直流电流 (DCA)60A/600A/1000A，精度≤2.0%
2.交流电流 (ACA)60A/600A/1000A，精度≤2.0%
3.直流电压 (DCV)600mV/6V/60V/600V，精度≤0.5%
4.交流电压 (ACV)6V/60V/600V，精度≤1.0%
★5、可同时测量电压和电流,以便于在电流模式下自动监测电压（投标文件中提供功能截图进行佐证）
★6、具有≥IP54的防尘防水功能，可承受≥2米跌落冲击（投标文件中提供技术说明书佐证）
	14
	工业

	12
	噪声检测仪
	1、测量范围：覆盖30dB～130dB
2、测量精度：≤2 dB
3、分辨率：≤0.1dB
4、频率计权： A、C、Z
5、频率范围：覆盖20Hz～12.5kHz
6、显示屏：3位半LCD
7、符合标准：GB/T 3785.1-2023  2级的要求
	17
	工业


[bookmark: _Toc1994]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc8441]四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc3257][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc10051]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc29499][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753]五、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc23998]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc3937]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc20903]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc17720]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc15246]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc9441]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc1433]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc18506]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc24794][bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc1972][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc18997]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc881]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc9140]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13432]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc27959]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc710]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc16353]七、技术培训
[bookmark: _Toc6057]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc2483]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc4959][bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
[bookmark: _Toc13104]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _Toc18608]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
[bookmark: _GoBack]
