## 一、采购需求前附表（2包）

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装、调试验收通过支付剩余的70%合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽师范大学 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后90个日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后36个自然月 |

## 二、货物需求（2包）

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 最大允许偏离 6 项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 一般评审项 | ● | 最大允许偏离0项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |
| 其他要求 | 无 | 最大允许偏离 77 项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★光热催化反应装置 | 一、技术参数 1.装置温压参数： 最高温度：850℃ 控温精度：±1℃ 最高压力：6 MPa 压力精度：0.2% 2.光源参数： 适配M300/400氙灯光源； 总输出功率可调； 光谱范围300 nm-2500 nm；可适配不同类型滤光片。 ■3.催化剂填充体积： 两种光热反应器分别为： 0.9~10 mL（环照式）； 环照式光热反应器：受光面积：23.5 cm2，光传导效率：72%；以300 W氙灯光源为例，反应器底面光功率：~4 W，环面光功率：~18W。 4.体积空速：120~12000/h； 5.反应器结构：金属反应管+石英反应器 6.反应器： 温压参数： 850℃、6 MPa 发光形式：平照式、环照式，可选 ■7.进料参数： 气相通道：标配4路 气体流速： 500 mL/min（环照式） 控制范围：4~100%，精度±1%F.S. 液相通道：标配1路 液体流速：总流量0.001~10 mL/min， 控制精度：±1%F.S. 8.预处理参数： 预热室：50~500℃ 伴热带：50~280℃ 加热套：50~280℃ 二、仪器配置 1.光热催化反应评价装置一台； 2.管式气固相反应评测系统软件一套（本控制系统软件，用户可以通过显示屏窗口设置所需目标参数；查看运行参数、运行数据、系统模式选择、查看和导出历史数据，方便用户体验和安全使用。 主要控制气源的流量、加热装置的温度和状态、实时压力值等实时参数。） 3.光热催化环照式反应器一套； 4.辅助配件一套； | 1 | 套 | 工业 |  |
| 2 | 气相色谱仪 | 一 检测器指标 1.热导检测器(TCD) TCD 检测限≧3500mv.ml/mg HTCD 检测限≧10000mv.ml/mg 基线噪声≤10uv 基线漂移≤30uv/30min 线性范围：105 2.氢火焰离子化检测器（FID） FID检测限≤3.0×10-12g/s(正十六烷)（可选配宽量程放大器，溶剂峰不平顶） 基线噪声≤1.0×10-13A 基线漂移≤5.0×10-13A(30min) 线性范围：107 3. 电子捕获检测器（ECD） ECD 检测限≤10fg/ml(丙体六六六)； 基线噪声≤20uv； 基线漂移≤50uv/30min； 线性范围：104 4. 火焰光度检测器（FPD） FPD 检测限≤1.0pg/s(P）； ≤10.0pg/s(S） 基线噪声≤20uv； 基线漂移≤50uv/30min； 线性范围：104 二 温度控制 1. 温控范围：室温+ 3℃～450℃ 2. 温控精度：±0.1% 3. 温度显示精度：0.01℃ 4. 程升速率：0-120 ℃/min（调节增量 0.1℃/min） 5. 最大升温速率＞120℃/min 6. 程序升阶数：16阶（可编辑至无数阶） 7. 程升重复性(RSD)：≤0.5% 8. 降温速率：＜5min（从350℃降到50℃）（自动后开门） 三.电子压力/流量控制(EPC/EFC)系统 1. 可选择恒压模式、恒流模式； 2. 可选配程序升压模式或程序升流模式（最大8 阶）； ■3.EPC/EFC 控制精度： 压力：0.001Psi、流量：0.001 mL/min； 4. 重复性(RSD)：≤0.1% 5.EPC/EFC 压力控制范围：0-100psi； 6. 可选载气类型：N2、H2、He、Ar 等。 7. 最多可实现 24 个通道的 EPC/EFC 独立控制； 四. 样品分析的重复性 1.保留时间重复性＜0.008%； 2.峰面积重复性＜1.0%； 3.环境敏感度：环境温度变化10℃，柱箱温度变化＜0.1℃，快速响应环境温度0.1℃变化 4.最大功率:≤3000W； 5.工作电源：220V±10%，50HZ±5%； 6.环境温度：5-35℃； 7.相对温度：≦85%。 五.产品配置： 1. 氢气发生器技术指标 输出流量:0—300ml/min 输出压力：0.3MPa 气体纯度：99.999% 电源电压 ：AC220V±10% 50Hz 输入功率：150W 2. 空气发生器技术参数 输出流量 （ml/min） 0-3000（0.4MPa） 输出压力 （MPa） 0-0.4MPa 输入功率 (W) 180 电源电压 (V) 220V±10% 50Hz 3. 网络型主机; 4. 双氢火焰离子检测器（双FID） 5. 热导检测器（TCD）; 6. 双填充柱进样器+毛细柱进样器+气路头; 7. 八通阀进样（Vocal、进口、自动）反吹 8. 镍转化炉； 9. 色谱柱： 填充色谱柱（13X5A：2m*3mm） 填充色谱柱（TDX-01：1m*3mm） 填充色谱柱（GDX-502：4m*3mm） 毛细色谱柱（KB-WAX:30m*0.32mm*0.5um） | 1 | 套 | 工业 |  |
| 3 | 氙灯光源 | 技术参数： 一.基础参数： ■1.灯泡功率：400 W； 光强可达4000mw/cm²；（提供相关证明文件） ■2.功率调整范围：350~425 W； 3.电源纹波：200 mV（峰-峰值）； 4.数字电流显示。 二.控制方式： 1.工作模式：程控模式，光控模式； 2.最大电流：32 A； 3.灯泡（耗材）使用寿命：不低于1000 h；（满足光催化正常条件下的光强度要求） 4.触发方式：一体式高压触发（二级电压且无高压传输）； 5.实时相对辐照值显示（相对值），定时功能。 三.光输出特性： 1.总光功率：100 W，可见区55 W，紫外区6 W； 2.光谱范围：300~2500 nm； 3.配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光； 4.光源发散角：平均13°； 5.光斑直径：30~60 mm（依照射距离）。 四.光源稳定性： ■1.直接测量光输出变化的精密光学光反馈系统； 2.周期不稳定性（8小时内）：低于±3%； 3.基于微型CPU的集中数字化供电管理控制（软件控制）； 4.实时相对辐照量显示（相对值），定时功能。 五.安全性： 1.灯箱-电源连接线缆无高压传输特性； 2.防干扰非金属机箱设计，冷风补偿式轴向散热技术； 3.风扇故障保护，关机风扇延时； 4.过载过流自动断电防护功能。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 4 | 低温恒温槽 | 技术参数 1.温度范围（℃）：0～100； 2.温度波动度（℃）：±0.05（25℃，介质是水或酒精）； 3.显示分辨率（℃）：0.01； 4.内胆容积（L）：8； 5.开口尺寸×深度：180 mm×160 mm×150 mm； 6.泵循环方式：内、外循环； 7.扬程（m）：3； 8.控制方式：微机温控、PID调节； 9.温度传感器：Pt100； 10.制冷方式：压缩机； 11.工作电压：交流220V±10％ 50HZ； 12.总功率（kW）：1.6； 13.外形尺寸：320 mm×370 mm×675 mm； 14.长方形不锈钢内胆，不锈钢台板，设定、测量分别显示； | 1 | 台 | 工业 |  |

## 三、报价要求

无

## 四、其他要求

无

## 五、样品要求

无