采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的60%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
[bookmark: _GoBack]（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交履约保证金的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省特种设备检测院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，60天内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 
注：质保期内如有零件损坏，自更换该零件起，再对该零件重新计算质保期。     


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc24271]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项不允许负偏离，否则投标无效。
注：投标人须在投标文件中提供承诺（详见投标文件格式），我单位所投产品完全满足采购文件无标识项技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告等（提供其中之一即可）。明确证明材料类型的，按货物需求清单中要求提供的证明材料类型执行。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（4）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 [bookmark: _Toc15854][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]
	电火花检测仪
	一、产品功能要求：
1、设备需通过软件智能控制获取准确而稳定的测量电压，确保显示电压就是测试电压，电压精度：±（0.1kV+3%读数）
2、可以根据防腐涂层的材料和厚度自动输出合适的测量电压
3、高压启动时有明亮的LED报警提示和屏幕上的图标显示；
4、检测到孔隙时，除电火花外，仪器还会发出声光报警信号，并精准记录下漏点数；
5、可以设置漏涂点数极限值，超过漏点数极限值仪器自动报警
6、≥128*64液晶带背光显示屏，显示测量电压、漏点数量、电池电量指示、菜单等多种仪器数据信息
7、12.6V，≥4400mAh大容量锂电池
8、要求采用全触摸面板，具有自动背光按键功能
9、脉冲式放电，放电电流小，防止对防腐涂层的二次伤害
二、技术参数要求
1、检测厚度覆盖0.2mm～10mm；
2、电压0-30kV，精确度±0.1kV＋3%度数，
3、显示分辨率：0.1kV，短路电流：0.1mA，
4、报警：耳机、峰鸣器双报警、光报警
5、电池：锂电池
6、主机体积：≤250×200×100mm3
三、配置要求
1、主机一台
2、高压探棒一个
3、探棒连接线一根
4、扇形探刷，排刷各一个
5、接地线一套
6、充电器一只
7、背带根
8、磁性接地柱一个
9、ABS包装箱一个
10、说明书、合格证、保修卡一套
11、保险丝2只
	3
	工业

	2 
	[bookmark: OLE_LINK2]杂散电流检测仪
	一、技术参数要求：
1、设备参数：
★（1）检测功能：可以同时检测记录管地电位、交流电压、横/纵地电位梯度等四组数据（投标文件中提供功能实拍图佐证）；
（2）检测量程：管地电位：-10V～+10V、电位梯度：-10V～+10V、交流电压：0～200V（Rms）；
（3）记录精度：管地电位：1mV、电位梯度：0.1mV、交流电压：20mV（RMS）；
（4）数据显示：LED屏幕实时数据显示；
（5）通讯方式：USB数据线或无线蓝牙信；
（6）操作系统：专业数据分析显示及控制软件；
（7）记录媒介：≥通用16G容量U盘或SD卡； 
★（8）采样频率：采样频率≥25Hz（投标文件提供功能界面截图或功能界面实拍照片佐证）；
（9）电池：可充电锂电池； 
（10）记录时间：≥30小时数据记录；
（11）工作温度：覆盖-20℃～50℃；
2、控制器技术要求
采集参数设置：可通过控制软件或设备本体，进行采集时长、开始记录时间等参数设置。
3、杂散电流检测数据分析软件：
（1）可对管地电位、交流电位等进行分析计算；
★（2）支持多数据曲线相关系数，衰减率等综合计算（投标文件中提供软件截图佐证）；
（3）至少包括曲线形式显示数据；
（4）支持导出excel等多种格式的数据文件；
二、配置清单
测量主机一台、PAD智能控制器一台、电位测量线一套、横纵电位梯度测量线一套、交流电压测量线一套、硫酸铜参比电极4支、杂散电流检测及数据分析软件1套、超级加密狗1个、软件说明书1本，U盘或SD卡≥16G。
	2
	工业

	3 
	▲直流电压梯度检测系统和密间隔管地电位检测仪
	一、技术参数要求：
1、检测主机：
1）检测功能：至少包括通/断电位、通/断电位梯度
2）检测精度：管地电位：≥1mV    
3）电位梯度：≥0.1mV
4）量程范围：管地电位：覆盖范围-30V～+30V   
5）电位梯度：覆盖范围-10V～+10V
6）检测埋深：≥5m
★7）输入阻抗：≥20兆欧
8）软    件：至少包括专业中文数据分析软件
9）测量原理：至少包括电位梯度法、密间隔电位测量法
10）通断周期：≥8个
11）数据显示：LED屏幕
★12）延时(采集)设置：至少支持100ms、200ms、400ms自动设置、支持1-999ms延时采集手动设置（投标文件中提供实拍图佐证）；
13）外部存储：≥通用16G U盘/SD卡
14）同步方式：至少包括卫星同步、脉冲信号自动识别同步
15）定位功能：≥亚米级卫星引擎
16）记录方式：支持手动及自动，≥30000组/文件
★17）报警设置：至少包括尾线故障报警（投标文件中提供操作界面实拍图，佐证具备尾线故障报警）
18）输入距离：至少包括卫星自动距离计算/背架计距轮计距
19）仪器键盘：至少包括数字/字母混合按式键盘
20）电源：至少包括可充电式锂电，工作时间≥16小时
21）记录触发：按钮控制（手动）距离/时间触发（自动）
★22）破损点识别：至少包括自动识别是否存在破损点及方向（投标文件中提供功能界面实拍图佐证）
★24）智能计算：至少包括破损严重程度IR%自动计算、腐蚀活性智能分析（投标文件中提供功能界面实拍图佐证）
25）探杖类型：CIPS&DCVG一体通用型探杖
26）工作温度：覆盖范围-20℃～+50℃
27）尺寸：≤300×300×100mm
28）重量：≤2kg
2.外加电流型卫星同步断流器要求：
1）中断电流：≥50A，可承受180A峰值电流；
2）中断电压：≤200V
3）同步能力：≥10-5秒超高精度同步
4）中断模式：至少包括
【模式1】0.45秒通电，0.8秒断电；
         【模式2】1.6秒通电，0.9秒断电；
         【模式3】0.8秒通电，0.45秒断电；
         【模式4】3.0秒通电，2.0秒断电；
         【模式5】4.0秒通电，1.0秒断电；
5）电池：内置可充电锂电池，工作时间≥48小时
6）使用温度：覆盖范围-20℃～50℃温度范围
3.牺牲阳极型卫星同步断流器要求：
1）中断电流：≥毫安级电流，最高可承受10A峰值电流；
2）同步能力：至少包括8通道卫星接收同步
3）电    池：内置可充电锂电池，工作时间≥48小时
4）断流器件：≥电磁继电器
★5）延时通断：至少支持0～999分钟自主设定（投标文件中提供功能界面截图或功能界面实拍照片佐证）
6）使用温度：≥-20℃～50℃温度范围
4.配备中文数据处理软件系统
1)中文数据分析软件，支持数据的导入/分析；
2)自动生成DCVG电位梯度曲线图、防腐层破损点严重程度（%IR）计算
3)至少支持EXCEL/CSV格式结果输出；
5.密间距静态数据记录仪要求：
★1）检测功能：至少包括管地电位、试片电位；（投标文件中提供功能界面截图或功能界面实拍照片佐证）
2）量程范围：覆盖范围管地电位通道:-20V~+20V；
3）记录精度：≥1mV(管地电位)  1mV(试片电位)
4）记录媒介：≥16G存储
5）同步方式：卫星同步，具备≥5个通断周期
6）电源性能：可充电锂电池
7）工作温度：覆盖-20℃～+50℃
8）数据显示：LED 触摸屏
9）重量：≤6kg
10）尺寸：≤L500×W500×H350mm
三、单套配置要求
DCVG/CIPS一体机1台、强制电流卫星同步断流器2台、牺牲阳极卫星同步断流器2台、密间距静态数据记录仪1套、专业中文检测数据分析处理软件系统1个、超级加密狗1个、通用按钮探杖手柄2个、探杖2个、探杖连接线2根、一体机充电器1个、卫星天线（2断流器/1个一体机）3个、卫星连线1根、断流器连线2根、断流器充电器1个、背架1套、探杖电极头固定器2个、电极头垫圈2个、木质电极头2个、PTFE密封带1卷、电极罐装瓶1个、硫酸铜结晶1瓶、12.5cm 空线轴4个、设备箱1个、探杖包1个、一体机说明书1本，U盘或SD卡≥16G。
	3
	工业


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc21880]四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7446][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc21688]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc6195][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753]五、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29943]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc21540]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc19879]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc30124]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc29404]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc17084]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc18237]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc15881]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc27305][bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc6126][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc445554754]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc1057]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc31536]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc23543]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc15608]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc20581]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc29056]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc16383]七、技术培训
[bookmark: _Toc13123]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc8351]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc6334][bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
[bookmark: _Toc28345]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _Toc29939]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。


