第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的（进口产品除外），须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |
| 5 | 主要配置要求： 5.1 主机系统：高清多导睡眠（脑电）测量仪主机1套、支架1个、网络接口供电电源模块1个。 5.2 软件系统：睡眠分析软件1个。 5.3 独立视频脑电图机分析软件1个。 5.4 无线智能睡眠监护系统1套（含配套使用的睡眠呼吸初筛仪1台） 5.5 心血管软件（包含HRV心率变异性分析）1套。 5.6 快速眼动期异态睡眠分析软件1套 5.7 同步视频采集系统：提供同步视频采集系统1套；高清摄像头1个。 5.8 传感器及附件：盘状电极10条、钮扣电极10条、各种传感器1套（热敏气流1个、鼾声传感器1个、左右腿动各1个、体位1个、全相位胸/腹运动各1个、压力鼻导管1个及血氧探头1个）。 5.9工作站1台：中央处理器≥i5处理器；内存≥8G；硬盘：≥1T； 高分辨率液晶显示器≥21英寸。 5.10 彩色喷墨打印机1台 5.11 台车1个 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

（一）技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

用途：可用于多导睡眠及脑电图的采集、实时监测和分析，支持睡眠障碍与神经系统变性疾病的研究并支持相关学术科研工作。

一、放大器系统主要技术指标：

★1.1、系统通道数：≥76导联，采集通道：脑电（32导）、眼电（2导）、下颌肌电（3导）、心电、心率变异性分析、左腿动、右腿动、鼾声、口鼻气流、胸/腹呼吸运动、体位、血氧、PTT等。同时通过16通道外接扩展设备可升级采集呼吸压力滴定、经皮CO2、呼末CO2、食道测压、PH、血压、温度、男性性功能、模拟驾驶系统等外接设备参数信号。

★1.2具备抗干扰供电技术，主机具备网线供电接口（不含交流电供电接口），采用一根网线供电并高速传输生理信号，并通过网线接口与计算机连接进行供电及数据传输，功耗＜10瓦，有效避免外界交流电（50HZ/60HZ）的干扰。

★1.3高清放大器 ：整机一体化设计，放大功能、接线供电功能和通信功能全部集成化在同一个放大器里。

★1.4采用直流耦合放大器。单通道采样率≥16384HZ；存储频率≥2048HZ；采用高精度≥24位转换每通道，动态输入量程≥600mV。频宽：DC-1000HZ。

1.5共模抑制比：≥105dB;

1.6各通道具备双向电极阻抗显示：具备

二、睡眠监测软件功能

★2.1全中文操作界面，全中文报告生成系统，具备参照或相当于AASM2.6及以上版本睡眠判读分析软件（可与R&K睡眠规则互相转换）；同时还可兼容分析多个睡眠监测仪品牌的睡眠采集数据。

2.2	气流监测技术：同时具备呼吸流速-容量环技术和波形气流技术；可在不同体位下对不同睡眠期进行低通气自动分类，具备统计各低通气类型的次数和指数，并出具报告。

2.3	呼吸事件分析功能：呼吸努力相关性微觉醒、陈-施氏呼吸、矛盾呼吸等。

2.4	脉搏传输时间功能：具备

2.5	高频信号与低频信号可以分别采用≥12种扫描速度同屏显示。

2.6	快眼动密度分析：具备

★2.7快动眼（REM）期行为障碍（RBD）分析模块：可以分析磨牙、持续肌肉活动、短暂肌肉活动、节律性运动障碍、持续脚震颤、过度肌阵挛和快速眼球运动睡眠事件的自动分析，同时满足对肌电失弛缓（RWA）的监测并自动出具报告。

2.8	腿动（LM）和周期性腿动（PLM）的分析：具有睡眠期、清醒期、快速眼动期、非快速眼动期的分析功能，并分别具备腿动（LM）次数/腿动（LM）指数/周期性腿动（PLM）次数/周期性腿动（PLM）指数/周期性腿动（PLM）序列次数/周期性腿动（PLM）序列指数等监测数据，所有数据自动计算并生成报告。

2.9趋势图功能：包含定标输入、神经生理事件、呼吸事件、心电事件、扩展通道事件等五大类。

2.10	收录回放功能：具备；

2.11	定制专用分析模板功能：具备；

2.12	具备心率变异性分析软件（HRV）：可分析和统计在各个时期伴有呼吸事件时的停搏、心动过缓、心动过速、复杂性心动过速和房颤的次数；统计在呼吸事件发生时的室性早搏和室上性早搏事件,并包括时域分析、频域分析（低频LF、高频HF）、光谱范围分析等，并单独出具报告。

★2.13定向分析功能：可任意对一帧或两帧进行自动分析并出具报告。

2.14	数据格式开放：可转换EDF、ASCII格式，支持第三方数据和软件进行分析，支持输入EDF文件，数据编辑，视频编辑，CD刻录，病人资料输出等，支持远程会诊。

2.15	具备心率变异性分析软件（HRV），可单独出具报告。

2.16	记录软件具有在线自动分析和报警功能；

2.17对已采集的数据可进行模拟采集显示；允许多名医生远程监控、分析睡眠中心的同一病人的数据。

2.18小型数据库功能：具备

2.19数据管理功能：数据压缩、数据导出、数据共享、远程访问，患者、医生和研究管理。

★2.20无线智能睡眠监测管理系统1套：并包含具备超宽带雷达探测技术（UWB）的睡眠呼吸监测仪1台，可采集脉率、血氧、呼吸率、体动、睡眠分期等生理信号，配置的医用脉搏血氧仪可同时可扩展体温、血压等监测功能；通过无线智能睡眠监测管理可实时监测患者的脉率，血氧、体位等动态数据；可实现跨科室，跨院区及跨区域、分级管理（一套主系统可设置多个子系统）对多台设备进行数据传输，并通过手机、平板、电脑来实时查看整晚的数据报告。

三、视频脑电监测软件功能

3.1中文软件操作界面，并具备睡眠脑电图、视频脑电图分析功能，具备二维/三维脑地形图、频谱分析，并可自动监测、监控及回放；

3.2	快捷导联序列设置：具备；

3.3	实时动态的脑电地形图分析功能：具备

3.4	功能齐全的脑电数据管理软件：具备

3.5	实时监测时可即时加入事件评价；

★3.6双采样率功能：支持双采样率记录，可同时存储高采样率和低采样率脑电图，高采样率进行精准分析，低采样率进行快速浏览和查找；

★3.7高频振荡分析功能：在大脑皮层采集80-300HZ的高频脑电活动记录范围，捕捉高频信号发生的位置、时间；系统可自动筛选出高频信号。

3.8	测量功能：可对脑电数据进行手动测量，显示电平值和频率。

3.9	诱发试验标记指示：可进行过度换气标记，下方有相应的颜色条走动表示当前状态。

3.10	具备癫痫时间分析模块功能；

3.11	滤波功能：交流滤波、指定频率滤波、抗混淆滤波；

3.12	同步双视频功能：具备双视频浮动窗口显示，每条视频两个视图功能并采用高清网络日/夜远红外数字摄像头，高清视频信号与电脑信号完全同步；

3.13	即时的事件添加功能：具备

3.14	可以定制专用分析模板：具备

3.15	提供标尺、时间轴、放大镜、卷屏、快进快退、直达指定点等各种工具； 测量波幅，显示波幅和对应时间（可以用来手动判别呼吸事件的类型，或者每帧慢波睡眠的时间等）, 每帧所测定波幅的时间间期可自动计算总和；

★3.16	具备升级事件相关电位实验的能力，具备数字化触发器可提供≥8位触发电平，具备脑电源定位检测分析功能。

3.17	数据管理功能：输入EDF文件，数据编辑，视频段落整合，CD刻录，病人资料输出等；

4.易损件须单独报价（如有）

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。