第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 1、投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 2、中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

- 项目技术需求：

第1包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 未响应或负偏离的，则作为无效标处理 |
| 重要指标项 | ▲ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

★实质性响应条款：要求所投机型不得低于ALOKA ARIETTA 850、Resona i9 Easi、i80等,其它品牌性能不低于以上机型，投标文件中提供证明材料评委认可。

一、设备名称：腹腔镜彩色多普勒超声系统

二、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、外科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作

三、系统技术规格及概述：

3.1 ≥22英寸高分辨率彩色液晶显示器, 屏幕亮度和对比度数字可调，可上下左右任意旋转，可前后折叠

3.2 操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸,触摸屏可独立调节角度≥40度

3.3 触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。

▲3.4 具有智能控制面板，控制面具有自定义智能按键≥6个按键

▲3.5 探头接口数量：≥5个,全激活、大小一致，相互通用

3.6 可支持内置电池，最大扫查时间≥120分钟。电池可徒手拆卸和安装

3.7 连接超声工作站，通过控制面板上的按键可直接存储静态或者动态超声图像到工作站，不需要外挂手柄

3.8 主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调

3.9 二维灰阶模式、M型模式、彩色M型模式

3.10 解剖M型技术,可360度任意旋转

3.11彩色多普勒成像

3.12 频谱多普勒成像

3.13 组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式

3.14 斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式

3.15 一键快速优化多种参数

3.16 自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等

3.17 全屏放大、局部放大（支持前端、后端放大）

3.18 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

3.19 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

3.20 自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

▲3.21 可支持融合成像功能，支持凸阵、线阵探头；支持回放状态下的空间配准；支持标记功能，最多支持20个标记；支持呼吸补偿功能，减少因呼吸或移位而引起的匹配误差；支持三维数据的采集；支持基于三维数据的测量；

3.22 全域动态聚焦技术，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

3.23 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值实时在屏幕上显示

3.24 ≥5个USB接口、DVD R/W刻录光驱

3.25 具备TYPE C 数据接口

四、测量/分析和报告

4.1 全科测量包，自动生成报告

4.2 自动产科测量，要求自动识别测量双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长等胎儿发育评估指标

4.3 具有自动NT测量

4.4 具备肝脏脂肪定量分析功能

▲4.5 具有2种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，通过手动编辑图谱，直观显示病变的位置。一种通过体表体位图标记血管（投标文件中须提供同一部位2种血管标记功能的证明图片）

★4.6 标配血管内中膜自动测量技术

4.7 专业的 IVF 成像模式，包括具备专业的IVF报告、IVF发育趋势图、IVF体位图

4.8小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角

4.9 立体血流技术，二维血流能够立体呈现。可用于所有的应用，帮助提供直观的空间间邻关系信息，提供更接近真实世界的三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系

五、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

5.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

5.2 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行30项参数调节

5.3 内置双硬盘设计（包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行

六、系统技术参数及要求

6.1 二维灰阶模式：

6.1.1 最大显示深度:≥39cm

6.1.2 TGC: ≥8段，LGC: ≥8段

6.1.3 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥90，可视可调步进≤1db

6.1.4 最大帧率: ≥1000 帧/秒

6.2 彩色多普勒成像

▲6.2.1 取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

6.2.2 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

6.2.3 最大帧率: ≥260 帧/秒

6.3 频谱多普勒模式

6.3.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

6.3.2最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥16m/s）

6.3.3最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

6.3.4取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

6.3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

6.3.6 支持频谱自动测量

6.4 应变式弹性成像，支持探头：浅表探头、腔内探头，弹性成像图谱≥5种可选，弹性模式具有压力操作提示图标，具备组织硬度定量分析软件（支持多种比值分析，柱状图分析），具备肿块周边组织弹性定量分析功能，具备定量测量映射分析（即在组织图测量时弹性图同步测量）

6.5 剪切波弹性成绩及定量分析功能，支持探头：凸阵探头，线阵探头，可输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据

▲6.6 造影成像及定量分析功能，支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头，支持微血管造影增强功能，双计时器，具备混合模式,支持造影图像和组织图像位置互换，造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析）

七、探头规格及配置

★7.1 探头配置（4把）：一把单晶体或纯净波或冰晶凸阵探头、两把腹腔镜探头、一把术中指夹式凸阵探头

7.2 配置探头频率：

7.2.1单晶体或纯净波或冰晶凸阵探头频率: 1.0-6.0MHz

▲7.2.2四向弯曲电子凸阵腹腔镜探头：带宽：3.0-12.0MHz，手柄以下全包覆高生物相容性的防水涂层，可浸泡消毒探头前端的扫描阵列可做四向弯曲，最大弯曲角度≥90°

▲7.2.3术中指夹式凸阵探头：带宽：3.0-9.0MHz

- 其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；免一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。