采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2158][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的60%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交履约保证金的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省特种设备检测院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起1年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 
注：质保期内如有零件损坏，自更换该零件起，再对该零件重新计算质保期。     


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc24271]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项不允许负偏离，否则投标无效。
注：投标人须在投标文件中提供承诺（详见投标文件格式），我单位所投产品完全满足采购文件无标识项技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告等（提供其中之一即可）。明确证明材料类型的，按货物需求清单中要求提供的证明材料类型执行。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
（4）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 [bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc15854][bookmark: _Toc7421]
	[bookmark: OLE_LINK4]▲埋地管道防腐层探测检漏仪
	一、技术参数要求
1.发射机参数：
[bookmark: OLE_LINK3]（1）输出信号：至少包括单频信号：128Hz、640Hz；至少包括双频信号：4+128Hz、4+640Hz；至少包括三频信号：4+8+128Hz、4+8+640Hz（投标文件中提供功能界面截图或功能界面实拍照片佐证）；
（2)输出功率：≥150W；
★（3）输出电流：≥100mA，300mA，600mA，1A，2A，3A，6个档；
（4）电源：≥12V～60V直流电源，220V交流电源；
（5）重量：≤15kg；
（6）尺寸：≤500×400×350mm；
（7）工作温度：覆盖-20℃~50℃；
（8）电源：外置锂电池，≥24V/15Ah；
★（9）屏幕显示：至少包括输出电流、输出频率、输出电压、实时功率等信息（投标文件中提供实拍图，佐证显示输出电流、输出频率、输出电压、实时功率等信息）；
（10）接口：输入接口：输入交流/直流单独接口或集成化接口；输出接口：信号输出接口。
★（11）防水标准：防护等级≥IP65（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告扫描件）。
2.接收机参数：
（1）屏幕：≥480*272像素，≥抗强光16位像素LCD高清彩屏；
（2）探测界面：管线定位、电流测绘、缺陷点定位同步进行；至少包括信号强度数值、信号强度条形图、导向罗盘、左右箭头、埋深值、电流值、dB值、频率值、定位模式、磁靴状态、A字架状态、蓝牙状态、喇叭音量、电量等；
（3）测量精度：测量误差≤实际埋深的7.5%，定位及测深≤±2.5%测量值；电流测量≤±2.5%测量值；缺陷点定位≤±5cm；
（4）工作频率范围（定位模式）：至少包括50Hz、128Hz、640Hz、8kHz、33kHz；
（5）测深范围：覆盖范围≥5m；
★（6）防护等级：≥IP65（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告描件）；
（7）数据存储：≥2万个数据行，记录包括序号/频率/定位电流/超低频电流/深度/A字架dB值；
（8）电源：可拆卸充电锂电池，续航≥24h，备用干电池盒供电。
（9）操作界面：至少包含中文操作界面
3.A字架参数：
（1）工作频率：≥4+8Hz或者3+6Hz；
（2）定位精度：≥+5cm；
（3）信号量程：≥100dB；
（4）内部电源：可充锂电池；
（5）续航时间：≥20小时；
（6)屏幕类型：单色高清段码屏，实时显示箭头和dB值；
★（7）数据上传：dB信号值直接保存至接收机或者蓝牙传输至接收机保存，接收机显示屏实时显示dB值；
（8）材质：ABS+铝合金框架；
（9)重量尺寸：≤2kg，≤L650mm×W100mm×H800mm
★（10）防护标准：防护等级≥IP65（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告描件）。
4.数据分析管理系统：
（1）该系统可应用于防腐层检测中的防腐层绝缘电阻率评估，可通过对防腐层检测数据的处理分析得到检测区段的防腐层电阻Rg值、防腐层电流衰减率Y值等结果，并依据相关标准直接给出防腐层评价等级。
（2）属性要求：至少包括管线注释、土壤类型、伴行管线、管线概况、管道年限、管线参数。
（3）操作要求：至少包括分析计算、数据列表、标准地图、卫星地图、下载CSV文件、下载PDS文件、删除数据等。
（4）分析及报告：检测数据处理分析后给出直观的电流衰减曲线图形和相应的分析结果统计表，可直接用于报告中或存档。
★（5）管线分析：至少包括单频分段图、埋深曲线图、高程曲线图、路由分布图（投标文件中提供功能界面截图佐证）。
5.数据接收传输终端：
（1）数据类型：至少包括序号、检测频率、埋深值、定位电流值、VLF电流值、经度、纬度、高程等数据。
（2）数据传输：至少包括USB传输电脑。
（3）功能模块：至少包括系统设置、数据列表、编辑、图形、地图。
（4）计距模式：高程参与自动计算、手动输入
（5）数据格式：至少包括Excel、PDS、CSV、KML和Dat
（6）通讯模式：至少包括蓝牙通讯
（7）数据显示：至少包括数据列表、电流和距离衰减图
（8）文件保存：每2分钟自动保存
（9）地图类型：至少包括卫星图、点线图
（10）GNSS：至少包括信号接收：GPS、BDS、GLONASSHY、Galileo、QZSS等
（11）定位精度：≥单点定位：1.2m；DGNSS：0.8m；RTK：2cm
二、单套配置要求
发射机1台、信号输出线1条、直流电源线1条、交流适配器（直连/锂电池两用型）1个、地极钎1个、延长线1卷、发射机远程操控程序1套、发射机认证报告1份；接收机1台、磁靴1个、挡板1个、数据线1条、数据下载软件（U盘）1套、充电器1个、A字架备用电源线1条、仪器包1套、接收机认证报告1份；无线A字架1个、充电器1个、A字架布包1个、A字架I认证报告1份；数据接收传输终端1台、卫星天线1个、充电器1个、数据线1条、cors一年期账号1个；防腐层数据分析管理系统客户端账号（U盘）1个；36V发射机外接锂电池1个、说明书1份、质保卡（保修卡、合格证）1份。
	4
	工业

	2 
	埋地管道探测定位装置
	一、技术参数要求：
1、发射机参数
1）最大输出功率：≥10W；
★2）最大输出电压：≥50VRMS（投标文件中提供操作界面实拍图，佐证输出电压值）；
3）最大输出电流：≥1ARMS（直连）；
4）感应场强度：至少包括10%、20%、40%、80%、100%五档可调；
5）显示信息：至少包括菜单、电池电量、操作模式（感应、直连、夹钳）、输出电平指示器（5档）电压报警、音量、频率、输出电流、回路阻抗； 
6）电源输入：内置锂电池； 
7）续航时间：≥10W输出，≥8小时工作时长；
8）输出信号：至少包括128Hz、320Hz、640Hz、4kHz、8kHz、32.8kHz、65kHz、131kHz、200kHz；
9）CD频率：至少包括320Hz/640Hz；
10）故障查找频率：至少包括8KFF；
11）报警：至少包括电压报警或功率/电压报警合一；
2、接收机参数
1）屏幕：≥480*272像素，不低于抗强光16位像素LCD高清彩屏；
2）探测界面：至少包括信号强度数值、信号强度条形图、导向罗盘、左右箭头、埋深值、电流值、dB值、频率值、定位模式、蓝牙状态、喇叭音量、电量；
3）测量精度：定位及测深≤±2.5%测量值；电流测量≤±2.5%测量值；缺陷点定位≤±5cm；
4）工作频率范围（定位模式）：至少包括128Hz、640Hz、4kHz、8kHz、32.8kHz、65kHz、131kHz、200kHz；
5）测深范围：覆盖范围≥10m；
6）防护等级：≥IP65防护；
7）数据存储：≥2万个数据行，记录包括序号/频率/定位电流/深度等；
8）电源：可拆卸充电锂电池，续航≥20h，备用干电池盒供电；
9）操作界面：至少包含中文操作界面；
3.A字架参数：
1）工作频率：至少包括4+8Hz或者3+6Hz或者8KFF；
2）定位精度：≥+5cm；
3）信号量程：≥100dB；
4）内部电源：可充锂电池；
5）续航时间：≥20小时；
6)屏幕类型：至少包括单色高清段码屏，实时显示箭头和dB值；
★7）数据上传：dB信号值直接保存至接收机或者蓝牙传输至接收机保存，接收机显示屏实时显示dB值（投标文件中提供接收机显示屏实拍图佐证）；
8）材质：ABS+铝合金框架；
9)重量尺寸：≤2kg，≤L650mm×W100mm×H800mm；
★10）防护标准：防护等级≥IP65（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告描件）。
三、单套配置要求
发射机（锂电型）1台、接收机（锂电型）2台、无线A字架2台、信号夹钳2个、充电器5个、数据线2条、数据下载软件（U盘≥16G）2套、仪器包2个、质保卡1份、说明书1本。
	4
	工业

	3 
	[bookmark: OLE_LINK2]埋地管道泄漏检测仪
	一、仪器功能要求：
1、要求仪器可以直接在地面检测地下输气管道的泄漏位置；
2、采用大规格集成电路，数字显示，声光报警，电源欠压和气路堵塞报警功能；
3、无需钻孔，直接地面检测埋地管道和泄漏点；
4、报警声音随气体浓度变化而变化，操作人员无需观察显示部分。
二、技术参数要求：
1、探测气体：适用于甲烷、乙烷；人工煤气及甲烷类气体
2、外形设计：手持式，泵吸式
3、灵敏度：≥1ppm；
4、分辨率：在0～1000ppm时，≤50ppm；在1~100%LEL时，≤1%LEL；
5、精度：≤±3% FS
6、检测范围：0～1000ppm，1-100%LEL（自动）
7、预热时间：≤10s；
8、响应时间：≤10s；重复性≤±0.5%
9、音频指示:蜂鸣频率越高表明浓度越高
10、电池：可充电锂电池(或可充电镍氢电池）
11、待机时间：≥48h
12、充电时间：≤4h
13、工作条件：温度-10℃～60℃ 相对湿度：小于95%RH（无结露）
14、气体流量：≥1L/min 
三、标准配置:
主机一套、锂电池一块、充电器一套、探杆一根、滤纸若干、针式探头一个、钟式探头个、说明书用户手册合格证等一套
	1
	工业


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc21880]四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7446][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc21688]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc6195][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278]五、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29943]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc21540]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc19879]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc30124]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc29404]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc17084]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc18237]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc15881]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc27305][bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc6126][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc1057]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc31536]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc23543]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc15608]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc20581]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc29056]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc532199627][bookmark: _Toc16383]七、技术培训
[bookmark: _Toc13123]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc8351]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc6334][bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
[bookmark: _Toc28345]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _Toc29939]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。
[bookmark: _GoBack]
