采购需求
前注：
[bookmark: _Hlk16461016]1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
[bookmark: _Toc1899401549][bookmark: _Toc1437377518_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc292361325][bookmark: _Toc382548620][bookmark: _Toc2025078090][bookmark: _Toc1064185329][bookmark: _Toc337877615][bookmark: _Toc1452677390]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1.进口产品设备：采购人指定外贸代理机构办理进口产品采购事宜，并按下述方式支付合同款：合同生效后，外贸代理机构开出进口产品信用证后采购人支付70%合同款（专指进口产品部分）给外贸代理机构，剩余30%在验收合格后一次性付给外贸代理机构。
注：双方以人民币结算。外贸代理机构与投标人另行签订合同约定付款方式进行结算，投标人须按照采购人与外贸代理机构签署的《外贸代理机构收取进口代理费标准》向外贸代理机构支付进口代理费。
2.国产产品设备：合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款（专指国产产品部分）的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。
注：
（1）预付款保函形式：☑银行保函☑担保机构担保
（2）预付款保函递交要求：
①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。
②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。
（3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

	2
	供货及安装地点
	安徽大学，具体按采购人指定。

	3
	供货及安装期限
	合同签订后并接采购人通知之日起3个月完成供货安装及调试等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起1年。
注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。


[bookmark: _Toc369119811][bookmark: _Toc717369146][bookmark: _Toc626387511][bookmark: _Toc302804901][bookmark: _Toc1715351726][bookmark: _Toc1191965283_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1693477008][bookmark: _Toc58935147]二、货物需求
（一）货物需求说明
	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	关键性指标项
	★
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。

	重要指标项
	■
	评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 3 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。
3.货物需求清单中未要求提供证明材料的参数以6.2技术响应表作为评审依据。货物需求清单中要求提供证明材料的参数：技术参数及要求中未明确证明材料类型的，证明材料为产品技术说明书或产品彩页或产品功能截图或产品官网截图（需能体现关键评审因素，建议标注关键评审因素便于评审）；技术参数及要求中明确要求证明材料类型的，按要求执行。



（二）货物需求清单
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	倒装贴片机
	1.贴装系统
[bookmark: OLE_LINK2]★1.1贴装精度：±1.5μm；
★1.2重复定位精度：±0.5μm；
■1.3贴装力控制范围：10g~500g（可编程）；(投标文件中需提供证明材料)
★1.4贴装力控制精度：±5g；
1.5芯片尺寸兼容范围：0.1mm×0.1mm~20mm×20mm；基板尺寸兼容范围：≤200mm×200mm；
1.6贴装方式：支持倒装（Flip Chip）及正装；
2.视觉校准系统
2.1校准装置；
■2.2视觉系统类型：双CCD同轴/旁轴视觉系统；
2.3相机分辨率:≥2000万像素；
★2.4照明方式:同轴LED照明+环形光源（多角度可调）；
2.5图像识别算法:亚像素边缘检测+模板匹配；
3.激光测距系统
3.1测距方式：非接触式高精度测距；
3.2测量精度：±0.5μm；
3.3数据反馈：实时反馈至运动控制系统实现贴装高度闭环补偿；
4.蘸胶系统
4.1蘸胶料槽≥1套；
4.2蘸胶方式：精密蘸胶，支持蘸胶与点胶双模式；
★4.3清洁模式：自动蘸胶+自动清洁；
5.高精密视觉对位系统
★5.1对位方式：上/下双光路同步对位，芯片与基板同时成像实时对准；
★5.2对位精度：±0.5μm（亚微米级对位能力）；
5.3识别能力：支持Mark点识别，芯片电极识别，图形轮廓识别多种识别模式；
6.运动控制系统
6.1运动平台≥1套；
6.2驱动方式：直线电机驱动（X/Y轴）+伺服电机（Z/θ轴）；
6.3防震动设计：大理石基座+主动减振系统；
7.芯片倒装模块
7.1倒装平台≥1套；
★7.2键合方式：热压键合+共晶键合，支持固态热压与液相共晶双模式；
★7.3键合温度：室温~350℃（可编程控制）；
7.4气氛保护：支持N2气氛，防止焊接氧化，适用于光芯片封装；
7.5键合压力范围：20g~1000g（可编程）适应不同芯片尺寸；
7.6压力控制精度：±10g，精密力控；
8.固化模块
8.1固化方式：热固化（集成于设备）,贴装后立即固化，避免移位；
8.2固化温度范围：室温~350℃；
8.3固化平台尺寸：≥100mm×100mm。
	1套
	工业
	进口

	2
	▲光电集成对准耦合机
	★1.主轴X：行程≥320mm，分辨率≤25nm，重复定位精度±25nm；
★2.主轴Y：行程≥80mm，分辨率≤25nm，重复定位精度±25nm；
★3.主轴Z：行程≥80mm，分辨率≤25nm，重复定位精度±25nm；
[bookmark: OLE_LINK9]★4.角度轴：行程±4°，分辨率≤0.05°，重复定位精度±0.03°；
5.适用范围：适用于800GDR/FR、1.6TDR/FR系列硅光模块自动化耦合生产；
★6.光功率检测模块：不低于8通道光功率检测，量程-75dBm～+15dBm，波长范围800nm-1700nm，校准波长满足850/1300/1310/1490/1550/1625nm，校准后偏差±0.2dB；
7.点胶系统：不低于2套独立点胶机构，分别实现FA底部点胶、波导匹配液点胶；
8.UV固化系统：波长365nm，具备紫外光防泄露防护结构；
■9.点胶机：气动点胶机（支持程控）；
■10.视觉定位系统：重复定位精度±5µm；夹具装配精度±10µm；配置上下视相机、点胶观察相机、激光测距模组；
■11.压力传感器：综合误差±3gf，分辨率≤1gf，工作温度区间-40℃～85℃；
12.软件与数据系统：具备三级权限管理，本地数据存储时长≥6个月，支持MES系统对接与生产追溯；
13.无尘等级：≤Class10000（万级）；
14.安全与防护：配置急停、安全门锁、安全光栅；具备故障监测、声光报警与异常停机功能；模块化设计，预留拓展位。
	1套
	工业
	/

	3
	键合机
	[bookmark: OLE_LINK12]1.可同机实现楔形键合、球键合和小金带键合三种键合方式；
★2.楔形键合线径范围：18至75微米,可同机实现45度和90度深腔键合；
★3.X、Y、Z操纵杆，8比1比例；
4.整机身静电保护；
★5.键合力10克到250克连续可调；
6.可键合金丝、金带、铝丝；
■7.球焊键合线径范围：18微米至50微米；
■8.可键合金带尺寸:≤250μm*25μm；
9.不低于63KHz超声换能器，超声功率≥4W；
10.具有夹具、工具头加热功能；
11.双力键合控制，适用于砷化镓器件及敏感器件；
12.不低于四行液晶显示；不低于30个器件参数存储；
13.深腔，楔形键合标准长度为≤0.750英寸的刀具，球键合标准为≤0.625英寸的刀具；
[bookmark: OLE_LINK13]16.配置立体显微镜，放大倍数不小于60倍；
17.所有键合参数均可编程；
18.配置线夹送线装置，焊线尾部精确控制。
	1套
	工业
	进口

	4
	红外热像仪
	★1.探测器冷却方式：斯特林循环制冷；
★2.探测器类型：锑化铟(InSb)；
3.分辨率：≥640×512像素；
4.波段：3.7μm~4.8μm；
5.热灵敏度（NETD）：≤20mK（室温条件）；
★6.满帧采样频率：≥200Hz；
★7.测量温度范围：覆盖0℃~100℃；50-1000℃；300℃-2000℃；
8.测温精度：±1℃（0℃~100℃）；
9.动态范围：≥14bit；
10.调焦模式：手动；
11.能同步输出触发信号或具备外触发功能；
12.操控和传输接口：GigE；
13.命令与控制：GenICam(GigE),RS-485；
★14.支持开窗功能，子窗口模式：480×384像素点帧率≥340Hz,320×256像素点帧率≥710Hz,160×128像素点帧率≥2190Hz，128×64像素点帧率≥4100Hz；
15.支持卫星导航授时，毫秒级同步，支持多设备联动，同步触发；
16.红外光谱轮：控制模式：电动控制；孔位设计：直径不小于1英寸，限位深度不小于2mm；孔位数：不少于5个，并支持定制；光谱模式：开放型；
17.后处理分析系统
17.1可获取全屏任意点、线、区域温度值以及的最大值、最小值、平均值和标准方差；
17.2自定义等温线功能：可根据需要自行添加、删除，等温线显示数量≥10条，等温线的温度范围、等温线颜色可自定义设置；
■17.3表格分析模块：主要用于热像仪数据多维度的温度对比分析，可生成最高温、最低温、平均温度的空间分布及时间曲线，通过图表、图像等方式直观地展示数据、可支持数据分析；
17.4MP4视频导出功能：可直接将热图文件转换为MP4视频文件；支持多文件抽薄功能；视频速度与压缩比可调；MP4视频中，热图初始标记信息，实时显示；STREAM温度流生成过程中，支持更换调色板的更改，并保存在AVI视频中；视频生成过程中的软件操作（如：对比度调整、添加或减少测量工具等），不影响MP4的视频生成效果。支持视频导出过程中可以任意停止（不影响已生成的热图视频）；
17.5数据导出功能：可导出局部和全局热图（单帧热图或热图序列）的℃、K、数字值、辐射亮度、辐射照度的数值；可导出点、线、区域（包括：矩形、圆形、不规则区域）的时间曲线,时间曲线的图片和数据均可以导出；上述的导出文件均为CSV等通用格式，可以使用Excel直接打开；
17.6支持自定义删减帧头和帧尾字节长度；
■17.7支持基于基准源反向修正能动强度系数（黑体校准）；
[bookmark: OLE_LINK14]■17.8修正后的数据，支持实时和离线3D动静态热场镂空分布显示功能，并支持拽式修正塑形功能（放大缩小旋转）；至少支持3台计算机安装使用。软件系统5年内升级和维护(相关费用包含在本项目投标报价内)；
17.9支持数据的提取，将大数据调整为核心小规格数据；
17.10支持空间计算和校准，自动识别镜头参数并进行空间尺寸识别计算；
★17.11支持视频分割和合成，可以将多个图片合成为一个视频，也可以将1个视频分割为多帧图片。
	1套
	工业
	/


注：上述1-4项产品共同组成一套低噪声微腔光频梳相干光源产生和锁定测试系统。
三、安装调试、质保及售后服务要求
1、安装调试：
（1）中标人需协助安装调试前的准备工作，中标人需提供设备安装调试服务及相应的技术指导服务。
（2）货物到达采购人指定交货地点后，中标人在接到采购人通知后进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少2人）进行培训，相关费用包含在本项目投标报价中。 
2、售后服务：
（1）质保期内，中标人需提供7×24小时技术支持热线服务。如仪器出现故障时，中标人应在12小时内对采购人的维修要求作出响应，如未能解决故障中标人需在24小时内到达现场维修直至故障解决。 

四、报价要求
1.本项目报投标总报价。投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中所有责任、义务和风险。
[bookmark: _GoBack]2.本项目按照人民币报价，投标人在报价时，应主动、充分调研中美及各类贸易战背景下进口关税的现行适用政策及未来潜在波动风险，并将贸易战相关关税成本纳入投标报价中，自行承担相关风险。（供应商如若中标，不得在履约阶段以关税政策变化、成本超支为由，向采购人主张价款调增、额外费用索赔或履约责任减免。）

