前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc17332][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的70%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省农业科学院水产研究所，具体按采购人指定地点。              

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，90个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起，1年。


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
[bookmark: _Toc7332]二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心指标项
	■
	符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。
（2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。



（二）货物需求清单
	[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	备注

	1
	▲便携式鱼探仪
	一、技术参数
（一）主机：
1、频率：150kHz～300kHz；
2、操作模式：主动、被动；
3、发射功率：根据换能器类型及频率自动适配，典型输出≥800W，连续可调；
4、最大功率：≥100W；
[bookmark: _GoBack]★5、脉冲模式：支持CW（连续波）或FM（调频脉冲）模式（投标文件中须提供产品彩页证明）；
★6、脉冲速率：连续可调，最高≥20次/s（投标文件中提供软件系统截图证明）；
★7、接收器瞬间动态量程：≥150dB（投标文件中提供软件系统截图证明）；
8、工作温度：0℃～40℃；
9、接收器滤波：匹配数字滤波；
10、内置集成wifi、计算机主机、定位系统，内存容量≥256G。
（2） 换能器：
★1、频率：200kHz波束，分裂波束（投标文件中须提供产品彩页作为证明）；
2、波束夹角：6°～10°；
3、电声转换效率：≥50%；
4、换能器最大允许工作深度：≥15m；
5、标配电缆线长度：≥4m；
★6、分辨率：CW模式：5cm～75cm或FM模式：≤2cm（投标文件中提供产品彩页证明）；
★7、探测深度：对底：≥100m，对目标物：≥100m（投标文件中提供产品彩页证明）。
（三）在线探测软件：
1、可外接定位系统等数据；
2、单体目标探测参数可调；
3、底部探测参数可调；
4、偏好设置：可保存和导入偏好设置；
5、原始数据存储：可保存RAW格式数据；
6、可回放已保存数据；
7、数据通讯模式：以太网。
（四）数据处理器：
1、显示尺寸：≥14.0英寸，屏幕分辨率：≥1920×1080，显示比例：16：9；
2、内存：≥8GB，支持DDR4及以上内存类型；
3、硬盘容量：≥240GB SSD+1T机械硬盘；
4、USB 接口数量应不少于3个，至少包含1个 USB3.0 及以上标准接口；
5、有线网卡1个，配备有线网络通信模块 ,宜支持RJ45 接口。
（五）定位系统
定位系统定位精度：≤5m；
★（六）后处理软件（投标文件中提供软件系统截图证明，须能体现以下参数内容）：
1、能兼容主流计算机操作系统，支持RAW原始数据存储、回放与后期处理；
2、具备鱼类专业分析功能，可统计鱼群密度、资源总量、鱼类数量。
■二、配置要求
1、波束收发器1个；
2、波束换能器1个；
3、钨钢校准球1个；
4、便携数据处理显示单元1台；
5、定位系统1个；
6、换能器安装支架1套；
7、便携箱1套。
	1台
	工业
	允许进口


[bookmark: _Toc459]三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc27872]四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc23734][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093]1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc14303]2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc11409][bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094]五、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc26983]1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc6615]2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc27809]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。
[bookmark: _Toc15647]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc20862]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc8587]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc28123]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。
[bookmark: _Toc26550]3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc24885][bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc30002][bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754]1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc22204]2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc15569]3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc233]4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc20041]5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc25372]6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc4092]7、随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc24772][bookmark: _Toc532199627]七、技术培训
[bookmark: _Toc23522]1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。
[bookmark: _Toc1818]2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc16617][bookmark: _Toc532199628]八、质保及售后服务
[bookmark: _Toc28035]1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。
[bookmark: _Toc29777]2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。

