第三章  采购需求及技术规格要求

1. 总体说明

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
   1.3 投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

1.4 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.6 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.7采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品， 则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

1.8 如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收；

1.9标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品），核心产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

## 2. 采购内容及范围

## 2.1 采购内容

| ## 包号 | ## 标的名称 | 单位 | ## 数量 | ## 所属行业 | ## 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ## ▲多功能酶标仪 | ## 台 | ## 1 | ## 工业 | ## 否 |
|  | ## 荧光定量PCR仪 | ## 台 | ## 1 | ## 工业 | ## 否 |
|  | ## 多功能电泳成像工作站 | ## 台 | ## 1 | ## 工业 | ## 否 |
|  | ## 智能荧光显微成像系统 | ## 台 | ## 1 | ## 工业 | ## 否 |
|  | ## 超微量紫外分光光度计 | ## 台 | ## 1 | ## 工业 | ## 否 |
|  | ## 梯度PCR扩增仪 | ## 台 | ## 1 | ## 工业 | ## 否 |
|  | ## 二氧化碳培养箱 | ## 台 | ## 2 | ## 工业 | ## 否 |

## 2.2 采购范围

## 包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。

## 3.商务条款

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订生效后，接采购人通知后60个日历天内完成供货安装调试。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 2 | 交付（实施）的地点（范围） | 上海市第六人民医院安徽医院 |
| 3 | 付款方式 | 本项目合同签订生效后，货到安装验收合格后，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，支付全部合同款项。 是否接受负偏离：不接受 |
| 4 | 质量保证期 | 自验收合格之日起整体（主机+配套产品）原厂质保不少于60个月。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 信息化要求 | 投标人所投设备须与医院信息系统连接，由此产生的费用包含在投标总报价中，采购人不另行支付。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 7 | 售后要求 | 中标人须负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 是否接受负偏离：不接受 □接受： 允许偏离的幅度：/ |
| 8 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 8.1投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 8.2投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 8.3投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 9 | 商务条款 | 9.1. 原厂保修期≥5年（签订合同后供货前提供原厂售后服务承诺函），设备全生命周期内提供零配件及维修服务。 9.2. 易损件耗材单独报价 9.3说明试剂是否开放并列出清单并单独报价 9.4所投产品的制造商常驻有经过原厂培训的专门负责的资深工程技术人员，签订合同后供货前提供联系方式和厂家盖章的售后服务承诺函，响应时间2小时，24小时到现场以便提供可靠的售后服务。 9.5 所投产品超微量紫外分光光度计的配置须不低于以下要求： 9.5.1超微量分光光度计主机 9.5.2数据线 9.5.3电源适配器 9.5.4 数据U盘（内含说明书） 9.5.5 电脑端操作软件 9.5.6 防尘罩 |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

（一）第10包：技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 关键指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且上报监管部门并追究中标人给采购人带来的一切损失。 |  |  |

- 技术要求

▲产品1 多功能酶标仪

★型号：tecan spark或安捷伦synergy h1或杭州奥盛 Mpro200同等档次，其他品牌提供不低于上述档次的设备，且投标文件中须提供相关证明材料，由评标委员会进行评审并认可。

（一）吸收光

1.光源：高能量氙闪灯。

2.波长选择：双光栅，一次最多可进行6种波长测量。

3.波长范围：230-999 nm, 1 nm 步进。

★4.带宽：可调带宽9-50nm连续可选，1nm步进。

5.测量范围：0-4.0 OD。

6. OD 准确性： < 1% @ 2.0 OD。

7. OD 重复性： < 0.5% @ 2.0 OD。

8. OD分辨率： 0.0001 OD。

9.散射光：< 0.03% @ 230nm。

10.检测速度：96 孔≤11 秒，384 孔≤22 秒。

（二）荧光

★11.光源：为双光源设计，且全部为高能量氙闪灯（非LED或LED+氙灯等其他模式），能量更强，配合不同检测模块：

光源1（滤光片）：高能量氙闪灯（荧光强度，荧光偏振，时间分辨荧光），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、中、高三种能量强度可选；能量低检测速度更快，能量高检测更为敏感。满足使用时间≥一万小时

光源2（光栅）：高能量氙闪灯（荧光强度检测，时间分辨荧光，光谱扫描），光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、高两种能量强度可选；能量低检测速度更快，能量高检测更为敏感。

12.波长范围：200-850nm。

13.波长选择：四光栅单色器，一次最多可进行6种不同波长的检测；后续可升级深度阻挡滤光片/二向色镜 ，进行逐孔双波长切换检测。

14.灵敏度：≤0.25 pM 荧光素 ( ≤0.025 fmol/孔 384孔板 )。

15.检测器：双PMT 检测（光子整合PMT）。

16. 荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染料光谱特性。

17.检测模式：终点法，动力学法，波长扫描及孔域扫描，单孔最多可进行225次检测；检测速度可调。可实现孔板内的不连续跳跃检测；可实现随时选孔随时检测，便于根据实验结果随时进行检测孔的操作和检测调整；可实现模拟检测，预先进行程序操作的模拟演练，提高检测成功率。

18.检测速度：96 孔≤11 秒，384 孔≤22 秒。

（三） 时间分辨荧光

19.波长范围：200-850nm。

20.灵敏度：≤4amol/孔 384孔板。

（四） 荧光偏振

21.波长范围：320-850nm。

22.灵敏度:≤1.2mP。

（五）发光

23.波长范围：300-700 nm。

24.动态范围：6个数量级，具有动态扩展功能，动态扩展检测范围。

25.积分时间：0ms-100s，可根据反应时间长短来调整数据采集时间。

26.灵敏度：闪光≤10 amol/孔 ATP；辉光≤100 amol/孔 ATP。

27. 发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图。

28. 检测模式：闪光、辉光、发光扫描BRET等。

（六）检测设定

29. 单点数据检测次数：1-255次/单个数据点，提高数据检测稳定性。

30. 孔域扫描：可进行高精度孔域扫描，最多可选99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小，扫描结果可以一键导出至Excel表格，并可根据扫描结果给出模拟热感图。

31. 探头高度自动扫描：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度。

32. 动力学检测：可对样品进行动态检测，持续时间0-168小时，完成规定时间内多点持续监测，绘制曲线，并可进行不规则动力学测定，实时监测曲线变化，及在曲线监控期间进行加样操作。

（七）常规

33.孔板类型：6-384孔板,兼容Take3微量检测板。

★34.温度控制：室温 +4℃至70℃，且温控精度为±0.2℃@37℃，具有抗凝集功能，可进行预热操作，使仪器在检测开始前即达到目标温度。

★35.三种震荡模式：可选线性、轨道和双轨道震荡模式，适合更多实验需要。

二、软件工作站：

36. 正版软件：可选择中文或英文操作系统。对仪器进行控制并可同时完成数据采集、图像捕获及数据分析。

37. 模块化功能操作：可任意调整程序编辑步骤。

38. 一键式数据EXCEL导出功能：可迅速将数据导出至EXCEL表格中。

39. 多种报告编辑导出模式可选：可选择导出内容、格式及导出位置，并可提前编辑报告模板进行数据套入。

40. 内置模板文件

41. 检测模式自动切换：各种检测模式（如吸收光和荧光）之间的切换可用软件自动切换。

产品2荧光定量PCR仪

1.必须在试剂耗材开放的条件下满足快速检测的要求，96孔检测模式下，40个循环的反应时间≤60分钟；384孔检测模式下，40个循环的反应时间≤40分钟，反应体积分别是96孔板10-100ul，384孔板5-20ul（此反应体积同样适用于专用预制水解探针检测模式）。

★2.主机包含96孔模块，支持在一个主机内部自行进行96孔和384孔模块的手动更换，更换后无需校准。

3.样品检测的重复性CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度)，能够至少有效区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异。

★4.采用新型半导体温控模块，温度均一性(Tm)≤±0.15℃，熔解曲线温度分辨率≤0.02 ℃。

5.升降温速率≥6.5°C/秒。

6.高分辨率熔解曲线反应时间<10分钟。

★7.单个光源寿命≥10000小时。

8.96孔和384孔检测模式下的检测通道数均≥6通道，两种检测模式下激发滤光片与检测滤光片均可自由组合，实现至少15种不同的检测模式。

9.检测系统使用制冷CCD，采用创新的光路设计有效消除光学边缘效应，支持所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差。

10.全固定光路设计，无机械移动部件，激发光源与检测系统在工作中无需移动，保证系统稳定性，无需定期校正光路。

11.软件具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能。

12.开放平台，使用国产或进口的各品牌诊断试剂及8连管、96孔板。

产品3 多功能电泳成像工作站

一、多功能电泳模块

1.用于制作核酸凝胶电泳、SDS-PAGE以及免疫印迹的湿转

2.连续制胶数量：≥99片

3.制胶时间：≤45s /片

★4.自动清洗：支持灌胶间隔自动冲洗混合管路，避免凝胶，支持一键清洗管路

5.自动预排液：支持自动在废液槽和制胶架之间移动、一键制胶

6.电源电压范围：10-300V

7.配备透射蓝光光源，可一键实时查看核酸电泳状态

8.可通过语音控制进行电压、电流和时间等参数设置

9.可存储≥99种实验方案，可通过语音控制方案调取并开始实验

10.设备配备紫外/蓝光防护罩，可进行核酸凝胶的切胶回收

11.水平电泳槽可满足12×12cm、6×12cm、6×6cm胶的电泳

★12.垂直电泳槽可满足≥8块胶的同时电泳

★13.转印槽可满足≥4块胶的同时转印

★14.负极接触式湿转方式：将负极置下并全程浸于缓冲液，确保蛋白稳定均匀转移

★15.转膜制冷功能：半导体制冷，确保转膜温度≤35℃

16.适用性：可以在≤15min内实现10-250kDa分子量范围的蛋白转膜

17.缓冲液开放：转膜试剂可选购或自制，支持用户自行配制所需缓冲溶液

18.圆形旋转数控屏幕：≥2英寸旋转数控屏幕，可通过旋钮和触摸屏轻松实现功能选择

19.兼容性范围：可兼容PVDF膜和NC膜

二、成像模块

20.化学发光成像配置超大尺寸感光芯片：芯片尺寸≥168cm2；

21.有效成像面积：≥160cm2；

22.原始像素（非合并）尺寸：≥100μm×100μm；

23.量子效率：≥85% ；

24.嵌入式一体机，≥13英寸触摸屏，无需外接电脑；

25.图像采集时间：最低≤0.1秒，最高≥10分钟

26.成像方式：无需镜头，接触式成像，样品膜直接贴合在感光芯片上，信号采集距离（光程）为0mm；

27.仪器自带实体一键操作按钮，可实现一键采集一张图片，自动采集≥8张图片和marker采集，无需软件操作即可实现采集图片；

28.灵敏度和线性范围：能同时拍出蛋白表达量差异≥2500倍的样品，且各样品条带不过曝。

29.支持同位素成像

30.凝胶成像配置≥2/3英寸大光圈高清镜头

31.分辨率：≥3072×2048，≥630万以上像素

32.动态范围：≥3.4 OD

33.智能暗舱门设计，可通过红外手势感应和语音控制开关

34.高强度UVB紫外LED透射光源，系统可设置紫外光源关闭时间

35.配备温度监测模块，光源过热时自动关闭，避免设备损坏

三、操作软件

36.软件支持中英文双语操作

37.多模式：标准模式、极限高清模式和低敏模式，分别适用于不同样品丰度的成像场景

38.可自动变焦，聚焦，无需手动，可实现一键拍照

39.图像导出分辨率：300dpi、600dpi和1200dpi，且支持96dpi至1200dpi任意dpi导出

40.支持可编辑ebt图片格式，包含：文字编辑、旋转等编辑信息保持

41.支持3D查看功能，直观查看蛋白表达量

42.具有三步式泳道及条带分析功能，可以快速计算蛋白质和核酸的分子量及质量

43.过曝提示功能，在拍摄结果中显示过曝像素，保证定量精确

44.可识别加载原始数据，而非图片格式文件，保留更多细节，分析更加准确

45.可对图像进行裁剪、旋转，添加箭头、文字等操作

46.可手动或自动定义特殊感兴趣区域（ROIs），并进行灰度分析

47.具有斑点计数功能，可对培养皿进行菌落计数

产品4 智能荧光显微成像系统

1、显微镜主机

1.1光学系统：物镜齐焦距离45mm，主机带磷光阻挡片，

1.2主机全金属结构，机械性稳定，耐磨损耐腐蚀谐波齿轮调焦机构，具有长时间的稳定性，零漂移。弹性配置，模块化设计。

1.3节能功能，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。

★1.4机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可一键实现快速获取单张图像，多通道荧光，甚至录像等。

★1.5目镜：10×，视野数23。 双目观察筒：45度固定倾斜角，瞳距可调。

1.6 6位编码物镜转换器：国际标准的M27物镜安装口，内置精确定位。

1.6.1 5×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.12

1.6.2 10×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.25

1.6.3 20×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.40

1.6.4 40×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.60

1.6.5 20×增强反差型平场荧光物镜，数值孔径≥0.50

1.7具备光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节和记忆对应物镜的光强度。

1.8内置透射光科勒照明器，高亮度LED长寿命光源，功率10W，大于10万小时使用寿命，无需额外供电，可兼容DIC观察方式。

1.9采用复消色差荧光光路设计，高通透性红、绿、蓝三色荧光滤光块。长寿命宽光谱LED荧光光源，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却。6位编码荧光滤光块转盘。

★1.10荧光滤色镜套：即插即换滤片系统，支持热插拔，光陷阱技术有效消除背景杂散步光。

★1.11机身集成透射光反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭。

1.12高精度载物台：耐磨表面，防滑设计；移动范围≥130×85 mm。配通用样品夹，适用于玻片及平皿、多孔板样品夹。

1.13长工作距离聚光镜（N.A.0.4） 工作距离≥53mm。同时具有明场，相差，DIC等观察功能。

1.14配置遮光板，能在环境光下获得更好的信噪比图像。

2：成像系统

2.1高分辨率高灵敏度彩色相机，芯片尺寸：≥2/3英寸

2.2像素大小：≥3.45μm x 3.45 μm

2.3动态范围：≥25000：1

2.4曝光时间100μs - 60s

2.5满井电子：≥11000 e-

2.6像素：≥500万

2.7数字化范围：≥12bit

2.8 1-16x增益可调，满足弱荧光信号采集

2.9拍摄速度≥60幅/秒（2464 × 2056）

2.10具有图像降噪和锐化功能

2.11读出噪音：≤1.3e

2.12光量子效率峰值：≥88%

3：图像分析软件

3.1可兼容IOS系统及Windows系统电脑。

3.3具备景深扩展功能，可实现超景深拍摄。

3.4具备多通道拍摄功能，实现多个通道图像叠加。

3.5具备视频拍摄功能，允许将当前的实时图像录制为视频。

3.6具备时间序列图像获取功能，可以根据实验需求调节时间间隔。

3.7配置大图拼接功能，实现大面积样品成像

3.9具备重复拍摄功能，保证与上次拍摄同样的技术参数，方便不同样品之间的对比。

3.10可同时进行两幅图像的同屏对比。

3.11可自动进行白平衡调节。

产品5 超微量紫外分光光度计

1.1可进行微量样品吸光度、浓度、纯度测量，配有微量样品台

1.2 微量样品台：最小样品量≤0.3μl

1.3光度范围:0.1–150 A 。

1.4检测范围：dsDNA：5-7500ng/μl，BSA：0.15-217mg/ml。

★1.5波长扫描范围:200–650nm。

1.6光程数量≤2个， 0.67mm和0.07mm双固定光程电磁弹射切换，终身无需校正，光程切换器所有部分均不暴露在空气中

1.7开机无需预热，测量时间：2.5-4秒内可完成200nm-650nm全波长测量

1.8 波长精度:± 1.5nm

1.9 带宽:≥3nm

1.10 吸光度准确性: <1.75%读数（0.7A，280nm）

★1.11光学检测系统:≥4096像素CMOS阵列检测器

1.12光源:脉冲氙灯 ,闪烁≥109次，提供10年质保

1.13开机时自动检测系统状态。

1.14测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟。

1.15内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600

1.16操作系统：基于参照或相当于Linux的NPOS系统（非安卓系统），≥7英寸彩色平板电脑，≥2.4 GHz处理器。

1.17仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统。

1.18 数据和方法存储：自带平板电脑，内置≥32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法。

1.19数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和3个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式

1.20 显示器规格：≥1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏。

1.21采用样品压缩法原理，检测过程中无需形成样品液柱，封闭式检测环境，样品不暴露在空气中，无样品挥发影响

1.22可识别的污染物数量≥8种，包括但不限于：Tris、苯酚、EDTA、Trizol、硫氰酸胍、RIPA、NDSB、纸屑。可进行气泡和样品台污染的识别。

1.23 带有自动检测功能，放下样品盖可自动检测样品，无需点击测量按钮

产品6 梯度PCR扩增仪

1.采用智能电子温控技术

2.加热模块表面具有高品质合金涂层的铝合金样品槽

3.最大升温速率4 ℃/s，平均升温速率3.8 ℃/s

4.温度均一性：±0.2 ℃

5.温度准确性：±0.1℃

6.可提供表格式和图形式两种不同的程序界面

7.具有断电自动重启功能

8.具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序

9.仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息

★10.深凹设计的高性能智能热盖（HPSL），采用先进的压力离合装置，能将接触压力自动调整至最佳，密封圈可将热量控制在热盖内，既能防止样品管变形，又能有效防止样品蒸发和冷凝水形成

11.热盖温度范围：30-110 ℃

12.96孔的样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2ml PCR单管

13.超静音，仪器运行时几乎无噪音，最大噪音不超过45dB

14.合理的散热设计，底部进气、后部排气，仪器两侧可以近距离摆放其他设备，节省实验室空间

15.≥7英寸彩色触摸屏，反应灵敏，可戴手套操作

16.具有USB接口和网络接口，可进行程序储存、复制、软件升级等

产品7 二氧化碳培养箱

1.加热方式：六面直热；

2.工作体积： ≥80 升；

3.HEPA 高效过滤系统；

4.二氧化碳控制范围：0～20% ，二氧化碳控制精度≤±0.3%；

5.具有二氧化碳跟踪报警功能；

6.二氧化碳浓度探头：TC 热导传感器；

7.温度控制范围：高于室温 5℃~60℃

8.温度控制精度： ±0.1℃

9.温度均一性: ±1℃(在 37℃下)

10.具有温度跟踪报警功能；

11.具有程序自检功能；

12.具有断电自动启动功能；

13.显示控制：LED 数字显示温度和二氧化碳浓度；

14.标配搁板数目：≥3块

4.其他配套要求：

（一）应急服务要求

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。中标人应保证10年以上零部件供应期，并对设备故障等突发状况及时响应。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应，若未及时修复设备故障，应提供备用设备供院方使用。

（二）安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用；

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件；

2.3中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中；

2.4运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明；

2.5中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。

2.6如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

（三）包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

（四）培训要求

1.技术人员厂方培训：维修维护不少于1人，设备培训时间不低于3天，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

2.设备使用培训：不少于2人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用包含在投标报价中。

（五）质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

（六）其他

1.投标人所投产品应为性能稳定、安全的成熟设备，故障率低、维修便利，并在投标文件中针对所投产品技术先进性、设备性能、配置情况、设计等方面进行阐述说明，提供相应证明材料。