前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
[bookmark: _GoBack]（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc9011]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（中标人须提供等额预付款担保），货物运送至采购人指定地点并经采购人核对设备清单后支付至合同价的70%，项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：采用银行保函（或担保机构担保或保证保险）形式提交的，必须具有明确有效的查询途径（二维码；或网址链接及查询方式），否则该银行保函（或担保机构担保或保证保险）不予认可。以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。

	2
	供货及安装地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	合同生效之日起，3个月内完成供货、安装、调试、培训、检定或校准等所有工作内容。

	4
	免费质保期
	货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944]
[bookmark: _Toc4578]二、货物需求
第1包
（一）标识符号
	[bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第1包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	氮吹仪
	一、主要用途：食品中农药残留、添加剂、营养物质、污染物等有机物检测。
■二、依据标准：满足GB 23200.113-2026、GB 5009.265-2021、GB 5009.271-2016、GB 23200.121-2026、GB 29685-2013、GB 29694-2013等标准相关检测要求。
三、技术指标
1.工作条件
1.1工作温度：覆盖10℃～35℃
1.2相对湿度：覆盖20%～70%，没有冷凝水
2.技术规格
2.1加热功率：≤1400W，温度波动：±0.5℃，加热方式：水浴加热
2.2样品位数：≥45位
2.3可容纳样品试管规格1ml～50ml
2.4适用于试管、锥形瓶、离心管等
2.5底部装有支撑装置
2.6带针阀的气体流量计，可控制气体消耗量
●2.7每个位置上都带有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量
★2.8所有部件均为实验室级，有抗酸性、抗腐蚀涂层型（投标文件中提供证明材料）
2.9气体流量：覆盖0LPM～30 LPM
2.10气体输入压力范围：30psi～150 psi
2.11气体输出压力范围：覆盖0psi～30 psi
2.12具有旋转和升降功能
2.13室温～90 ℃
2.14水浴温度控制精度：±0.5℃
2.15数字式电子控制、LED显示
四、主要配置：
氮吹仪主机1套（不少于45位）
针型阀连接管2套（45个/套）
通道对应的氮吹针2套（45个/套）
配有连接管及气体阀的液氮1瓶。
	1套
	工业

	2 
	旋转蒸发仪
	一、主要用途：食品中农药残留、添加剂、营养物质、污染物等有机物检测。
■二、依据标准：满足GB 5009.168-2016、GB 5009.257-2016、GB/T 23204-2008、GB 5009.31-2025、GB 23200.8-2016等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1.旋转蒸发仪
1.1旋转速度：旋钮控制，覆盖10rpm～330 rpm，支持正反旋转干燥模式
1.2主机可支持≥90°旋转
1.3冷凝器表面积：≤1300cm2；整机功耗：≤1200W
1.4高度调节范围：覆盖0mm～180mm。配置限6位器
1.5具有防曝气装置，避免交叉污染
1.6角度调整：覆盖20°～50°，可调
1.7水浴锅：可放入50mL～1000 mL蒸发瓶。
2.真空泵（须与旋转蒸发仪主机相适配）
●2.1最终真空值：≤15mbar，变频控制
★2.2抽真空速度：≥1.3m3/h（投标文件中提供证明材料）
2.3防护等级：≥IP21。
2.4泵头数：双泵头
3.真空控制器（须与旋转蒸主机、真空泵相适配）
3.1真空测量范围：覆盖0mbar～1400mbar
3.2运行模式：连续运行
3.3液晶显示屏，支持真空值校准与漏气测试
3.4全自动设定真空值，可控制真空泵泵速
4.循环冷凝水
4.1最低-20℃，泵流量≥10L/min，≤5L浴槽。
四、主要配置：
旋转蒸发仪主机1台
循环冷凝水1台
真空泵1台
250mL、500mL、1L旋转蒸发瓶各50个。
	1套
	工业

	3 
	旋光仪
	1.技术指标
1.1示值误差：±0.01° (-45°≤旋光度≤+45°)
1.2分辨率：≤0.001°
1.3重复性：≤0.002°
1.4响应时间：≤30s
2.控温系统
2.1控温范围：室温～50℃
★2.2控温精度：±0.1℃（投标文件中提供证明材料）
3.光学系统
3.1测量范围：±90°
3.2旋光度、比旋光度、浓度、糖度至少4种模式可选；
3.3光源：LED冷光源
3.4使用寿命：≥100000小时
4.主体结构
4.1显示方式：彩色触摸屏
4.2可选择100mm、200mm两种长度的旋光管。
4.3透光率：≤0.01%
4.4采用PEEK材质液体流动系统。
5.设备软件系统：
●5.1配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接。
6.主要配置：
6.1自动旋光仪主机1台
6.2 100mm控温玻璃试管1根
6.3 100mm玻璃试管1根 
6.4 200mm玻璃试管2根 
7.备品备件：
7.1 保险丝1个
7.2 控温试管堵头10个
7.3 样品试管护片10个
7.4 样品试管橡皮垫圈10个
	1套
	工业

	4 
	▲自动纤维素分析仪
	1.进样系统
1.1批处理能力：≥6个；
1.2称样量：0.1g～5g；
1.3重复性：≤1%；
■1.4自动完成加液、加热、搅拌、沉降、抽滤等操作步骤。
2.温控与测试系统
2.1温度设置范围：室温～100℃；
2.2温度控制精度：±1%；
2.3单批次测试时间：≤3小时；
2.4仪器自带溶剂预热装置。
3.过滤系统：
★3.1过滤方式：采用负压过滤方式（投标文件中提供证明材料）；
●3.2残渣洗涤方式：仪器自动洗涤；
3.3过滤时间可调。
4.数据处理系统
★4.1配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接（投标文件中提供证明材料）。
5.主要配置：
5.1膳食纤维主机1台；
5.2数据处理系统1台；
6.备品备件：
6.1配套提取瓶12个；
6.2反应袋5盒（1000只）；
6.3滤膜5盒（1000片）；
	1套
	工业

	5 
	自动脂肪测定仪
	1.测试范围和精度：
1.1测定范围覆盖0.1%～100%；
1.2处理能力：每批≥6个；
1.3重复性：≤1%。
2.加热抽提系统：
2.1加热方式：全自动完成样品加热；
2.2控温范围：室温+5℃～300℃；
2.3内置控温系统，控温精度±1℃；
2.4加热杯体积：≥150mL；
★2.5采用分离式外置液晶触控操控面板尺寸：≥2.5（投标文件中提供证明材料）。
3.溶剂回收系统：
3.1溶剂回收率：≥80%；
3.2仪器可以自动完成溶剂回收。
4.冷却系统：
4.1具有控温系统，制冷控制系统自带温度超限保护和自动报警功能；
4.2泵压范围：0bar～1.5bar可调；
4.3流量范围：≥18L/min；
4.4控温范围：-5℃～室温；
4.5配备自动水位检测装置。
5.自动化功能：
★5.1需具有五种及以上萃取方式，可任意选择（投标文件中提供证明材料）；
5.2自动实现萃取、淋洗和预干燥等功能；
5.3仪器具有自动升降功能，仪器随实验进行控制加热杯或萃取室升降。
6.安全功能：
●6.1内置乙醚等有机溶剂泄露监控系统，发生泄露，能够报警；
6.2仪器冷凝水水压不足、升降故障等异常实时监控装置；
6.3实验进程可随时暂停或继续；
6.4整体管路耐受绝大多数有机溶剂，密封式连接避免有机溶剂泄露。
7. 主要配置：
自动脂肪测定仪主机1套
系统控制器1套
安装工具包1套
配套冷却循环水机1套。
8. 备品备件：
铝制溶剂杯12个
玻璃溶剂杯12个
滤纸筒100个。
	1套
	工业

	6 
	酶标仪
	1.光源： 氙灯或钨灯；
2.检测系统：具有测量和参比功能，支持96孔标准板微孔板；
3.波长范围：330nm～1000nm；
4.光栅：内置光栅单色器；
5.读数范围：≤4.0 Abs/OD；
6.线性范围： 0Abs/OD～2.5 Abs/OD；
7.光谱带宽：2nm～2.4nm；
8.分辨率：0.001Abs；
★9.示值误差：≤±0.03Abs（投标文件中提供证明材料）；
●10.波长准确度：±2nm；
11.波长重复性：≤0.2 nm；
12.杂散光：≤0.05%；
●13.重复性：≤0.003 Abs/OD；
14.稳定性：≤ 0.005 Abs / 30 min；
15.检测速度：快速检测≤8s；
16.振板功能：线性振荡，档位可调；
17.主要配置：
酶标仪主机1台。
	1套
	工业


第2包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离5项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第2包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1
	冰箱
	1、产品类型：立式，支持冷藏、冷冻功能。
2、有效容积：≥400L，温控范围：冷藏室 2℃～10℃可调，冷冻室：≤-20℃。
3、温度均匀性：冷藏室±2℃，冷冻室±3℃。
4、温度控制与显示：微电脑控制，数字显示冷藏室和冷冻室温度。
5、箱内配置：冷藏室配有≥1个搁架；冷冻室配 ≥2个抽屉。
6、柜内照明：冷藏室内设 LED 照明灯。
7、当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。
8、冷藏室配置自动化霜功能。                         
	1套
	工业

	2
	▲离心机
	■1、最高转速：≥14000rpm；
●2、定时范围0s～99min59s；
■3、转子适配2mL、15mL、50mL、100mL等规格离心管；
★4、单次离心容量需至少满足50位×2mL、16位×15mL、6位×50mL、6位×100mL要求（投标文件中提供证明材料）；
■5、温度范围-10℃～40℃可调；
6、安全功能：转头不平衡检测、超速超温保护；一键停止功能；
7、制冷时间：25℃冷却至4℃时间：≤20min。
8、备品备件：适配2mL、15mL、50mL、100mL等规格离心管的转子。
	1套
	工业

	3
	超声波提取器
	■1、容积范围：20L～35L；
★2、温度范围：室温～80℃，实时显示清洗槽内温度（投标文件中提供证明材料）；
3、定时范围：0～99min59s；
●4、超声功率≥700W；超声功率范围：0～100%；
5、可手动排水；
6、工作参数记忆断电功能。
	1套
	工业

	4
	数显电热鼓风干燥箱
	1.容积：≥120L；
★2.温度分辨率：≤0.1℃；温度均匀度：≤±2.0℃；温度波动度：≤±1.0℃（投标文件中提供证明材料）；
3.控温范围：室温～220℃；
4.内胆为不锈钢材料，至少2层隔板设计；
5.带有预约、程序升温和超温报警功能，升温时间（150℃）≤20 min；
6.高清触摸屏，具备密码设置、漏电保护功能；
7.具备风速调速功能。
8.备品备件：插线板1个
	5套
	工业

	5
	超声波提取器
	1.水浴槽体与结构系统：
1.1 外壳：不锈钢；
1.2托架：不锈钢网架、托架；
★1.3容量≥25L（投标文件中提供证明材料）。
2.温控系统：
2.1加热功率：≥500W；
2.2温控范围：室温～80℃；
2.3控温精度：±2℃；
2.4加热方式：内置加热管。
3.超声波系统：
3.1超声波频率：40kHz；
3.2超声功率：≥800W；
3.3超声功率可调范围：覆盖40%～100%；
3.4波长：覆盖35mm～40mm；
3.5振子数量：≥12个；
3.6超声时间：覆盖1min～480min，可调。
4.设备其他相关要求：
4.1排水阀 / 排水口；
4.2槽体加固防变形；
4.3噪音：≤80dB；
4.4外观平整无渗漏。
	1套
	工业

	6
	马弗炉
	1.主体结构系统：
1.1炉体材质：陶瓷纤维；
1.2炉膛内容积：≥30L。
2.加热系统：
2.1加热元件：高温合金；
2.2 加热功率：≤10kW；
2.3保温层厚度：≥120 mm；
2.4加热传感器：热电偶；
2.5升温速率：100℃升至1200℃用时≤60 min。
3.温控与时间控制系统：
3.1温度范围：100℃～1200℃；
3.2控温精度：±1℃；
3.3炉温均匀度：±10℃；
3.4炉温稳定度：±10℃；
3.5炉温偏差：±25℃;
3.6炉内最大温差：±25℃;
3.7保温时间设定0min～9999min；
★3.8控温方式：可编程程序控制（投标文件中提供证明材料）。
4.安全保护系统:过流漏电保护开关，具有开门自动断电功能。
5.备品备件：
烟筒1个
烟筒堵头1个
传感器连线1根
四芯连线1根
备用炉丝1套
	2套
	工业

	7
	真空干燥箱
	1温度分辨率：≤0.1℃ ；
★2波动度：≤±1℃（投标文件中提供证明材料）；
3真空度 ：≤133Pa； 
4内胆尺寸：≥90L；
5真空表：机械指针式（含泵一体式）；
6载物托架：2块（独立控温）；
7控温范围：室温～200℃ ；
8工作室材料：不锈钢；
9备品备件：插线板1个
	1套
	工业

	8
	冰箱
	1、 产品类型：冷藏箱，立式；
●2、有效容积：≥500L；标配可拆卸分层搁架。
3、（1）温控区间：冷藏模式 覆盖2℃～8℃， 温度连续可调；（2）温度控制与显示：微电脑控制，数字显示箱内温度，显示精度≤0.1℃，数码管/LED显示；
4、 制冷系统：制冷方式：风冷，保证箱内温度均匀。 温度均匀性：箱内温度均匀度≤3℃。温度波动性：箱内温度波动度≤3℃；
5.1、耗电量：在环境温度25℃条件下，日耗电量≤5.8kW.h/24h；
5.2、噪音：整机噪音≤42dB（A）；
6、报警与防护功能：
6.1 报警类型：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警；
6.2 报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；
6.3 保护功能：备用电池确保断电后报警；
7、 门体结构：双层中空钢化玻璃门，具备防凝露功能（电加热或智感除露）；
8、 搁架：配备不少于5层可调节搁架；
9、照明：内设 LED 照明灯，开门自动亮起，可外部独立控制；
10、安全门锁：门体带锁（机械锁或门锁），防止随意开启；
11、脚轮：底部配置4个万向脚轮（至少前两个带刹车），方便移动和固定；
12、测试孔：至少1个测试孔，方便外接温度记录仪；
13、冷凝水处理：冷凝水自动蒸发，无需人工倒水；                                   
14、备品备件：备用温度传感器、密封门胶条各2套
	1套
	工业

	9
	冰柜
	1、产品类型：卧式，单门顶开
★2、有效容积：≥485L（投标文件中提供证明材料）。
3、温度范围：覆盖-10℃～-25℃，可调，微电脑控制，数字显示箱内温度，显示精度≤1℃。
●4、报警功能：报警类型：高温报警、低温报警、传感器故障报警（至少具备以上三种）。
5、报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。
6、保护功能：开机延时保护、停机间隔保护。显示面板密码保护或键盘锁定。断电记忆数据保护（恢复供电后自动恢复运行参数）。
7、制冷系统：采用环保制冷剂
8、箱体材料：箱体外壳采用优质钢板，内胆采用耐腐蚀、易清洁材料
9、门锁：门体带安全门锁，防止随意开启。
10、物品存放：配备≥2个物品筐/吊篮
11、排水：底部设有排水孔
12、移动与固定：底部配置万向脚轮（至少2个带刹车）。
13、备品备件：插线板  1个
	1套
	工业

	10
	医用低温箱
	1、工作电源：220V，50Hz
2、环境温度：18℃～28℃
3、湿度范围：15%～80%
4、总容积范围：≥260L
5、控温精度：≤0.1℃
●6、误差范围：≤±3℃
7、制冷方式：直冷
8、控温范围： -15℃～-25℃
9、备品备件：钥匙2把、备用密封条1套。
	1套
	工业

	11
	超低温冰箱
	1、工作环境条件
1.1、工作电源：220V，50HZ
1.2、环境温度：18℃～28℃
1.3、湿度范围：15%～80%
2、性能参数
2.1、有效容积范围：≥200L
●2.2、控温范围：覆盖-60℃～-80℃
2.3、误差范围：±3℃
3、安全要求
■3.1、配置双重独立锁具
3.2、断电、温度异常警报
4、备品备件：钥匙2套
	1套
	工业

	12
	立式压力蒸汽灭菌器
	1、工作环境条件
1.1、工作电源：220V，50HZ
1.2、环境温度：10℃～30℃
1.3、湿度范围：覆盖20%～80%相对湿度
■2、生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（投标文件中提供压力容器制造许可证）；
3、功能要求
●3.1、容量：≥100升
3.2、腔体直径：≥40cm
3.3、机体底部带脚轮
3.4、时间范围：≥灭菌时间1min～5000min，融化时间1min～5000min
3.5、温度和压力：最高工作温度≥135℃，设计温度≥148℃，设计压力≥0.38Mpa，安全阀起跳压力≥0.30Mpa
3.6、灭菌工作温度：覆盖105℃～135℃
3.7、排汽方式：内排式，可设定排汽速度
3.8、配备冷却风扇：灭菌结束可降低腔体温度
3.9、具有多种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式
4、温度均匀度：≤±1℃
5、温度波动度：≤±1℃
★6、温度示值误差：≤±1℃
7、主要配置：高压灭菌器：包括主机、智能操作系统。
8、备品备件：提篮2个；清洁刷1个。
	1套
	工业

	13
	恒温恒湿培养箱
	1、工作环境温度：10℃～30℃
●2、容积：≥250L
3、控温范围：0℃～60℃
●4、温度偏差：≤±2℃
5、温度波动度：≤±0.5℃
6、温度均匀度：≤±1℃
7、控湿范围：覆盖40%-95%RH
8、湿度波动度：≤±3%RH
9、备品备件：载物托架3块。
	3套
	工业


第3包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离4项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第3包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（台/套）
	所属
行业

	1 
	▲凝胶净化色谱仪
	一、主要用途：用于净化分离含痕量、超痕量农药残留样品或含油、脂肪等复杂基质样品中的大分子保留目标小分子或收集目标大分子去除小分子杂质，适用于农产品检测、食品检测领域。
■二、依据标准：符合SN/T 1928-2007、SN/T 2318-2009、GB/T 20770-2008、GB/T 5009.19-2008、SN/T 2430-2010、GB/T 22492-2008等标准相关检测要求。
三、技术指标：
3.1工作环境温度：4℃～40℃
工作环境湿度：≤70%
工作电压：工作电压：220V±10%
3.2泵输送单元
●3.2.1流速范围：0.001mL/min～10mL/min可调。
●3.2.2流量精度：≤0.8%RSD。
★3.2.3工作压力：0～3000psi。
3.2.4流量稳定性：≤0.1%。
3.2.5流量准确度：≤1%
3.3自动进样器
★3.3.1进样方式：进样量可变式（投标文件中提供证明材料）。
★3.3.2具有独立进样口（投标文件中提供证明材料）。
★3.3.3交叉污染度：≤0.005%或40ppm（投标文件中提供证明材料）。
3.4可调波长紫外检测器
★3.4.1波长范围：覆盖190nm～600nm（投标文件中提供证明材料）。
●3.4.2基线噪声：≤1×10-5AU。
★3.4.3具有自动进样、收集和GPC凝胶净化等前处理功能（投标文件中提供证明材料）。
●3.4.4样品位数：≥60个样品瓶。
3.5凝胶净化柱
3.5.1独立的净化分离柱。
●3.5.2 GPC填料：Bio-beads S-X3。
3.5.3 GPC定量管体积：5.0ml或根据要求定制。
■3.6 SN/T 2318-2009《动物源食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砜和妥曲珠利砜残留量的检测 高效液相色谱-质谱/质谱法》中要求。
	基质名称
	添加量（μg/kg）
	回收率（%）

	鸡蛋
	>10
	90.1-108

	
	10-50
	86.5-109


■3.7 GB/T 22492-2008《大豆肽粉》中要求，在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过两次测定结果算术平均值的15%。
四、主要配置：自动进样器系统、GPC凝胶净化模块、数据处理终端工作站≥8核，24GB内存，2×500GB硬盘，4×2TB移动硬盘，系统工具包1个。 
五、备品备件：
1、净化柱1根；
2、进样盘架1套；
3、收集盘架1套；
4、安装工具包1套；
5、进样针1只；
6、过滤头5个。
	1
	工业


第4包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第4包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	▲气相色谱-高分辨率质谱仪
	一、主要用途：食品农药残留、有机污染物、添加剂、挥发性有机物、未知物等检测。
■二、依据标准：满足GB 5009.26-2023、GB 23200.113-2026、GB 5009.205-2024、GB 23200.16-2016、GB/T 5750.8-2023等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1. 三合一自动进样器
1.1 液体进样功能
1.1.1 ≥160位液体进样位，2ml样品瓶
●1.1.2 进样针体积：覆盖1.2 μL～10000 μL（投标文件中提供证明材料）
1.2 顶空进样功能
1.2.1顶空样品处理量：≥90位10/20ml样品容量
1.2.2 气密针体积：覆盖1mL～5mL，注射体积：覆盖1mL～5mL，最小进样体积为0.1mL
1.2.3 顶空注射器加热温度：≥40℃～150℃
●1.2.4  6位加热搅拌器：最高≥200℃，1℃温度增量（投标文件中提供证明材料）
1.3 固相微萃取模块
1.3.1 配纤维头老化装置，最高老化温度≥350°C
1.3.2 安放在进样器支架上的专用控制板能够读取嵌入耗材（液体、顶空、固相微萃取纤维头）的智能芯片中包含的信息
2. 嗅闻进样模块
2.1 具有惰性化的传输线，长度：≤60 cm，传输线温度范围：50℃～350℃
2.2 独立的混合腔，可加热，避免高沸点物质冷凝，混合腔温度范围：覆盖50℃～250℃，控温精度：≤0.1℃
2.3 平行测定接口，不存在死体积，完全惰性化处理，接口通道数量：≥3个，可同时连接质谱检测器和嗅闻模块。
2.4 具备独立加热辅助气
2.5 具备独立加湿系统
2.6 专用计算软件，可根据色谱柱长度、内径、温度、载气、线速度、柱尾压等条件，设定分流比及所需连接柱长度
2.7 嗅闻记录软件可与色谱软件同步，记录气味物质出峰时间、气味强度等，使用声音识别软件对峰自动标记，将操作者的感受以完整的文件记录
2.8 气味图谱高级分析软件，针对气味物质进行定性分析并进行数据统计，可实现气味物质强度记录、气味发生时间，稀释因子分析
2.9 馏分收集模块，可对超痕量物质进行富集与制备
2.10 气味物质内置数据库（提供的数据库版本是当前最新版本，且后期可更新）
2.10.1描述、保留指数、化合物名称、检索气味功能，并具备双柱交叉检索气味功能
2.10.2带有自建库功能
2.10.3能提供化学式、CAS号、化合物名称、不同色谱柱的保留指数、文献来源等信息
2.10.4总共收录16万条左右气味化合物
3 分流/不分流进样口
●3.1 最高温度：≥400℃（投标文件中提供证明材料）
3.2 支持恒流，恒压等操作模式，同时具有恒线速度控制功能
3.3 分流比：12000:1
4 程序升温/大体积进样口
●4.1 支持热/冷分流和不分流模式，以及大体积进样（溶剂分流），冷柱头进样/柱上进样（投标文件中提供证明材料）
4.2 温度范围：≥0～450℃，支持CO2冷却
●4.3 程序升温模式：≥3 阶，升温速率：≥250 ℃/min（投标文件中提供证明材料）
5 电子流量控制器
5.1 流量设定范围：覆盖0～1250mL/min
●5.2 最大压力设定范围：覆盖0～150 psi（投标文件中提供证明材料）
5.3 压力设定精度：≤0.001 psi
6 气相柱温箱
6.1 操作温度范围：室温＋5～450℃，多级程序升温
6.2 升温速率：≥125℃/min
★6.3 降温时间：冷却速度：从 450 降到 50℃ ，时间：≤4min（投标文件中提供证明材料）
6.4 温度设定精度：温度设定最小为0.1℃
★6.5 程序升温：≥24阶25平台（投标文件中提供证明材料）
7 质谱部分
★7.1 质量数范围：覆盖30 m/z～3000 m/z（投标文件中提供证明材料）
7.2 离子源类型：包含EI源、NCI源、PCI源
★7.3 质量分辨率：≥50000(272m/z)，分辨率：≥70000(100m/z)（投标文件中提供证明材料。该指标验收时现场通过实验验证）
●7.4  EI源下全扫描灵敏度：100fg 八氟萘的 S/N≥10000:1（投标文件中提供证明材料。该指标验收时现场通过实验验证）
●7.5  PCI源下灵敏度：10 pg 二苯甲酮的S/N≥150:1（投标文件中提供证明材料。该指标验收时现场通过实验验证）
●7.6  EI源最低检出限：IDL≤8fg OFN (1ul进样量，峰面积精度在99%置信水平下，连续8次进样10fg/uL OFN）（投标文件中提供证明材料。该指标验收时现场通过实验验证）
7.7 质量准确度：≥1ppm
7.8 线性范围：≥5个数量级
7.9 采集速率：覆盖1谱图/秒～40谱图/秒
★7.10 真空度；≤10-10mbar（投标文件中提供证明材料）
7.11  EI 源能量：0～150eV
★7.12 离子源温度：≥350℃（投标文件中提供证明材料）
★7.13 灯丝发射电流最大≥350 µA（投标文件中提供证明材料）
7.14 扫描模式：高分辨全扫描、高分辨选择离子扫描、高分辨PCI扫描、NCI扫描、PCI和NCI同时扫描。7.15 配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，可开通审计追踪功能
7.16 通用谱库：最新NIST谱库，且支持实时更新、升级
★7.17 数据库：包含≥2000种的农药与兽药残留数据库、环境污染物专项数据库、食品添加剂与非法添加物数据库、香精香料专用数据库、植物油专项数据库、挥发性代谢组学数据库、通用保留指数 RI 校准数据库的一级二级谱库，代谢组学数据库，且支持实时版本更新、升级（投标文件中提供证明材料）
7.18 设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续如需启用网络版功能，中标人负责升级。
●7.19 分析软件：配靶向智能筛查软件、组学专用统计分析软件、未知物非靶向筛查与结构解析软件（投标文件中提供证明材料）；提供的分析软件均为原厂正版授权分析软件，版本终身升级、补丁更新、功能迭代，法规适配算法优化，无后续软件年度维保费用，软件永久授权使用。
四、主要配置：
1、采集设备：
1.1 气相色谱主机（配1个分流/不分流进样口、1个程序升温进样口、1个三合一液体进样器、１个嗅闻进样模块）、质谱仪主机（含惰性化EI源、NCI源和PCI源）1 套
1.2 提供现场开机验收需要使用的载气、碰撞气及对应气阀，气体过滤器2套
1.3 UPS（不间断电源）1套，功率不小于设备正常开启时需要的最大功率（同时不低于10kW），蓄电工作时间不少于2小时，配与UPS同等功率的隔离变压器1套、与UPS相匹配的消声器1套
1.4 系统安装工具包、仪器维护包附件各1套
2、数据采集、处理、电子和实物数据存储终端
2.1 配备设备原厂工作站软件2套
2.2 NIST谱库1套
2.3 靶向智能筛查软件、组学专用统计分析软件、未知物非靶向筛查与结构解析软件1套，包含2000种以上的农药与兽药残留数据库、环境污染物专项数据库、食品添加剂与非法添加物数据库、香精香料专用数据库、植物油专项数据库、挥发性代谢组学数据库、通用保留指数 RI 校准数据库的一级二级谱库，代谢组学数据库1套
2.4 数据处理系统≥16核，64GB内存，2×4TB硬盘，4×4TB移动硬盘），数据采集系统≥16核，64GB内存，2×4TB硬盘，4×4TB移动硬盘），≥24英寸数据终端2个，分辨率≥1080P，均配备最新操作系统、基本软件
2.5 输出系统
3、WAX ms (30m*0.25mm*0.25μm)、HP-5UI ms (30m*0.25mm*0.25μm)、HP-5UI ms (60m*0.25mm*0.25μm)、DB-624 ms (30m*0.25mm*1.40μm)、FFAP ms (30m*0.25mm*0.25μm)或等效色谱柱各1根
4、 10μL自动液体进样针10根，固相微萃取针（DVB/PDMS/Carbon WR）（外径 1.10 mm，120 µm）6根，固相微萃取针（PDMS 7μm、30μm、100μm规格）各1根，固相微萃取针（DVB/PDMS 65μm、Carbon WR/PDMS 95μm、Acrylate 85μm规格）各1根，移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套，EI源双灯丝4套（除原配以外），EI离子源、NCI离子源、PCI离子源各1个（除随机标配外），离子源涉及到得陶瓷部件各4个（除随机标配外），衬管进样口密封圈10袋，超惰性分流衬管10板，超惰性不分流衬管10板，超惰性砂芯不分流衬管10板，进样隔垫5瓶，0.32mm色谱柱螺口密封垫5板，0.5mm色谱柱螺口密封垫7板，手拧卡扣式柱螺帽6对，死堵头6个，2mL样品瓶5盒，20mL样品瓶5盒，泵油2瓶，机械泵油雾过滤器1套，调谐液1瓶（除随机标配外）
	1套
	工业


第5包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离3项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第5包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	气相色谱仪1
	一、主要用途：食品中农药残留、添加剂、营养物质、污染物等有机物检测。
■二、依据标准：满足GB 5009.168-2016、GB 5009.257-2016、GB 5009.270-2023、GB/T 10345-2022、GB 5009.251-2016、GB 5009.97-2023、GB 5750.8-2023等标准相关检测要求。
三、技术指标
1.顶空进样器
1.1样品位数：≥90位，其中可加热位数：≥12个
1.2定量环可选规格：覆盖25μL～3 mL
1.3加热孔温度：室温+10℃～300℃（1℃增量，精度±0.1℃）
1.4进样时间：0.00min～999.99 min
2. 液体自动进样器
2.1样品位：≥150位样品盘
2.2进样器无固定螺丝，无需定位校准
2.3进样精度：RSD≤0.3%
2.4交叉污染：≤10-4
2.5液体进样量范围：覆盖0.01μL～200μL
3. 分流/不分流进样口
3.1无需任何工具即可维护进样口，更换隔垫及衬管
3.2最高使用温度：≥400℃
3.3具有柱前，柱中以及柱后的反吹模式
3.4进样口及色谱柱支持一键检漏，检测系统是否存在漏气
3.5支持恒流，恒压
3.6压力设定范围：≥（0～140psi）
3.7压力控制精度：≤0.001psi
3.8压力梯度：≥3阶
●3.9分流比设定范围：12500：1（投标文件中提供证明材料）
3.10流量设定范围：
0～1250mL/min He；0～500mL/min N2
4. 电子流量控制器
4.1压力设定范围：覆盖0～1035kPa（相当于0～150psi）
4.2压力控制精度：≤0.001psi
4.3压力传感器重现性：≤±0.35 kPa
4.4压力传感器准确度：≤ ± 2%
4.5压力程序比率设定范围覆盖：-400kPa/min～400kPa/min；压力程序：≥7阶
4.6流量范围：覆盖0～1250mL/min
5. 柱温箱
5.1操作温度范围：室温＋2℃～450℃
5.2温度设定精度：≤0.1℃
●5.3程序升温：32阶33平台（投标文件中提供证明材料）
★5.4最高升温速率：≥250℃/min（投标文件中提供证明材料）
5.5冷却速度：从 450℃降到 50℃，时间：≤3.5min
5.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃
5.7柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱
6. 检测器
6.1氢火焰离子化检测器（FID）
6.1.1检测限：1.2×10-12g/s ( 十二烷）（该指标验收时现场通过实验验证）
6.1.2线性动态范围：≥ 107(±10 %)
6.1.3最高使用温度：≥450℃
6.1.4自动点火功能
6.1.5最高数据采集速率：400Hz
6.2电子捕获检测器（ECD）
6.2.1检测限：≤4.2 fg/s (γ-BHC)（该指标验收时现场通过实验验证）
6.2.2线性动态范围：≥104
6.2.3最高使用温度：≥ 400°C
6.2.4最高数据采集速率：≥500Hz
7. 配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时具备开通数据审计功能
8. 设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续采购人如需启用网络版功能，中标人负责升级。
四、主要配置：
1、气相色谱仪
1.1 气相色谱主机（配3个分流/不分流进样口、3个氢火焰离子化检测器、1个电子捕获检测器、2个液体进样器、1个顶空进样器）
1.2 液体进样器样品位不少于150位、顶空进样器位数不少于90位
1.3 提供载气、助燃气，氢气发生器1个（流量不低于500mL/min）
1.4 气相维修工具包1套
1.5 载气、燃气和助燃气过滤器各2套
2、数据处理、电子和实物数据存储终端：
2.1 配备设备原厂工作站软件1套；
2.2 数据处理系统（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）
2.3 ≥24英寸终端，分辨率≥1080P及以上,配备操作系统、基本软件；≥24英寸终端，分辨率≥1080P及以上,配备操作系统、基本软件
2.4 双面输出系统。
3、SP-2560 (100m*0.25mm*0.2μm)、HP-5 (30m*0.25mm*0.25μm)、PEG-20 (60m*0.25mm*0.25μm)、FFAP (30m*0.25mm*0.25μm)、脂肪酸快速分析柱或等效色谱柱各1根。
4、其他：
4.1  10μL自动液体进样针10根，移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套。
4.2 衬管进样口密封圈10袋；超惰性分流衬管10板；超惰性不分流衬管10板；
4.3 进样隔垫5瓶；0.32mm色谱柱螺口密封垫5板；0.5mm色谱柱螺口密封垫7板；通用柱螺帽6对；死堵头6个；
4.4  2mL样品瓶5盒；20mL样品瓶5盒。
4.5 点火线圈2个（除标配外），氢火焰离子化检测器喷嘴2个（除标配外），电子捕获检测池2个，进样口进口对应的小分子筛2个（除标配外）以及出口对应的捕集阱2个（除标配外）
4.6 自动顶空压盖器和起盖器各1个。
	1套
	工业

	2 
	气相色谱仪2
	一、主要用途：食品添加剂、营养物质、污染物等有机物检测。
■二、依据标准：满足NY/T 761-2008、GB/T 5009.145-2003、GB 23200.55-2016、GB/T 5009.19-2008、农业部781号公告-9-2006等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1. 液体自动进样器
1.1样品位：≥150位样品盘
1.2进样器无固定螺丝，无需定位校准
1.3进样精度：RSD≤0.3%
1.4交叉污染：≤10-4
1.5液体进样量范围：覆盖0.01μL～200μL
1.6液气平衡进样位数：≥90位，其中可加热位数：≥12个
1.7液气平衡进样可选规格：覆盖25μL～3 mL
1.8液气平衡加热位温度：室温+10℃～300℃（1℃增量，精度：±0.1℃）
1.9液气平衡进样时间：0.00min～999.99 min
2. 分流/不分流进样口
2.1无需任何工具即可维护进样口，更换隔垫及衬管
2.2最高使用温度：≥450℃
2.3配有柱前，柱中以及柱后的反吹模式
2.4进样口及色谱柱支持一键检漏，检测系统是否存在漏气
2.5支持恒流，恒压
2.6压力设定范围：覆盖0～140psi
2.7压力控制精度：≤0.001psi
2.8压力梯度：≥7阶
●2.9分流比设定范围：12500：1（投标文件中提供证明材料）
2.10流量设定范围：
0～1250mL/minHe；
0～500mL/min N2
3. 电子流量控制器
3.1压力设定范围：最大可设≥150psi
3.2压力控制精度：≤0.001psi
3.3压力传感器重现性：≤±0.35 kPa
3.4压力传感器准确度：≤±2%
3.5压力程序比率设定范围：-400～400kPa/min；
压力程序：≥7阶
3.6流量范围：最大可设≥1300mL/min
4. 柱温箱
4.1操作温度范围：室温＋2℃～450℃
4.2温度设定精度：≤0.1℃
●4.3程序升温：32阶33平台（投标文件中提供证明材料）
★4.4最高升温速率：≥250℃/min（投标文件中提供证明材料）
4.5冷却速度：从 450℃ 降到 50℃，时间： ≤4min
4.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃
4.7柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮
5检测器
5.1电子捕获检测器（ECD）
5.1.1检测限：≤4.2 fg/s (γ-BHC)（该指标验收时现场通过实验验证）
5.1.2线性动态范围：≥5×104
5.1.3最高使用温度：≥400℃
5.1.4最高数据采集速率：≥500Hz
5.2氮磷检测器（NPD）
5.2.1检测限：N≤0.1pg N/s (偶氮苯)、P≤0.01pg P/s (马拉硫磷)（该指标验收时现场通过实验验证）
5.2.2线性动态范围：≥103（N和P）
5.2.3数据采集速率：最高≥1000 Hz
5.2.4最高温度：≥450℃，增量为 0.1℃
6软件
6.1配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时具备开通数据审计功能
6.2设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续采购人如需启用网络版功能，中标人负责升级。
四、配置：
1、气相色谱仪
1.1 气相色谱主机（配3个分流/不分流进样口、1个电子捕获检测器、1个氮磷检测器、1个液体进样器）
1.2 液体进样器样品位不少于150位
1.3 提供载气、助燃气，氢气发生器1个（流量不低于500mL/min）
1.4 气相维修工具包1套
1.5 载气、燃气和助燃气过滤器各2套。
2、数据处理、电子和实物数据存储终端
2.1 配备设备原厂工作站软件1套；
2.2 数据处理系统（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）
2.3 ≥24英寸终端，分辨率≥1080P及以上,配备操作系统、基本软件
2.4 输出系统。
3、DB-17 (30m*0.25mm*0.25μm)、
DB-1 (30m*0.25mm*0.25μm)、DB-5(30m*0.25mm*0.25μm)、
DB-624 (30m*0.25mm*1.40μm)、WAX(30m*0.25mm*0.25μm)或等效色谱柱各1根。
4、 其他：
4.1  10μL自动液体进样针10根，移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套
4.2 衬管进样口密封圈10袋；超惰性分流衬管10板；超惰性不分流衬管10板
4.3 进样隔垫5瓶；0.32mm色谱柱螺口密封垫5板；0.5mm色谱柱螺口密封垫7板；通用柱螺帽6对；死堵头6个
4.4  2mL样品瓶5盒；20mL样品瓶5盒
4.5 铷珠2个（除标配外），ECD检测池2个（除标配外），进样口进口对应的小分子筛2个（除标配外）以及出口对应的捕集阱2个（除标配外）。
	1套
	工业
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	气相色谱仪3
	一、主要用途：食品中农药残留、添加剂、营养物质、污染物等有机物检测。
■二、依据标准：满足GB/T 5009.207-2008、GB/T 5009.145-2003、农业部781号公告-9-2006、GB 5009.97-2023、GB 5009.251-2016等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1. 分流/不分流进样口
1.1无需任何工具可完成进样口的维护，更换隔垫及衬管
1.2最高操作温度：≥450℃
1.3配备全自动电子流量控制系统AFC，支持恒流，恒压
2液体自动进样器
2.1样品位：≥120位样品盘
2.2交叉污染：≤0.01%
2.3进样量范围：覆盖0.05uL～200uL
2.4峰面积重现性：≤1.0%RSD
3顶空进样器
3.1样品瓶位数：≥90位
3.2可加热位数≥12个
3.3定量环可选规格：25μL～3mL
3.4加热孔温度：室温+10℃至300℃，增量设置为1℃，读取精度为 0.1℃
3.5定量环/样品流路温度：室温+10℃至300℃，增量设置为1℃，读取精度为 0.1℃
4电子流量控制器
4.1压力设定范围：覆盖0～145psi
4.2压力控制精度：0.001psi
●4.3最大分流比：≥12500：1（投标文件中提供证明材料）
4.4流量范围：覆盖0～1000mL/min
4.5压力程序：≥7 阶
5柱温箱
5.1操作温度范围：室温以上5℃～450℃，多级程序升温
★5.2升温速率：≥250℃/min（投标文件中提供证明材料）
5.3降温时间：从450℃降至50℃，时间≤3.5min
5.4温度设定精度：温度设定最小为0.1℃
5.5温度稳定性：温度变化1℃时，≤0.01℃
●5.6程序升温：≥32阶33平台（投标文件中提供证明材料）
6氢火焰离子化检测器
6.1最低检测限(MDL)：≤1.5pg/s(十二烷)（该指标验收时现场通过实验验证）
6.2线性动态范围：≥107
6.3最高使用温度：≥450℃
6.4熄火检测和自动重新点火
7氮磷检测器
7.1检测限：N≤0.1pg N/s (偶氮苯)、P≤0.01pg P/s（马拉硫磷）（该指标验收时现场通过实验验证）
7.2线性动态范围：≥103（N和P）；
7.3最高使用温度：≥450℃
8数据处理系统
8.1配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时具备开通数据审计功能
8.2本设备所采用的原厂数据采集与处理软件具备网络版扩展能力，可兼容对接不同品牌的气相色谱仪。后续如需启用网络版功能，中标人负责升级。
四、配置：
1、气相色谱仪
1.1 气相色谱主机（配3个分流/不分流进样口、1个氢火焰离子化检测器、1个氮磷检测器、2个液体进样器、1个顶空进样器）
1.2 液体进样器样品位不少于150位、顶空进样器位数不少于90位
1.3 提供载气、助燃气，氢气发生器1个（流量不低于500mL/min）
1.4 气相维修工具包1套
1.5 载气、燃气和助燃气过滤器各2套。
2、数据处理、电子和实物数据存储终端：
2.1 配备设备原厂工作站软件1套；
2.2 数据处理系统（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）
2.3 ≥24英寸终端，分辨率≥1080P及以上,配备操作系统、基本软件
2.4 输出系统。
3、DB-17 (30m*0.25mm*0.25μm)、DB-1 (30m*0.25mm*0.25μm)、DB-5(30m*0.25mm*0.25μm)、DB-624(30m*0.25mm*1.40μm)、FFAP(30m*0.25mm*0.25μm)或等效色谱柱各1根。
4、其他：
4.1  10μL自动液体进样针10根，移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套4.2 衬管进样口密封圈10袋；超惰性分流衬管10板；超惰性不分流衬管10板
4.3 进样隔垫5瓶；0.32mm色谱柱螺口密封垫5板；0.5mm色谱柱螺口密封垫7板；通用柱螺帽6对；死堵头6个
4.4  2mL样品瓶5盒；20mL样品瓶5盒
4.5 铷珠2个（除标配外），氢火焰离子化检测器喷嘴2个（除标配外），进样口进口对应的小分子筛2个（除标配外）以及出口对应的捕集阱2个（除标配外）
4.6 自动顶空压盖器和起盖器各1个。
	1套
	工业
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	气相色谱仪4
	一、主要用途：食品添加剂、营养物质、污染物等有机物检测。
■二、依据标准：满足GB 5009.31-2025、GB 5009.121-2016、GB 5009.97-2023、GB/T 10345-2022等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1分流/不分流进样口
1.1无需任何工具可完成进样口的维护，更换隔垫及衬管；
1.2最高操作温度：≥450℃；
1.3配备全自动电子流量控制系统AFC，支持恒流，恒压。
2液体自动进样器
2.1样品位：≥150位样品盘
2.2交叉污染：＜0.01%
2.3进样量范围：覆盖0.05uL～200uL
2.4峰面积重现性：≤1.0%RSD
3电子流量控制器
3.1压力设定范围：覆盖0～145psi
3.2压力控制精度：≤0.001psi
●3.3最大分流比：≥12500:1（投标文件中提供证明材料）
3.5流量范围：0～1000mL/min
3.6压力程序：≥6阶
4柱温箱
4.1操作温度范围：室温以上5℃～450℃，多级程序升温
★4.2升温速率：≥250℃/min（投标文件中提供证明材料）
4.3降温时间：从450℃降至50℃≤3.5min
4.4温度设定精度：温度设定≤0.1℃
4.5温度稳定性：温度变化1℃时，≤0.01℃
●4.6程序升温：≥32阶30平台（投标文件中提供证明材料）
4.7箱内配有双柱固定架
5氢火焰离子化检测器
5.1最低检测限(MDL)：≤1.5pg/s(十二烷)（该指标验收时现场通过实验验证）
5.2线性动态范围：≥107
5.3最高使用温度：≥450℃
5.4熄火检测和自动重新点火；
6闪蒸仪（连接型气体采样阀）
6.1最高温度：≥230℃
6.2伴热管最高温度：≥230℃
6.3加热控温精度：±0.1℃
6.4开关阀：标配高压电磁阀，通过软件设置进行样品的开关控制，能够实现液化石油气等产品的直接进样
7数据处理系统
7.1配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时具备开通数据审计功能
7.2设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续采购人如需启用网络版功能，中标人负责升级。
四、主要配置：
1、气相色谱仪
1.1 气相色谱主机（配3个分流/不分流进样口、２个氢火焰离子化检测器、２个液体进样器、１个闪蒸仪（连接型气体采样阀））
1.2 液体进样器样品位不少于150位
1.3 提供载气、助燃气，氢气发生器1个（流量不低于500mL/min）
1.4 气相维修工具包1套
1.5 载气、燃气和助燃气过滤器各2套。
2、数据处理、电子和实物数据存储终端
2.1 配备设备原厂工作站软件1套
2.2 数据处理系统（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）
2.3 ≥24英寸终端，分辨率≥1080P，配备操作系统、基本软件
2.4 输出系统。
3、DB-17 (30m*0.25mm*0.25μm)、
DB-1 (30m*0.25mm*0.25μm)、DB-5(30m*0.25mm*0.25μm)、
SE-54(50m*0.25mm*0.1μm)、FFAP(30m*0.25mm*0.25μm)或等效色谱柱各1根。
4、其他：
4.1  10μL自动液体进样针10根，移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套4.2 衬管进样口密封圈10袋；超惰性分流衬管10板；超惰性不分流衬管10板；进样隔垫5瓶0.32mm色谱柱螺口密封垫5板；0.5mm色谱柱螺口密封垫7板；通用柱螺帽6对；死堵头6个
4.3  2mL样品瓶5盒；20mL样品瓶5盒
4.4 氢火焰离子化检测器喷嘴2个（除标配外），进样口进口对应的小分子筛2个（除标配外）以及出口对应的捕集阱2个（除标配外）
4.5 自动顶空压盖器和起盖器各1个
	1套
	工业
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	▲气相色谱串联质谱仪
	一、主要用途：食品农药残留、有机污染物、添加剂、挥发性有机物等检测。
■二、依据标准：满足GB 23200.113-2026、SN/T 1982-2007、GB 5009.26-2023、GB 31604.31-2025、GB 5009.271-2016等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1液体进样器
1.1 ≥150位液体进样位，2ml样品瓶
1.2进样针体积：覆盖0.01μL～50μL
1.3峰面积重复性：≤1%RSD；交叉污染：≤0.001%
2顶空进样器
2.1顶空样品处理量：≥90个位10/20ml样品容量
2.2顶空进样体积覆盖1mL～3mL，最小进样体积：0.1mL
2.3样品流路温度：最高温度300℃，控温精度0.1℃
2.4 12位加热搅拌器，加热孔温度最高≥300℃，1℃温度增量
2.5可以采用10mL、20mL顶空瓶
3热脱附进样器
3.1≥100位进样管
3.2第一级解析温度范围：覆盖35℃～425℃；控制精度为1℃
3.3第二级解析最高解析温度：≥425℃
3.4冷阱加热升温速率：≥100℃/s
3.5阀的温度范围覆盖50℃～210℃
3.6传输线：温度：覆盖50℃～250℃；控制精度为1℃
3.7管路配有载气、吹扫气流量监测装置
3.8配套全自动活化仪
3.8.1加热位数：≥12位
3.8.2温度范围：室温～400℃，最多可设置四阶程序升温
3.8.3升温速率可调，最高升温速率25℃/min，温度分辨率：1℃
3.8.4温度精度：±1℃，流量控制范围：覆盖0～100ml/min
3.9热性能分析单元
3.9.1温度范围：常温～1100℃；
3.9.2天平类型：超微电子天平
3.9.3称量范围：≥1000mg，称重精度：≤0.0025%，灵敏度：0.1µg，称量准确度：≤0.01%，最小称量值：≤0.19mg
3.9.4最大升温速率（全程线性可控）≥200℃/min
3.9.5温度准确：±1℃；温度精度：±0.4℃
3.9.6真空度：优于10-4torr
3.9.7炉体冷却方式：风冷，且降温时间：≤13min（从1100℃降温至50℃，高纯气体氛围）
3.9.8天平重量自漂移：≤10μg（不扣除基线前提下）
3.9.9测试气氛：惰性、反应气体；
3.9.10气体切换功能：自动气体切换，流量计；
3.9.11配有≥48位自动进样器，并且实现联用时自动进样器进样，无需TGA进行任何拆卸
3.9.12动态升温基线漂移：≤10µg（室温～1100℃）
3.9.13配备标准接口，可与质谱联用
4电子流量控制器
4.1最大压力设定范围：覆盖0～100psi
4.2压力设定精度：≤0.001psi
4.3流量设定范围：覆盖0～1300mL/min
4.4手持电子流量计：0.5mL/min～750mL/min，读数±2%，电池或USB电源，可数显
5分流/不分流进样口
5.1最高温度：≥400℃
5.2支持恒流，恒压等操作模式，同时具有恒线速度控制功能
●5.3分流比：12500：1（投标文件中提供证明材料）
6程序升温/大体积进样口
6.1适用于所有0.05mm～0.53mm不同内径毛细管柱
6.2支持热/冷模式的分流和不分流，以及大体积进样（溶剂分流），冷柱头进样/柱上进样
6.3温度范围：覆盖5℃～450℃，支持CO2冷却和液氮冷却
6.4程序升温模式：≥5阶，最高250℃/min
6.5冷却速度：从350℃降至50℃≤4min
7气相柱温箱
7.1操作温度范围：室温＋5～450℃，多级程序升温
●7.2升温速率：≥250℃/min（投标文件中提供证明材料）
7.3降温时间：冷却速度：从450降到50℃≤3.5min
7.4温度设定精度：温度设定最小为0.1℃
7.5温度稳定性：温度变化1℃时，优于0.01℃
★7.6程序升温：≥30阶30平台（投标文件中提供证明材料）
8质谱部分
8.1质量数范围：10m/z～1000m/z
8.2离子源类型：包含EI源和CI源
8.3仪器检测限指标及灵敏度（以30m×0.25mm, 0.25µm色谱柱为标准，氦气做载气）：
8.3.1EI源：IDL(MRM)：≤4.0fg，10fgOFN连续8次进样，99%置信区间（该指标验收时现场通过实验验证）
★8.3.2  CI源（投标文件中提供证明材料。该指标验收时现场通过实验验证）：
PCI MRM：1pg BZP-d10, S/N≥5000，
NCI SIM：100fg OFN, S/N≥10000。
8.4分辨率：覆盖0.4amu～4amu分辨可调
8.5仪器以氦气为载气；碰撞池以氮气或氩气为碰撞气
8.6扫描速率：≥800MRM/s；特征离子扫描模式：采集速率≥20000scans/sec；离子对扫描模式：采集速率≥800MRM/sec；全扫描模式：采集速率≥20000scans/sec（该指标验收时现场通过实验验证）
★8.7灯丝电流：覆盖0～250uA（投标文件中提供证明材料）
8.8最大离子化能量：≥200eV
★8.9离子源温度：独立控温，≥300℃（投标文件中提供证明材料）
8.10气质接口温度：覆盖50℃～350℃
8.11扫描功能：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式
8.12配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时具备开通数据审计功能
8.13设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续采购人如需启用网络版功能，中标人负责升级。
8.14通用谱库：最新NIST谱库，实时更新
8.15智能MRM数据库：包含1000种以上的农药、环境污染物、食品添加剂、风味化合物、新型污染物的数据库、MRM参数。
四、配置：
1、气相色谱仪质谱仪
1.1 气相色谱主机（配1个分流/不分流进样口、1个程序升温进样口、1个液体进样器、１个顶空进样器、1个热脱附进样器、1个热性能分析单元）、质谱仪主机（含惰性化EI源、NCI源和PCI源）1 套
1.2 液体进样器样品位不少于150位、顶空进样器位数不少于90位、热脱附进样器位数不少于100位、机械泵1个、采样器2个
1.3 提供载气、碰撞气及对应气阀，气体过滤器2套
1.4 UPS（不间断电源）1套，功率不小于设备正常开启时需要的最大功率（同时不低于10kW），蓄电工作时间不少于2小时，配与UPS同等功率的隔离变压器1套、与UPS相匹配的消声器1套。
1.5 系统安装工具包、仪器维护包附件各1套。
2、数据处理、电子和实物数据存储终端：
2.1 配备设备原厂工作站软件1套；
2.2 数据处理系统≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡；
2.3  ≥24英寸终端，分辨率≥1080P,配备最新操作系统、基本软件
2.4 输出系统。
3、DB-17MS (30m*0.25mm*0.25μm)、DB-1MS (30m*0.25mm*0.25μm)、DB-5MS(30m*0.25mm*0.25μm)、HP-5UI MS(30m*0.25mm*0.25μm)、FFAP　MS　(30m*0.25mm*0.25μm)或等效色谱柱各1根。
4、其他
4.1  10μL自动液体进样针10根，移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套
4.2  EI源双灯丝4套（除原配以外），EI离子源、NCI离子源、PCI离子源各1个（除随机标配外），离子源涉及到得陶瓷部件各4个（除随机标配外）
4.3 衬管进样口密封圈10袋，超惰性分流衬管10板，超惰性不分流衬管10板，进样隔垫5瓶，0.32mm色谱柱螺口密封垫5板，0.5mm色谱柱螺口密封垫7板，通用柱螺帽6对，死堵头6个
4.4  2mL样品瓶5盒，20mL样品瓶5盒
4.5  泵油2瓶，调谐液1瓶（除随机标配外）。4.6  专用密封帽 50套，TA采样管50支，活性炭采样管50支，气路控制装置 1套，吸附剂吸附管 10根，黄铜密封帽 20个，不锈钢密封帽 20个，硅烷化密封帽 20个，气液标样制作装置 1套，预填充通用石英冷阱 1根
4.7  陶瓷坩埚200个，校准砝码2个，温度标样1套（不少于3个点）
4.8  自动顶空压盖器和起盖器各1个。
	1套
	工业


第6包
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	一般指标项
	●
	评分项，详见评标办法和标准。

	符合性审查项
	■
	符合性审查项，投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中标记■的技术参数及要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权解除合同并上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件/响应文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 3 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方予以认可。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。


（二）货物需求清单
	第6包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业

	1 
	气相色谱仪1
	一、主要用途：食品中农药残留、添加剂、营养物质、污染物等有机物检测。
■二、依据标准：满足GB 5009.168-2016、GB 5009.257-2016、GB 5009.31-2025、GB 23200.116-2019、GB 5009.121-2016等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1. 液体自动进样器
1.1样品位：≥150位样品盘。
1.2进样器无固定螺丝。
1.3进样精度：RSD≤0.3%。
1.4交叉污染：≤10-4。
1.5液体进样量范围：覆盖0.01μL～50μL。
2. 分流/不分流进样口
2.1无需任何工具即可快速维护进样口，更换隔垫及衬管。
2.2最高使用温度：≥400˚C。
2.3配有柱前，柱中以及柱后的反吹模式。
2.4进样口及色谱柱支持一键检漏，检测系统是否存在漏气。
2.5无需任何工具即可维护进样口。
2.6支持恒流，恒压，脉冲不分流。
2.7压力设定范围：覆盖0～120psi。
2.8压力控制精度：≤0.001psi。
2.9压力梯度：≥3阶。
★2.10分流比设定范围：12500：1（投标文件中提供证明材料）
2.11流量设定范围：0～1250mL/min He；0～500mL/min N2。
3. 电子流量控制器 
3.1压力设定范围：≥150psi 
3.2压力控制精度：≤0.001psi
3.3压力传感器准确度：≤±2%
3.4流量范围:覆盖0～1200mL/min
4. 柱温箱
4.1操作温度范围：室温＋5℃ ～ 450℃
4.2温度设定精度：≤0.1℃
4.3最高升温速率：≥120℃/min
●4.4冷却速度：从450℃降到50℃ ，时间≤4min（投标文件中提供证明材料）
4.5温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃
●4.6程序升温：≥20阶21平台（投标文件中提供证明材料）
5检测器
5.1氢火焰离子化检测器（FID）
5.1.1检测限：1.2×10-12g/s (十二烷) （该指标验收时现场通过实验验证）
5.1.2线性动态范围：≥107(±10 %)
5.1.3最高使用温度：≥450℃
5.1.4自动点火功能
5.1.5最高数据采集速率：≥400Hz
5.2火焰光度检测器（FPD）
5.2.1最高使用温度：≥450℃
5.2.2 MDL：≤100 fg P/s；≤5 pg S/s（该指标验收时现场通过实验验证）
5.2.3动态线性范围：＞103 S，104 P
5.2.4最高数据采集速率：≥300Hz
6软件
6.1配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时具备开通数据审计功能。
6.2设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续采购人如需启用网络版功能，中标人负责升级
四、配置：
1、气相色谱仪
1.1 气相色谱主机（配3个分流/不分流进样口、3个氢火焰离子化检测器、3个火焰光度检测器（磷、硫滤光片）、2个液体进样器）
1.2 液体进样器样品位不少于150位
1.3 提供载气、助燃气，氢气发生器1个（流量≥500mL/min）
1.4 气相维修工具包1套
1.5 载气、燃气和助燃气过滤器各2套。
2、数据处理、电子和实物数据存储终端
2.1 配备设备原厂工作站软件1套
2.2 数据处理系统（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）
2.3  ≥24英寸终端，分辨率≥1080P及以上,配备操作系统、基本软件
2.4 输出系统。
3、SP-2560 (100m*0.25mm*0.2μm)、HP-5 (30m*0.25mm*0.25μm)、PEG-20 (60m*0.25mm*0.25μm)、FFAP (30m*0.25mm*0.25μm)、脂肪酸快速分析柱或等效色谱柱各1根。
4、其他
4.1  10μL自动液体进样针10根，移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套
4.2  衬管进样口密封圈10袋；超惰性分流衬管10板；超惰性不分流衬管10板；进样隔垫5瓶；0.32mm色谱柱螺口密封垫5板；0.5mm色谱柱螺口密封垫7板；通用柱螺帽6对；死堵头6个
4.3  2mL样品瓶5盒；20mL样品瓶5盒
4.4 点火线圈2个（除标配外），氢火焰离子化检测器喷嘴2个（除标配外），进样口进口对应的小分子筛2个（除标配外）以及出口对应的捕集阱2个（除标配外）。
	1套
	工业

	2 
	气相色谱仪2
	一、主要用途：食品中农药残留、添加剂、营养物质、污染物等有机物检测。
■二、依据标准：满足GB 5009.168-2016、GB 5009.31-2025、NY/T 761-2008、GB/T 10345-2022、GB 5009.251-2016等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1. 液体自动进样器
1.1样品位：≥150位样品盘
1.2进样器无固定螺丝
1.3进样精度：RSD≤0.3%
1.4交叉污染：≤10-4
●1.5液体进样量范围：覆盖0.01μL～200μL（投标文件中提供证明材料）
2. 顶空进样器
2.1样品位数：≥90位，其中可加热位数：≥12个
2.2定量环可选规格：覆盖25μL～3 mL
2.3加热孔温度：室温+10℃至300℃（1℃增量，精度±0.1℃）
2.4进样时间：0.00min～999.99 min
3分流/不分流进样口
3.1无需任何工具即可维护进样口，更换隔垫及衬管
3.2最高使用温度：≥400℃
3.3配有兼容柱前，柱中以及柱后的反吹模式
3.4进样口及色谱柱支持一键检漏，检测系统是否存在漏气
3.5支持恒流，恒压
3.6压力设定范围：覆盖0～150psi
3.7压力控制精度：≤0.001psi
3.8压力梯度：≥3阶
3.9分流比设定范围：12500：1
3.10流量设定范围：
0～1250mL/min He；0～500mL/min N2
4电子流量控制
4.1压力设定范围：覆盖0～100psi 
4.2压力控制精度：≤0.001psi
4.3压力传感器重现性：≤±0.05 psi
4.4压力传感器准确度：≤± 2% 
4.5流量范围：覆盖0～1250mL/min
5柱温箱
5.1操作温度范围：室温以上5℃～ 450℃
5.2温度设定精度：≤0.1℃
★5.3最高升温速率：≥120℃/min，最高可扩展至1200℃/min（投标文件中提供证明材料）
●5.4冷却速度：从450降到50℃，时间：≤250s（投标文件中提供证明材料）
5.5温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃
6检测器
6.1氢火焰离子化检测器（FID）
6.1.1检测限：1.3×10-12g/s （十二烷）（该指标验收时现场通过实验验证）
6.1.2 线性动态范围：≥107(±10 %)
6.1.3最高使用温度：≥440℃
6.1.4自动点火功能
6.1.5最高数据采集速率：≥1000Hz
6.2电子捕获检测器（ECD）
6.2.1检测限：≤ 3.8 fg/mL（林丹）（该指标验收时现场通过实验验证）
6.2.2线性动态范围：≥5×104
6.2.3最高使用温度：≥400℃
6.2.4最高数据采集速率：≥500Hz
6.2.5放射源：Ni源
7软件
7.1配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时具备开通数据审计功能
7.2设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续采购人如需启用网络版功能，中标人负责完成升级。
四、主要配置：
1、气相色谱仪
1.1 包括气相色谱主机（配3个分流/不分流进样口、1个氢火焰离子化检测器、1个电子捕获检测器、2个液体进样器、1个顶空进样器）
1.2 液体进样器样品位不少于150位、顶空进样器位数不少于90位
1.3 提供载气、助燃气，氢气发生器1个（流量不低于500mL/min）
1.4 气相维修工具包1套
1.5 载气、燃气和助燃气过滤器各2套。
2、数据处理、电子和实物数据存储终端：
2.1 配备设备原厂工作站软件1套
2.2数据处理系统（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）
2.3  24英寸显示终端，分辨率：≥1080P，配备操作系统、基本软件
2.4 输出系统。
3、DB-17 (30m*0.25mm*0.25μm)、
DB-1 (30m*0.25mm*0.25μm)、DB-5(30m*0.25mm*0.25μm)、
DB-624 (30m*0.25mm*1.40μm)、WAX(30m*0.25mm*0.25μm)或等效色谱柱各1根。
4、 其他：
4.1  10μL自动液体进样针10根，移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套
4.2  衬管进样口密封圈10袋；超惰性分流衬管10板；超惰性不分流衬管10板；进样隔垫5瓶；0.32mm色谱柱螺口密封垫5板；0.5mm色谱柱螺口密封垫7板；通用柱螺帽6对；死堵头6个
4.3  2mL样品瓶5盒；20mL样品瓶5盒
4.4  点火线圈2个（除标配外），氢火焰离子化检测器喷嘴2个（除标配外），ECD检测池2个，进样口进口对应的小分子筛2个（除标配外）以及出口对应的捕集阱2个（除标配外）
4.5 自动顶空压盖器和起盖器各1个。
	1套
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	3 
	气相色谱仪3
	一、主要用途：食品中农药残留、添加剂、营养物质、污染物等有机物检测。
■二、依据标准：满足GB 23200.55-2016、GB 5009.266-2016、GB 5009.270-2023、NY/T 761-2008、SN/T5035-2018等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1. 分流/不分流进样口
1.1无需任何工具可完成进样口的维护，更换隔垫及衬管
1.2最高操作度：≥400℃
1.3支持恒流，恒压
2. 液体自动进样器
2.1样品位：≥100位样品盘
2.2交叉污染：≤0.01%
2.3进样量范围：覆盖0.05uL～50uL
2.4峰面积重现性：≤1.0%RSD
3. 顶空进样器
3.1样品瓶位数：≥100位
3.2可加热位数：≥12个
3.3定量环可选规格：覆盖25μL～3mL
3.4加热孔温度:室温+10℃至300℃，增量设置为1℃，读取精度为 0.1℃
3.5定量环/样品流路温度：室温+10℃至300℃，增量设置为1℃，读取精度为0.1℃
4. 电子流量控制器
4.1压力设定范围：覆盖0～100psi
4.2压力控制精度：≤0.001psi
★4.3最大分流比：≥12500:1（投标文件中提供证明材料）
4.4流量范围：覆盖0～1000mL/min
4.5压力程序：≥3阶
5柱温箱
5.1操作温度范围：室温＋5℃～450℃，多级程序升温
5.2升温速率：≥120℃/min
●5.3降温时间：从450℃降至50℃，时间：≤4min（投标文件中提供证明材料）
5.4温度设定精度：温度设定最小为0.1℃
5.5温度稳定性：温度变化1℃时，≤0.01℃
●5.6程序升温：≥19阶20平台（投标文件中提供证明材料）
6氢火焰离子化检测器
6.1最低检测限(MDL)：≤1.5pg/s(十二烷)（该指标验收时现场通过实验验证）
6.2线性动态范围：≥107
6.3最高用温度：≥450℃
6.4熄火检测和自动重新点火
7电子捕获检测器
7.1最低检测限MDL：≤4.0 fg/s 林丹（该指标验收时现场通过实验验证）
7.2线性动态范围：≥104
7.3最高使用温度：≥390℃
8数据处理系统
8.1配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时具备开通数据审计功能
8.2设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续采购人如需启用网络版功能，中标人负责完成升级。
四、主要配置：
1、气相色谱仪
1.1 包括气相色谱主机（配3个分流/不分流进样口、1个氢火焰离子化检测器、1个电子捕获检测器、2个液体进样器、1个顶空进样器）
1.2 液体进样器样品位不少于150位、顶空进样器位数不少于90位
1.3 提供载气、助燃气，氢气发生器1个（流量不低于500mL/min）
1.4 气相维修工具包1套
1.5载气、燃气和助燃气过滤器各2套。
5、 数据处理、电子和实物数据存储终端
2.1配备设备原厂工作站软件1套
2.2 数据处理系统（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）
2.3  24英寸终端，分辨率≥1080P,配备操作系统、基本软件
2.4输出系统。
3、DB-17 (30m*0.25mm*0.25μm)、
DB-1 (30m*0.25mm*0.25μm)、DB-5(30m*0.25mm*0.25μm)、
FFAP (50m*0.25mm*0.25μm)、WAX(30m*0.25mm*0.25μm)或等效色谱柱各1根。
4、其他：
4.1  10μL自动液体进样针10根，移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套
4.2 衬管进样口密封圈10袋；超惰性分流衬管10板；超惰性不分流衬管10板；进样隔垫5瓶；0.32mm色谱柱螺口密封垫5板；0.5mm色谱柱螺口密封垫7板；通用柱螺帽6对；死堵头6个
4.3  2mL样品瓶5盒；20mL样品瓶5盒
4.4  点火线圈2个（除标配外），氢火焰离子化检测器喷嘴2个（除标配外），电子捕获检测器检测池1个（除标配外），进样口进口对应的小分子筛2个（除标配外）以及出口对应的捕集阱2个（除标配外）。
	1套
	工业
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	气相色谱仪4
	一、主要用途：食品添加剂、营养物质、污染物等有机物检测。
■二、依据标准：满足GB 5009.31-2025、GB/T 10345-2022、GB 5009.251-2016、GB 5009.97-2023等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1分流/不分流进样口
1.1无需任何工具可完成进样口的维护，更换隔垫及衬管；
1.2最高操作温度：≥400℃
1.3配备全自动电子流量控制系统AFC，支持恒流，恒压。
2液体自动进样器
2.1样品位：≥150位样品盘
2.2交叉污染：≤0.01%
2.3进样量范围：覆盖0.01uL～50uL
3顶空进样器
3.1样品瓶位数：≥110位
3.2可加热位数：≥12个
3.3定量环可选规格：覆盖25μL～3mL
3.4加热孔温度:室温+10℃至300℃，增量设置为1℃
3.5定量环/样品流路温度：室温+10℃至300℃，增量设置为1℃
4电子流量控制器
4.1压力设定范围：覆盖0～140psi
4.2压力控制精度：≤0.001psi
★4.3最大分流比：≥12500:1（投标文件中提供证明材料）
4.5流量范围：覆盖0～1200mL/min
4.6压力程序：≥3阶
5柱温箱
5.1操作温度范围：室温以上5℃～450℃，多级程序升温
5.2升温速率：≥120℃/min
●5.3降温时间：从450℃降至50℃，时间：≤4min（投标文件中提供证明材料）
5.4温度设定精度：温度设定最小为0.1℃
5.5温度稳定性：温度变化1℃时，≤0.01℃
5.6程序升温：≥18阶20平台
6氢火焰离子化检测器
6.1最低检测限(MDL)：≤1.2pg（该指标验收时现场通过实验验证）
6.2线性动态范围：≥107
6.3最高使用温度：≥450℃
6.4熄火检测和自动重新点火；
7热导检测器（TCD）
●7.1最高温度：≥400℃，增量≤1℃（投标文件中提供证明材料）
7.2 MDL：≤400pg（该指标验收时现场通过实验验证）
7.3线性动态范围：≥105；
8数据处理系统
8.1配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时具备开通数据审计功能
8.2设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续采购人如需启用网络版功能，中标人负责完成升级。。
四、主要配置：
1、气相色谱仪
1.1 气相色谱主机（配3个分流/不分流进样口、1个氢火焰离子化检测器、1个热导检测器、2个液体进样器、１个顶空进样器）
1.2 液体进样器样品位不少于150位、顶空进样器位数不少于90位
1.3 提供载气、助燃气，氢气发生器1个（流量不低于500mL/min）
1.4 气相维修工具包1套
1.5 载气、燃气和助燃气过滤器各2套。
2、数据处理、电子和实物数据存储终端
2.1 配备设备原厂工作站软件1套
2.2 数据处理系统（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）
2.324英寸显示终端，分辨率：≥1080P,配备操作系统、基本软件 
2.4输出系统。
3、DB-17 (30m*0.25mm*0.25μm)、
DB-1 (30m*0.25mm*0.25μm)、DB-5(30m*0.25mm*0.25μm)、
FFAP (30m*0.32mm*1.0μm)、WAX(30m*0.32mm*0.25μm)或等效色谱柱各1根。
4、其他
4.1  10μL自动液体进样针10根，移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套。
4.2 衬管进样口密封圈10袋；超惰性分流衬管10板；超惰性不分流衬管10板；进样隔垫5瓶；0.32mm色谱柱螺口密封垫5板；0.5mm色谱柱螺口密封垫7板；通用柱螺帽6对；死堵头6个
4.3  2mL样品瓶5盒；20mL样品瓶5盒。氢火焰离子化检测器喷嘴2个（除标配外），进样口进口对应的小分子筛2个（除标配外）以及出口对应的捕集阱2个（除标配外）
4.4  自动顶空压盖器和起盖器各1个。
	1套
	工业
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	▲气相色谱串联质谱仪
	一、主要用途：食品农药残留、有机污染物、添加剂、挥发性有机物等检测。
■二、依据标准：满足GB 5009.265-2021、GB 5009.271-2016、GB 5009.26-2023、GB 23200.113-2026、GB/T 5750.8-2023、GB 31604.31-2025等标准相关检测要求。
三、技术指标：
1. 三合一自动进样器
1.1液体进样功能
1.1.1≥160位液体进样位，2ml样品瓶
1.1.2进样针体积：覆盖1.2μL～10000μL
1.1.3可进行大体积进样
1.1.4可以实现食品中氯丙醇酯的自动化样品前处理（仅需手动称量样品）直至进样过程，且自带结果计算程序
1.2顶空进样功能
1.2.1顶空样品处理量：≥90位10/20ml样品容量
1.2.2气密针体积覆盖1mL～5mL，注射体积1mL～5mL，最小进样体积为0.1mL
1.2.3顶空注射器加热温度：覆盖40℃～150℃
1.2. 46位加热搅拌器：最高≥200℃，1℃温度增量
1.2.5可以采用2mL、10mL、20mL 顶空瓶
1.3固相微萃取模块
1.3.1样品瓶容量：10mL/20mL样品瓶≥90位
1.3.2具备最大15.3 µL 吸附相
1.3.3配纤维头老化装置，最高老化温度≥350°C
1.3.4具备智能识别技术
1.3.5安放在进样器支架上的专用控制板能够读取嵌入耗材（液体、顶空、固相微萃取纤维头）的智能芯片中包含的信息
2电子流量控制器
2.1最大压力设定范围：覆盖0～100 psi
2.2压力设定精度：0.001 psi
2.3流量设定范围：覆盖0～1250mL/min
3分流/不分流进样口
3.1最高温度：≥400℃
3.2支持恒流、恒压
3.3分流比：12000:1
4程序升温/大体积进样口
4.1适用于所有覆盖0.05 mm～0.53 mm不同内径毛细管柱
4.2支持热/冷分流和不分流模式，以及大体积进样（溶剂分流），冷柱头进样/柱上进样
4.3温度范围：覆盖0～450℃ ，支持CO2冷却
★4.4程序升温模式：可设置≥10阶（投标文件中提供证明材料）
★4.5程序升温模式：升温速率≥900 ℃/min（投标文件中提供证明材料）
5气相柱温箱
5.1操作温度范围：室温以上4～450℃，多级程序升温
★5.2最高升温速度≥120℃/min，可扩展≥1800℃/min（投标文件中提供证明材料）
5.3降温时间：冷却速度：从450降到50℃，时间：≤4.0min
5.4温度设定精度：温度设定≤0.1℃
5.5温度稳定性：温度变化1℃时，≤0.01℃
5.6程序升温：≥20阶20平台
6质谱部分
6.1质量数范围：覆盖10 m/z～1000 m/z
6.2离子源类型：包含EI源、NCI源、PCI源
6.3仪器检测限指标及灵敏度（以30 m×0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准，氦气做载气）（该指标验收时现场通过实验验证）
6.3.1 EI源:IDL(MRM):≤4.0fg，10fg OFN连续8次进样，99%置信区间
6.3.2 PCI SIM : 5pg BZP, S/N≥2500
6.3.3 NCI SIM : 100fg OFN, S/N≥2000
6.4分辨率：覆盖0.4amu～4amu分辨可调
6.5仪器以氦气做载气；碰撞池以氮气或氩气为碰撞气
6.6扫描速率：特征离子扫描模式：采集速率≥20000scans/sec；离子对扫描模式：采集速率≥800MRM/sec；全扫描模式：采集速率≥20000scans/sec（该指标验收时现场通过实验验证）
●6.7灯丝电流：0～300uA（投标文件中提供证明材料）
★6.8最大离子化能量：≥300eV（投标文件中提供证明材料）
6.9EI、CI离子源温度：独立控温，≥350℃
●6.10气质接口温度：覆盖50℃～400℃（投标文件中提供证明材料）
6.11扫描功能:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式
6.12配置数据采集和处理的专用软件平台，具备数据防篡改功能，具备开放式数据抓取端口，可与实验室信息化系统端口对接，同时具备开通数据审计功能
6.13设备采用原厂数据采集与处理软件，具备网络版扩展能力。后续采购人如需启用网络版功能，中标人负责完成升级。
6.14通用谱库:最新NIST谱库，实时更新
6.15智能MRM数据库：包含标准内及标准外的≥1000种以上的农药、环境污染物、食品添加剂、风味化合物、新型污染物、代谢物的数据库及MRM参数
四、主要配置：
1.气相色谱仪
1.1 气相色谱主机（配1个分流/不分流进样口、1个带冷阱的程序升温进样口、1个三合一进样器、1个氯丙醇酯缩水甘油酯自动化前处理进样模块）、质谱仪主机（含惰性化EI源、NCI源和PCI源）1 套
1.2 液体进样器样品位不少于150位、顶空进样器位数不少于90位
1.3 氯丙醇酯自动化处理进样模块1套（不少于50位）
1.4 提供载气、碰撞气、冷却气及对应气阀，气体过滤器2套
1.5 UPS（不间断电源）1套，功率不小于设备正常开启时需要的最大功率（同时不低于10kW），蓄电工作时间不少于2小时，配与UPS同等功率的隔离变压器1套、与UPS相匹配的消声器1套，
1.6 机械泵1个
1.7 系统安装工具包、仪器维护包附件各1套。
2.数据处理、电子和实物数据存储终端
2.1配备设备原厂工作站软件1套
2.2数据处理系统（≥16核，64GB内存，2×2TB硬盘，4×4TB移动硬盘，8GB独立显卡）
2.3  24英寸显示终端，分辨率≥1080P，配备操作系统、基本软件
2.4 输出系统。
3.DB-17MS (30m*0.25mm*0.25μm)、
WAX MS (30m*0.25mm*1.40μm)、DB-5MS(30m*0.25mm*0.25μm)、
HP-5UI MS(30m*0.25mm*0.25μm)、FFAP　MS　(30m*0.25mm*0.25μm)或等效色谱柱各1根。
4、其他
4.1  10μL自动液体进样针10根，100μL自动液体进样针5根，氯丙醇自动化进样、转移针5根，固相微萃取针（DVB/PDMS/Carbon WR）（外径 1.10 mm，120 µm）6根，固相微萃取针（PDMS 7μm、30μm、100μm规格）各1根，固相微萃取针（DVB/PDMS 65μm、Carbon WR/PDMS 95μm、Acrylate 85μm规格）各1根
4.2 移液器（0-10μL、0-200μL、0-1000μL、0-5000μL）1套
4.3  EI源双灯丝4套（除原配以外），EI离子源、NCI离子源、PCI离子源各1个（除随机标配外），离子源涉及到得陶瓷部件各4个（除随机标配外）
4.4  衬管进样口密封圈10袋，超惰性分流衬管10板，超惰性不分流衬管10板，超惰性砂芯不分流衬管10板
4.5 进样隔垫5瓶，0.32mm色谱柱螺口密封垫5板，0.5mm色谱柱螺口密封垫7板，手拧卡扣式柱螺帽6对，死堵头6个
4.6  2mL样品瓶5盒，20mL样品瓶5盒，泵油2瓶，调谐液1瓶（除随机标配外），正构烷烃1支。
	1套
	工业


三、其他要求
1.中标人提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。 
2.质保期内设备的软件升级、硬件保修由中标人承担。普通国产设备，质保期内，原生产厂提供全机免费保修。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。 
3.任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。 
4.根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，中标人应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，该部分费用包含在投标报价中，由中标人负责实施。
[bookmark: _Toc8438]四、报价要求
本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
[bookmark: _Toc5724]五、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc7851][bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc455587093][bookmark: _Toc445554752]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
[bookmark: _Toc15530]2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc445554753][bookmark: _Toc455587094]六、安装调试、验收试验及质量保证
[bookmark: _Toc29429]1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。
[bookmark: _Toc16786]2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：
[bookmark: _Toc1056]2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。
[bookmark: _Toc14068]2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。
[bookmark: _Toc24043]2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
[bookmark: _Toc24031]2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。
[bookmark: _Toc9709]2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收，验收分为预验收和竣工验收。
[bookmark: _Toc17072]3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。
[bookmark: _Toc26512][bookmark: _Toc532199626]七、包装运输
[bookmark: _Toc14762][bookmark: _Toc455587095][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587279]1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。
[bookmark: _Toc10904]2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
[bookmark: _Toc26055]3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
[bookmark: _Toc32577]4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
[bookmark: _Toc13041]5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
[bookmark: _Toc13306]6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
[bookmark: _Toc18238]7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc19176][bookmark: _Toc532199627]八、技术培训
[bookmark: _Toc11077]1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。
[bookmark: _Toc9488]2.培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。
[bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc532199628]九、质保及售后服务
[bookmark: _Toc31632]1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。
[bookmark: _Toc4165]2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

