采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装且调试验收合格后支付剩余的70%合同款

	2
	供货及安装地点
	安徽师范大学合肥高等研究院智源楼1104

	3
	供货及安装期限
	自合同生效之日起120日历日

	4
	免费质保期
	验收合格后1年，更换后的零部件质保期从更换之日起计算


二、货物需求
（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要参数
	■
	允许偏离，提供规定的证明材料

	一般参数
	无
	允许偏离，无需提供证明材料


（二）货物需求清单

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲三重四极杆气质联用仪
	1、配置要求

1.1气相色谱仪主机1套

1.2惰性分流/不分流进样口2套

1.3 微流控中心切割组件（含电子补充气路）1套

1.4 色谱质谱接口1套

1.5液体自动进样器（165位及以上）1套

1.6 三重四极杆质谱仪（含EI离子源，CI离子源）1套

1.7 NIST谱库1套

1.8 原装软件1套

1.9 不卸真空更换色谱柱装置（含工具包和配件）1套

1.10 数据处理终端和打印机1套

1.11 UPS不间断电源（10KVA 0.5h）1套

1.12 安装工具一套、色谱柱三根（HP-5MS两根,DB-624一根,或者等效色谱柱）；消耗品1批（质谱灯丝1根、进样隔垫100个、衬管10个、O形圈10个、柱螺帽2个、石墨密封垫20个、大容量整合式氦气捕集阱1个、500个样品瓶及样品瓶盖）

2、技术规格及要求

2.1 气相色谱仪综合性能

2.1.1保留时间重现性0.008%，峰面积重现性：≤0.5%RSD；

■2.1.2 仪器面板具有不小于7英寸触摸屏（提供实物照片证明）；

2.1.3 触摸屏有内置部件和消耗品的查询工具，并具有动画演示功能。

2.2柱温箱

2.2.1 温度范围：室温以上4˚C～450˚C，温度设置分辨率：1°C；

■2.2.2 最大升温速率可扩展至：≥1500˚C/min（提供产品彩页作为证明）；

2.2.3 升降温阶层：20阶/21平台。

2.3 惰性分流/不分流毛细管柱进样口 

2.3.1具有四种进样模式：分流/不分流/脉冲分流/不分流；

■2.3.2可升级至多模式进样口，进样口升温速率最高可以达到900℃/min以上（提供产品彩页作为证明）；

2.3.3 压力设定范围：0-150Psi, 精度0.001Psi。

■2.4 微流控中心切割组件：采用微刻蚀流路，死体积小，惰性化处理，带电子流量补充气路（提供软件控制界面截图证明）。

2.5 三重四极杆质谱仪

2.5.1 质量数范围：1.6-1000amu；

2.5.2 质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时；

2.5.3仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：IDL(MRM)：≤2fg，10fg OFN连续8次进样，峰面积RSD≤10%；

■2.5.4离子化能量：不低于300eV连续可调（提供产品彩页作为证明）；

2.5.5 分辨率：0.4～3amu可调；

2.5.6 无损双灯丝设计，灯丝最大电流不小于300uA；

2.5.7 离子源温度：独立控温，150-350˚C可调；

■2.5.8 质量分析器：双曲面四极杆，主四极杆可控温（非预四极杆），最高可达到200℃，终身免维护。若无四极杆加热功能需配备真空锁定装置以及在线GPC净化功能。（提供产品彩页或承诺书，承诺书格式自拟）

2.5.9 检测器：长效高能量电子倍增器；

2.5.10 气质接口温度：独立控温，最高温度不低于350˚C；

2.5.11 具有氢气惰性化离子源（非标配，可以额外添加）氢气做载气，IDL(MRM)：≤8.0fg；10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间；

2.5.12 分辨率：0.4～4amu分辨可调；

■2.5.13 碰撞池以氮气为碰撞气；（提供产品彩页作为证明）

■2.5.14 具有氦气消除功能，氦气消除气体流量范围在0～5.0 ml/min可调；（提供产品彩页作为证明）

2.5.15 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms；

2.5.16 离子源：配置EI源以及CI离子源；

■2.5.17 离子源具有自动清洁功能。如因专利问题不能实现离子源自动清洁功能，则需配备真空锁定模块以及另外两套EI离子源和CI离子源；（提供产品彩页或承诺书，承诺书格式自拟）

■2.5.18 质谱真空系统：二级真空系统，由高性能分子涡轮泵提供高真空，抽速不小于360L/S；（提供产品彩页作为证明）

2.5.19扫描功能：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）、触发产物离子扫描（tMRM）；

2.5.20 质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描。

2.6液体自动进样器

2.6.1 液体进样瓶容量：不低于2ml；

■2.6.2 单套液体自动进样器样品瓶位数（不含洗针瓶位）：不少于165位（通过质谱软件控制）（提供产品彩页作为证明）；

2.6.3 液体进样交叉污染：不超过0.001%。

2.7气质联用仪控制软件

2.7.1 硬件：数据处理终端：CPU≥6核，CD-ROW+DVD，16GB DDR内存，320G硬盘，19”液晶显示器，256M独立显卡，正版操作系统，激光打印机；

2.7.2 软件：一套操作软件可同时控制气相色谱和质谱（每台仪器均配带序列原装正版软件）；

2.7.3 每台仪器均配带原装正版操作系统，质谱化学工作站；手动/自动调谐，数据采集；数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；保留时间锁定软件或者类似功能；GLP（优良实验室规范）功能；

2.7.4 谱库：NIST正版标准谱库。
	1
	套
	工业
	进口


三、报价要求
本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求
无
五、样品要求
无

