前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订生效后，采购人向中标人支付合同价款的70%预付款（中标人须同时向采购人递交等额预付款保函），全部货物安装调试完毕，剩余30%在验收合格后一次性付给中标人，同时退还预付款保函。 注： （1）预付款保函形式：☑银行保函 ☑担保机构担保 （2）预付款保函递交要求： ①如采用银行保函，银行保函应为具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。（例如A银行总部在合肥或者A银行在合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构，那么A银行任一分支机构或者总部出具的见索即付无条件保函符合要求），且应将原件交至采购人保管。 ②如采用担保机构担保，应为具有备案资质的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 （3）在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后并接采购人通知之日起4个月内完成供货安装调试及验收等所有工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起1年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，该指标项负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 3 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲高精密三维光学微操与分子动力学分析测试系统 | 1.光源参数 ★1.1DUV波长：257nm±10nm。 ■1.2单脉冲能量：≥10uJ。 ■1.3重复频率：≥10Khz。 1.4输出激光脉宽≤500fs。 1.5可承受最大泵浦功率≥10W@515nm。 ★1.6适配泵浦光源：515nm±10nm，290fs±30fs，1KHz~25KHz飞秒激光。 2.三维运动控制参数： ★2.1行程：≥X200mm×Y200mm×Z5mm。 ★2.2重复精度：XY≤±0.1um，Z≤±0.2um。 ■2.3分辨率≥10nm。 ■2.4xyz绝对定位精度：XYZ≤±0.2um。 ■2.5平面度：±2um。 ■2.6横摆(arcsec)：X/Y/Z10arcsec。 ■2.7俯仰(arcsec)：X/Y/Z10arcsec。 ■2.8最大速度x/y/z：≥200/200/100mm/s。 ●2.9：最大加速度(mm/s2)：≥2000/2000/1000mm/s2。 ■2.10负载≥10kg。 2.11直线度≤2um。 ●2.12删尺类型：增量光栅。 ●2.13读头分辨率：≤10nm。 ★2.14控制器满足振镜与平台多轴联动控制，支持运动分解功能，消除拼接误差。 ●2.15光束运动速度≥4m/s。 ●2.16光束重复定位精度≤20μrad。 3.系统参数 ★3.1大理石龙门结构。 3.2控制器:≥16Khz伺服周期。 3.3包含双轴PSO、三轴插补、XY加减速消除。 ■3.4适用于多种材料和不同形态样品的加工，包括透明介质、玻璃、石英、晶体、聚合物、半导体、金属薄膜、功能涂层及生物兼容材料等。 ■3.5集成显微观察、CCD/CMOS成像或等效视觉定位模块，观察系统与激光加工光路和运动控制系统协同工作。 3.6配套专用控制软件，支持图形化加工路径设计、CAD图形或常用矢量文件导入、工艺参数设置、三维路径规划、分层加工控制满足实验中快速迭代和多参数优化需求。 ●3.7系统传输光路采用全封闭结构。 ●3.8系统配备DUV波段物镜：≥两种（5X、20X、50X中任意两种）。 | 1套 | 工业 | / |

## 三、安装调试、质保及售后服务要求

1、安装调试：

（1）中标人需协助安装调试前的准备工作，中标人需提供相关安装调试服务及相应的技术指导服务。

（2）货物到达采购人指定交货地点后，中标人在接到采购人通知后进行安装调试，直至验收通过，并就货物的性能、原理、操作、保养和维护等对用户技术人员（至少2人）进行培训，相关费用包含在本项目投标报价中。

2、售后服务：

（1）质保期内，中标人需提供7×24小时技术支持热线服务。如仪器出现故障时，中标人应在4小时内对采购人的维修要求作出响应，如未能解决故障中标人需在3个工作日内到达现场维修直至故障解决。

## 四、报价要求

本项目报投标总价，投标总价包含货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至售后服务的一切费用、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险，履约期间采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑报价风险。