前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同生效后，采购人付至合同价的40%（中标人须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。 注： （1）中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款； （2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省特种设备检测院，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，60个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起2年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 注：质保期内如有零件损坏，自更换该零件起，再对该零件重新计算质保期。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： （1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。 （2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。 （3）针对货物需求清单中要求提供证明材料的技术参数及要求：未明确证明材料类型的，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页、产品（软件）功能截图、实物图片、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告等（提供其中之一即可）。明确证明材料类型的，按货物需求清单中要求提供的证明材料类型执行。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。 |  |  |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲超高压气体安全阀校验台 | 1、校验安全阀最大通径：DN≥200mm 法兰连接工装至少包含：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200； 英制螺纹工装应至少包含：ZG1/2、ZG3/4、ZG1、ZG1-1/4、ZG1-1/2、ZG2、ZG2-1/2； 公制螺纹工装应至少包含：M24*2、M27*1.5、M27*2、M30*2、M33*1.5、M33*2、M36*2、M39*1.5、M42*1.5、M42*2。 ★2、最大校验压力：≥150MPa。 3、试验动力源为气体，校验气源压力≥3Mpa，驱动气源压力0.1～0.8MPa。 4、采用二级增压，一级增压比至少为40：1，二级增压比至少为200：1，二级增压输出压力≥160MPa。 ★5、一级每冲程流量≥50cm³，一级增压后端配≥25L的储气罐，设计压力≥35Mpa。 ★6、二级每冲程流量≥20cm³，二级增压后端配≥500ml超高压缓冲罐，设计压力≥200Mpa。 7、增压速率无级可调。 8、校验台内所有阀门为高压针阀，材质不低于316不锈钢,耐压≧200MPa。 9、校验台内高压管路采用不低于316不锈钢管，管外径≥6mm，内径≥1.6mm，连接部位采用锥形硬质密封，耐压≥200Mpa。 10、校验台压力测量至少分0-100MPa、0-160MPa、0-250MPa3段，每段设2个精密压力表（精度优于0.5级）和1个压力传感器（精度优于0.5级）对照，压力传感器有归零功能。交货时提供仪表、传感器的检定/校准报告。 11、至少配备法兰安装工位、螺纹安装工位各1个。 12、夹紧方式：采用液压自动夹紧装置，最大夹紧力≥60T；夹紧力分级递增，操作人员可针对不同压力大小任意设置夹紧力上限值，液压夹紧系统能在设置的压力上限自动停止加压，具备当校验系统带气压时的夹紧力锁止保护措施。 13、防爆间内设增压系统操作柜和夹紧台，增压系统操作柜和夹紧台分体独立设置，高压管路、高压泵阀等在防爆间内。 14、控制柜设置在防爆间外，升降压在控制柜远程操作，控制柜所有部件均不承受压力。 15、控制柜至少设2个显示屏，分别用于压力控制和监控显示，监控系统实时显示测试画面，视频监控储存硬盘≥2TB。 16、校验台至少配置2套视频监控装置（≥400万像素）：1套用于仪表工位视频监控、1套用于被测安全阀位置视频监控。 ★17、控制柜至少设置有以下按钮： （1）一级增压按钮，通过控制一级增压泵驱动气源实现增压； （2）二级增压按钮，通过控制二级增压泵驱动气源实现超高压增压； （3）校验按钮，通过控制超高压针阀驱动机构的气源实现安全阀校验； （4）泄压按钮，通过控制超高压针阀驱动机构的气源实现泄压； （5）急停按钮，实现安全阀校验过程异常情况的紧急处理（断电、断气）。 ★18、校验台内应配备满足GB/T 32291-2015标准要求的安全阀，供货时提供第三方机构出具的校验或校准报告。 19、试验过程软件输入参数设定，可一键自动或手动两种方式分别完成整定压力试验和密封试验升压。 ★20、校验台具备通过压力曲线变化自动判别阀门开启的功能，阀门开启时控制柜端具备蜂鸣自动提示。 ★21、被测安全阀开启后，校验台自动关闭安全阀进口气源，增压系统停止升压。 22、校验台应配备压力自动采集系统，直接自动采集，实时显示校验相关数据并输出数据，包括校验过程曲线、开启峰值、密封试验压力，可自动打印原始校验记录、校验报告、曲线图。 ★23、校验台配备B/S架构的安全阀校验系统（投标文件中提供证明材料）； ★24、安全阀校验系统应至少包括安全阀台账库、使用单位信息维护、预约报检、任务分配、原始记录出具、发票管理等功能（投标文件中提供证明材料）。 25、安全阀校验系统可以实现安全阀校验报告复核、审核、审批等基本流程。 ★26、安全阀校验系统可以实现安全阀超期预警、费用汇总查询、档案查询、报告查询、校验数据统计下载等数据管理功能（投标文件中提供证明材料）； ★27、校验安全措施应符合GB/T 32291-2015的要求，四周设置防爆墙。具体规格及参数如下： （1）防爆墙长宽高尺寸：≥7.5*3.5*3.6m。墙体厚度≥200mm，其中钢板厚度≥8mm。在经受峰值压力≥3Mpa的冲击波作用后，无破损（投标文件中提供第三方机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件，佐证冲击波作用后无破损）； （2）防爆墙体至少配备1个可视抗爆窗，尺寸≥450*450mm，采用≥10*10mm夹胶抗爆玻璃，镀锌钢板框架。在经受峰值压力至少≥50kPa的冲击波作用后，无破损。（投标文件中提供证明材料，佐证冲击波作用后无破损）。 ★28、防爆墙体应配备1个抗爆门，抗爆门扇应向外开启，门内配置推杆式逃生门锁，材质不低于304不锈钢；门框与门扇之间应密封并采用进口自动闭门器；在荷载的作用下，该门应处于弹性状态，可正常开启。在经受峰值压力≥100kPa的冲击波作用后，无破损（投标文件中提供证明材料，佐证冲击波作用后无破损）； ★29、校验台集成密封性检测仪功能，采用嵌入式模块化设计和整机防水设计（投标文件中提供证明材料）。 ★30、密封测试仪具备无线蓝牙和有线数据传输功能，无线蓝牙传输距离≥10m，具有开始、停止、清零、上传、返放等功能，一键智能操作，实时显示气泡数并绘制气泡泄漏速率曲线，测试结果可保存，具备历史记录查询功能（投标文件中提供证明材料）。 31、气泡计数误差优于±2%（0-60个/分泄漏速率范围内）。 ★32、密封性测试系统可依据标准进行数据处理和自动判定是否合格（投标文件中提供证明材料）。 | 1 | 工业 |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

## 1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

## 2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

## 1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

## 2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

## 2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

## 2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

## 2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

## 2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

## 2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

## 3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

## 1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

## 2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

## 3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

## 4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

## 5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

## 6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

## 7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

## 1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

## 2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

## 1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

## 2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。