# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付40%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装调试验收合格后支付剩余的60%合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省芜湖市弋江区九华南路189号物电学院118 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后270日历天 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后三年 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。 |
| 一般评审项 | 无 | 允许偏离，无需提供证明材料。 |

（二）货物需求清单

#### 1包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲仿舱内电磁设备 | ★1.频率范围：100MHz-40GHz。 2.功率要求：-140dBm～15dBm（可设置指标）、-130dBm～15dBm（全频段保证指标）。 ■3.最大信号瞬时带宽：不小于200MHz； ■4.输出功率准确度：偏差幅度不超过±1.5dB（P＞-85dBm）； ■5.频率分辨率：≤0.005Hz； 6.频谱纯度要求： 6.1 10GHz相位噪声： ＜-85dBc/Hz@100Hz频偏； ＜-104dBc/Hz@1kHz频偏； ＜-110dBc/Hz@10kHz频偏； 6.2谐波： ＜-55dBc（f＞3.2GHz）； 6.3分谐波： ＜-93dBc（50MHz≤f≤20GHz）； ＜-68dBc（20GHz＜f≤40GHz）； 6.4非谐波： ＜-58dBc（100MHz≤f≤250MHz）； ＜-70dBc（250MHz＜f≤10GHz）； ＜-64dBc（10GHz＜f≤20GHz）； ＜-58dBc（20GHz＜f≤40GHz）。 ■7.矢量调制精度：≤0.3%（5GNR，3.5GHz）；≤0.5%（5GNR，28GHz）。 ■8.模拟雷达信号：调频连续波、脉冲、脉内线性调频、捷变频等。 ■9.模拟通信信号：AM、FM、BPSK、QPSK、FSK、ASK、MSK、跳频等。 ■10.模拟导航信号：BOC-S、MBOC等。 11.模拟干扰信号：窄带噪声、宽带噪声、扫频噪声。 12.信号场景： 12.1模拟wifi、蓝牙、zigbee、移动通信、卫星导航、连续波雷达、模拟电器辐射的梳状干扰、模拟高速时钟辐射的谐波式干扰； 12.2支持AIS、VDES、ADS-B、ACARS信号模拟。 13.邻道功率比： 5GNR（Test Model 3.1a, 256QAM, 30kHz SCS）： ＞55dB（100MHz，3.5GHz, 0dBm）；＞56dB（100MHz，10GHz，0dBm）；＞50dB（100MHz，28GHz，0dBm）。 14.具有信号流图引导界面。 15.参考信号： ■15.1支持1～100MHz，步进≤1Hz； ■15.2支持1GHz本振输入输出； ■15.3支持USB功率计进行测量显示及功率平坦度校准补偿。 16.通道数：≥1。 | 2 | 台 | 工业 |  |

#### 2包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲舱内电磁采集及预处理设备 | ★1.频率范围：100MHz～40GHz。 ★2.通道要求： 2.1不少于5个通道； 2.2通道1覆盖100MHz～40GHz； 2.3其他通道频段覆盖100MHz～3GHz。 3.显示平均噪声电平： ■3.1≤-150dBm/Hz（100MHz～40GHz）； ■3.2≤-158dBm/Hz（100MHz～3GHz）。 4.最大信号瞬时带宽： ■4.1不小于200MHz； ■4.2支持后续带宽扩展。 ■5.内存要求：内置≥4T存储空间和≥1个监测单元存储。 6.功率要求： ■6.1最大输入功率：+20dBm； ■6.2功率准确度：偏差幅度不超过±2.5dB(40GHz通道）/±1dB(3GHz通道）。 7.可对背景电磁噪声进行实时分离，信号保真度≥99.2%。 8.具备宽带信号脉冲特征参数精准提取功能，支持脉冲包络失真实时修正，修正后脉冲参数测量不确定度≤0.1dB。 ■9.模块具备高速数据接口，支持外部本振输入和模块间本振级联。 10.具有通道可扩展能力。 ■11.具备数据压缩、预处理、分析功能。 12.具备模拟信号解调功能。 ■13.具备矢量信号分析功能。 14.具备IQ分析功能。 15.结构形式：PXIe总线模块+一体化机箱。 16.显示功能：能实时显示100MHz～3GHz的频谱瀑布图。 | 2 | 台 | 工业 |  |

#### 3包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电磁兼容检测设备 | 1.功能要求：具备电磁骚扰发射和产品抗扰度所要求的两方面电磁兼容功能：包含浪涌发生器、电磁干扰测试等检测功能，可测量20项电磁相关数据。 2.硬件要求：配备有线数据传输功能，配备天线、探头。 3.浪涌发生器指标: ■3.1测试电压：0.2kV～6kV； ■3.2开路电压波前沿：1.2us，脉冲宽度：50us。 ★4.电磁干扰测试指标： 4.1频率范围：1Hz～8.4GHz； 4.2频率分辨率：0.1Hz； 4.3驻留时间：50us～100s; 4.4 EMI滤波器带宽：1Hz、10Hz、100Hz、200Hz、1kHz、9kHz、10kHz、100kHz、120kHz、1MHz、10MHz； 4.5检波器类型：最大蜂值、最小蜂值、有效值、准蜂值、平均值、CISPR平均、CISPR有效。 5.手持式天线组 -频率范围：9kHz～8GHz（多个天线覆盖）。 ■6.近场探头组 -频率范围：9kHz～3GHz（多个探头覆盖）。 7. 20项电磁测试数据类型： 7.1 EMI步进扫描曲线测试 7.2 FFT时域曲线测试 7.3 频谱曲线测试 7.4 干扰功率测试 7.5 超限干扰频点测试 7.6 峰值测试 7.7 准峰值测试 7.8 有效值测试 7.9 平均值测试 7.10 CISPR平均值测试 7.11 CISPR有效值测试 7.12 预选曲线测试 7.13 最大迹线测试 7.14 平均迹线测试 7.15 脉冲信号测试 7.16 信道功率测试 7.17 占用带宽测试 7.18 邻道功率测试 7.19 APD测试 7.20 点频功率测试 8.测试线缆及转接器 ■8.1线缆满足1Hz～8.4GHz测试频率要求； ■8.2转接器至少包含SMA3.5mm测试规格。 | 1 | 台 | 工业 |  |

#### 4包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及 要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲微波网络分析仪 | ★1.频率覆盖：10MHz至43.5GHz。 ★2.端口数：≥2端口。 3.动态范围典型值（即Typical Value） 3.1 26.5GHz处不小于135dB； 3.2 40GHz处不小于130dB。 4.输出功率典型值（即Typical Value） 4.1 20GHz处不小于15dBm； 4.2 40GHz处不小于13dBm。 ■5.迹线噪声不大于0.003dB RMS。 ■6.最大中频带宽不小于15MHz。 7.测试端口噪声电平典型值（即Typical Value） ■7.1 10GHz处小于-115dBm； ■7.2 40GHz处小于-110dBm。 8.初始频率精度典型值: 小于等于±0.1ppm。 9.幅度稳定性典型值（在43GHz处）：小于等于0.02 dB/C。 10.相位稳定性典型值（在43GHz处）：小于等于0.65度/C。 11.幅度迹线噪声典型值(1 kHz IFBW在43GHz处)：小于等于0.001 dB rms。 12.相位迹线噪声典型值(1 kHz IFBW在43GHz处)：小于等于0.014 deg rms。 13. 2次谐波水平典型值(输出功率0dBm，port1，在20GHz处)：小于等于-60dBc。 14. 3次谐波水平典型值(输出功率0dBm，port1，在15GHz处)：小于等于-65dBc。 ■15.非谐波杂散水平典型值(输出功率0dBm，port1，在15GHz处) ：小于等于-77dBc。 ■16.信号源相位噪声典型值(在10GHz处小于100kHz 偏移)：小于等于-122dBc/Hz。 17.配备电子校准件（10 MHz 到50GHz, ≥2端口）。 ★18.配备材料测量软件套件（包含谐振腔法、传输线与自由空间法、同轴探头法）。 ★19.配备分体式圆柱形谐振器 19.1频率≥10GHz； 19.2配备测量支架和固定装置。 20.配备高性能同轴探头 ■20.1频率范围覆盖：500MHz-40GHz; ■20.2功能覆盖：可以测量液体材料介电常数和损耗角； ■20.3温度范围：-40到200摄氏度； ■20.4配备探头支架及探头支架固定装置。 21.配备2.4mm线缆2根（适配到40GHz）。 22.配备扳手等安装工具。 | 1 | 台 | 工业 | 进口 |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

## 四、其他要求

无。

## 五、样品要求

无。