# 采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、合同签订并收到中标人提供的等额预付款保函或其他担保措施后，采购人支付合同价款的40%； 2、货物运送到学校后，采购人支付合同价款的30%； 3、所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 备注： （1）本项目要求中标人提供预付款保函或其他担保措施。 （2）付款前中标人须按要求开具有效的发票。 （3）预付款保函形式：银行保函、担保机构担保。 （4）预付款保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为银行出具的见索即付无条件保函。且应将原件交至采购人保管。②如采用担保机构担保，应为经地方金融监督管理局备案的融资担保机构出具的见索即付无条件担保，且应将原件交至采购人保管。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后，国产设备30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，进口设备120个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容，采购需求中另有规定的，按采购需求执行。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格后1年。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

## 二、货物需求

（一）货物需求说明

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，5项以上（不含5项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

（二）货物需求清单

针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲气相色谱-离子迁移谱联用仪 | 1.气相部分技术参数： 1.1 载气流量可进行程序设定。 1.2 载气流量设定范围：0-150mL/min。 1.3 载气压力稳定性：RSD≤0.01%。 1.4 进样口温度设定范围：35-200℃，温控精度≤1℃。 ★1.5 柱温箱腔体内径≤9.5cm（投标文件中需提供彩页或官网截图资料佐证）。 1.6 仪器配置毛细管色谱柱：色谱柱1根（0.53mm ×15m×1μm），可根据检测需求更换不同极性的色谱柱，色谱柱使用寿命大于二年。 1.7柱温箱温度设定范围：35-100℃。温控精度：≤1℃。 2.离子迁移谱部分技术参数: 2.1 检测器：IMS； ★2.2 迁移管：可调节仪器的灵敏度和分辨率，扩大浓度测定范围，防止迁移管污染（投标文件中提供证明材料）； ★2.3 电离源：氚源（3H）或其他豁免放射源。无需维护，无耗材、使用寿命≥12年，避免中途更换电离源影响数据的一致性（投标文件中提供使用寿命证明材料）； 2.4 电离源辐射类型：β射线； ★2.5 电离源出厂活度：≤370MBq（投标文件中提供证明材料）； 2.6 电离源辐射能量：平均5.68 eV，最大≤18.7 KeV； 2.7 辐射衰减距离：辐射衰减距离：空气中≤4mm；水中≤100μm；组织中≤100μm； 2.8 检测模式：正离子模式或负离子模式，可切换； 2.9 离子迁移谱分辨率（峰容量）：≥40； 2.10 漂移气流量控制范围：0-500mL/min； 2.11 迁移管长度：≤100mm； 2.12 迁移管电场强度：≥500V/cm； 2.13 迁移管温度设定范围：35-100℃，温控精度：≤1℃。 3.顶空自动进样器技术参数： ★3.1 具有低温制冷系统，样品检测时控温温度在≤4℃，以保证同批次样品测试结果的稳定性和准确性，提供生鲜样品或发酵食品使用低温制冷系统的数据测试评价结果1份（投标文件中提供证明材料）； 3.1.1 制冷设备控制温度：-5-100℃，温度稳定性±0.3℃； 3.1.2 温度显示分辨率：≤0.1℃； 3.2 反应离子峰迁移时间重现性：RSD≤1.00%，峰高重现性：RSD≤3.00%； 3.3 控制进样体积方式：使用密闭气体进样针来控制进样体积，最小可控进样体积100μL； 3.4 进样针温度设定范围：40-150℃ ； 3.5 清洗方式：自动清洗； 3.6 清洗流量：1-100mL/min； 3.7 孵化方式：振荡加热孵化； 3.8 孵化位置数量：≥6个，可至少同时对6个样品进行孵化； 3.9 孵化温度设定范围：35-200℃； 3.10 震摇振荡速率设定范围：250-750rpm； 3.11 样品盘位数≥60（使用20mL顶空瓶、磁性盖、圆底）。 4. 数据处理系统： ★4.1 仪器可在计算机上进行主机测试方法的编辑、运行以及查看实时谱图；仪器搭配顶空自动进样器软件，可在计算机上进行自动进样器方法的编辑和运行；两款软件结合使用，可以通过计算机远程控制仪器进行整个测试和数据采集流程（投标文件中提供软件截图证明）； ★4.2 软件系统具备积分功能，可对信号峰进行自动积分，根据积分给出样品的相似度（投标文件中提供软件截图证明）； 4.2.1 可使用原始数据进行比对； 4.2.2 指纹图谱可快速呈现样品的差异化； ★4.2.3 配备数据库和离子迁移谱数据库，迁移时间数据库需≥900种，其中食品数据库需≥700种，并有物质气味描述功能。（投标文件中提供全部数据库列表、定性及气味描述功能软件截图证明）； 4.2.4 软件自带PCA插件，可进行PCA主成份分析； 4.2.5 原始数据可以拷贝到其它软件中进行分析； 4.2.6 图谱形式：至少包括二维和三维谱图； 4.3 数据传输：通过高速以太网连接仪器与电脑来传输数据； 4.4 操作人员可设计、优化和储存自己的分析方法； 4.5 定量分析：利用标准物质建立标准曲线进行分析，曲线类型可选择玻尔兹曼曲线或者直线； 4.6 软件可查看气相色谱离子迁移谱的三维谱图、二维图谱、二维差异图谱、指纹图谱、动态 PCA 二维图、动态 PCA三维图谱、欧式距离图谱等。提供完整的仪器分析食品风味的分析报告，报告包含上述软件数据可视化功能的展示及结果分析。 - 5.整机参数： 5.1 使用气体：高纯氮气（99.999%）或者净化空气； 5.2 仪器（包括进样口、色谱柱、迁移管）受污染情况下可以自动清洗； 5.3 分析时间：3-59分钟，根据样品组份复杂程度而定； 5.4 仪器检出限：≤0.54 μg/L(2-已酮为标准物质) ； ★5.5 数据可靠性及准确性保证：气相色谱与离子迁移谱一体化设计(投标文件中提供仪器设备实物图片和官方网站截图证明一体化设计和同一个软件控制照片证明)。 6. 通用参数： 6.1 输入电压：100-240V AC，频率50-60Hz； 6.2 输入电流：小于2.8A； 6.3 主机功率：≤221W； 6.4 仪器工作环境温度：0-40℃； 6.5 仪器工作环境湿度：≥80%非冷凝； 6.6 设备安装场地尺寸：≤1010 × 800 × 790毫米（宽×深×高）； 6.7 使用气体：氮气或合成空气（质量5.0）； 6.8 显示器：可通过仪器自带≥6.4寸TFT触摸屏幕控制仪器，也可通过远程电脑控制； 6.9 数据储存器（内部）容量：≥32 GB闪存； 6.10 流量控制：两个EPCs用于GC和IMS流量斜坡梯度控制，保证稳定性。 7.配置清单： 7.1 高纯氮气（纯度≥99.999%）、UPS稳压电源、不锈钢减压阀； 7.2 气相色谱离子迁移谱主机1套（含气相色谱、离子迁移谱）； 7.3 色谱柱：15米极性色谱柱一根，15米弱极性色谱柱一根； 7.4 顶空自动进样器1套； 7.5 安全防护架1套； 7.6 附件箱1套； 7.7 系统软件1套，含分析软件、保留指数数据库、迁移时间数据库； 7.8 数据处理系统1套（不低于六核心 CPU主频：2.5GHz 线程数：十二线程；内存16G及以上，硬盘500G及以上，显示器23英寸及以上）。 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 光合测定仪 | 分析器 ★1.分析器位置：红外分析器须位于叶室头部（投标文件中提供证明材料）； 2.CO2最佳量程：0-3100 µmol mol-1； 3.CO2精度：400 μmol/mol时，信号噪声RMS ≤0.1 μmol/mol； 4.H2O量程：0-75mmol mol-1； 5.H2O精度：10 mmol/mol时，信号噪声RMS ≤0.01 mmol/mol； 6.气体流速：叶室流速0~1400 µmol s-1，整体流速680~1700 µmol s-1； 7.显示：≥128×128像素，对角线长度≥3.15cm； 8.传感器输入接口：包含叶温热电偶接口、光合有效辐射传感器接口、光源接口。 主机压强传感器 1.测量范围：50~110 kPa； 2.准确度：≤±0.4 kPa； 3.分辨率：≤1.5 Pa； 叶室压强传感器 1.压力差测量范围：-2~2 kPa； 2.分辨率：≤1Pa； 光强测量 1.传感器：包括内置和外置光合有效辐射传感器； 2.光强测量：量程0-3000 μmol m-2s-1；准确度±5%； 环境控制： 1.CO2控制：0~2000 µmol/mol，外界CO2气源，用苏打吸收； 2.H2O可控制：0-90%RH，纯水，硅胶干燥剂； 3.温度控制：环境温度±10℃，分辨率≤0.1℃； 4.叶室压强控制：控制0-0.1kPa，分辨率≤1Pa。 荧光叶室 1.调制光：调制频率：1 Hz~250 kHz； 测量光波峰波长：≥625 nm；红作用光和饱和闪光波峰波长：≥625 nm；蓝作用光和饱和闪光波峰波长：≥475 nm； 2.远红光波峰波长：≥735 nm； 3.作用光输出范围：总光强0~3000μmol m-2s-1@25℃；蓝光0~1000 μmol m-2s-1@25℃； 红光0~2000 μmol m-2s-1 @25℃； 4.饱和闪光输出范围：0~16000 μmol m-2s-1@25℃，MPF闪光技术； 5.远红光输出范围： 0~20 μmol m-2s-1@25℃； 6.叶室：圆形，带6cm2和2cm2适配器。 温度 1.工作温度：0~50℃； 2.存储温度：-20℃~60℃； 3.叶温传感器：E型热电偶，量程-10～60℃。主机 1.处理器：≥1GHz四核处理器； 2.存储：≥8G，可插入U盘导入或导出数据； 3.显示分辨率：≥1024×600，彩色触摸屏对角线长≥26cm； - 4.通讯接口：USB，RJ-45以太网。 - 其他配置 - 1.主机：1套； - 2.荧光叶室：1个； - 3.充电电池：3节； - 4.充电器：1个； - 5.主机箱：1个； - 6.配件箱：1个； - 7.三脚架：1个； - 8.背带：1套； - 9.苏打：2瓶； - 10.干燥剂：2瓶； - 11.CO2钢瓶：30支（8g/支）。 | 1套 | 工业 | 进口 |

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2.专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

1.中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2.具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家和省部级等要求进行验收。

3.如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

1.为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

2.培训的时间、人数、地点等具体内容由采购人和中标人双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

1.自验收合格之日起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。