第三章  采购需求及技术规格要求

总则：

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标货物的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 中标产品的名称、品牌、规格型号、数量、单价等将予以公布。

一、第1包商务条款：

| 序号 | 商务条款内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如是依法纳入医疗器械管理的须具有： | 投标人为制造商的，须具有相应的医疗器械生产备案获取的备案编号（属于一类时）。 |
| 2 |  | 投标人须具有与投标产品相应的有效经营备案编号（属于二类时）；（如本次投标产品的注册人、备案人在其住所或者生产地址销售的，无需再办理医疗器械经营许可或备案。）。 |
| 3 |  | 投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于二类、三类时）；投标产品纳入备案管理时（属于一类时），须在投标文件中提供备案材料或承诺函（承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格）。 |
| 4 | 中标人需负责在项目安装地点进行所投设备的安装调试工作，并现场测试。在安装和调试期间，如发现设备或材料有缺陷或损坏，中标人应尽快更换，相关费用均包含在本次投标报价中。中标人在维护期内应提供现场、电话、传真或电子邮件方式为采购人提供技术支持，要求中标人应在有稳定的技术支撑与服务能力，并且在设备发生故障时2小时内响应。中标人在项目验收合格后，负责对所投设备组织操作使用培训，培训地点、人员由采购人指定。 |  |

注：上述商务条款必须全部满足，否则做无效标处理。

二、项目技术需求：

（一）第1包技术需求重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见第四章评分细则。 |
| 一般指标项 | 无标识项 | 评分项，详见第四章评分细则。 |
| 注：投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，招标人有权解除合同、不予退还履约保证金、不予支付合同款项，且追究中标人给甲方带来的一切损失。 |  |  |

- 第1包技术要求

一、整机要求

1.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能。

2.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。

★3.支持双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势，支持辅助压置管工具，实时检测识别食道压气囊位置，一键自动阻塞实验确认气囊位置。

★4.支持模块化集成EIT到呼吸机上，实现EIT图像和通气波形同屏实时显示。

★5.支持人机不同步事件自动识别和标注功能，可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的≥3种。

二、显示要求

★6.显示屏≥18英寸全平电容触摸屏，分辨率≥1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。

7.显示屏支持左右和上下角度调节，左右≥270度，上下≥45度，保障多角度易用。

8.屏幕显示：≥5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；≥6种环图，全参数显示界面和环图显示界面；支持大字体显示界面。

9.具备动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。

10.支持显示历史监测参数≥90小时的趋势图、表分析，≥4800条报警和操作日志记录。

三、呼吸模式及功能

11.标配模式：容量控制/辅助通气模式和容量同步间歇指令通气模式（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式和压力同步间歇指令通气模式；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式、窒息通气模式。

12.高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式；双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气,容量支持通气。

13.可选配自适应分钟通气AMV（或ASV等以Otis公式最小呼吸功为通气目标的智能通气模式），且有通气过程调节表盘直观进行通气提示。

14.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

15.氧疗模式：氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

16.具备呼吸同步技术

17.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能。

18.具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。

19.具有脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。

20.肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾。

21.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量参数监测功能。

22.支持食道压滤波技术和食道压基线校准功能。

23.提供NMPA认证的同品牌辅助压力测量附件，兼具胃管功能。

24.可以通过EIT监测肺泡开放压、肺泡塌陷、膨胀区域。

25.具有人机不同步事件统计看板。

26.具有人机不同步事件处理指导。

★27.具备支持智能脱机预测功能

28.耗材及易损件须单独报价（如有）

四、设置参数

29.潮气量：20ml—4000ml

30.呼吸频率：1—100/min

31.吸气流速：6—180L/min

32.SIMV频率：1—60/min

33.吸呼比：4:1—1:10

34.最大峰值流速：180L/min

35.吸气压力：1—100 cmH2O

36.压力支持：0—100cmH2O

37.PEEP：0—50 cmH2O

38.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

39.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

40.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

五、监测参数

41.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。

42.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。

43.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

44.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

45.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。

46.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数辅助临床判断与决策。

47.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。

★48.支级机械能监测，监测范围0.00~100.00 J/min。

★49.支持实时提供胸壁顺应性Ccw，监测范围：0 ～ 300mL/cmH2O；肺顺应性Clung监测参数，监测范围：0 ～ 300mL/cmH2O。

★50.支持呼吸驱动Pmus实时监测功能，且无需任何附件和额外操作。

★51.支持升级能量代谢监测模块：实现实时自动实现能量代谢值EE、呼吸熵RQ、MVO2和MVCO2监测。

六、报警参数

52.气道压力：过高/过低报警

53.分钟通气量：过高/过低报警

54.潮气量：过高/过低报警

55.总呼吸频率：过高/过低报警

56.窒息报警，时间可设置（5-60s）

七、系统功能要求

57.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

58.具备录屏功能。

59.实时气源压力电子显示。

60.具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。

61.标配≥160分钟内置后备可充电锂电池。

62.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

63.具备锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

八、信息化功能要求

64.信息互连：同时支持有线和无线方式直接与监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。

65.支持通过蓝牙与湿化器数据互联。

★66.支持在中央站上远程控制呼吸机。

67.具备HDMI扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

68.支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。

69.呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。